ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

PAKIET I  - pozycje 1 - 10

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

APARAT USG – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół w pozycji parkingowej . | TAK |  |
|  | Wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia. | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu min. Przekątna ≥ 15 cali Rozdzielczość monitora ≥ 1920x1080 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 10 cali | TAK |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. | TAK |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja wysokości panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo | TAK |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 500 000 kanałów procesowych | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 250 dB | TAK |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, bezpinowych – równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych. Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie. | TAK |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | TAK |  |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” Min. 50 sek. | TAK |  |
|  | Dysk twardy SSD | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA | TAK |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji ≥2-35 cm | TAK |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-35 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥1900 fps | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka, do lepszej diagnostyki serca płodu | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,01KHz do 18KHz | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 30° | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min. od 1KHz do 22KHz | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-25 mm | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D tzw „ z wolnej ręki” | TAK |  |
|  | Oprogramowanie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw | TAK |  |
|  | zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta. | TAK |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki (z możliwością zmiany natężenia transparencji/przezierności) oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta wraz z efektem rentgena (dla uwidocznienia struktur anatomicznych wewnątrz płodu). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczania rzeczywistej objętości organu/zmiany w zapamiętanych wolumenach skanowania Tryby: ręczny półautomatyczny automatyczny | TAK |  |
|  | INNE FUNKCJE | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |
|  | Możliwość mechanicznej zmiany płaszczyzny obrazowania na głowicy wolumetrycznej convex, microconvex (rotacja przetworników), funkcja realizowana z poziomu ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: ginekologicznych położniczych echo płodu brzusznych kardiologicznych mięśniowoszkieletowych pediatrycznych małych narządów | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
|  | Funkcja automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL, z obrazu 2D. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Głowice | TAK |  |
|  | Głowica convex wolumetryczna wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań ginekologiczno-położniczych, serca płodu oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-9 MHz ( +/- 1 MHz) - ilość elementów: min. 190 - kąt skanowania: min. 70° x 70° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | głowicę endowaginalną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych Zakres częstotliwości pracy 5- 9 MHz -Ilość elementów: min. 190 - Kąt skanowania: min. 150° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy małych narządów, mięśniow-szkieletowych, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną - pracującą w zakresie min. 5-9 MHz, - kąt pola widzenia min. 150°x 80° - ilość elemtów: min. 190 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i IT na obrazie bryłowym. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczania rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku). (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | TAK |  |

| 2. ZESTAW HISTEROSKOPOWY– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Przenośny tor wizyjny - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Medyczny, kompaktowy, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu: monitora, źródła światła LED, sterownika kamery oraz odłączanej głowicy kamery | TAK |  |
|  | Waga maksymalna nie większa niż 8 kg | TAK |  |
|  | Wyposażony w mocowane do statywu jezdnego | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia poprzez przyciski funkcyjne umieszczone na obudowie urządzenia i poprzez podłączoną klawiaturę | TAK |  |
|  | Zintegrowany monitor kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 15”, kontrast min. 700:1, rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Wbudowane źródło światła LED generujące światło o temperaturze barwowej 6200 K - 6400 K, żywotność min. 25 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterownik kamery współpracujący z głowicami endoskopowymi różnego typu w tym prostą, kątową, typu C-Mount o rozdzielczości min. SD | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do sterownika kamery i obsługę dedykowanych giętkich wideoendoskopów z kamerą wbudowaną w końcówkę dystalną sondy wziernikowej | TAK |  |
|  | Zintegrowane wejście DVI-D umożliwiające podłączenia zewnętrznego źródła sygnału wideo | TAK |  |
|  | Zintegrowane wyjście DVI-D umożliwiające podłączenia do zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Zintegrowane min. 4 gniazd USB do podłączenia klawiatury, myszki, zewnętrznych pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki | TAK |  |
|  | Zintegrowane gniazdo kart SD | TAK |  |
|  | Zintegrowane gniazdo dźwięku Line-In umożliwiające zapis wideo z dźwiękiem poprzez opcjonalny mikrofon | TAK |  |
|  | Wbudowany głośnik | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo | TAK |  |
|  | Funkcję rejestracji zdjęć w . jpg i filmów w mpeg4 w pamięci PenDrive i na karcie SD | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza, komentarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach | TAK |  |
|  | Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Funkcja eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu notatek dźwiękowych | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy min. 2 x | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180 st. | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów | TAK |  |
|  | W zestawie zewnętrzna silikonowa klawiatura USB z touchpad, nadająca się do dezynfekcji poprzez przecieranie oraz pamięć Pen Drive o pojemności min. 8GB | TAK |  |
|  | Głowica kamery: | TAK |  |
|  | Głowica kamery współpracująca ze standardowymi optykami endoskopowymi z okularem; z mechanizmem mocującym optykę umożliwiającym swobodny obrót optyki względem głowicy kamery | TAK |  |
|  | Waga głowicy nie większa niż 180 g | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. SD, wyposażona w min. 1xCCD | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski, z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk | TAK |  |
|  | Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Statyw jezdny - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Statyw jezdny na 4 kółkach, 2 koła wyposażone w blokadę, 1 półka oraz mocowanie monitora VESA 75/100 umożliwiające zamocowanie przenośnego toru wizyjnego | TAK |  |
|  | Szuflada | TAK |  |
|  | Szyna sprzętowa | TAK |  |
|  | Pompa histeroskopowa - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w histeroskopii | TAK |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy pompy o dodatkowe dziedziny (laparoskopia, urologia, artroskopia) poprzez zakup dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
|  | Dren płuczący do procedur ciśnieniowo kontrolowanych, sterylny, jednorazowy, pakowany po 10 szt. - 3 op. | TAK |  |
|  | Histeroskop kompaktowy z wymiennym płaszczem operacyjnym | TAK |  |
|  | Histeroskop kompaktowy z układem optycznym Hopkinsa, jednoczęściowy, śr. 2,9 mm, dł. 24 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalny, wyposażony w zintegrowany kanał płuczący z przyłączem LUER-Lock i rozbieralnym, metalowym kranikiem. Konstrukcja tubusu histeroskopu umożliwiająca założenie płaszcza operacyjnego z możliwością zamocowania go w dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz przepływowy, operacyjny, dedykowany do histeroskopu kompaktowego, rozmiar nie większy niż 4,5 mm, dł. 16 - 18 cm, wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w przyłącze z kranikiem do podłączenia odsysania. Mocowanie płaszcza na histeroskopie kompaktowym w dwóch położeniach: aktywnym oraz pasywnym - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34-36 cm, bransze biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów. Składający się z tacy, pokrywy i silikonowego wkładu. W zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 480 x 250 x 66 mm ±2 mm - 1 szt. | TAK |  |

| 3. STÓŁ OPERACYJNY Z WYPOSAŻENIEM GINEKOLOGICZNYM – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stół operacyjny z blatem min 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy | TAK |  |
|  | Stół operacyjny z centralną blokadą kół za pomocą dźwigni. Koła zabudowane w podstawie nie wystające poza obrys podstawy. Osłona podstawy zamontowana na wysokości umożliwiającej wsunięcie stóp chirurga. | TAK |  |
|  | Dostawca i/lub producent stołu zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą robót budowlanych | TAK |  |
|  | Obudowa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny i/lub elektrohydrauliczny | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem. Czas ładowania akumulatorów nie dłuższy niż 8 h. | TAK |  |
|  | Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych) | TAK |  |
|  | Kolumna, szyny i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej i/lub chromowoniklowanej | TAK |  |
|  | Stół pozbawiony elementów harmonijkowych utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Blat przezierny dla promieniowania rtg, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK |  |
|  | Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: - grubości min 75 mm, - antystatyczne, - wodoodporne, - łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane, - z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta, - zdejmowane, - odporne na środki dezynfekujące | TAK |  |
|  | Otwory materacy (odpowietrzniki) zabezpieczone materiałem technicznym odpornym na ogień oraz nie przepuszczającym wilgoci | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota kablowego min.: - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendelennburga / Antytrendelennburga, - regulacja płyty plecowej - przesów wzdłużny blatu - pozycja ‘0” - pozycja flex/reflex - on/off | TAK |  |
|  | Obsługa stołu przy pomocy panelu ukrytego w podstawie realizowana przez przełączniki z mechanizmem samoczynnego powrotu do neutralnej pozycji. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu 710 mm do 1100 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi 580 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne ≥ 25º | TAK |  |
|  | Przechyły Trendelenburga 30º +/- 5º | TAK |  |
|  | Przechyły Antytrendelenburga 30º +/- 5º | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250 mm | TAK |  |
|  | System przeciążeniowy oraz auto test systemu stołu | TAK |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie góra/dół: 45˚ / 90˚ | TAK |  |
|  | Podnóżek regulowany w zakresie ≥ + 20º /- 90º w płaszczyźnie góra dół. | TAK |  |
|  | Płyta plecowa regulowana w zakresie ≥ +80/- 40 stopni | TAK |  |
|  | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu min. 180 kg | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Stół wyposażony w ekran anestezjologiczny z mocowaniem– po 1 kpl. do każdego stołu Podpora anestezjologiczna ręki ruchoma min. w płaszczyźnie poziomej z mocowaniem – po 1 kpl. do każdego stołu Misa ginekologiczna – 1 szt. Podpory ginekologiczne regulowane w płaszczyznach 3D - 1 kpl. Stojak do kroplówki – 1 szt. Wózek na akcesoria z szufladą i półkami wykonany ze stali nierdzewnej bakteriostatycznej o wym. 805x430x890 mm(+/- 10%) | TAK |  |

| 4. APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM PACJENTA – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu, podest na stopy operatora | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 75 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów | TAK |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 | TAK |  |
|  | Reg. czasu wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | iNNE | TAK |  |
|  | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu ze złączem Selectatec) | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych aparat i monitor pacjenta oraz monitor stacjonarno-transportowy jednego producenta | TAK |  |
|  | Kompatybilność z centralą CMS mindray posiadaną przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | MONITOR PACJENTA | TAK |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej ośmiu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 96-godzinne. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 1000 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Długość odcinka QT; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD) Ciśnienie krwi, mierzone metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Monitorowania odcinka QT | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300/min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +350 mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK |  |
|  | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP średni | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci | TAK |  |
|  | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Monitor zwiotczenia mięśniowego | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pokrętło funkcyjne oraz kolorowy ekran min. 3” do kontroli i obrazowania mierzonych parametrów. Urządzenie nie wymagające kalibracji. Czas pracy na baterii min: 2 m-ce | TAK |  |
|  | Tryby Pracy min.: pojedynczy skurcz salwa dwóch impulsów 3,3; 3,2; liczba potężcowa seria poczwórna | TAK |  |
|  | Urządzenie kompletne, przygotowane do pracy. W zestawie: - etui na akcesoria – 1 szt. - komplet elektrod do stymulacji – 1 kpl - czujnik 3D z przewodem typu „kciuk” dla dorosłych – 1 szt. | TAK |  |

ROLKI DO PRZEKŁADANIA PACJENTA– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Rolki przeznaczone są do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rolki wykonane z mocnej ramy duraluminiowej, które dzięki materiałowi imitującego skórę są łatwe w czyszczeniu i jednocześnie odporne na uszkodzenia i dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Wymiary: 500x600 mm +/- 10 % | TAK |  |
|  | Udźwig min 85 kg | TAK |  |

| 6. STATYW INFUZYJNY– 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Stojak na 5-ramiennej podstawie wyposażonej w blokowane koła | TAK |  |
|  | Podstawa z tworzywa sztucznego, głowica ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Stojak 2-częściowy teleskopowy | TAK |  |

7. POMPA INFUZYJNA– 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

|  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
|  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | TAK |  |
|  | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | TAK |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazw (minimum) 60 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | TAK |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | TAK |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | TAK |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 | TAK |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | TAK |  |

| 8. PULSOKSYMETR TRANSPORTOWY – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Urządzenie przystosowane do transportu: niewielkie wymiary i waga (poniżej 300 g z akumulatorem), stopień ochrony przed przedostaniem się płynu i ciał stałych IPX2 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości %SpO2, częstości pulsu i krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy ekran LCD TFT min. 2.4” | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe – ładowarka w zestawie | TAK |  |
|  | W trybie ciągłego monitorowania zapamiętywanie min 96 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy przekroczenia ustawianych przez użytkownika granic alarmowych (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna), | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych pulsoksymetr oraz kardiomonitor stacjonarno transportowy jednego producenta | TAK |  |

| 9. KARDIOMONITOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY ZE STATYWEM – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
|  | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiar NIBP: średni | TAK |  |
|  | Czujnik: SpO2; przewód połączeniowy do czujników | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. Kompatybilność z kardiomonitorami serii Imec i BV zainstalowanymi w szpitalu | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru serii BV; Imec; uMec | TAK |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. Możliwość komunikacji z alarmami z kardiomonitorów serii uMec; Imec, BV zainstalowanych w szpitalu | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG Możliwość podłączenia do centrali monitorowania Hypervisor zainstalowanej w szpitalu | TAK |  |
|  | W cenie instalacja powielenia podglądu zbiorczego zapisu z kardiomonitorów. Instalacja podglądu w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Statyw jezdny z koszykiem na akcesoria oraz rączką do prowadzenia – do każdego monitora 1 szt. | TAK |  |

| 10. FOTEL GINEKOLOGICZNY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Min. obciążenie robocze 150 kg | TAK |  |
|  | Szerokość max. 65 cm | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska min. od 72 do 100 cm | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia oparcia min. od 0 ° do +66° | TAK |  |
|  | Przechyły wzdłużne min. -15 do + 15 stopni | TAK |  |
|  | Podstawa fotela ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Tapicerka bezszwowa odporna na środki chemiczne | TAK |  |
|  | Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  |
|  | Szyny boczne ze stali KO do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Podkolanniki regulowane 3D | TAK |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Uchwyt rąk | TAK |  |
|  | Pilot ręczny i/lub nożny | TAK |  |
|  | Zdejmowany segment nóg | TAK |  |
|  | Uchwyt na podkład | TAK |  |
|  | Układ jezdny – koła podwójne min. 1 szt. z hamulcem. Wysokość kół min. 100 mm | TAK |  |
|  | Kolorystyka podstawy oraz tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – wybór z min. 25 kolorów | TAK |  |

PAKIET II poz. 1 -11

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wraz z nadstawką1680 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | 4 szuflady pyłoszczelne, dolna szuflada wzmocniona, dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, wysokość frontu 250 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym | TAK |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1 szyna instrumentalna pod nadstawką, z możliwością regulacji wysokości - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo - nadstawka dwurzędowa na min. 11 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron - 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 290x96x90 mm (+/-20 mm) - 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x150x160 mm (+/-20 mm) - uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego - kosz na odpady - uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek (bryły) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju ok. 10x30 mm | TAK |  |
| 2. TABORET OBROTOWY – 3 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
|  | Taboret medyczny z gazową lub hydrauliczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowana | TAK |  |
|  | Tkanina siedziska zmywalna – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość | TAK |  |
|  | Podstawa o średnicy 62 cm +/-5% | TAK |  |
|  | Siedzisko o średnicy 34 +/-5% | TAK |  |
|  | Koła jezdne ciche z tworzywa technicznego zabezpieczającego powierzchnię podłóg przed porysowaniem. | TAK |  |

| 3. SSAK ELEKTRYCZNY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 110 W | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | TAK |  |
|  | Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
|  | Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem | TAK |  |
|  | Poziom głośności poniżej 40 dB | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do min. 90 kPa | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu | TAK |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności min.3 l. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji, wykonana z nietłukącego materiału | TAK |  |
|  | Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania | TAK |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w min. 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: reduktor ciśnienia z butlą – 2 kpl. | TAK |  |
|  | Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 24 kg) | TAK |  |

| 4. ZESTAW DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA ZE STATYWEM – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg | TAK |  |
|  | manometr wstrząsoodporny | TAK |  |
|  | wysoka trwałość | TAK |  |
|  | łatwy i bezpieczny w użyciu | TAK |  |
|  | Oznaczenia identyfikacyjne na manometrze | TAK |  |
|  | przezroczysta przednia ścianka mankietu | TAK |  |
|  | wydajna, ręczna pompka szybko napełnia mankiet | TAK |  |
|  | możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 i/lub 1000 ml | TAK |  |
|  | łatwość utrzymania w czystości | TAK |  |
|  | Statyw jezdny z regulowaną wysokością. Podstawa z tworzyw sztucznych wyposażona w 5 kół | TAK |  |

| 5. ZESTAW DO PRZEWOŻENIE NARZĘDZI CZYSTYCH I BRUDNYCH – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Wózek do narzędzi czystych 1 szt.: | TAK |  |
|  | Wózek jezdny składający się z: 1x blat z szufladą 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą, 1xkoszyk na akcesoria 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm | TAK |  |
|  | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | blat w formie wyjmowanej tacy | TAK |  |
|  | pokrywa od uchwytu na odpady z tworzywa w kolorze szarym | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 1000x480x890 mm(+/- 10mm) | TAK |  |
|  | Wózek do narzędzi brudnych 1 szt.: | TAK |  |
|  | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wózek w formie kontenera z zamykanymi drzwiami bocznymi | TAK |  |
|  | Jedna półka w środku | TAK |  |
|  | Wymiary wózka umożliwiające przewiezienie min. 4 kontenerów z narzędziami | TAK |  |

| 6. WÓZEK INWALIDZKI – 4 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Udźwig wózka min. 120 kg | TAK |  |
|  | Hamulce kół | TAK |  |
|  | Elementy montażowe kompatybilne z wózkami posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Koła oraz podnóżki kompatybilne z wózkami posiadanymi przez Użytkownika | TAK |  |
| 7. KOZETKA LEKARSKA – 4 szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
|  | Kozetka dwusegmentowa tapicerowana | TAK |  |
|  | Regulacja zagłówka | TAK |  |
|  | Długość całkowita: maksymalnie 1900 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita maksymalnie 60 cm | TAK |  |
|  | Wysokość leża maksymalnie 50 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 140 kg | TAK |  |
| 8. PARAWAN JEZDNY - 4 Szt. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
|  | Parawan ruchomy jednoskrzydłowy | TAK |  |
|  | Wykonanie podstawy i ramy w całości ze stali nierdzewnej lub aluminium | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła min. 50 mm – 2 koła z blokadą | TAK |  |
|  | Wypełnienie parawanu ze zmywalnego materiału | TAK |  |
|  | Szerokość skrzydła min. 1300 mm | TAK |  |
|  | Wysokość max. 2000 mm | TAK |  |
|  | Szerokość podstawy max. 500 mm | TAK |  |

| 9. ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE-POBYTOWE – 10 KPL. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Łóżko elektryczne pobytowe 2 kpl: | TAK |  |
|  | Długość leża 197 cm +/- 3 cm | TAK |  |
|  | Szerokość leża 88 cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Długość całkowita łóżka 219 cm +/- 1 cm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi barierkami max. 99,5 cm +/- 0,5 cm | TAK |  |
|  | Szerokość rozstawu kółek 60 cm +/- 1 cm – szerokość kompatybilna z zaoferowaną wagą najazdową | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie 45-77cm +/- 2 cm oba parametry | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami lub lamelami. Konstrukcja zapewniająca prześwit min. 14 cm pod łóżkiem w każdym punkcie, w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | TAK |  |
|  | Klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z autokonturem i ruchem wstecznym, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka oraz ściskaniu bioder. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 65 stopni | TAK |  |
|  | Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia zintegrowany z rama łóżka | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 28 stopni | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( - 12 stopni ) - (+ 12 stopni ) | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi z paneli bocznych znajdujących się w barierkach. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | Możliwość blokady funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  |
|  | 4 pojedyncze kółka antystatyczne min. 125 mm | TAK |  |
|  | Bezpieczna i prosta w obsłudze blokada kół | TAK |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia. | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki zabezpieczające pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych min. 37cm | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  |
|  | Barierki podwójnie dzielone tj. barierka zabezpieczająca segment głowy – długa oraz barierka zabezpieczająca segment ud – krótka. W części nóg pomiędzy barierką krótką, a tylnym szczytem wolna przestrzeń o długości w zakresie od 300 do 330 mm | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki stanowiące integralny element barierki oraz widoczne niezależnie od pozycji barierek. Nie dopuszcza się stosowania wskaźników kąta nachylenia ramy łóżka niemontowanych fabrycznie, przyklejanych lub podobnych | TAK |  |
|  | Zwalnianie blokad barierek na roboczej (ergonomicznej) wysokości personelu medycznego, z możliwością złożenia za pomocą jednej ręki. Barierki wyposażone w system amortyzacji | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka zapewniającą ich stabilność podczas transportu wykonane z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka lekkie (waga max. 4kg) wyjmowane, wykonane z tworzywa technicznego odpornego na kopnięcia i uderzenia pacjenta | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko ergonomiczne w prowadzeniu – waga całkowita łóżka max. 140 kg | TAK |  |
|  | Min. 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne w tym dwa gniazda na uchwyt ręki | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200kg | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową z blatem bocznym oraz materac piankowy termoelastyczny dedykowany dla pacjentek w ciąży oraz uchwyt ręki ułatwiający podciąganie się pacjentek | TAK |  |
|  | Łóżko elektryczne pobytowe 8 kpl: | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). | TAK |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 25 sekund. | TAK |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 280 mm | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. | TAK |  |
|  | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierek krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową z blatem bocznym oraz materac piankowy termoelastyczny dedykowany dla pacjentek w ciąży oraz uchwyt ręki ułatwiający podciąganie się pacjentek | TAK |  |

| 10. Lampa do fototerapii – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Źródło światła diody LED – niebieskie oraz żółte diody LED | TAK |  |
|  | Długość fali światła niebieskiego o wartości szczytowej w zakresie od 450 do 470 nm | TAK |  |
|  | Możliwość naświetlania w dwóch zakresach natężenia światła -małe natężenie -duże natężenie | TAK |  |
|  | Powierzchnia skutecznego naświetlania min. 50 x 25 cm | TAK |  |
|  | Poziom głośności max 60dB | TAK |  |
|  | Waga głowicy lampy max 4,0 kg | TAK |  |
|  | Waga lampy ze statywem max 20 kg | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach z blokadą | TAK |  |
|  | Wysokość podstawy statywu (dająca możliwość wsuwania jej pod inkubator) | TAK |  |
|  | Możliwość przechylania głowicy lampy zamocowanej na statywie pod różnym kątem | TAK |  |
|  | Brak emisji światła UV | TAK |  |
|  | Brak emisji promieniowania podczerwonego | TAK |  |

| 11. Iluminator naczyniowy – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Przenośny lub przewoźny aparat umożliwiający lokalizowanie: trudno dostępne żyły, zastawki, rozwidlenia i możliwe krwiaki u różnych rodzajów pacjentów od noworodków po osoby starsze, otyłe, a także u osób z zaburzeniami układu naczyniowego | TAK |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące światło podczerwieni i/lub promienie laserowe | TAK |  |
|  | Urządzenie wykonane trwałych materiałów | TAK |  |
|  | Odległość robocza w zakresie min. 25- 50 cm | TAK |  |
|  | Akumulator szczelnie zamknięty, 3.6 V litowo-jonowy pozwalający na prawcę min. 180 minut | TAK |  |
|  | W zestawie ładowarka, zasilacz oraz statyw jezdny | TAK |  |
|  | Sieć żył wyświetlana bezpośrednio na skórę pacjenta | TAK |  |

WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Bezpłatna dostawa, instalacja i przeszkolenie personelu w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu rozumiana jako: „przekazane zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo i przesłaniu urządzenia do autoryzowanego serwisu | TAK |  |
|  | Czasy napraw: mała naprawa: maks 2 dni robocze ; średnia naprawa: maks 5 dni roboczych ; duża naprawa: maks 25 dni roboczych | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 25 dni - na życzenie klienta urządzenie zastępcze (bezpłatnie) | TAK |  |
|  | Magazyn części zamiennych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK |  |
|  | Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od chwili sprzedaży | TAK |  |