Załącznik nr 2 do SWZ

ARKUSZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z argonem i systemem zamykania naczyń oraz wyposażeniem zabiegowym. – 1 kpl.

Marka i model aparatu :................................................................................................

Producent sprzętu medycznego: ............................................................................................

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu | Parametry graniczne wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | TAK |  |
|  | Typ | TAK |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok prod. min 2023/2024 | TAK(podać) |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń – 1szt. Diatermia dużej mocy mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10 cali, oprogramowanie do obsługi w języku polskim. | TAK(podać) |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy czyli nastaw wyłącznie dla aktualnie używanego narzędzia czyli aktywnego gniazda. | TAK |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów / kompletów nastaw dla różnych procedur medycznych oraz różnych specjalności i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury. | TAK/NIE Tak – 10pkt. Nie – 0pkt. |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min. 3 wcześniej zaprogramowanych kompletów nastaw za pomocą wyłącznika nożnego, z ekranu urządzenia i za pomocą uchwytu. | TAK(podać) |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą wyboru efektów tkankowych. Dozowanie mocy i innych parametrów prądu przez urządzenie w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy przy podłączeniu instrumentów. Ekran wskazujący parametry pracy aktualnie używanego instrumentu. | TAK |  |
|  | Dwie różne funkcje zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Regulacja intensywności pracy dla obu funkcji. | TAK |  |
|  | Dodatkowo możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej | TAK |  |
|  | Systemy kontroli pracy z komunikatami błędów w języku polskim | TAK |  |
|  | Dwa gniazda do podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik łączących cięcie i koagulację z techniką preparowania płynem | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z pompą płuczącą | TAK |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych | TAK(podać) |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 350W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych | Do 350W – 0pkt. Powyżej 350W – 10pkt. |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | Do 200W – 0pkt Powyżej 200W – 10pkt |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 300W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | TAK(podać) |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | TAK(podać) |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z mocą min 350W | TAK(podać) |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków samodzielnie przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawach 22mm i 28mm | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające bezpośrednie podłączenie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. przewodów w dwóch systemach wtyczek: okrągłe 1-pin śr. 6mm oraz płaska 2 pin | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia osprzętu monopolarnego, bipolarnego i do zamykania naczyń | TAK |  |
|  | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość integracji z urządzeniem do oddymiania pola operacyjnego, pracującym w trybach automatycznych w procedurach otwartych i laparoskopowych | TAK/NIE Tak- 10pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Przystawka argonowa sterowana z panelu sterowania diatermii wyposażona w jedno gniazdo | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy dla cięcia i koagulacji po podłączeniu elektrod argonowych Cięcie w osłonie argonu z mocą min. 300W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | TAK (podać) |  |
|  | Koagulacja w osłonie argonu z mocą min. 120W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych Zestaw zainstalowany na wózku z miejscem na niezbędne akcesoria, możliwa instalacja na kolumnie sufitowej | TAK (podać) |  |
|  | Rączka argonowa z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, część robocza w przedziale o dł. od 10cm do 25 cm, śr. 5mm z przyciskami cięcie i koagulacja oraz pokrętłem lub suwakiem do regulacji wysunięcia elektrody, zintegrowana z przewodem o dł. min. 3m i filtrem – 5szt. | TAK (podać) |  |
|  | Rączka argonowa z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, część robocza o dł. min. 35cm z przyciskami cięcie i koagulacja oraz pokrętłem lub suwakiem do regulacji wysunięcia elektrody, zintegrowana z przewodem o dł. min. 3m i filtrem – 5szt. | TAK (podać) |  |
|  | Butla z argonem i reduktorem – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna, symetrycznie dzielona, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym energię i odizolowanym od obu połówek elektrody; wielokość uniwersalna - dla dorosłych i dzieci,(jedno opakowanie zawiera 50 szt) - 4 opakowania | TAK |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. min. 4m- 1szt. | TAK |  |
|  | Podwójny włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1szt | TAK |  |
|  | Pojedynczy włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień- 1szt | TAK |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń dł. 26-27 cm końcówka robocza zakrzywiona, zwężana z przewodem dł. min. 4m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń dł. 20-21 cm końcówka robocza mocno zakrzywiona o szerokości 6mm na całej długości z przewodem dł. min. 4m – 2 szt. | TAK |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń dł. 15-19 cm końcówka robocza zakrzywiona, mocno zwężana z przewodem dł. min. 4m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń o dł. 34-35 cm, średnica trzpienia 5mm, koncówka robocza typ Maryland radełkowana, ruchome bransze z przewodem o dł. min. 4m – 2 kpl. | TAK |  |
|  | Instrument bipolarny tnąco – koagulujący dł. 34-35cm, średnica trzpienia 5mm, końcówka robocza zakrzywiona jedna bransza sztywna, druga ruchoma, przewód dł. min. 4m – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń dł. trzpienia 20-22cm zintegrowany z nożem, blokada noża, część robocza zakrzywiona, zwężana dł. części roboczej min.35mm, z przewodem dł. 4m, aktywacja ręczna w opakowaniu 5szt. – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Instrument bipolarny tnąco - koagulujący dł. trzpienia 14-15 cm, średnica 5mm, część robocza zakrzywiona, aktywacja ręczna, z przewodem dł. 4m, w opakowaniu 5szt – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrod monopolarny z przyciskami i przewodem dł. min 3m, w komplecie z elektrodą szpatułkową, opakowanie 25 szt. – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Optyka histeroskopowa (histeroskop) o średnicy 4mm, 30o , HD, dł.robocza 300mm, autoklawowalna. -1szt. | TAK |  |
|  | Osłona(trzon) zew. resektoskopu 26CH – 1szt. | TAK |  |
|  | Osłona (trzon) wewnętrzny resektoskopu 24 CH– 1szt. | TAK |  |
|  | Obturator standardowy do resektoskopu 24/26CH. 1szt. | TAK |  |
|  | Element roboczy bipolarny, pasywny (bierny), 26/24CH z prętem ochronnym. -1szt. | TAK |  |
|  | Elektroda pętlowa bipolarna (dwubiegunowa) do resektoskopu, zagięta 300. Elektroda wielorazowa, opakowanie zawiera 5 szt elektrod – 1 opakowanie. | TAK |  |
|  | Obturator wizualny z kanałem roboczym do płaszcza resektoskopu – 1szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze do histeroskopii – 1szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopu dł. min. 4 m– 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy z zamykanym miejscem na butlę argonu i reduktor, koła z hamulcami – 1szt. | TAK |  |
|  | Gwarancji – min. 24 m-ce, gwarancja jest bezpłatna, obejmuje części zamienne, dojazd serwisu, bezpłatne przeglądy okresowe w czasie obowiązywania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK Od 24 m-cy – 0 pkt. 36 m-cy –10 pkt. |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Wyrób dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Ocena techniczna max.50 pkt.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................					     												......................................................

(miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)