## Kinezyterapia
znak sprawy: DZP.271-32/23
Załącznik nr 2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
PARAMETRY TECHNICZNE
Pakiet nr 3
Lp. | Parametry wymagane*
I | Aparat Ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem
1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2022, dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta i posiadającego autoryzowany serwis
2 | Stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych kołach z możliwością zablokowania każdego z kół
3 | Kolorowy monitor LCD/LED o przekątnej min. 23,8” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 z możliwością zmiany wysokości niezależnie od konsoli aparatu
4 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min. +/- 100°), pochył przód-tył (min. +/-30°) oraz regulacja góra-dół
5 | Ilość aktywnych (równoważnych) gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 5, oraz min. 1 gniazdo do podłączenia głowicy nieobrazowej.
6 | Panel dotykowy min. 13” o rozdzielczości min. 1920x1080 wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku oraz z możliwością regulacji kąta nachylenia min. 10°. Możliwość zmiany parametrów na panelu dotykowym korzystając z rękawic (np. lateksowych)
7 | Konsola, panel sterowania z możliwością regulacji położenia wysokości (góra/dół) min. 20 cm, oraz obrotu (lewo/prawo) min. +/- 40°
8 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjenta, komentarzy, wprowadzania opisów dostępna na panelu dotykowym oraz wysuwana spod konsoli (pulpitu) aparatu
9 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej
10 | Dynamika aparatu min. 280 dB
11 | Zakres częstotliwości pracy min. od 1.0 MHz do 17.0 MHz określony częstotliwością głowic możliwych do podłączenia
12 | Porty USB min. 5 wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. BMP, JPG, DICOM, AVI, WMV, MP4, TIF
13 | Wyjście kabla EKG do monitorowania parametrów życiowych pacjenta
14 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu min. 1 TB
15 | Drukarka medyczna czarno-biała (wideoprinter) wbudowana w aparat
16 | Bezprzewodowa (Wi-Fi) łączność z siecią
17 | Waga aparatu max 85 kg.
18 | Zasilanie aparatu min. 220-240V 50/60Hz
19 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
20 | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm
21 | Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)
22 | Frame Rate dla obrazu 2D min. 1500 fps
23 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
24 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych
25 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym (2D+2D/CD)
26 | Zakres bezstratnego powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego min.10x
27 | Dostępne tryby pracy: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD), Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA), Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF, Spektralny Doppler Fali Ciągłej (CW), M-Mode, Kolor M-Mode, M-Mode Anatomiczny (min. 3 linie proste dostępne w czasie rzeczywistym), Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy (TDI) Tryb Duplex (2D + PW ), Tryb Triplex (2D+CD+PW)
28 | Kąt pochylenia bramki Dopplerowskiej CD min. +/- 15 stopni
29 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej PW (SV) min. 0,5 - 23 mm
30 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
31 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s.
32 | Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) min. od -6,0 m/s do 0 oraz od 0 do +6,0 m/s;
33 | Tryb Doppler fali ciągłej (CW) o rejestrowanej prędkości maksymalnej min. 0 do 38 m/s
34 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
35 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości)
36 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych w technologii skrzyżowanych ultradźwięków
37 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, poprawiające rozdzielczość i uwidaczniające krawędzie tkanek np. SRI lub równoważne
38 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu w czasie rzeczywistym oraz na zatrzymanym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
39 | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min. jamy brzusznej, małych i powierzchownych narządów, naczyniowych, TCD, mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych, położniczych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, śródoperacyjnych
40 | Oprogramowanie do badań StressEcho
41 | Obrazowanie elastografii typu strain dostępne na głowicy min. convex i liniowej
42 | Funkcja umożliwiająca wyświetlenie, powiększenie obszaru obrazowania na całej powierzchni ekranu monitora.
43 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone w obszarze diagnostycznym.
44 | Obrazowanie panoramiczne w trybie 2D oraz Color dostępne na głowicy min. liniowej
45 | Obrazowanie wspomagające i poprawiające wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie IN PLANE
46 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych presetów min. 300
47 | Pomiary: odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości; automatycznego pomiaru IMT i NT; funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego
48 | Oprogramowanie, protokół komunikacji DICOM 3.0 (C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R)
49 | Głowica convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz - 7.0 MHz, ilość elementów min. 128, kąt widzenia min. 60°; obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne, panoramiczne, elastograficzne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku
50 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz – 17.0 MHz, ilość elementów min. 190; płaszczyzna skanowania (FOV) min. 38 mm. Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
51 | Możliwość rozbudowy: o głowicę convex szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz - 8.0 MHz, ilość elementów min. 128, kąt widzenia min. 60°;
52 | Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne, panoramiczne, elastograficzne.
53 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
54 | Możliwość rozbudowy o: głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz – 17.0 MHz, ilość elementów min. 250; płaszczyzna skanowania (FOV) min. 50 mm. Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne, panoramiczne, elastograficzne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
55 | Możliwość rozbudowy o: głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 13.0 MHz, ilość elementów min. 128; płaszczyzna skanowania (FOV) max. 35 mm. Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
56 | Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz - 7.0 MHz , ilość elementów min. 80, kąt widzenia min. 90°.
57 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
58 | Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 2.0 MHz - 9.0 MHz , ilość elementów min. 92, kąt widzenia min. 90°.
59 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
60 | Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 4.0 MHz - 12.0 MHz , ilość elementów min. 96, kąt widzenia min. 90°.
61 | Możliwość rozbudowy o: głowicę endowaginalną szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 3.0 MHz - 15.0 MHz , ilość elementów min. 190, kąt widzenia min. 190°; obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
62 | Możliwość rozbudowy o: głowice objętościowe, wolumetryczne: convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 7.0 MHz, oraz endowaginalna o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz - 13.0 MHz.
63 | Możliwość rozbudowy o: głowicę specjalistyczną dwupłaszczyznową Bi-Plane (typu convex/convex), szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 15.0 MHz, ilość elementów min. 128, kąt widzenia min. 140°; obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
64 | Możliwość rozbudowy o: głowicę specjalistyczną dwupłaszczyznową bi-plane (typu convex/linia), szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 16.0 MHz, ilość elementów min. 192, kąt widzenia dla convex min. 200°; obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
65 | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących
66 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań 3D/4D
67 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur zasłaniających twarz płodu w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu 4D np. w badaniach prenatalnych
68 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji i obrysu granic pęcherzyków Graafa w jajniku
69 | Możliwość rozbudowy o fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na pracę aparatu przez min. 90 minut po wyłączeniu urządzenia z prądu
70 | Możliwość ustawienia oprogramowania (obsługi aparatu) w języku polskim.
71 | Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim
II | Pozostałe parametry wymagane
72 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy przegląd na każdy rok udzielanej gwarancji
73 | Deklaracja Zgodności
74 | Certyfikat CE
75 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w formacie PDF
76 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą (min. 2 x 2 godz.)
77 | Po stronie Wykonawcy obowiązek dostarczenia sprzętu, instalacji oraz wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia zakupionych urządzeń
78 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt
79 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego
80 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania
81 | Sprzęt będzie pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych.