WSzSL.FZ.381./36/24/348/ 2024r.                                                                                                  Legnica 26.06.2024  r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

znak  sprawy: WSzSL/FZ-36/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 – aparaty do ekg

Pytanie 1- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o prędkości zapisu EKG: 5, 6.25, 10,12.5, 25, 50 mm/s?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 2- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem izolinii off/0.01/0.05/0.3/0.6Hz?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z dwoma wejściami USB oraz złączem LAN, Wi-Fi i gniazdem kart SD?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z drukowanymi odprowadzeniami 3×4, 3×4+1, 3×4+3, 6×2, 6×2+1, 12×1, 6×2+3?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5 - Czy Zamawiający wymaga po 2 kpl elektrod kończynowych i piersiowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wodoodpornym ekranem i wyposażony w próbkowanie na poziomie 64 000 Hz oraz przetwornik 24 bitowy i najbardziej użyteczne prędkości zapisu EKG, czyli 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 [mm/s] spełniające wszelkie potrzeby badania pacjentów zarówno dorosłych jaki i dzieci czy noworodków?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat EKG z zaproponowanymi parametrami z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wodoodpornym ekranem i wyposażony w eliminację zakłóceń CMRR >140 dB oraz następujące filtry, czyli:

- filtr sieciowy 50, 60 [Hz] i wyłączony

- filtr automatyczny

- filtr izolinii 0,01; 0,05; 0,32; 0,67 [Hz]

- filtr mięśniowy 25, 35, 45 [Hz] i wyłączony

- filtr dolnoprzepustowy 350; 300; 270; 150; 100; 75 [Hz]?

Są to lepsze i szersze wartości niż aktualnie wymagane, a co więcej nadające się zgodnie z zaleceniami AHA do badań również noworodków.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat EKG z zaproponowanymi parametrami z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wodoodpornym ekranem i wyposażony w pamięć 200 000 badań, badaniem ciągłym EKG o długości min. 30 minut i w automatyczne wykrywanie i wydruk arytmii?

Jest to wystarczająca długość badania potrzebna do zdiagnozowania wszelkich arytmii pacjenta, które można zdiagnozować podczas badania spoczynkowego EKG.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat EKG z zaproponowanymi parametrami z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wodoodpornym ekranem i wyposażony w następujące interfejsy - FTP, WIFI, Bluetooth, 4G (SIM), LAN, USB x2, USB-C, microSD i możliwości zapisu danych bezpośrednio z aparatu EKG – DAT, PDF, JPG, SCP, BMP, DICOM i XML? Jest to lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat EKG z zaproponowanymi parametrami z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wodoodpornym ekranem, ale bez modułu zdalnej diagnostyki aparatu lecz wyposażony w moduł automatycznego przeprowadzania badania EKG bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji użytkownika (dotyczy również konieczności dotknięcia ekranu dotykowego czy naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku START/STOP) poza podłączeniem elektrod do pacjenta?

Oferowane rozwiązanie wyposażone jest we wbudowany moduł diagnostyki urządzenia, który pozwala na sprawną i pełną diagnostykę urządzenia przez wykwalifikowanego inżyniera serwisu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Części  1- Spirometry

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści/wymaga wysokiej klasy spirometr pracujący według najnowszych standardów ATS/ERS 2019, o poniższych parametrach:

1. Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny, zawierający wszystkie części składowe w

zestawie co minimalizuje koszty eksploatacji. Posiadający w głowicę z 32 punktami pomiarowymi co

powoduje największa dokładność badania.

2. Menu w języku polskim

3. Spirometr wykonujący badania co najmniej: FVC, VC, MVV

4. Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD 7", rozdzielczość 800x480

5. Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania

6. Wyświetlanie testu poprawności badania

7. Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V.

8. Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów ( wykresów) równocześnie na ekranie

9. Interfejs USB, Bluetooth, wbudowana drukarka na papier termiczny ok. 110 mm

10. Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów

11. Wyposażony w turbinę typu Fleisch

12. Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników

13. Szybka ocena wyników za pomocą przewidywanych równań GLI z DHN, %przew.  Z-score

Spirometr posiadający 42 parametry spirometryczne, mierzący następujące parametry wdechowe,

wydechowe natężona, swobodna i MVV

VC Test: VC, EVC, IVC, TV, IRV, ERV, IC

FVC Test: VC, FVC, FIVC, FIVC/FVC, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV1, FEV1R, FEV1/VC, FEV1/EVC, FEV1/IVC, FEV1/FVC, FEV1/FIVC, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV3, FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV6, PEF  L/s, PEF L/min, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF25-75/FVC, FEF75-85, FIV1, FIV1/FVC, FIV1/FIVC, PIF L/s, PIF L/min, FIF25, FIF50, FIF75, FIF50-FEF50, FEF50-FIF50, MVVind, FMFT, FET, FRC, TV, RV, TLC, IRV, ERV, IC, Rind, ELA, tPEF, Text, EV, EV/FVC.

17. Możliwość pracy z turbinami wielokrotnego użytku

18. Dokładność przepływu ±10% lub ±20 l/min, w zależności od tego, która wartość jest większa

19. Maksymalna wyświetlana objętość: 10 l

20. Dokładność objętości: większa niż ±2,5%

21. Maks. prędkość przepływu ±16 l/s Min. prędkość przepływu ±0,02 l/s

22. Ciśnienie zwrotne mniej niż 0,15 kPa/l/sekundę przy 14 l/s

23. Wymiary 204 mm (długość) × 253 mm (szerokość)

24. Waga max 1,5 kg

25. Zestaw zawierający:

- walizka na urządzenie

- pendrive USB z dedykowanym oprogramowaniem spirometrycznym na komputer

- kabel USB do podłączenia do komputera

- papier do spirometru (długość min. 20 m) – 20 rolek dla każdego spirometru

14. Pamięć pozwalająca zapisać min 20 000 badań

15. wbudowany czujnik temperatur

26. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na PenDrive.

27. Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy  Części 2 -Aparaty do EKG

Pytanie 12 - Czy Zamawiający w wyposażeniu aparatu EKG wymaga również wózek?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 13 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał aparatów EKG umożliwiających eksport badań w formacie PDF do folderu współdzielonego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 14 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia czytników kodów kreskowych współpracujących z oferowanym aparatem, które są dedykowane do użytku w środowisku szpitalnym i które posiadają udostępnioną przez producenta czytników listę środków zatwierdzonych do dezynfekcji urządzenia? Zwracamy uwagę, że urządzenia pracujące w środowisku szpitalnym w bezpośrednim lub bardzo bliskim kontakcie z pacjentem wymagają częstej i skutecznej dezynfekcji. Czy dodatkowo Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia referencji dotyczących dostaw aparatów z czytnikami kodów kreskowych tej klasy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż  wymaga jak w SWZ.

Pytanie 15- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści dostarczenie jednego zestawu akcesoriów (1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych) na każdy aparat EKG? Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje na wymóg dostarczenia dwóch kompletów akcesoriów do każdego aparatu EKG, wymóg ten wpłynie w istotny sposób na wysokość oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje,  iż wymaga jak w SWZ.

Pytanie 16 - Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego Wykonawcę co uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne opisane w poniższej tabeli?

| Lp. | Wykaz parametrów wymaganych | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM |  |  |
| 2 | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 3 | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | TAK |  |
| 4 | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | TAK |  |
| 5 | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual | TAK |  |
| 7 | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
| 8 | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK |  |
| 9 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
| 10 | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
| 11 | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych |  |  |
| 12 | Analiza i interpretacja wyników EKG. | TAK |  |
| 13 | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
| 14 | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | TAK |  |
| 15 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150Hz | TAK |  |
| 16 | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | TAK |  |
| 17 | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | TAK |  |
| 18 | Mozliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | TAK |  |
| 19 | DRUKARKA termiczna A5 |  |  |
| 20 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
| 21 | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
| 22 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A5 z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
| 23 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | TAK |  |
| 24 | EKRAN |  |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 26 | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość, minimum 890x550px | TAK |  |
| 27 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta | TAK |  |
| 28 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | TAK |  |
| 29 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | TAK |  |
| 30 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
| 31 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | TAK |  |
| 32 | WYPOSAŻENIE TECHNICZNE |  |  |
| 33 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | TAK |  |
| 34 | Pamięć minimum 300 pomiarów | TAK |  |
| 35 | Export danych do formatu PDF | TAK |  |
| 36 | Łatwy dostęp do akumulatora. | TAK |  |
| 37 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | TAK |  |
| 38 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | TAK |  |
| 39 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej myszy | TAK |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o komunikację DICOM lub HL7 |  |  |
| 41 | Interfejs komunikacyjny: LAN, WIFI | TAK |  |
| 42 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 43 | Inne |  |  |
| 44 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |
| 46 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności | TAK |  |

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane parametry z wyłączeniem pkt. 34 i 38, których zakres pozostaje taki, jak w opisie przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy wzoru umowy §2 ust. 2

Pytanie 17 - Ze względu na opisany w postępowaniu termin realizacji umowy, tj. umowa na okres 24 miesięcy, dostawa w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, istnieje ryzyko, że oferowany sprzęt będzie oczekiwał w magazynie przez nawet kilka miesięcy. Będzie to powodowało podniesienie kosztów dla wykonawcy ze względu na zamrożenie środków finansowych. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji zamówienia dla części 2 na do 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy §2 ust. 2 SWZ projektu umowy, który otrzymuje brzmienie „ 2. Dostawy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się każdorazowo w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.”

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 6

Pytanie 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dodanie następującego zastrzeżenia: „chyba, że wada nadaje się do usunięcia (np. poprzez wymianę modułu, podzespołu, elementu), wtedy Wykonawca usunie wadę w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 9

Pytanie 19 - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 2

Pytanie 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata za wykonaną dostawę była zrealizowana w terminie do 45 dni liczonym od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1

Pytanie 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% wartości netto wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 2 i/lub w §3 ust. 5 i/lub w §3 ust. 6 i/lub w§3 ust. 7 pkt 2?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Części 2

Pytanie 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG posiadający:

Klawiaturę alfanumeryczną membranową, zmywalną;

Wyświetlacz 7,0" 800x480 px;

Pamięć 1500 badań;

Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s;

Częstotliwość próbkowania 8000 Hz.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat EKG posiadający parametry jak wyżej z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Uwaga!

1) Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2) Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

3) Niektóre ze zmian SWZ będące wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wprowadzono czcionką koloru niebieskiego.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wojewódzkiego Szpitala 									                                            Specjalistycznego w Legnicy

Andrzej Urniaż