## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Cewniki prowadzące do implantacji elektrod do pęczka Hisa Zestaw składający się z następujących elementów: a) cewnik prowadzący: - średnica wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie standardowej elektrody stymulującej min. 7.3 F - średnica zewnętrzna poniżej 9 F - podwójne wygięcie umożliwiające wprowadzenie elektrody bezpośrednio w okolicę pęczka Hisa - trzy różne długości cewnika do wyboru - trzy różne proksymalne krzywizny cewnika do wyboru b) prowadnik stalowy 150 cm c) zatyczka d) rozszerzacz |  | szt. | 80
2 | Nożyk do rozcinania cewnika kompatybilny z produktem z pkt. 1 |  | szt. | 80
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw do zabiegu perikardiocentezy - długość robocza cewnika w zakresie 30-50 cm, - koniec cewnika zwężający się, zakończony atraumatyczną krzywizną " pig tail" z minimum 6 bocznymi otworami, - materiał cewnika odporny na załamania, z możliwością wizualizacji położenia cewnika przez USG/ECHO i/lub RTG, - średnica nominalna cewnika 8-9 Fr, W zestawie poza tym: - prowadnik naczyniowy, - rozszerzacz, - adapter do podłączenia drenu i/lub worka do drenażu, - igły naczyniowe o różnych długościach, - co najmniej jedna igła do nakłucia osierdzia o długości >11 cm, - opcjonalnie znaczniki do kontroli głębokości wprowadzenia cewnika do perikardiocentezy. |  | zestaw | 80
2 | Nożyk do rozcinania cewnika kompatybilny z produktem z pkt. 1 |  | szt. | 80
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………………
data

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Elektrody endocavitarne do czasowej stymulacji serca kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. +PACE 101H Osypka i SJM 3085 - elektrody dwubiegunowe o stałej krzywiźnie z miękkim końcem, - średnice do wyboru przez Zamawiającego 5F, 6F, - długość całkowita 1250mm - długość robocza 1150mm - krzywizna ułatwiająca przezżylne wprowadzenie elektrody do prawych jam serca, - pamięć kształtu krzywizny w temperaturze ciała, - koniec dystalny zakończony biegunem metalowym, - odległość biegunów 10-25mm - koniec proksymalny wyposażony w bolce 2mm |  | szt. | 50
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Introduktor naczyniowy: - rozmiar introduktora w zakresie od 5 Fr do 12 Fr; o długości 11 cm, - dla rozmiarów 5 F do 12 F prowadnik 0,038" (0,93 mm) oraz igła 18 G (1,28 mm), - długość prowadnika 45 cm, - długość igły 7,1 cm, - odporność na złamania i zagięcia, - prowadnik z końcówką prostą lub o kształcie „J"do wyboru przez Zamawiającego, - obecność zastawki hemostatycznej. |  | szt. | 300
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
………………………………………….
data