## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_1
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19
	Tabela A –Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Elektroencefalograf - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów		Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B	OFERTA NR 1 :ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O. ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa
A	B		C	D
PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY
3	Liczba wejściowych kanałów poligraficznych		8, więcej kanałów – 5 pkt	BRAK INFORMACJI
PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY
19	Impedancja wejściowa (Mohm) >80,		powyżej 100 – 5 pkt	>100
20	przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej >100dB,		powyżej >120dB -5 pkt	>120dB
	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU
28	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 200 gotowych zdarzeń.		powyżej 300 zdarzeń - 5 pkt	Min. 400
34	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału		tak-5 pkt: Nie -0 pkt	TAK
35	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)		tak-5 pkt: Nie -0 pkt	TAK
OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU
66	Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack		Tak-20 pkt, Nie -0 pkt	TAK

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :		ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.
	Nazwa i typ:		ELEKTROENCEFALOGRAF multiEEG DigiTrack 42 VR
	Kraj pochodzenia:		POLSKA
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)		2019
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)		ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O.
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)		24

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Elektroencefalograf	szt.	1	75700	75700	8	81756

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_2
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Generator wysokich przepływów do terapii - 4 szt. oraz dostawy materiałów zużywalnych do oferowanych generatorów.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		OFERTA NR 4: NZ TECHNO SP. Z O.O. UL.BERNEŃSKA 5A, 03-976 WARSZAWA
A	B	C	D	D
2	Cyfrowy, wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu.	kolorowy wyświetlacz- 5 pkt		Tak, kolorowy, Cyfrowy, wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu
5	Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 90 %.	Powyżej 90 % - 5 pkt		Tak, stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 95 %
9	Waga:max 2,5 kg (sam aparat) 4 kg (aparat w opak. z akcesoriami)	waga samego urządzenia poniżej 2,5 kg- 5pkt		Tak, waga: max 2,1 kg (sam aparat) 4 kg (aparat w opak. Z akcesoriami)

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :	Fisher&Paykel
	Nazwa i typ:	Airvo II – PT101
	Kraj pochodzenia:	Nowa Zelandia
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)	2019
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)	NZ Techno Sp. Z o.o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	36 miesięcy

	Tabela C – Cena genaratorów
	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Generator wysokich przepływów do terapii	szt.	4	14500	58000	8	62640

	Tabela D – Materiały zużywane do oferowanych genaratorów
lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/Wytwórca
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT	H
1	Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem / z samonapełniającą się komorą . / Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii i interfejsu do tracheostomii . Zapewnia bezpieczne połączenie kaniul donosowych , charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. / Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. / Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. / Produkt zalecany do użytku przez 14 dni	szt.	400	245	98000	8	105840	900PT561/FISHER&PAYKEL
2	Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na główę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwie miękkie, wyprofilowne wyściółki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszące nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenia 3 różnych rozmiarów umożliwiają błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. / Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L. rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - 80szt / rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - 240szt / rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - 80szt / Produkt zalecany do użytku przez 14 dni	szt.	400	85	30000	8	32400	OPT942,OPT944,OPT946/FISHER&PAYKEL
3	Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi producenta urządzenia	szt.	20	75	1500	8	1620	OPT970/FISHER&PAYKEL
4	filtr zapewniajacy dopływ czystego powietrza (zalecany do wymiany co 3 m-ce)	szt.	48	80	3840	8	4147.2	900PT913FISHER&PAYKEL
				łącznie	133340		144007.2

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_3
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Inkubator z wytrząsarką do płytek - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Masa inkubatora maks. 50 kg	niższa waga-3 pkt
2	Masa wytrząsarki maks. 15kg	niższa waga-3pkt
10	Tylko do użytku w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia +15°C do +35°C	większy zakres temperatur pomieszczenia - 10 pkt	WYMAGANE
ROZBUDOWANY MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA
24	Back up baterii z ciągłym sprawdzaniem funkcji zasilania bateryjnego	Tak-5pkt ; Nie - 0pkt
26	wyciszanie alarmów z możliwością regulacji czasu przypomnienia	Tak-5pkt ; Nie - 0pkt
REJESTRATOR TEMPERATURY 102MM, 7 DNIOWY TARCZKOWY
35	Czujniki temperatury wykonane ze stali nierdzewnej	Tak-5pkt ; Nie - 0pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Inkubator z wytrząsarką do płytek	szt.	1

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_4
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa sufitowa - 3 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		OFERTA NR 2: TBK Medical Partner Sp. Z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2 34-300 Żywiec				OFERTA NR 3: Dräger Polska sp. Z o.o. Ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa
A	B	C	D	D				E
1	Żywotność źródeł światła min.50000 h	powyżej 50000h - 5 pkt		TAK, żywotność źródeł światła 60 000 h				TAK, żywotność źródeł światła 50 000 h
2	Natężenie światła min. 120000lux	powyżej 150000lux- 5 pkt		TAK, natężenie światła 150 000 lux				TAK, natężenie światła 160 000 lux
3	Średnica pola światła min.190-270mm	większy zakres -5 pkt		TAK, średnica pola światła 150-320 mm				TAK, średnica pola światła 190-280 mm
4	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min95	Ra powyżej 97 -10 pkt		TAK, współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego RA 95				TAK, współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego RA 95
5	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 94	R9 powyżej 97-10 pkt		TAK, współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 95				TAK, współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 94
6	Wgłębność oświetlenia min.70cm	wgłębność powyżej 90 cm -5 pkt		TAK, wgłębność oświetlenia 130 cm				TAK, wgłębność oświetlenia 130 cm
8	Temperatura barwowa w zakresie: ok 3800 -5400K	Regulowana-10 pkt ; Nie- 0 pkt		TAK, regulowana temperatura barwowa w zakresie od 3100 do 5000°K (dopuszczono odp. Zamawiającego z dnia 25.06.2019r.; znak pisma: WszSL/DZ/072-446/19; pytanie nr 1)				TAK, regulowana temperatura barwowa w zakresie: 3800-5600 K.
13	Możliwość wymiany modułów świetlnych bez ingerencji w obudowę lampy	Tak-10 pkt ; Nie- 0 pkt		NIE				NIE, brak możliwość wymiany modułów świetlnych bez ingerencji w obudowę lampy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
		OFERTA NR 2: TBK Medical Partner Sp. Z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2 34-300 Żywiec					OFERTA NR 3: Dräger Polska sp. Z o.o. Ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa
	Wytwórca :	Brandon Medical Company Ltd.					Drägerwerk AG & Co. KgaA
	Nazwa i typ:	Astramax HD-LED/AM30CJ					Polaris 600
	Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania					Niemcy
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)	2019					2019
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)	TBK Medical Partner SP. z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2 34-300 Żywiec tel. 33 860 12 46 / faks : 33 860 12 43 / e-mail: tbkmedical@tbkmedical.pl					CENTRUM SERWISOWE Tel. 800 204 420 serwis.polska@draeger.com
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	48 miesięcy					60 miesięcy

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto	OFERTA
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa sufitowa	szt.	3	15000	45000	8	48600	OFERTA NR 2: TBK Medical Partner Sp. Z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2 34-300 Żywiec
		szt.	3	29800	89400	8	96552	OFERTA NR 3: Dräger Polska sp. Z o.o. Ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_5
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19
	Tabela A –Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Materac zmiennociśnieniowy - 5 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		OFERTA NR 5: REVITA EWA KRUTUL PODAMIROWO 30. 76-031 MŚCICE				OFERTA NR 7:PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REAL" ADAM JACEK ZBROŃSKI UL. KASZTANOWA 27, 10-156 Olsztyn
A	B	C	D	D				E
4	Staytyczny tryb pracy	więcej niż jeden tryb statczny -10 pkt		TAK, statyczny tryb pracy, więcej niż jeden + tryb pulsacyjny + siedzeniowy				Więcej niż jeden tryb statyczny: tryb statyczny, tryb CLP (stałego niskiego ciśnienia), tryb maksymalnego wypełnienia, tryb transportowy
6	Materac zbudowany z min. 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.	więcej komór -10 pkt		TAK, materac zbudowany z 26 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie, komory materaca pojedynczo wymienne				Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
8	Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym lub zmiennociśnieniowym	Statycznym – 0 pkt zmiennociśnieniowym -20 pkt		TAK, funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym oraz zmiennociśnieniowym				Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśneniowym
16	Limit wagi pacjenta nie mniej niż 250 kg	większe obciążenie - 10 pkt		TAK, większe obciążenie; Limit wagi pacjenta ≤ 255 kg				Limit wagi pacjenta 255 kg
20	Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem	Tak -5 pkt ; Nie - 0 pkt		TAK, przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem				TAK, przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem
21	Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy	Tak -5 pkt ; Nie - 0 pkt		TAK, przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy				TAK, przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
		OFERTA NR 5: REVITA EWA KRUTUL PODAMIROWO 30. 76-031 MŚCICE					OFERTA NR 7:PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REAL" ADAM JACEK ZBROŃSKI UL. KASZTANOWA 27, 10-156 Olsztyn
	Wytwórca :	REVITA					PPH "Real" / PHARMAOUEST INDUSTRIES
	Nazwa i typ:	mod. ROTACJA					Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy Autodec / Poduszki pozycjonujące Poz'In'Form
	Kraj pochodzenia:	POLSKA					Polska / Francja
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)	nie wcześniej niż I kwartał 2019					nie wcześniej niż I kwartał 2019
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)	REVITA EWA KRUTUL PODAMIROWO 30 76-031 MŚCICE tel. 943435680, fax 943464078					PPH "Real" ul. Żołnierska 16/013 10-561 Olsztyn tel 662214540
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	36 MIESIĘCY					36 miesięcy

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto	OFERTA NR 5: REVITA EWA KRUTUL PODAMIROWO 30. 76-031 MŚCICE
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Materac zmiennociśnieniowy	szt.	5	6701.85	33509.25	8	36189.99

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto	OFERTA NR 7:PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REAL" ADAM JACEK ZBROŃSKI UL. KASZTANOWA 27, 10-156 Olsztyn
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Materac zmiennociśnieniowy	szt.	5	7700	38500	8	41580
	Poduszka pozycjonująca poz'n'form wałek 22/940	szt.	5	462	2310	8	2494.8
	Poduszka pozycjonująca poz'n'form okrągła 22/965	szt.	5	245	1225	8	1323
	Poduszka pozycjonująca poz'n'form półksiężyc 22/920	szt.	1	604	604	8	652.32
	Poduszka pozycjonująca poz'n'form do pozycji bocznej 22/930	szt.	1	604	604	8	652.32
	Poduszka pozycjonująca poz'n'form pod jedną piętę 22/985	szt.	2	175	350	8	378
	Poduszka pozycjonująca poz'n'form pod dłoń 22/980	szt.	2	175	350	8	378
	Łączna wartość oferty				43943		47458.44

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_6
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Tor wizyjny z diatermią -1 zest.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		OFERTA NR 6: OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O. Ul. WYNALAZEK 1, 02-67 Warszawa
A	B	C	D	D
5	Możliwość wyboru automatycznego włączenia źródła światła razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona	Tak-10 pkt ; Nie -0 pkt		TAK, możliwość wyboru automatycznego włączenia źródła światła razem ze sterownikiem – funkcja włączona lub wyłączona
6	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej ,dopuszcza się elektroniczne blokowanie pasma czerwonego w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	filtr optyczny -70 pkt		TAK, jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej)
GŁOWICA KAMERY PRACUJĄCA W STANDARDZIE HDTV, KĄTOWA
24	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	Tak-30pkt ; Nie -0pkt		TAK, kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej)
25	Waga (bez przewodu) max.70 g	mniejsza waga-10 pkt		TAK, waga (bez przewodu) 65 g
UNIWERSALNA DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA
58	Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy	Tak 10 pkt ; Nie -0 pkt		TAK, generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :	Olympus Medical Systems Corp., Olympus Winter & Ibe GmbH, KeyMed
	Nazwa i typ:	Processor (OTV-S200), Głowica kamery (CH-S190-08-LB), Adapter swiatłowodu / ( A3213), Monitor (OEV262H), Wózek (WM-NP2), Diatermia / (ESG-400), Przewód płytki pacjenta (WA99510A) Płytka pacjenta (WA99514A)
	Kraj pochodzenia:	Japonia, Niemcy, Wielka Brytania,
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)	nie wcześniej niż I kwartał 2019r.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)	nie wcześniej niż I kwartał 2019r.
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	24 miesiące

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Tor wizyjny z diatermią	zest	1	210000	21000	8	226800

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZESTAWIENIE_OFERT_CZĘŚĆ_7
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - KTG do ciąży bliźniaczej – 2 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		OFERTA NR 8: ITAM-SYSTEM UL.ROOSEVELTA 118, 41-800 ZABRZE
A	B	C	D	D
1	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm	Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zakres większy – 5 pkt		TAK, zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm
4	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 10mW/cm²	Wartość przetwornika poniżej 7 mW/cm²- 10 pkt; pozostała – opisana w kolumnie B – 0 pkt.		TAK, wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika < 5 mW/cm2
16	Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu	Tak -5 pkt; Nie -0 pkt		TAK, podłączenia stymulatora akustycznego prądu.

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :	WIPRO GE Healthcare Private
	Nazwa i typ:	Corometrics 172
	Kraj pochodzenia:	Indie
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)	2019
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)	Service Buisness Operations Specjalisty GE healthcare ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa T +48 22 330 83 50, F ?+48 22 330 83 55 zgloszenia.serwis@ge.com
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	36 miesięcy

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	KTG do ciąży bliźniaczej	szt.	2	27700	55400	8	59832

	Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.