# Załącznik nr 2 do SWZ

# Załącznik nr 2 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Analizator tlenku azotu z zintegrowanym spirometrem

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Aparat analizator tlenku azotu z zintegrowanym spirometrem | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak załączyć |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Urządzenie | Materiały informacyjne producenta oferowanego urządzenia; | Tak załączyć |  |
| 8 |  | Analizator z nielimitowaną ilością badań | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 9 |  | Zawiera wbudowany pomiar NO oskrzelowego według standardów ATS/ERS, możliwość pomiaru offline (za pomocą worka na próbkę) mierzone parametry [jednostka]: - NO Exhaled [ppb] (ilość NO wydychanego), - EV (No Ex) [ml/s] (średnia objętość wydechu podczas próbki), - VNO Exhale [nl/min] (natężenie przepływu NO przez oskrzela podczas pobierania próbki), - Press. NO [cmH2O] (średnie ciśnienie w jamie ustnej podczas pobierania próbki), - Washout [L] (objętość wypłukiwania), - Confidence index [%] (indeks zaufania). | Tak |  |
| 10 |  | Zawiera wbudowany pomiar NO nosowego, mierzone parametry: - NO Nasal [ppb] (ilość NO nosowego), - Amb. NO [ppb] (stężenie NO w otoczeniu), - Nasal VNO [nl/min] (nosowe natężenie przepływu NO podczas pobierania próbki), - Flow [ml/min] (przepływ), - Confidence index [%] (indeks zaufania). | Tak |  |
| 11 |  | Min.4 zakresy pomiarowe natężenia przepływów wydechowych [ml/s]: - 50, - 100, - 150, - 350. | Tak |  |
| 12 |  | Zawiera wbudowany spirometr, badania: - VC, FVC - spirometria spokojna oraz natężona, - MVV - maksymalna dowolna wentylacja, - V min - wentylacja minutowa. | Tak |  |
| 13 |  | Zawiera wbudowany pomiar NO pęcherzykowego, na podstawie pomiarów VNO przy minimum 3 przepływach wydechowych, mierzone parametry: - Jaw [nl/min], - Calv [ppb]. | Tak |  |
| 14 |  | Moduł animacji wizualnej umożliwiający poprawne wykonanie badania. | Tak |  |
| 15 |  | Sensor NO: - elektrochemiczny, - zakres pomiarowy min.: 0-4900 ppb, - czas odpowiedzi maksymalnie 20 s, - relatywna dokładność maksymalnie +/- 5 %. | Tak |  |
| 16 |  | W zestawie przepływomierz typu rurka Pitota: - lekki, - jednoelementowy, - łatwy demontaż, - brak elektroniki, - brak konieczności rozgrzewania i rekalibracji po wymianie, - spełnia lub przekracza wytyczne ATS/ERS. | Tak |  |
| 17 |  | Pomiar NO powietrza otaczającego, wbudowany absorber NO powietrza otaczającego, łatwy dostęp do absorbera bez demontażu obudowy aparatu. | Tak |  |
| 18 |  | Możliwość rozbudowy urządzenia o system z następującymi modułami diagnostycznymi obsługiwanymi przez wspólne oprogramowanie, ze wspólną bazą danych, z możliwością prezentacji wyników na wspólnych raportach: - oscylometr, - ergospirometr, - kabina bodypletyzmograficzna. | Tak |  |
| 19 |  | Przepływomierz: - zakres przepływu maksymalnie ± 20 l/s, - rozdzielczość maksymalnie 10 ml/s, - dokładność maksymalnie ± 4% lub 60 ml, w zależności od tego, która wartość jest większa, - Przestrzeń martwa ogółem: maks. 40 ml | Tak podać |  |
| 20 |  | Zasilanie: - napięcie AC 230 V, 50 Hz, - pobór mocy max. 80 VA | Tak |  |
| III | Komputer PC |  | Tak |  |
| 21 |  | laptop z zainstalowanym oprogramowaniem, - mysz bezprzewodowa, - przewód USB - 1 szt. - zasilacz - 1 szt. | Tak |  |
| 22 |  | drukarka. | Tak |  |
| IV | Inne: |  |  |  |
| 23 |  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 24 |  | filtr przeciwwirusowy do badań czynności oddechowej - 500 szt. | Tak |  |
| 25 |  | zacisk na nos przeznaczony do badań czynności oddechowej - 500 szt., | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy