Znak sprawy: ZP/38/2020                                                                                     Gdańsk, dnia 08.04.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 2 (Termomikser)

W punkcie 12 Zamawiający podaje: „ochrona przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na probówkach”.

Czy Zamawiający chce, aby Wykonawca zaoferował wraz z urządzeniem pokrywę antykondensacyjną, która zabezpiecza przez osadzaniem się pary wodnej na pokrywach próbówek, czy w tym punkcie ma na myśli możliwość wyposażenia urządzenia w taką pokrywę?

Odpowiedź:

Urządzenie musi posiadać pokrywę antykondensacyjną.

# Pytanie 2

Dotyczy pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z prędkością obrotową regulowaną analogowo w zakresie 0-1500 obrotów/min., bez wyświetlacza LED, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie

# Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z prędkością obrotową regulowaną analogowo w zakresie 100-1500 obrotów/min., z wyświetlaczem LED, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści prędkość obrotową regulowana analogowo w zakresie 100-1500 obrotów na minutę? Reszta wymaganych parametrów spełniona.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści prędkość obrotową regulowaną analogowo w zakresie 200-1500 obrotów na minutę? Reszta wymaganych parametrów spełniona.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 2, załącznik 3, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaproponuje Termomikser, który:

Charakteryzuje się termostatowaniem w zakresie, od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy pakiet 2, załącznik 3, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaproponuje Termomikser, który:

Charakteryzuje się równomiernym rozkładem temperatury w całym bloku dla zakresu 20°C- 45°C ±0,5°C, dla zakresu <20°C lub >45°C±1,0°C.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 2, załącznik 3, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaproponuje Termomikser, który:

Charakteryzuje się ustawieniami rozdzielczości temperatury 1°C.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu 2, załącznik 3, pkt 16

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaproponuje Termomikser, który:

Posiada wymiary (s x g x w): 206x304x136 mm

Przy czym spełnia wszystkie pozostałe wymagania techniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu 4, pkt. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z dokładnością długości fali ±1,0 nm i powtarzalnością długości fali ±0,3 nm. W oferowanym spektrofotometrze możliwe jest nastawienie długości fali z dokładnością co 0,1 nm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu 4, pkt. 4 i 6

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z dokładnością fotometryczną ±0,003 A przy 0,5 A oraz ±0,005 A przy 1 A z zakresem pomiarowym -0.3 – 3 A. W punkcie 6 wymagają Państwo dokładności innej niż w punkcie 4 – takiej jaką posiada oferowany przez naszą firmę spektrofotometr. Poza tym w oferowanym spektrofotometrze istniej możliwość pomiaru poniżej 0.5 A (wymagane 0.5-3,5 A), co jest znacznie bardziej wymagane i wykorzystywane przez Użytkowników niż możliwość pomiaru powyżej 3A. Aby móc mierzyć powtarzalnie powyżej 3A wymagane jest, aby spektrometr posiadał poziom rozproszenia światła poniżej 0,02% - co oferują dobrej klasy aparaty dwuwiązkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu 4, pkt. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr ze szczeliną 5 nm.  Proponowany spektrofotometr posiada poziom rozproszenia światła poniżej 0,05% co umożliwia liniowy pomiar stężeń w zakresie od 0.0 A do co najmniej 2,5 A.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu 4, pkt. 7

Szanowni Państwo wartość parametru szumów jest punktowana  – jednak ile punktów przyznają Państwo za spektrofotometr z poziomem szumów 0,0004A?  Jest to wartość mniejsza niż 0.0005A ale większa niż 0.0003A i nie jest uwzględniona w punktacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w zał. 3- pakiet 4 do SIWZ pkt 7-  wynika, że punktacja jest za równe lub poniżej ≤0,0003A. Zgodnie z tymi zapisami za 0,0004A jest 0pkt.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu 4, pkt. 10

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z automatycznym zmieniaczem na 6 kuwet zamiast wymaganego zmieniacza na 4 kuwety. Możliwość jednoczesnego automatycznego pomiaru większej ilości kuwet znacznie przyspiesza szybkość pomiarów oraz zwiększa możliwości eksperymentu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu 4, pkt. 14

Czy obsługę poprzez zewnętrzną stację roboczą sprzężoną z aparatem rozumieją Państwo zewnętrzny sterownik- komputer/laptop, który trzeba dostarczyć razem z aparatem i dedykowanym oprogramowaniem do obsługi oferowanego spektrofotometru?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie to jako istnienie możliwości podłączenia urządzenia do komputera/laptopa gdyż z samego aparatu musi dać się odczytać wyniki pomiarów, innymi słowy nie potrzebujemy specjalnych zewnętrznych sterowników (komputer/laptop) do aparatu badawczego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 w zakresie Pakiet 2-„termomikser” oraz Pakiet 4- „Spektrofotometr UV-VIS” który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Kanclerza

Marka Langowskiego

/-/

Katarzyna Grzejszczak

Z-ca Kanclerza-

ds. Strategii i Rozwoju

Sprawę prowadzi: Paulina Kowalska