## pakiety 1-31
ZAŁĄCZNIK NR 2 .1 - 2.31 DO SWZ NR 5-TP-23
ZAŁ 2.1 PAKIET NR 1 - STRZYKAWKI, IGŁY MEDYCZNE, IGŁY DO ZNIECZULEŃ, URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY DO TRANSFUZJI I INFUZJI (CPV: 33141310-6, 33141320-9, 33194000-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, Luer, sterylna -łącznik stożkowy Luer umieszczony centralnie dla poj. 2 ml, czytelna skala pomiarowa: co 0,1 ml, przezroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości - tłok strzykawki w kolorze białym (polipropylen) - pojedyncza kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem - guma uszczelniająca wykonana z poliizoprenu - logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki - oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu - sterylizowana tlenkiem etylenu Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru i informacją o braku ftalanów. op. a 100 szt 1) Zamawiający dopuszcza strzykawki z zielonym tłokiem | op. | 50
2 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, Luer, sterylna -łącznik stożkowy Luer umieszczony bocznie dla pojemności 5 ml, czytelna skala pomiarowa: 0,2 ml, przezroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości - tłok strzykawki w kolorze białym (polipropylen) - pojedyncza kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem - guma uszczelniająca wykonana z poliizoprenu - logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki - oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu - sterylizowana tlenkiem etylenu Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru i informacją o braku ftalanów. op. a 100 szt 1) Zamawiający dopuszcza strzykawki z zielonym tłokiem 2) Zamawiający dopuszcza strzykawki z centralnie umieszczonym stożkiem Luer | op. | 40
3 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, Luer, sterylna -łącznik stożkowy Luer umieszczony dla poj. 10 ml , czytelna skala pomiarowa: co 0,5 ml, - przezroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości - tłok strzykawki w kolorze białym (polipropylen) - pojedyncza kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem - guma uszczelniająca wykonana z poliizoprenu - logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki - oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu - sterylizowana tlenkiem etylenu Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru i informacją o braku ftalanów. op. a 100 szt 1) Zamawiający dopuszcza strzykawki z zielonym tłokiem 2) Zamawiający dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,2ml | op. | 30
4 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, Luer, sterylna -łącznik stożkowy Luer umieszczony bocznie dla poj. 20 ml - czytelna, skala pomiarowa: co 1 ml - przezroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości - tłok strzykawki w kolorze białym (polipropylen) - pojedyncza kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem - guma uszczelniająca wykonana z poliizoprenu - logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki - oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu - sterylizowana tlenkiem etylenu Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru i informacją o braku ftalanów. op. a 100 szt 1) Zamawiający dopuszcza strzykawki z zielonym tłokiem 2) Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,5ml | op. | 20
5 | 33141310-6 | Strzykawki 5 ml , trzyczęsciowa, luer -lock - rozszerzenie skali do 6 ml, posiadające nazwę własną oraz logo producenta na cylindrze, op.=100 szt. | op. | 3
6 | 33141310-6 | Strzykawki 10 ml,trzyczęsciowa, luer -lock - rozszerzenie skali do 12 ml, posiadające nazwę własną oraz logo producenta na cylindrze, op.=100 szt. | op. | 3
7 | 33141310-6 | Strzykawki 20 ml , trzyczęsciowa , luer- lock,rozszerzenie skali do 24 ml, posiadające nazwę własną oraz logo producenta na cylindrze, op.=100 szt. | op. | 3
8 | 33141310-6 | Strzykawka przystosowana do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, 20 ml, współpracująca z pompą typu ASCOR będącą na wyposażeniu szpitala. Op a 100 szt. Zamawiający dopuszczai strzykawki w opak. a’120 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | op. | 4
9 | 33141310-6 | Strzykawka przystosowana do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa 50 (60) ml, polipropylenowa, końcówka Luer-lock, wyraźna obustronna skala, oznaczona co 1mm3 z cyfrą tłoczoną co 10cm3, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Długość całkowita strzykawki min. 161 mm. Kompatybilna z pompą typu ASCOR, posiadaną przez Zamawiającego. Sterylna. Pakowana pojedynczo. Data ważności widoczna na opakowaniu. Op. a 100szt. | op. | 4
10 | 33141310-6 | Strzykawka typu "Żaneta" 100 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, skala pomiarowa Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości | szt. | 150
11 | 33141310-6 | Strzykawka tuberkulinowa, trzyczęściowa, j.u., pakowana jednostkowo, stożek Luer, podziałka 0,05 ml, czytelna i niezmywalna skala, tłok gumowy, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, pojemność 1 ml z igłą o wymiarze 0,45 x 16mm op.a100 szt | op. | 1
12 | 33141310-6 | Strzykawka insulinowa, trzyczęściowa, j.u., pakowana jednostkowo stożek Luer, czytelna i niezmywalna skala, tłok gumowy, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, pojemności 1ml/ 40 j,m, z igłą o wymiarze 0,40 x 13 mm, a 100 szt | op. | 1
13 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne, gładkie powierzchnie, cienkościenne, trójkątne ścięcie ostrza, substancja natłuszczająca: olej silikonowy, kodowane kolorami, przezroczysta nasadka, sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu fabrycznie nadrukowany rozmiar igły, z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu, op.=100 szt., rozmiar:25 G - 0,50 x 16 mm, 0,50 x 25 mm , 0,50 x 40 mm | op. | 30
14 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne, gładkie powierzchnie, cienkościenne, trójkątne ścięcie ostrza, substancja natłuszczająca: olej silikonowy, kodowane kolorami, przezroczysta nasadka, sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu fabrycznie nadrukowany rozmiar igły, z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu, op.=100 szt., rozmiar:23 G 0,6x25 mm , 0,60 x 40 mm | op. | 20
15 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne, gładkie powierzchnie, cienkościenne, trójkątne ścięcie ostrza, substancja natłuszczająca: olej silikonowy, kodowane kolorami, przezroczysta nasadka, sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu fabrycznie nadrukowany rozmiar igły, z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu, op.=100 szt., rozmiar: 0,7x40 mm | op. | 40
16 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne, gładkie powierzchnie, cienkościenne, trójkątne ścięcie ostrza, substancja natłuszczająca: olej silikonowy, kodowane kolorami, przezroczysta nasadka, sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu fabrycznie nadrukowany rozmiar igły, z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu, op.=100 szt., rozmiar: 0,8x40 mm | op. | 40
17 | 33141320-9 | Igły bezpieczne, kompatybilne z końcówką luer i luer lock strzykawki, umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer i luer lock strzykawki, sterylne, możliwość aktywacji osłony zabezpieczającej zarówno przy użyciu 1 dłoni (palec wskazujący lub kciuk) jak i o powierzchnię, op.=100 szt., rozmiar: 0,8x 38-40 mm Zamawiający dopuszcza igły w opak. a’50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | op. | 50
18 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne, gładkie powierzchnie, cienkościenne, trójkątne ścięcie ostrza, substancja natłuszczająca: olej silikonowy, kodowane kolorami, przezroczysta nasadka, sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu fabrycznie nadrukowany rozmiar igły, z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu, op.=100 szt., rozmiar: 0,9x40 mm | op. | 30
19 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne, gładkie powierzchnie, cienkościenne, trójkątne ścięcie ostrza, substancja natłuszczająca: olej silikonowy, kodowane kolorami, przezroczysta nasadka, sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu fabrycznie nadrukowany rozmiar igły, z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu, op.=100 szt., rozmiar: 1,2x40 mm | op. | 70
20 | 33141320-9 | igła z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igły tylko do pobrań, ściętą pod kątem 45 stopni w rozmiarze 18G 1,2 x 40 mm x 100szt. Zamawiający dopuści igły z tępym ścięciem pod kątem 40 stopni | op. | 50
21 | 33141320-9 | Zestaw do upustu krwi zawierający worek/butelkę o pojemności 400-450ml | szt. | 50
22 | 33141320-9 | Igły do penów typu Novofine lub równoważny, 0,3x8 mm lub równoważne, op.=100 szt. | op. | 30
23 | 33141320-9 | Igła typu "motylek" 23 G – 0,6x19mm (niebieska) , op.=50 szt. Zamawiający dopuszcza igły w opak. a’100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | op. | 10
24 | 33141320-9 | Igła typu "motylek " 22 G – 0,7x19 mm ( czarna), op.=50 szt. Zamawiający dopuszcza igły w opak. a’100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości Zamawiający dopuszcza igły w opak. a’100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | op. | 5
25 | 33141320-9 | Nakłuwacz jednorazowy do pobierania krwi z naczyń włosowatych 1,8 mm, typu Medlance lub równoważny, op.=200 szt. Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a’100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | op. | 70
26 | 33194000-6 | System bezigłowy do zabezpieczeń dostępów dożylnych i dotętniczych z możliwością podawania płynów, leków, lipidów, pobierania krwi, zabezpieczający dojście przez wymagane 7 dni i 360 wejść,2) system pakowany i zabezpieczony jałowo w przezroczystym sztywnym aplikatorze obejmującym cały system bezigłowy (całą długość systemu) dającym możliwość jałowego połączenia z końcówkami luer-lock; aplikator, opakowanie (przezroczysta osłonka) ulegajęce usunięciu dopiero w wyniku połączenia z innym sprzetem medycznym (np. z kaniulą) | szt. | 800
27 | 33141320-9 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora, Rozm. 22G x 50 mm, Kąt szlifu 15º - 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty dla 30º - 45º lub odsłonięty jedynie czubek igły dla 15º) | szt. | 30
28 | 33141320-9 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora, Rozm. 22G x 100 mm, Kąt szlifu 15º - 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty dla 30º - 45º lub odsłonięty jedynie czubek igły dla 15º) | szt. | 30
29 | 33141320-9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu "Quincke" z igła wprowadzającą, Rozm. 26G x 88 mm, Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej - dla poz. 4g-4k, Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm, Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego, Wskaźnik położenia ścięcia igły, Mandryn kodowany kolorami | szt. | 100
30 | 33141320-9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu "pencil-point" z igła wprowadzającą, Rozm. 27G x88-98mm, igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej, Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm, Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego, Wskaźnik położenia ścięcia igły, Mandryn kodowany kolorami | szt. | 300
31 | 33141320-9 | igła G22 x 120 mm do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "Quincke", eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem wyraźnie zmieniającym kolor, umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z 4 stron z taką samą dokładnością , z dodatkowym wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym w przedniej części uchwytu igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczej | szt. | 10
32 | 33141320-9 | igła 27G x 88mm do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "Qiuncke", eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem wyraźnie zmieniającym kolor umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z 4 stron z taką samą dokładnością, z dodatkowym wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym w przedniej części uchwytu igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczej Zamawiający dopuszcza igłę 90mm | szt. | 20
33 | 33141320-9 | igła 18G x 88mm do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "Qiuncke", eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem wyraźnie zmieniającym kolor umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z 4 stron z taką samą dokładnością, z dodatkowym wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym w przedniej części uchwytu igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczej Zamawiający dopuszcza igłę 90mm | szt. | 15
34 | 33141320-9 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych dorosłych, Rozm. igła 18 G/70-80 cewnik G19-20, Cewnik poliamidowy o dług. 1000 mm ±10%, z wyraźnie miękką końcówką, zamknięty koniec, 3 otwory boczne, Znaczniki długości wtopione w materiał cewnika, Zatrzaskowy łacznik, Filtr 0,2 µm, Uchwyt zintegrowany z igłą Zamawiający dopuszcza zestaw do znieczuleń z igłą 18G o długości 90mm, z cewnikiem z 4 znacznikami głębokości | zestaw | 10
35 | 33141320-9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25GX90MM typu PENCIL POINT, eliptyczny ergonomiczny uchwyt z pryzmatem wyrażnie zmieniającym kolor, umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z 4 stron | szt | 20
36 | 33141320-9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G/120MM typu PENCIL POINT Zamawiający dopuszcza igłę 90mm | szt | 10
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.2 PAKIET NR 2 - KANIULE DOŻYLNE, PRZYRZĄDY DO CYTOSTATYKÓW, KRANIKI, KORECZKI I SPIKE (CPV: 33141220-8, 33194000-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141220-8 | Kaniula dożylna żółta, poliuretanowa bez portu 24G (0,7x19mm), z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem się igłą typu "back-cut", gwarantującą dwuetapową kontrolę obecności kaniuli w naczyniu krwionośnym, z min. czterema paskami umożliwiającymi kontrolę położenia kaniuli w naczyniu w promieniach RTG, pakowany pojedynczo, jałowy | szt. | 100
2 | 33141220-8 | Koreczki pakowane pojedynczo z trzpieniem poniżej krawędzi korka pakowanych po 100sztuk | op. | 100
3 | 33141220-8 | Koreczki jałowe dwufunkcyjne typu Combi ( czewrony ) | szt | 100
4 | 33194000-6 | Przyrządy do przetaczania krwi TS, z dużą komorą kroplową, o dł. min. 100 mm, wolną od PVC, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie przyrządu folia – papier, bez ftalanów, z informacją o ich braku przedstawioną dowolny sposób. Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm | szt. | 100
5 | 33194000-6 | Korek zabezpieczajacy przed nieautoryzowanym użyciem portu i eliminuje ryzyko powtórnego dodania leku do pojemnika. Kopatybilny z opakowaniem typu Ecoflac. | szt. | 200
6 | 33194000-6 | Przyrząd do przetoczeń pasujący do pompy infuzyjnej LIFE CARE 5000 lub PLUM A będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 30
7 | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, o dł. min.230 cm, jałowy, pasujący do pompy infuzynej objętościowej AP 31 będącej na wyposażeniu szpitala, opakowanie przyrządu folia - papier, sterylny, typu UNI-ASCOSET lub równoważny | szt. | 250
8 | 33194000-6 | Dreny pasujace do pompy objętościowej Infusomat firmy BRAUN będącej na wyposażeniu szpitala – białe i bursztynowe (do wyboru zamawiajacego) posiadające ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 200
9 | 33194000-6 | Przedłużacz pasujący do pompy infuzyjnej Ascor będącej na wyposażeniu szpitala - biały i bursztnowy, zabezpieczony z dwóch stron korkami. | szt. | 200
10 | 33194000-6 | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca musi posiadać test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. Zestaw drenow kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będącą na wyposażeniu szpitala . | szt. | 100
11 | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków, zawierający kolec, dren 35 cm,transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP, bez lateksu. Kompatybilny z poz. nr 14,16, 19 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz.14,16,19 | szt. | 200
12 | 33194000-6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock. Pakowany folia - papier. | szt. | 200
13 | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu 32cm.. Kompatybilny z poz. nr 14,16,19, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 14,16,19 | szt. | 100
14 | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezpieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu 32cm.. Kompatybilny z poz. nr 14,16 ,19 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 14 ,16,19 | szt. | 100
15 | 33194000-6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock. Pakowany folia - papier. Przyrzad kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będącą na wyposażeniu szpitala. | szt. | 50
16 | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, pasujący do pomy Agilia będącej na wyposażeniu szpitala, Volumat Line ST 10 | op. | 50
17 | 33194000-6 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z standardowym kolcem, posiadający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami (spike) op.= 1 szt. | szt. | 1000
18 | 33194000-6 | Zacisk ochronny zabezpieczający port przygotowanego worka typu "viaflo" przed przypadkowym dostrzyknięciem niepożądanego produktu, kompatybilne z portem do iniekcji | szt. | 200
19 | 33194000-6 | Przyrząd do worka typu "viaflo", posiadanym przez Zamawiającego, umozliwiający aktywacje leku w bezpośrednim połaczeniu worka i opakowania typu fiolka | szt. | 100
20 | 33194000-6 | Przyrząd do transfuzji leków cytostatycznych z fiolki, wyposażony w odpowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2μm, wyposażony w zastawkę aktywowaną strzykawką LuerLock, o płaskiej powierzchni do dezynfekcji, długość przyrządu 6,3cm,produkt bezlateksowy i bez PVC. | szt. | 50
21 | 33194000-6 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 30
22 | 33194000-6 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Dodatkowe przedłużenie 10 cm +/- 1 cm., Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 30
23 | 33194000-6 | Osłonki na worki infuzyjne zawierające leki światłoczułe o pojemności 100ml -500ml | szt. | 500
24 | 33141220-8 | Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Rozmiary: Kaniula dożylna żółta 24G (0,7x19 mm), 22ml/min Kaniula dożylna zielona 18G (1,3x45 mm), 96ml/min Kaniula dożylna różowa 20G (1,1x33mm) 61ml/min Kaniula dożylna niebieska 22G (0,9x25 mm), 36ml/min | szt. | 5000
25 | 33141220-8 | Kaniula bezpieczna, dożylna do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem powinna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna, pakowana pojedynczo, kaniula wykonana z poliuretanu PUR lub PTFE (teflon podwójnie oczyszczony), informacja na opakowaniu jednostkowym z czego jest wykonana i oznaczeniem producenta w razie incydentu medycznego, minimum 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, samo domykający się zawór portu górnego, optymalne położenie skrzydełek mocujących, posiadająca zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, podany przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min, Kaniule powinny rówież posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego są wykonane. Opakowanie 50 szt. niebieska bezpieczna 22G (0,9x25 mm), 36ml/min, zółta bezpieczna 24G (0,7x19 mm), 22ml/min | szt. | 500
26 | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny; igła biorcza dwukanałowa, dwupłaszczyznowo ścięta, hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką, logo producenta umieszczone na zaciskaczy i na komorze kroplowej, duża komora kroplowa (64 mm w części przezroczystej), filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i podwieszenie drenu, dren o długości min. 180 cm, osłonka łącznika luer lock, bez zawziętości lateksu, bez ftalanów z informacją o ich braku przedstawioną dowolny sposób, sterylizowany EO; opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier- folia. Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS | szt. | 4000
27 | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy z workiem, sterylny; duża komora kroplowa, całość wolna od plastyfikatorów ftalanowych DEHP (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym); dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami, duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej), kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy z miejscem na dren, dren wykonany z PVC o długości min. 150 cm, przyrząd pakowany razem z workiem, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. | szt. | 1000
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.3 PAKIET NR 3 - ZESTAWY WKŁADOWE DO KONTRASTU TK (CPV: 33141000-0)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141000-0 | Zestaw do systemu Medrad Stellant CT D będącego na wyposażeniu szpitala, składa się z dwóch wkładów jednorazowych o poj. 200 ml, trójnik typu "T", łącze niskiego ciśnienia o długości 152,4 cm*(sterylny dren pacjencki); dwa złącza/kolce szybkiego napełniania typu spike. Kompletny zestaw zawierający wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu. | szt. | 1300
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.4 PAKIET NR 4 - WKŁADY DO SSAKÓW, BUTELKI REDONA, ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH, DRENY I ZESTAWY (CPV: 33141600-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141600-6 | Wkłady do ssaków posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Na każdym wkładzie umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Pojemnosc 1-1,5L | szt. | 50
2 | 33141600-6 | Wkłady do ssaków posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Na każdym wkładzie umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Pojemnosc 2,0 -2,5 L | szt. | 800
3 | 33141600-6 | Filtr antybakteryjny antywirusowy do ssaków | szt. | 2
4 | 33141600-6 | Łącznik do próżni, cena za sztukę | szt. | 50
5 | 33141600-6 | Mocownik szynowy typu Euro | szt. | 6
6 | 33141600-6 | Dren antybakteryjny do próżni 2m typu Vacsax, cena za sztukę | szt. | 2
7 | 33141600-6 | Pojemniki (kanistry) wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 1000 ml /1500 ml, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania. Każdy kanister wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej – poświadczone badaniami wg. ISO 22196 | szt. | 6
8 | 33141600-6 | Pojemniki (kanistry) wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 2000 ml/2500 ml, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania. Każdy kanister wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej – poświadczone badaniami wg. ISO 22196 | szt. | 6
9 | 33141600-6 | Proszek żelujący, saszetki 20 g do zmiany konsystencji odessanych płynów ustrojowych | szt. | 20
10 | 33141600-6 | Dren typu Redon sterylny, pakowany jednostkowo Nr 10-18, dostepne dlugosci 500-700 mm ; jednorazowego uzytku , posiadające podziałkę , perforacje na dl 14 cm od dystalnego końca, jałowe. | szt. | 1000
11 | 33141600-6 | Butelka Redon okrągłaz z harmonijką bez próżni 150 i 300, ml, pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, butelka przeźroczysta. Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów | szt. | 1000
12 | 33141600-6 | Butelka Redon z próżnią 300-400 ml, pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, butelka przeźroczysta, Widoczna podziałka poziomu płynów co min. 25 ml , Wyposażona w uchwyt do zawieszenia , Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów | szt. | 500
13 | 33141600-6 | Butelka Redon z próżnią 600 ml, pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, butelka przeźroczysta, Widoczna podziałka poziomu płynów co min. 25 ml , Wyposażona w uchwyt do zawieszenia, Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów | szt. | 100
14 | 33141600-6 | Dren niesterylny o stałym przekroju zwoju o długości 30 mb, średnicy 7 mm, posiadający co 100 cm rozszerzenie do przecięcia , pozwalający na uzyskanie dowolnych odcinków o długościach równych wielokrotności 100 cm gdzie końcówkę można dopasować do różnego typu króćców | zwój | 1
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 7 i 8 | Podać tak/nie
| 1 | Kanister wielorazowego użytku
| 2 | Wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu (1000 ml/ 1500 ml; 2000 ml/ 2500 ml); Odporny na środki dezynfekujące, światło UV (lampy bakteriobójcze UV) oraz parę;
| 3 | Kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku, wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych;
| 4 | Wszystkie kanistry są wielokrotnego użytku (z możliwością ich autoklawowania w temp. do 121º C) – nie zawierają PCV.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1, 2, 7, 8 | Podać tak/nie
| 1 | Wkłady i kanistry wyprodukowane w technologii antybakteryjnej (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg.ISO 22196 (do wglądu Zamawiającego przy pierwszej dostawie i na wezwanie Zamawiającego)
ZAŁ 2.5 PAKIET NR 5 - CEWNIKI, WORKI DO CEWNIKÓW, MASKI TLENOWE, NEBULIZATORY, URZĄDZENIA DO TERAPII GAZOWEJ I ODDECHOWEJ, ZAMKNIĘTY SYSTEM DO NAWILŻANIA (CPV: 33141200-2, 33141210-5, 33157000-5, 33141615-4)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141200-2 | Cewniki do podawania tlenu przez nos, sterylne, jednorazowe Zamawiający dopuszczena zaoferowanie produktów do tlenoterapii mikrobiologicznie czystych | szt. | 20
2 | 33141200-2 | Cewniki do dróg oddechowych CH 8-10 dł. 40 cm, wykonane z PVC, nietoksyczny, powierzchnia zmrożona, atraumatyczny zaokrąglony otwór końcowy, otwór centralny i boczny, rozmiar kodowany kolorami końcówek, opakowanie papier-folia, pakowany prosto nie zwijany Zamawiający dopuszcza cewnik do dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi | szt. | 50
3 | 33141200-2 | Cewniki do dróg oddechowych CH 12 -18 dł. 60 cm, wykonane z PVC, nietoksyczny, powierzchnia zmrożona, atraumatyczny zaokrąglony otwór końcowy, otwór centralny i boczny, rozmiar kodowany kolorami końcówek, opakowanie papier-folia, pakowany prosto nie zwijany | szt. | 50
4 | 33141200-2 | Cewnik urologiczny typu Foley CH od 12 do 20 lub równoważny, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, balon od 6 ml do 30 ml, lateksowa lub gumową zastawką, pakowany podwójnie w opakowanie np.. folia-folia, lub wew.:folia, zew.:papier/ folia sterylizowany radiacyjnie, lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy 1) Zamawiający dopuszcza cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu 2) Zamawiający dopuszcza cewniki CH12-20 – balon 5-10ml oraz Ch16-Ch20 – balon 30ml (do wyboru przez Zamawiającego 3) Zamawiający dopuszcza cewniki z balonem w zakresie 5 do 30ml 4) Zamawiający o dopuszcza cewniki dwudrożne typu Foley CH 12-22, poj. balonu 5-10 ml, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 350
5 | 33141200-2 | Cewnik urologiczny pediatryczny typu Foley od 6 do 10 F lub równoważny, lateks pokryty silikonem, dwudrożny, poj. balonu 3-5 ml - z prowadnicą. Prowadnica wystająca na min. 9 cm. Sterylny, pakowany podwójnie folia i folia paier, zgrzew pozwalający na aseptyczne otwarcie opakowania oraz opakowanie wewnętrzne (foliowe) posiadające drapowania na długości i szerokości. Zamawiający dopuszcza cewniki typu Foley dwudrożny wykonane z lateksu z powłoką wykonaną z elastomeru silikonowego wewnątrz i na zewnątrz, CH 6/8/10, poj. balonu 3 ml, dł. 28 cm, z prowadnicą wyko-naną z PBT. Sztywna zastawka portu do uszczelniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH cewnika. Stery-lizowany EtO. Na porcie worka DZM logo producenta. Czas utrzymania do 14 dni. | szt. | 50
6 | 33141200-2 | Cewnik jednorazowy, CH 12-18, silikonowy dla dorosłych, typu Nelaton | szt. | 20
7 | 33141210-5 | Worki do cewników wewnętrznych do pęcherza moczowego 2l Zamawiający dopuści bezlateksowy worek o pojemności 2000ml do zbiórki moczu sterylny z drenem o długości 90cm lub 150cm | szt. | 600
8 | 33141200-2 | Zatyczki pasujące do cewników silikonowanych wewnętrznych Foleya, jałowe, pakowane pojedynczo | szt. | 100
9 | 33157000-5 | Maski tlenowe dla dorosłych i dzieci z drenem, jałowe Zamawiający dopuszczena zaoferowanie produktów do tlenoterapii mikrobiologicznie czystych | szt. | 100
10 | 33157000-5 | Maska tlenowa z nebulizerem i drenem, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, dren o dł. ok. 210 cm z uniwersalnymi złączkami, nebulizator o poj. 12 ml - 8 ml-skalowany co 1 ml, regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca, różne rozmiary. Zamawiający dopuszcza nebulizator o pojemności 6 ml | szt. | 350
11 | 33157000-5 | sterylna woda do nawilżania tlenu 500 ml, w jednorazowym pojemniku, o całkowitej poj wypełnienia 600 ml (+- 10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika telu, z możliwością uzycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres min. 30 dni. Dostarczony tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komore główną) co zapobiega osadzeniu się cząstek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniowa zastawkę o czułosci min. 2,8 cm H20 (4pść) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika, przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN | szt. | 50
12 | 33157000-5 | nebulizator o pojemności 15 ml, pozwalający wytworzyć aerozol zawierający rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta. Zamawiający dopuszcza nebulizator o pojemności 10 ml | szt. | 30
13 | 33141615-4 | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, jałowy, (noworodki i niemowlęta), 150 ml, 1 sztuka Zamawiający dopuszcza woreczki o pojemności 100ml | szt. | 70
14 | 33141615-4 | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, jałowy, (noworodki i niemowlęta), 150 ml, 1 sztuka Zamawiający dopuści woreczki o pojemności 100ml | szt. | 70
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.6 PAKIET NR 6 - SYSTEMY DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI WYDZIELIN (CPV: 33141600-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141600-6 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem, posiadający port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji oraz kieszkonkę w kolorze niebieskim dla umieszczenia palca wiodącego. W zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. zestaw ma posiadać pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis Zamawiający dopuszcza system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. W zestawie 1 worek 1000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym, reszta zgodnie z SWZ | szt. | 3
2 | 33141600-6 | Worek na wymiociny foliowy z wkładką chłonną , rozmiar 25x25cm- jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin. Wyposażony w proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu. 1) Zamawiający dopuszcza worki na wymiociny o następującym opisie: • wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny • szeroki wlot worka zabezpieczony polipropyle-nowym kołnierzem • obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią • kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep” • pojemność całkowita worka: 2000 ml • dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, po-zwala na dokładne oszacowanie objętości pły-nu • kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem • nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obraz-kowa instrukcja użycia nadrukowane bezpo-średnio na worku • nie zawiera lateksu oraz ftalanów • jednorazowego użytku • niesterylny • okres trwałości: 5 lat 2) Zamawiający dopuści worki na wymiociny o następują-cym opisie: • worek wykonany z wytrzymałego LDPE • dokładna skala pomiarowa (do 100ml co 10ml i od 100ml do 1000ml co 50ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie obję-tości płynu • pojemność całkowita worka: 1000ml • worek wykonany z przeźroczystego materiału, co umożliwia obserwację wydzieliny • wyposażony w wyprofilowany kołnierz oraz za-stawkę antyzwrotną • wyprofilowany kołnierz (tekturowy uchwyt) w kształcie maski z wycięciem umożliwia za-mknięcie worka, a dzięki zastawce antyzwrotnej nie ma możliwości wydostania się zapachu i treści na zewnątrz • instrukcja użycia w języku polskim nadruko-wana na opakowaniu • jednorazowego użytku • wyrób klasy I niesterylnej • nie zawiera lateksu termin ważności 5 lat | szt. | 150
3 | 33141600-6 | Worek do zbiórki stolca z hydrokolidowym przylepcem,do zbiórki stolca płynnego, półpłynnego oraz zagęszczonego, składający się z worka z przylepcem hydrokoloidowym, zakończonym kranikiem służącym do opróżnania. Worek ma ograniczać kontakt skóry z treścią jelitową. 1op.-10 sztuk. Kompatybilny z pozycją nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowanych co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniają-cym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balono-waniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt | op. | 1
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.7 PAKIET NR 7 – TURBINA JEDNORAZOWA DO SPIROMETRU, Z USTNIKIEM (CPV: 33157000-5)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33157000-5 | Turbina jednorazowa z ustnikiem do spirometrów kompatybilne z aparatami dostępnymi w szpitalu typu: Spirolab MIR. Każda turbina jednorazowa zapakowana indywidualnie np. w plastikową torebkę, co gwarantuje jej aseptyczność. Każda turbina wyposażona jest w umieszczony w niej papierowy ustnik. | szt. | 120
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.8 PAKIET NR 8 - PAPIER FOTOCZUŁY, TERMOCZUŁY LUB PAPIER TERMOGRAFICZNY I TEKTURA (CPV: 22993000-7)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 22993000-7 | Papier do wideoprintera SONY UPP 110 S ( 110 mmx 20 mm ) ORYGINALNY | rolka | 300
2 | 22993000-7 | Papier Sony UPP 210HD 210x25 mm do aparatu MYLAB ORYGINALNY | rolka | 5
3 | 22993000-7 | Papier do EKG Ascard B 56 112x25 | rolka | 500
4 | 22993000-7 | Papier do Defibrylatora Philips HeartStart Intrepid (75mm/ 30-30,5 m) / ORYGINALNY* | rolka | 15
5 | 22993000-7 | Papier do spirometru AsSPIRO D200, wskazany przez producenta / ORYGINALNY* | rolka | 15
6. | 22993000-7 | Papier do Defibrylatora MINDRAY BENEHEART D3 w kratkę ,rozmiar 50mm. | rolka | 20
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
* UWAGA !
Poz.4-5 ze względu na zakup nowych urządzeń i obowiązujący ich okres gwarancyjny, wymagane jest użycie oryginalnych papierów wskazanych przez producenta urządzenia.
ZAŁ 2.9 PAKIET NR 9 - SPRZĘT ANESTETYCZNY (CPV: 33157000-5, 33171200-1)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1. | 33157000-5 | Dren łączący o śr. wewnętrznej 5 lub 6 mm, pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 350 cm, końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami Zamawiający oczekuje typu standardowego tj. końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami bez zamocowanego dodatkowo kapturka nakrywającego końcówkę 1) Zamawiający dopuszcza końcówki z zamocowanym dodatkowo kapturkiem nakrywającym końcówkę 2) Zamawiający dopuszczai dren o średnicy wewnętrznej 5,6mm o długości 300cm z końcówkami lejek-lejek | szt. | 100
2. | 33157000-5 | Dren łączący o śr. wewnętrznej 7 mm, pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 350 cm, końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami . Zamawiający oczekuje typu standardowego tj. końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami bez zamocowanego dodatkowo kapturka nakrywającego końcówkę Zamawiający dopuszcza końcówki z zamocowanym dodatkowo kapturkiem nakrywającym końcówkę | szt. | 100
3. | 33157000-5 | Filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci i dorosłych, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania u zaintubowanych pacjentów podłączonych do respiratora . | Szt. | 20
4. | 33157000-5 | Jednorazowy zestaw do resuscytacji dla dzieci, z wytrzymałym, cienkościennym workiem o objętości 2600ml, o maksymalnej objętości wtłaczania 450ml, z możliwością jednoczesnego podawania leku podczas resuscytacji, typu AMBU SPUR II dla dzieci lub równoważny Pakiet 9 pozycja 4 Zamawiający dopuszczai resuscytator o następujących parametrach: • W skład zestawu wchodzi: − resuscytator − maska anestetyczna z nadmuchiwanym koł-nierzem − rezerwuar tlenu − przewód tlenowy • Worek samorozprężalny • Ergonomiczny kształt oraz porowata po-wierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt • Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie roz-miaru podczas przechowywania/transportu • Zastawki wykonane z silikonu • Wszystkie modele wyposażone w zawór ogra-niczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu • Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnie-rzem z zaworem umożliwiającym dostosowa-nie stopnia wypełnienia mankietu do indywi-dualnych potrzeb pacjenta • Przeźroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta • Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o po-jemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycz-nych, 2000 ml dla dorosłych • Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odpor-ny na zagięcia • Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M • Nie zawiera lateksu • Nie zawiera ftalanów • Jednorazowego użytku • Niesterylny • Termin ważności: 3 lata • Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik • Objętość wyrzutowa ≥150 ml • Objętość resuscytatora 500 ± 200 ml • Wymiary 245 x 95 mm, waga 410g • Zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2O (zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H2O) • Przestrzeń martwa 7ml • Objętość worka – rezerwuar 1600ml | szt. | 3
5. | 33157000-5 | Kanka półsztywna Yankauer o śr. 12 Fr , pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Długość robocza (mierzona licząc od końca do końca po zewnętrznym obwodzie łuku) 26 cm (+/- 2 cm), 2 lub 4 otwory na końcówce, z kontrolą odsysania Zamawiający dopuszcza kankę w rozmiarze CH21 | szt. | 20
6. | 33157000-5 | Kanka półsztywna Yankauer o śr. 22 Fr , pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Długość robocza (mierzona licząc od końca do końca po zewnętrznym obwodzie łuku) 26 cm (+/- 2 cm), 2 lub 4 otwory na końcówce, z kontrolą odsysania Zamawiający dopuszcza kankę w rozmiarze CH21 | szt. | 20
7. | 33157000-5 | Licznik igieł (kaseta) - pojemność 30/30 lub 20/20, Wewnątrz z jednej strony magnez z drugiej gąbka lub pianka, Obie wewnętrzne strony kasety posiadają wyraźną ponumerowaną siatkę, uchwyt do bezpiecznego zdejmwania skalpela | szt | 20
8. | 33171200-1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 1,8 - 3,05 m-końcówki żeńsko-męskie | szt | 15
9. | 33171200-1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 3-3,05m- końcówki męsko-męskie | szt. | 15
10. | 33157000-5 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa typ Macintosh kompatybilna z zielonymi rękojeściami (ISO 7376-3). Tworzywo: akryl/plastyk, łyżka nie zawierająca żadnych metalowych elementów-może być bezpiecznie stosowana w warunkach rezonansu magnetycznego. Rozmiary: 2-4 Szerokość łyżek 20-25mm, długość od końca części akrylowej do końca łyżki 28-29 mm. Jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo folia-papier, Ważność min. 5 lat od daty produkcji. | szt. | 30
11. | 33157000-5 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa typ Miller rozm ( 00,0,1,2) kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Natomiast stopka, która słuzy do połaczenia z rękojeścią, może być wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym Nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowych. Wytrzymały zatrzask kulkowy, zapewniający trwałe mocowanie do rękojeści. Światłowód dający mocne, skupione światło, dobrze doświetlający jamę ustną i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny i symbol j.u. | szt. | 10
12. | 33157000-5 | Rękojeść wielorazowego użytku kompatybilna z pozycją powyżej. | sz | 2
13. | 33157000-5 | Markery chirurgiczne, Wyskalowana od 1 cm do 9-10 cm co 1 cm nasadka lub skala na korpusie do 5cm oraz miarka wyskalowana do 15cm, Atrament nietoksyczny kolor fioletowy, Wyrób nie zawiera lateksu, Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych ( niezmywalny)Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania li-nii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzch-ni skóry pacjenta | Szt | 70
14. | 33157000-5 | Maska krtaniowa I-Gel do wentylacji pacjenta, Wykonana z wysokiej jakości żelowego tworzywa, materiał z którego wykonany jest mankiet ma być delikatny, zapobiegać uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powodować podrażnień, Nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP, do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologi, wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta, Rozmiary: ((zakres wagowy 25-35); 3(zakres wagowy 30-60kg); 4 (zakres wagowy 50-90kg); 5 ( zakres wagowy powyżeń 90kg) do wyboru Zamawiajacego, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta | szt. | 80
15. | 33157000-5 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta, rurka i mankiet wykonane z silikonu, nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP, Zabezpieczenie w postaci użebrowania lub inna konstrukcja maski chroniąca przed możliwością wklinowania nagłośni (np.. Mocno uwypuklona kopuła i duży otwór oddechowy), Dren do napełniania mankietu , Rozmiary: /1/1.5/2/2.5/3/4/5/ i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg do wyboru Zamawiajacego, Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski | szt. | 80
16. | 33157000-5 | Maski anestetyczne w podwójnych rozmiarach. Maski w rozmiarach 0-1, 2-3, 3-4, 5-6, do wyboru Zamawiającego Zamawiający dopuszcza maski anestetyczne w pojedyn-czych rozmiarach, od 0-5 | szt. | 150
17. | 33157000-5 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP, Dwie rury rozciągliwe dł 180- 240 cm po rozciągnięciu, Dodatkowa rura do worka o dł 120-180 cm po rozciągnięciu, Kolanko z portem Luer-Lock, Trójnik Y bez portów, lub z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami. Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l Zamawiający dopszcza obwód oddechowy w dwóch roz-miarach o poniższym opisie: • Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP • Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mecha-nicznej lub aparatu do znieczulenia • Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej • Rozciągliwe ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y • Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm • Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów oraz łącznik • Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z ko-reczkiem • Jednorazowego użytku • Nie zawiera lateksu oraz ftalanów • Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia | Szt | 50
18. | 33157000-5 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP, Dwie rury rozciągliwe dł 180- 200 cm po rozciągnięciu, Dodatkowa rura do worka o dł 100-180 cm po rozciągnięciu, Kolanko z portem Luer-Lock, Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami lub bez portów, Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 l 1) Zamawiający dopuszcza dwie rury rozciągliwe do długości 160 cm 2) Zamawiający dopszcza obwód oddechowy w dwóch roz-miarach o poniższym opisie: • Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP • Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mecha-nicznej lub aparatu do znieczulenia • Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej • Rozciągliwe ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y • Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm • Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów oraz łącznik • Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z ko-reczkiem • Jednorazowego użytku • Nie zawiera lateksu oraz ftalanów • Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia | Szt. | 50
19. | 33157000-5 | Prowadnica do rurek intubacyjnych - metalowa pokryta tworzywem medycznej jakości bez lateksu, ftalanów Rozmiary: 2 - dł. 230mm 3 - dł. 340mm 4 - dł. 340mm 5 - dł. 370mm Jałowa, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza prowadnice w rozmiarach: • 2.0 – długość 255mm; • 3.3 – długość 340mm; • 4.0 – długość 340mm; • 4.7 – długość 340mm | szt. | 25
20. | 33157000-5 | Prowadnica do trudnych intubacji , rozmiar 5,0x600mm, Wykonana z materiału nie zawierajacego lateksu, Elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, Skalowana co 1 cm, Zagięty koniec ułatwiający wprowadzania | szt. | 2
21. | 33157000-5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termpoplastycznego PVC, silikonowe o zwiększonym poślizgu i gładkich ściankach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem numeru rozmiaru w min. 4 miejscach na rurce, opakowanie folia/papier zgrzewana miejscowo , ułatwiające zachowanie pamięci kształtu rurki, informacja o silikonizacji na opakowaniu jednostkowym .Bez ftalanów( nadrukowana informacja na opakowaniu jednostkowym).Rozmiar :2,5 -10 ( rozmiar do wyboru co 0,5 mm) | szt. | 50
22. | 33157000-5 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym, Otwór Murphego, wykonana z PCV silikonowana, bez zawartośći ftalanów i lateksu, Mankiet z miękkiego tworzywa niskociśnieniowy, wielkość makniketu proporcjonalna do każdego z rozmiarów, Prowadnica umieszczona w kanale rurki, Spiralne zbrojenie ze stali nierdzewnej na całej długości rurki, Oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie i balonie, Rozmiary 6,0 - 8,5 co 0,5 do wyboru Zamawiajacego | szt. | 30
23. | 33157000-5 | Zestaw do konikotomii dla doroslych | szt | 2
24 | 33157000-5 | Maska z dmuchanym kołnierzem dla dzieci i dorosłych rozm 4,4 (dorośli-mała), Zastosowanie w anestezji, terapii oddechowej i reanimacji, Każdy rozmiar maski kodowany innym kolorem, Mankiet z możliwościa regulacji i dopompowania, Maska szczelnie przylegajaca do twarzy pacjenta, Maska nie zawiera lateksu i DEHP, rozmiar do wyboru Zamawiajacego Zamawiający dopuszczai maski w rozmiarach 3 mały oraz 4 – średni Adult M | szt | 30
25 | 33157000-5 | Rurki ustno – gardłowe Guedel , Rozmiar kodowany kolorem, Rozmiary 3,4,5 do wyboru Zamawiającego | szt. | 50
26 | 33157000-5 | Resuscytator do resuscytacji dla dorosłych, z wytrzymałym, cienkościennym workiem o objętości 2600ml, o maksymalnej objętości wtłaczania: jednoręcznie 800ml, oburęcznie 1100ml, z możliwością jednoczesnego podawania leku podczas resuscytacji, typu AMBU SPUR II lub równoważny, dla dorosłych lub równoważny Zamawiający dopuści resuscytator o następujących parametrach: • W skład zestawu wchodzi: − resuscytator − maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem − rezerwuar tlenu − przewód tlenowy • Worek samorozprężalny • Ergonomiczny kształt oraz porowata po-wierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt • Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie roz-miaru podczas przechowywania/transportu • Zastawki wykonane z silikonu • Wszystkie modele wyposażone w zawór ograni-czający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu • Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnie-rzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidual-nych potrzeb pacjenta • Przeźroczyste sklepienie maski pozwala na cią-głą obserwację stanu pacjenta • Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o po-jemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycz-nych, 2000 ml dla dorosłych • Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odpor-ny na zagięcia • Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M • Nie zawiera lateksu • Nie zawiera ftalanów • Jednorazowego użytku • Niesterylny • Termin ważności: 3 lata • Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik • Objętość wyrzutowa ≥600 ml • Objętość resuscytatora 1600 ± 200 ml • Wymiary 320 x 132 mm, waga 600g • Zawór ograniczający ciśnienie 60 cm H2O (zgodnie z ISO 10651-4 40-60 cm H2O) • Przestrzeń martwa 7ml Objętość worka – rezerwuar 2000ml | szt. | 10
27 | 33157000-5 | Rękojeść do laryngoskopu , Rękojeść do laryngoskopu światłowodowa jednorazowego użytku. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium. Kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiada podłużne frezy zapewniające pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym (łatwa identyfikacja "zielonego standardu"). Wbudowane źródło światła - dioda LED, zapewniająca mocne światło (rękojeść stanowi ogniwo zasilające dla źródła światła). Kompatybilna z pozycją 10 i 11. | szt. | 5
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.10 PAKIET NR 10 - PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, ZESTAWY LARYNGOLOGICZNE, TOALETOWE PRODUKTY Z PAPIERU, URZĄDZENIE DO USUWANIA ZSZYWEK SKÓRNYCH (CPV: 19520000-7, 33141000-0, 33771000-5, 33141620-2)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 19520000-7 | Pojemnik na zużyte igły, poj. od 0,2 l, plasikoy, w kolorze czerwonym, o owalnej podstawie, otwór wrzutowy zamykany i otwierany suwakowo, zaopatrzony w odpowiednio oznakowaną etykietę ( nazwa wytwórcy odpadów, organ rejstracji, kod odpadów, data i godz. rozpoczęcia i zamknięcia użytkowania pojemnika, osoba zamykająca ). | szt. | 100
2 | 19520000-7 | Pojemnik na zużyte igły, poj. 1 l, wysokość 120- 140 mm, plastikowy, w kolorze czerwonym, odporny na przebicia, otwór wlotowy o wysokości 45-90mm, wokół otworu pazurki umożliwiające wygięcie lub ich usunięcie, zaopatrzony w odpowiednio oznakowaną etykietę ( nazwa wytwórcy odpadów, organ rejstracji, kod odpadów, data i godz. rozpoczęcia i zamknięcia użytkowania pojemnika, osoba zamykająca ). | szt. | 1000
3 | 19520000-7 | Pojemnik na zużyte igły, poj. 2 l, wysokość 220-246 mm, plastikowy, w kolorze czerwonym, odporny na przebicia, otwór wlotowy o wysokości 45-90mm, wokół otworu pazurki umożliwiające wygięcie lub ich usunięcie, zaopatrzony w odpowiednio oznakowaną etykietę ( nazwa wytwórcy odpadów, organ rejstracji, kod odpadów, data i godz. rozpoczęcia i zamknięcia użytkowania pojemnika, osoba zamykająca ). | szt. | 2500
4 | 19520000-7 | Pojemnik na odpady medyczne, poj. 5 l, wysokość 190-210 mm, plastikowy, w kolorze czerwonym, odporny na przebicia, otwór wlotowy o wysokości 45-90mm, wokół otworu pazurki umożliwiające wygięcie lub ich usunięcie, zaopatrzony w odpowiednio oznakowaną etykietę ( nazwa wytwórcy odpadów, organ rejstracji, kod odpadów, data i godz. rozpoczęcia i zamknięcia użytkowania pojemnika, osoba zamykająca ). | szt. | 100
5 | 19520000-7 | Pojemnik na odpady medyczne, poj. 1 l, wysokość 120-140 mm, plastikowy, w kolorze żółtym, odporny na przebicia, otwór wlotowy o wysokości 45-90mm, wokół otworu pazurki umożliwiające wygięcie lub ich usunięcie, zaopatrzony w odpowiednio Pojemnik na zużyte igły, poj. 1 l, wysokość 120mm, plastikowy, w kolorze czerwonym, odporny na przebicia, otwór wlotowy o wysokości 45-90mm, wokół otworu pazurki umożliwiające wygięcie lub ich usunięcie, zaopatrzony w odpowiednio oznakowaną etykietę ( nazwa wytwórcy odpadów, organ rejstracji, kod odpadów, data i godz. rozpoczęcia i zamknięcia użytkowania pojemnika, osoba zamykająca ). | szt. | 500
6 | 33141000-0 | Osłonka medyczna lateksowa,pudrowana,pakowana pojedynczo, op.=144 szt. | op. | 12
7 | 19520000-7 | Kieliszki do leków jednorazowe 1) Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 2) Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości i zao-krągleniem jej w górę do 1134 opakowań | szt. | 102000
8 | 19520000-7 | Staza gumowa, jednorazowego użytku, bezlateksowa, w roli, a’ 25 m | op. | 200
9 | 19520000-7 | Sucha, jednorazowa szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk .Anatomiczny kształt i odpowiednia elastyczność zapewniająca większy komfort stosowania. Opakowanie zawierające 30 sztuk szczoteczek może służyć, jako wygodny dyspenser / dozownik na bloku operacyjnym. Można je przymocować do ściany lub ustawić bezpośrednio na blacie; miękkie włosie: polietylen gąbka: 100% pianka poliuretanowa oraz pilniczek; wymiary: 80 x 50 x 40 mm (+/- 2,5mm) 1) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szczotki suchej w opakowaniu zbiorczym a’40szt w formie podajnika 2) Zamawiający dopuści szczotki o wym. 90x45x39 | szt | 500
10 | 33141620-2 | Zestawy laryngologiczne jałowe, jednorazowe, zawierające wziernik nosowy, uszny oraz szpatułkę, opakowane w pojedynczy pakiet papierowo-foliowy, typu LOOKER Max lub równoważne | szt. | 500
11 | 33141620-2 | Zestawy laryngologiczne jałowe, jednorazowe, zawierające wziernik nosowy, uszny oraz szpatułkę, opakowane w pojedynczy pakiet papierowo-foliowy, typu LOOKER Medium lub równoważne | szt. | 400
12 | 33141620-2 | Lusterko laryngologiczne, pakowane pojedynczo, jałowe | szt. | 500
13 | 33141620-2 | Zestaw do wlewów kontrastowych doodbytniczych, jednorazowego użytku , bez funkcji pomiarowej. | szt | 30
14 | 33771000-5 | Miseczka nerkowata, tekturowa, jednorazowego uzytku Zamawiający dopuszcza miseczki nerkowate w opak. a’300 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań | szt. | 5000
15 | 33141000-0 | Urządzenie do usuwania zszywek, jednorazowy przyrząd sterylizowany tlenkiem etylenu. Przyrząd służy do usuwania zszywek założonych staplerem skórnym. Przyrząd w opakowaniu typu papier-folia | szt. | 100
|  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
UWAGA !
poz. 1 - 5
pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać atest PZH
ZAŁ 2.11 PAKIET NR 11 - OSTRZA, SKALPELE I NOŻE CHIRURGICZNE (CPV 33141411-4)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141411-4 | Sterylne ostrze chirurgiczne typu skalpel do trzonków w rozmiarach: 10 - 24 do wyboru Zamawiającego. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, nie powodujące szarpania skóry. Opakowanie zawierające 100 szt. Rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu handlowym i opakowaniu jednostkowym, numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową z nadrukowanym rozmiarem, znajdującym się w widocznym miejscu. Oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza. | op. | 60
2. | 33141411-4 | Bezpieczny skalpel z ostrzem wykonanym ze stali węglowej. Przezroczysta osłona ostrza. Stale widoczna ostra krawędź i położenie ostrza. Obsługa skalpela jednoręczna. Skalpel posiada mechanizm blokujący zapewniający bezpieczeństwo po użyciu. Obudowa skalpela posiada podziałkę w centymetrach oraz w calach. Na opakowaniu zbiorczym musi być widoczny schematyczny rysunek całego skalpela oraz ostrza wraz z rozmiarem. Opakowanie zawiera10 szt. Każda rozmiar musi mieć osobny kolor na opakowaniu zbiorczym w celu łatwej identyfikacji. Opakowanie pojedynczego skalpela musi posiadać schematyczny rysunek ostrza wraz z numerem Rozmiary 11 - 24 do wyboru Zamawiającego | op. | 3
3 | 33141411-4 | Bezpieczny skalpel, chowany – ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, w rozmiarach: 10 - 24 i 36 do wyboru Zamawiającego, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel musi posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel musi mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela musi być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Pakowane po 10 sztuk. | op. | 3
4 | 33141411-4 | Skalpel jednorazowego użytku, z uchwytem, pakowany pojedynczo, rozmiar 11 | szt. | 200
5 | 33141411-4 | Ostrza do strzygarki Medline uniwersalne | op. | 10
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | X | X
ZAŁ 2.12 PAKIET NR 12 - ELEKTRODY DO ELEKTOTERAPII (CPV: 33158200-4)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne, do współpracy z aparatem Galva5 Vlinic, typu firmy Zimmer Elektromedizin lub równoważne, średnie 56x56 mm, kpl..= 160 szt | op. | 10 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
2 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne, do współpracy z aparatem Galva5 Vlinic, typu firmy Zimmer Elektromedizin lub równoważne, duże 126x56 mm, kpl.=80 szt | op. | 10 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
3 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne, do współpracy z aparatem Galva5 Vlinic, typu firmy Zimmer Elektromedizin lub równoważne, 32x40 mm, kpl.=240 szt | op. | 5 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
SUMA |  |  |  | x | x | x | x | #REF! | #REF! | x | x
ZAŁ 2.13 PAKIET NR 13 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW, ELEKTRODY EKG, ELEKTRODY DO DIATERMII (33158200-4)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe do defibrylatorów dla dorosłych (komplet), pasujące do defibrylatora LIFELINE AED | op. | 2
2 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe do defibrylatorów dla dzieci (komplet), pasujące do defibrylatora LIFELINE AED | op. | 2
3 | 33158200-4 | Elektrody EKG,jednorazowe, przeznaczone do prób wysiłkowych. Rozmiar 50 mm, z ciekłym żelem, na piance PE, klej wzmocniony. Elektrody spełniają standard EC12 normy ANSI/AAMI dla jednorazowych elektrod EKG. Op. a 50 szt. | op. | 300
4 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe do defibrylatorów dla dorosłych (komplet), pasujące do defibrylatora DEFIMAX | op. | 4
5 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe do defibrylatorów dla dorosłych (komplet), pasujące do defibrylatora DEFIMAX PLUS | op. | 1
6 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe do defibrylatora, model Benetheart D3, | op. | 2
7 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe do defibrylatorów dla dorosłych (komplet), pasujące do defibrylatora Philips HeartStart Intrepid | op. | 2
8. | 33158200-4 | Elektroda neutralna, jednorazowa dla dorosłych, dielona, hydrozel, rozmiar 176CMX122CM, Kompatybilna z Diatermią EMED TYPU SPECTRUM, Powierzchnia przewodzenia 110 cm2 | szt | 600
9. | 33158200-4 | Elektroda monopolarnia, sterylna, jednorazowa, zakończeie typu nóż, 2 przyciski, kabel dł 3m ,wtyk SDS, kompatybilna z Diatermią EMED TYPU SPECTRA | szt | 50
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.14 PAKIET NR 14 - Etui do aparatu holterowskiego jednorazowe (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33157000-5 | Etui do aparatu holterowskiego jednorazowe | szt. | 400
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.15 PAKIET NR 15 - JAŁOWY WOSK MEDYCZNY, JEDNORAZOWY (CPV: 33141000-0)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141000-0 | Jałowa mieszanka wosku pszczelego, parafiny i palmitynianu izopropylowego, oraz środka do zmiękczania wosku. Wyrób medyczny jednorazowy, kolor bezbarwny. Waga: 2,5g. ( opakowanie zawiera 12 sztuk) Zamawiający dopuszcza jałowy wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynian izopropylowy | op. | 5
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.16 PAKIET NR 16 - JAŁOWY ZESTAW PROCEDURALNY (CPV: 33141620-2)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141620-2 | Jałowy zestaw do usuwania szwów , opakowanie typu twardy blister , o składzie - Tupfer kula 17N 20x20cm 3 szt - Pęseta plastikowa 13cm 1 szt - Pęseta metalowa anatomiczna typu ADSON 12,5 cm (+/-0,3) 1 szt - ostrze typu STITCH CUTTER 6,5cm (+/-0,3) 1 szt Etykieta z czterema wklejkami typu tag z nr ref, lot datą ważności . Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem ,że pozostałe parametry i skład pozostaje bez zmian, etykietę z 2 etykietami TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu | szt | 200
2. | 33141620-2 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunków w opakowaniu typu twardy blister z min trzema komorami o składzie: -1 szt. worek foliowy na odpady, - 2 szt.rękawice lateksowe M. - 2 szt. kompresy włókninowe 7,5x7,5 cm - 6 szt. tupferów 20x20cm - 2 szt. pęseta plastikowa zielona i niebieska. -1 szt.skalpel nr 11. Etykieta z czterema wklejkami typu tag z nr ref, lot datą ważności . Zamawiający dopuszcza ostrze chirurgiczne nr 11 pod warunkiem ,że pozostałe parametry i skład pozostaje bez zmian | op. | 100
3 | 33141620-2 | Jałowy zestaw do cewnikowania w opakowaniu typu twardy blister o składzie: - 1 szt. serwetki podfoliowanej 50x60 cm. , - 1 szt. serwetkę podfoliowana w rozmiarze 50x60 cm z otworem 5 cm z przecięciem, - 2 szt. rękawice nitrylowe z wywiniętym mankietem M - 1 szt.peseta plastikowa 13 cm - 1 szt.kleszczyki 14 cm - 5 szt tupfer kula 20x20 cm - 8 szt. kompresów gazowych 7,5x7,5 cm., - 1 szt. pojemnik plastikowy 125 ml. - 1 szt ampułkostrzykawka 10 ml z wodą i gliceryną 10% - 1 szt. ampułkostrzykawka 6 ml z lubrykantem zawierajacym chlorhexydyne i lidokaine. Etykieta z czterema wklejkami typu tag z nr ref, lot datą ważności . | op. | 100
4 | 33141620-2 | Jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego w opakowaniu typu twardy blister min. z dwiema komorami o składzie: - 1 szt. serwetki podfoliowanej 60 cm x 50 cm. - 1 szt. serwetki podfoliowanej 90 cm x 75 cm. - 1 szt. igły 1,2x40 mm , -1 szt. igły 0,5x25 mm - 1 szt. strzykawki 5 ml. , -1 szt. strzykawki 2 ml. - 10 szt. kompresów włókninowych 7,5x7,5 cm., - 1 szt. samoprzylepnego opatrunku w rozmiarze 5x7,2 cm. - 1 szt narzędzie plastikowe typu kocher/pean do mycia pola - 6 szt tupfer kula 20x20 cm Etykieta z czterema wklejkami typu tag z nr ref, lot datą ważności . 1) Zamawiający dopuszcza zestaw do wkłucia lędźwiowego zawierającego serwetę 60cm x 50cm z przylepcem wzdłuż krótszego boku 2) zamawiający dopuści poniższy zestaw: 1 szt. serweta chirurgiczna w rozmiarze 50cm x 75cm z materiały typu SMS? 1 szt. serweta chirurgiczna w rozmiarze 60cm x 75cm z materiały typu SMS? 1 szt. igły 1,2x40 mm , 1 szt. igły 0,5x40 mm 1 szt. strzykawki 5 ml. , 1 szt. strzykawki 2 ml. 10 szt. kompresów włókninowych 10cm x 10cm? 1 szt. samoprzylepnego opatrunku w rozmiarze 5x7,2 cm. 1 szt narzędzie plastikowe typu kocher/pean do mycia pola 6 szt tupfer kula 30cm x 30cm, pod warunkiem opakowania TYPU TWARDY BLISTER z 2 komorami | op. | 1000
5 | 33141620-2 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnegoJałowy zestaw do wkłucia centralnego, opakowanie twardy blister z dwiema komorami o składzie: -serweta z laminatu 45x75cm 1 szt -serweta z laminatu w rozmiarze 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu 1 szt -kompresy z gazy 17N, 8W w rozmiarze 7,5x7,5cmm 10 szt -tupfer kula 17N 20x20cm 10 szt -pęseta plastikowa dł. 13 cm 1 szt -strzykawka 10ml 1 szt -strzykawka 20ml 1 szt -igła 1,2x40mm 1 szt -igła 0,8x40mm 1 szt. -ostrze nr 11 1 szt -imadło metalowe dł. 13 cm 1 szt. Etykieta z czterema wklejkami typu tag z nr ref, lot datą ważności . Zamawiający dopuszczai poniższy zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy: 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową 10 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm 1 x Pęseta plastikowa zielona 13cm 1 x Ostrze chirurgiczne nr 11 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml luer 1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml luer 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40) 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm ? 1 x opatrunek foliowy | op. | 5
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.17 PAKIET NR 17 - PIŁA BRZESZCZOT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, STERYLNA; DRENY JEDNORAZOWE DO KOLUMNY ENDOSKOPOWEJ, JEDNORAZOWE DRUTY DO WPROWADZANIA IMPLANTÓW (CPV: 33141000-0)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141000-0 | Piła-brzeszczot jednorazowego użytku ,sterylna ,pakowana pojedynczo, kompatybilna do napędu AR 600 firmy Artrex dostępność w wielu rozmiarach szerokości od 13mm do 46 mm długość od 90mm do 105mm grubość od 0,8mm do 1,47 mm | szt. | 70
2 | 33141000-0 | Piła -brzeszczot jednorazowego użytku,sterylna ,pakowana pojedynczo, kompatybilna z napędem AR 400 firmy Artrex dostępność w wielu rozmiarach, szerokość od 14mm do 5,5mm, długość od16 mm do 40mm, grubość od 0,55 mm do 10 mm | szt. | 40
3 | 33141000-0 | Dreny jednorazowe współpracujące z urządzeniem Artroskop Synergy UHD 4 K firmy ARTHREX do zabiegów artroskopowych - praca w torze napływu | szt. | 480
4 | 33141000-0 | Dreny jednorazowe współpracujące z z urządzeniem Artroskop Synergy UHD 4 K firmy ARTHREX do zabiegów artroskopowych - praca w trybie odpływu | szt | 50
5 | 33141000-0 | Drut wiercący piszczelowy 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie, jednorazowy | szt | 5
6 | 33141000-0 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o sredmicy 1,1 mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długosciach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie, jednorazowy. | szt | 5
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.18 PAKIET NR 18 - RÓŻNE WYROBY WŁÓKIENNICZE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PODKŁADY MEDYCZNE (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 39525000-8 | Koszula dla pacjenta,Rozmiar uniwersalny. Gramatura min. 50 g/m2 PS | szt. | 1000
2 | 39525000-8 | Czepek z włókniny okrągły z gumką Średnica czepka po rozciągnięciu gumki 45-55cm. Włóknina o gramaturze min. 16 g/m2 Pakowany w kartonik, max. 100 szt 1 )Zamawiający dopuszcza czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton | szt. | 1000
3 | 39525000-8 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną,Wykonany z włókniny wiskozowej, lub wiskozowo-poliestrowej lub spunlace i polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 Taśma przeciwpotna wiskozowo- poliestrowa wokół głowy, wydłużona część tylna ze ściągaczem lub gumką, Brak gumki w części przedniej zapewniający komfort noszenia,Pakowany w kartonik, max. 100 szt Wyrób medyczny jednorazowy, niejalowy 1) Zamawiający dopuszcza czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton 2) Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropyleno-wej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny 3) Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny z taśmą prze-ciwpotną w części czołowej wykonaną z 5 warstw włók-niny typu spunlance o gramaturze 38g/m2 | szt. | 100
4 | 39525000-8 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki przedłużony.Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2, Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia .Wyrób medyczny jednorazowy, niesterylny 1) Zamawiający dopuszcza czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton 2) Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropyleno-wej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wyso-kości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny | szt. | 100
5 | 39525000-8 | Maska z włókniny na blok operacyjny typ IIR z tasiemkami pakowane w katonik max a50 szt | op | 100
6 | 39525000-8 | Maska z włókniny typ IIR na gumkę, pakowane w katonik max a50 szt | op | 1000
8 | 39525000-8 | Podkład niejałowy,Wykonana z włókniny typu SMS , o gramaturze min. 35g/m2.,Podkład o wymiarach 200-220cm x 80-95cm.Opakowanie max.50szt. | szt. | 3000
9 | 39525000-8 | Komplet: prześcieradło min. 210/150 cm, poszwa min. 80x75 cm, poszwa min. 200x150cm, pakowane indywidualnie Zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, przeście-radło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wyko-nana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych 2) Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszewką w rozmiarze 70x80cm | szt. | 200
10 | 39525000-8 | Komplet pościeli jednorazowego użytku: poszewka 70 cm x 80 cm - 1 szt, prześcieradło 210 cm x 160 cm (wykonane z PP min. 20 g/m2) - 1 szt, kołdra ogrzewająca (koc do okrycia pacjenta rozmiar 110 x 220cm, 2 warstwy włókniny polipropylenowa min. 30g/m2 plus wypełnienie wiskozowo - poliestrowe typu MOLTON min. 60g/m2, niebiesko - zielone) zestaw pakowany w opk. foliowe | szt. | 500
11 | 39525000-8 | Śliniak zabiegowy jednorazowego użytku z kieszenią, z warstwą chłonnej bibuły wzmocnionej folią, troczki w górnej części pozwalające na zawiązanie śliniaka. Zamawiający dopuszcza śliniaki pakowane po 50 szt., z przeliczeniem ilości | szt. śliniaka | 500
12 | 39525000-8 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, rozmiar 27x60 cm, gramatura 70 g/m kw., opakowanie 30 szt. | op | 10
13 | 39525000-8 | Ręczniki jednorazowe kąpielowe, ręcznik celulozowy; miękka chłonna napowietrzona celuloza wzmocniona na całej powierzchni, gramatura 40 do 60 gram, wym.40x80 cm( +/-5cm) opakowanie zbiorcze max. 50 szt. | op | 2
14 | 39525000-8 | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, zwężane w nadgarstku. Wykonane z jednej strony miękkiej i mocnej tekstylnopodobnej włókniny typu Molton o hgramaturze min. 70 g/ mkw., nasączonej białym myłem. Z drugiej strony – włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m kw. Obydwie warstw łączone ultradźwiękowo. Wymiary minimum 17x24 cm, pakowane w woreczki po maksymalnie 20 szt. Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautral-nym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gra-matura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikro-biologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escheri-chia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadru-kowanym składem, z jednoczesnym przeliczeniem za-mawianych ilości opakowań. Produkt pozbawiony la-texu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opa-kowanie foliowe | op | 100
15 | 33141000-0 | Ochraniacze na buty włókninowo-foliowe, polipropylen 40g/m2 (biały) + polietylen 80 mikronów (niebieski) 40x16cm, antypoślizgowe, op a 100 szt. Zamawiający dopuszcza pokrowce na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramatu-rze 63 g/m², o wymiarach: wysokość 48 cm, długość podeszwy 38cm, gumka w stanie napiętym 28cm, pa-kowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem za-mawianych ilości | op. | 1
16 | 33141000-0 | Ochraniacze na obuwie z gumką, folia, jednorazowego użytku pakowane po 100 szt. | op. | 50
17 | 39525000-8 | Podkład higieniczny 60x90 cm z folią nieprzemakalną, chłonność min. 1500 ml | szt. | 500
18 | 39525000-8 | Podkłady medyczne na rolce, jednorazowe, dwuwarstwowe, szer. 50 cm x 80 mb, z celulozy, opakowanie 30 sztuk 1) Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm 2) Zamawiający dopuszcza opakowanie a’6 rolek z odpowiednim przeliczeniem ilości | op | 100
19 | 39525000-8 | Półmaska filtrująca FFP3 z ZAWOREM wykonana z włókniny igłowanej, włókniny filtracyjnej, półmaska posiada chłonne uszczelnienie , czasza - anatomiczny kształt elastyczny zacisk nosowy pozwalający na uszczelnienie nosa, gąbka nosowa od wewnętrznej strony poprawiająca komfort styku maski z nosem, zawór wydechowy pozwalający skutecznie pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski, pozwala na pracę o dużym wysiłku fizycznym; przesuwna taśma nagłowia umożliwiająca dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych potrzeb, oraz pozwalająca w łatwy sposób na wprowadzenie półmaski w stan spoczynku bez jej zdejmowania, szczelnie dopasowująca półmaskę do twarzy użytkownika. Spełnienie norm dla wszystkich produktów : Produkt zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. EN 149:2001 + A1:2009 Informacje zawarte( nadrukowania ) na każdym produkcie ( masce ) : • normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009 • nazwa modelu półmaski np.: X310SV • oznaczenie klasy filtracji: FFP3 • symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437 • numer serii • data przydatności do użytkowania op. 10 sztuk Zamawiający dopuszcza półmaskę filtrująca FFP3 zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1 % ; penetracja mgłą oleju parafinowe-go ≤ 1 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min ≤ 3mbar ( 300 Pa), z za-worem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nas, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyle-ganie. Opakowanie a’10 szt. W celu potwierdzenia zgod-ności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE | op | 100
20 | 39525000-8 | Bezzaworkowa pólmaska filtrująca typu hepa FFP2/KN95 - Maseczka FFP2 z filtrem KN95. wykonana z wysokiej jakości materiałów o bardzo gęstym splocie, który nie przepuszcza pyłu oraz pary wodnej, z masclidiu materiałów atestowanych przepuszczalność > 95%, op. 10 sztuk Zamawiający dopuszcza półmaskę filtrującą FFP2 NR posiadającą składaną, płaską konstrukcję umożliwiają-cą łatwą obsługę, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka uszczelniająca w części nosowej, moco-wana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwia-jącym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylega-nia do twarzy, wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej zgodnie z Rozporzą-dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporzą-dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, graficzna instrukcja zakładania nadrukowa-na na opakowaniu jednostkowym, kolor biały, przezna-czona do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jednorazowego użytku | op | 500
21 | 39525000-8 | Półmaska filtrująca FFP3 BEZ ZAWORKA wykonana z włókniny igłowanej, włókniny filtracyjnej, półmaska posiada chłonne uszczelnienie , czasza - anatomiczny kształt elastyczny zacisk nosowy pozwalający na uszczelnienie nosa, gąbka nosowa od wewnętrznej strony poprawiająca komfort styku maski z nosem, zawór wydechowy pozwalający skutecznie pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski, pozwala na pracę o dużym wysiłku fizycznym; przesuwna taśma nagłowia umożliwiająca dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych potrzeb, oraz pozwalająca w łatwy sposób na wprowadzenie półmaski w stan spoczynku bez jej zdejmowania, szczelnie dopasowująca półmaskę do twarzy użytkownika. Spełnienie norm dla wszystkich produktów : Produkt zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. EN 149:2001 + A1:2009 Informacje zawarte( nadrukowania ) na każdym produkcie ( masce ) : • normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009 • nazwa modelu półmaski np.: X310SV • oznaczenie klasy filtracji: FFP3 • symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437 • numer serii • data przydatności do użytkowania op. 10 sztuk Zamawiający dopuści półmaskę filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 % ; penetracja mgłą oleju para-finowego poniżej 0,9 %; bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka w części nosowej. Mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat bada-nia typu UE | op | 100
22 | 19520000-7 | Fartuchy foliowe przednie, zakładane przez głowę, wiązane z tyłu na troki, pakowane w papierowy kartonik. op=100szt. | op. | 5
23 | 39525000-8 | Podkład pola operacyjnego - niejałowy z taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze 75x90cm. Warstwa chłonna zawierająca sursorbent. Chłonność min 1800ml od strony materac-folia. 1) Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykona-ny z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opako-wanie 25 szt 2 )Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x88 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod mate-rac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. op. 56 szt. 3) Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół opera-cyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. | szt. | 200
24 | 39525000-8 | Spodenki jednorazowe (szorty) krótkie na gumkę. Rozmiar od S-XXL do wyboru zamawiającego Op. A 10 szt. Zamawiający dopuszcza spodenki w rozmiarze uniwersal-nym obejmującym wszystkie rozmiary wskazane przez Zamawiającego | op | 700
25 | 39525000-8 | Wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, poliester) o grubości min 0,14 mm oraz z wysokochłonnego rdzenia o grubości min 0.7 mm, scalonego z podkładem na całej jego długości. Wymiary podkładu: 100 cm(+/- 2 cm ) x 225 (+/- 4 cm ), produkt o jednorodnej strukturze, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Gramatura min 125g/m2. Wchłanialność płynów 3600-4000 ml Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół opera-cyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt | szt. | 500
26 | 39525000-8 | Prześcieradło włókninowe 200x 80- 90 cm, włóknina SMS min 35 gr/m2 niejałowe | szt. | 5000
27 | 39525000-8 | Prześcieradło włókninowe 200/210 x 160/150 cm, włóknina SMS min 35 gr/m2 niejałowe | szt. | 500
28 | 39525000-8 | Mata na podłogę o dużej wchłanialności (1,5 l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi o wymiarach 81 cm (+/- 1 cm) x 121 cm (+/- 1 cm) pakowana po 25 szt. 1) Zamawiający dopuszczai matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypo-ślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, roz-miar 116cm x 76cm. Op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 2) Zamawiający dopuści mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w supe-rabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości | op | 10
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.19 PAKIET NR 19 - PIELUCHY DLA DOROSŁYCH (CPV: 33771000-5)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1. | 33771000-5 | Pieluchy jednorazowe dla dorosłych,w rozm S dla pacjentów o obwodzie pasa 55-80 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych ,posiadające ściągacze udowe , cztery przylepcorzepy , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 1500 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci paska zmieniającego kolor z indykatorem wilgotności oraz w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 50
2. | 33771000-5 | Pieluchy jednorazowe dla dorosłych,w rozm M dla pacjentów o obwodzie pasa 75-110 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych ,posiadające ściągacze udowe , cztery przylepcorzepy , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 2200 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci paska zmieniającego kolor z indykatorem wilgotności oraz w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 100
3. | 33771000-5 | Pieluchy jednorazowe dla dorosłych,w rozm L dla pacjentów o obwodzie pasa 100-150 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych ,posiadające ściągacze udowe , cztery przylepcorzepy , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 2500 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci paska zmieniającego kolor z indykatorem wilgotności oraz w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 100
4. | 33771000-5 | Pieluchy jednorazowe dla dorosłych,w rozm XL dla pacjentów o obwodzie pasa 130-170 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych ,posiadające ściągaczeudowe , cztery przylepcorzepy , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 2500 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci paska zmieniającego kolor z indykatorem wilgotności oraz w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 100
5. | 33771000-5 | Wkładki urologiczne, Posiadające hydrofobowe osłonki wzdłuż wyrobu, które chronią przed bocznymi wyciekami. Przeznaczony dla kobiet. Długość 370 mm szerokość 165-130-180, chłonnosć (wg ISO 11948-1) 800 g. Op. A 15 szt | op | 30
6. | 33771000-5 | Wkładki urologiczne, Posiadające hydrofobowe osłonki wzdłuż wyrobu, które chronią przed bocznymi wyciekami. Przeznaczony dla kobiet Długosć 330 mm, szerokosć 140-115-150, chłonnosć (wg ISO 11948-1) 590 g. Op. A 15 st | op | 30
7. | 33771000-5 | Wkładki urologiczne dla mężczyzn . Wykonane na całej powierzchni z laminatu włókniny i folii paroprzepuszczalnej, wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Posiada warstwę dystrybucyjną oraz osłonki boczne z przędzą elastyczną wzdłuż wkładu chłonnego, długosć całkowita 270 mm, Chłonność (wg ISO 11948-1) 500 g Opakowanie a 15 szt | op | 30
8. | 33771000-5 | Wkładki urologiczne dla mężczyzn . Wykonane na całej powierzchni z laminatu włókniny i folii paroprzepuszczalnej, wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Posiada warstwę dystrybucyjną oraz fałdy boczne z przędzą elastyczną. , długśsć całkowita 400 mm, Chłonność (wg ISO 11948-1) 870 g Opakowanie a 15 szt | op | 30
9. | 33771000-5 | Elastyczne majtki chłonne dla dorosłych,w rozm M dla pacjentów o obwodzie pasa 80- 110 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 1100 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 30
10. | 33771000-5 | Elastyczne majtki chłonne dla dorosłych,w rozm L dla pacjentów o obwodzie pasa 100-135 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 1100 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 30
11. | 33771000-5 | Elastyczne majtki chłonne dla dorosłych,w rozm XL dla pacjentów o obwodzie pasa 120-160 cm , wykonane na całej powierzchni z materiałów paroprzepuszczalnych , wkład chłonny z superabsorbentem , o chłonnośći wg. normy ISO 11948-1 1100 gr , falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. z indykatorem wilgotności w postaci nadruku romywającego się pod wpływem cieczy Op. a 30 szt. | op | 30
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
Zamawiający w poz 1-11 wyraża zgodę na zaoferowanie pieluch , wkładek i elastycznych majtek konfekcjonowanych w inny sposób niż 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
ZAŁ 2.20 PAKIET NR 20 - PRODUKTY FARMACEUTYCZNE (CPV: 33600000-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33600000-6 | Pudełka apteczne, białe, zamykane, 100 g | szt. | 100
2 |  | Pudełka apteczne, białe, zamykane, 200 g | szt. | 100
3 |  | Butelka 100ml, jałowa, zestaw z nakrętką | szt. | 50
4 |  | Butelka 250ml, jałowa, zestaw z nakrętką | szt. | 100
5 |  | Butelka 500ml, jałowa, zestaw z nakrętką | szt. | 50
6 |  | Torebki recepturowe, białe 7cm x 10cm, op.=100szt. | op. | 15
7 |  | Torebki recepturowe, białe 16cm x 12cm, op.=100szt. | op. | 15
8 |  | Sygnatury recepturowe, białe, samoprzylepne 50mm x 70mm, op.=100szt. | op. | 2
9 |  | Sygnatury recepturowe, pomarańczowe, samoprzylepne 50mm x 70mm, op.=100szt. | op. | 7
10 |  | Krążki pergaminowe do receptury o średnicy 12cm, op.=100szt. | op. | 10
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.21 PAKIET NR 21 - OLEJEK IMMERSYJNY (CPV: 33694000-1)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33694000-1 | Olejek immersyjny do badań kapilaroskopowych, op.=10 ml | op. | 100
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.22 PAKIET NR 22 - OBŁOŻENIA I ODZIEŻ MEDYCZNA (CPV: 33190000-1, 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33190000-1 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie) | szt. | 2000
2 | 33190000-1 | Fartuch chirurgiczny | szt. | 1200
3 | 33190000-1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony | szt. | 1100
4 | 39525000-8 | Obłożenie do operacji na kończynie dłoni/stopie | szt. | 50
5 | 39525000-8 | Obłożenie do artroskopii barku | szt | 10
6 | 39525000-8 | Obłożenie do zabiegów artroskopowych kolana z workiem na płyny | szt | 100
7 | 39525000-8 | Zestaw do operacji dłoni/stopy | szt | 50
8 | 39525000-8 | Obłożenie do chirurgii stawu biodrowego | szt | 15
9 | 39525000-8 | Obłożenie do artroskopii biodra | szt | 5
10 | 33190000-1 | Zestaw uniwersalny standardowy z fartuchami | szt | 150
11 | 39525000-8 | Serweta operacyjna 2-warstwowa o wymiarze 75-90 cm x 90-100cm z otworem z przylepcem wokół otworu o średnicy 8 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | szt | 100
12 | 39525000-8 | Serweta operacyjna 2-warstwowa o wymiarze 50x40 cm( +/- 5 cm ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 40 g/m2. | szt | 200
13 | 39525000-8 | Serweta operacyjna 2-warstwowa o wymiarze 75 cm x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | szt | 100
14 | 39525000-8 | Serweta operacyjna 2-warstwowa z przylepcem o wymiarze 75 cm x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | szt | 200
15 | 39525000-8 | Serweta na stolik Mayo o wymiarze min.79 cm x 145 cm Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2. Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. | szt | 100
16. | 39525000-8 | Fartuch z włókniny, Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, o dużej odporności na zrywanie, Kolor zielony lub niebieski Długi rękaw wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi Rozmiar: S-XXL lub uniwersalny | szt. | 2000
17. | 39525000-8 | Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie, komplet, wykonane z tkaniny SMS min. 35g/m2, dostarczany w rozmiarach S-XXL (do wyboru zamawiającego) | szt. | 750
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Bluza i spodnie pakowane w komplecie
| 3 | Niejałowy
| 4 | Wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego
| 5 | Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min. 40 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,4 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie min. 3,2 log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10)
| 6 | Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem.
| 7 | Rozmiar:S, M, L ,XL, XXL, posiadające indywidualne i widoczne oznakowanie rozmiaru do wyboru Zamawiającego
| 8 | Kolor niebieski, zielony do wyboru Zamawiającego
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz .2 | Podać tak/ nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny
| 3 | Pakowany indywidualnie, Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy
| 4 | Na zewnętrznm opakowanu minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające m.in. numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania
| 5 | Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach
| 6 | wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2.
| 7 | Farrtuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 6 cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min.33cm H2O
| 8 | w opakowaniu dwa ręczniki chłonne
| 9 | Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo: M-L/120cm; XL/130cm; XXL/150cm. Zamawiający wymaga wszystkch wskazanych rozmiarów do wyboru Zamaówienia przy składaniu Zamówień
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.3 | Podać tak/ nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny
| 3 | Pakowany indywidualnie, Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy
| 4 | Na zewnętrznm opakowanu minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające m.in. numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania
| 5 | Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach
| 6 | wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2.
| 7 | Fartuch posiada od wewnętrznej strony nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach min.40 g/m2 , Odporność na przenikanie cieczy min.123 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 155/ 144 kPa
| 8 | Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości min.6 cm wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową
| 9 | Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo : 120/S-M; 130/L ; 150/XL; 170/XL long; 150 large/XXL - Zamawijący wymaga wszystkich wskazanych rozmiarów rozmiary do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień
| 10 | Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów
| 11 | Fartuch musi spełniać wymagania norymy PN EN 13795:2019
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/ nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | x
| 4 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 | x
| 5 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 6 | Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 80g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt.
| 7 | Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się otwór o średnicy 3-7cm , serweta o wymiarach 300-330cm x 225-250cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 270/280 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 170 cmH2O. | 1 szt.
| 8 | Serweta wykonana z min. dwuwarstwowej laminowanej włókniny o wymiarach 75-90cm x 75-80cm bez taśmy lepnej lub z taśmą lepną o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt.
| 9 | Serweta laminowana min. dwuwarstwowa o wymiarach 140-150cm x 180-200cm bez taśmy lepnej o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt.
| 10 | Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145 cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 175cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 170/170 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt.
| 11 | ręczniki chłonne | 2 szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 5 | Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 57g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 175/185 kPa, w strefie krytycznej wytrzymałość na penetrację płynów min. 129 cm H2O | x
| 6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 | x
| 7 | serweta na stolik instrumentaiuszki, stanowiąca owinięcie obłożenia 80x100cm | 1 szt.
| 8 | osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 80x145cm | 1 szt.
| 9 | osłona na kończynę 33x55cm | 1szt.
| 10 | dwuwarstwowa taśma lepna rozm. 10x50cm | 1szt.
| 11 | serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 260x225 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x100 cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5 cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowym, każda część zakończona fingerliftem o szerokosci 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. | 1 szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 6 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa. | x
| 6 | Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 | x
| 7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożeniarozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
| 8 | serweta na stolik Mayo rozm.80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm | 1 szt.
| 9 | serweta operacyjna rozm.min. 80 cm x 145 cm | 1 szt.
| 10 | serweta do artroskopii kolana rozm. 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. | 1 szt.
| 11 | osłona ortopedyczna na kończynę rozm. 33 cm x 55 cm | 1 szt.
| 12 | taśma foliowa samoprzylepna rozm.10 cm x 50 cm | 1 szt.
| 13 | Ręczniki chłonne | 2 szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 7 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 5 | Obłożenie pacjenta wykonane z minimum laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 3 cm). Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 270/280 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 170 cmH2O. | x
| 6 | Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 | x
| 7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
| 8 | serweta na stolik Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm | 1 szt.
| 9 | serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę rozm. 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy od 3cm do 3,5cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów | 1 szt.
| 10 | Ręczniki chłonne | 2szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 8 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/ lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni plus wzmocnienie: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 170 cmH2O. Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 280/ 270 kPa. | x
| 6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 | x
| 7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
| 8 | serweta na stolik Mayo rozm. min. 79 cm x 145 cm z warstwą chłonną z laminatu dwuwarstwowego, całkowita gramatura serwety min. 130 g/m2 | 1 szt.
| 9 | serweta operacyjna 180 cm x 150 cm | 1 szt.
| 10 | serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225x270cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów | 1 szt.
| 11 | serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów | 1 szt.
| 12 | osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm | 1 szt.
| 13 | taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm | 2 szt.
| 13 | taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm | 1 szt.
| 14 | Ręczniki chłonne | 4 szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 9 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa. | x
| 6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 | x
| 7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm, serweta z folii polietylenowej wzmocniona laminatem dwuwarstwowym | 1 szt.
| 8 | serweta do artroskopii biodra 288 cm x 360 cm z otworem 46 cm x 41 cm otoczonym folią operacyjną ( okno 20 cm x 20 cm ) ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz dwiema kieszeniami dwudzielnymi na narzędzia | 1 szt.
| 9 | ręcznki chłonne | 4 szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 10 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
| 5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa | x
| 6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 | x
| 7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
| 8 | serweta samoprzylepna, 2-warstwowa na całej powierzchni rozm.175x180cm | 1 szt.
| 9 | serweta samoprzylepna, 2-warstwowa na całej powierzchni 75x90cm | 2 szt.
| 10 | serweta samoprzylepna, 2-warstwowa na całej powierzchni 150x240cm | 1 szt.
| 11 | fartuch chirurgiczny standard długość 130cm, Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem | 1 szt.
| 12 | fartuch chirurgiczny wzmocniony długość150cm, Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep.Fartuch musi posiadać dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej umieszczone od wewnątrz fartucha o gramaturze 28g/m2, . Odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmonionych min. 150 cm H2O. Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 250/ 220 kPa Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identy.fikację przed rozłożeniem | 1 szt.
| 13 | taśma samoprzylepna 9x50cm | 1 szt.
| 14 | kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa rozm. 38x40cm | 1 szt.
| 15 | ręczniki chłonne | 2 szt.
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 11-14 | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu.
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia
| 5 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019
ZAŁ 2.23 PAKIET NR 23 - OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY, TAŚMY MOCUJĄCE I UCHWYTY (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 39525000-8 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną od 9 x 50 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 | szt | 50
2 | 39525000-8 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 9 x 50 cm Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. zamawiający dopuszczai osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 | szt | 50
3 | 39525000-8 | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm. Zamawiający dopuszcza taśmę samoprzylepną w rozmia-rze 10x50cm | szt | 100
4 | 39525000-8 | Uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x min.20 max.24 cm. Zamawiający dopuszcza uchwyt typu rzep w rozmiarze 2 x 22cm | szt | 200
5 | 39525000-8 | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 9 x 11 cm z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. Zamawiający dopuszczai taśmę chirurgiczną w rozmiarze 10x50cm | szt | 100
6 | 39525000-8 | Osłona na kamerę o wymiarach min. 14 x 250 cm z foliową taśmą lepną do bezpiecznego zamknięcia, składana teleskopowo , przeznaczona do okablowania kamer i endoskopów. kartonik do wkładania i rozwinięcia osłony. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm. | szt | 300
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-6 | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia
| 6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019
ZAŁ 2.24 PAKIET NR 24 - Osłona na ramię C aparatu RTG, Pokrowiec na aparaturę RTG (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 39525000-8 | Osłona na ramię C aparatu RTG ZIEHM Vision R nr serii 11250 | szt | 30
2 | 39525000-8 | Pokrowiec na aparaturę RTG | szt | 60
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 * | Podać tak/ nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny
| 3 | Pakowany indywidualnie
| 4 | Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu
| 5 | Jednoczęściowy
| 6 | Dający się łatwo rozłożyć
| 7 | Wykonana z mocnej folii
| 8 | Obłożenie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia. Na opakowaniu Etykietę w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
| 9 | opakowanie osłon pozwalające na sterylne otwacie listki opakowania min. 1 cm, nie dopuscza się opakowania osłon zawierajacego perforację
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 ** | Podać tak/ nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny
| 3 | Pakowany indywidualnie
| 4 | Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu
| 5 | Wykonany z przezroczystej folii zakończonej gumką
| 6 | Średnica po ułożeniu na płasko 50-60cm, dodatkowo wysokość boku > 10cm lub średnica po ułożeniu na płasko 75x75
| 7 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
ZAŁ 2.25 PAKIET NR 25- PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH- BRANSOLETKI IDENTYFIKACYJNE, PRODUKTY Z METALU, PRODUKTY Z DREWNA CIĘTEGO, ŻEL DO USG, PĘSETY CHIRURGICZNE METALOWE (CPV: 22455100-5, 03419100-1, 33694000-1,3141000-0 , 19520000-7)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 22455100-5 | Opaska identyfikacyjna na nadgarstek lub kostkę wykonana z miękkiego tworzywa PCV o gładkich krawędziach, z wkładaną kartką z miejscem do wpisu danych pacjenta, zapięcie opaski wykonane w sposób uniemożliwiający jej zsuniecie się lub zdejmowanie. Długość opaski ok. 24 cm (+/- 2 cm) opakowanie 100 szt | op. | 20
2 | 03419100-1 | Szpatułki drewniane jednorazowe, pakowane pojedynczo, op.=100 szt. | op. | 100
3 | 33694000-1 | Żel do badań USG, op.= 0,5 l | op. | 500
4 | 33694000-1 | Żel do badań USG, op.=0,25 l | op. | 200
5 | 33141000-0 | Szyna Zimmera 25x300mm 1) Zamawiający dopuszcza szyny 250x25 2) Zamawiający dopuszcza szyny w opak. a’10 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | szt. | 100
6 | 19520000-7 | Pęseta anatomiczna metalowa, jednorazowa jałowa, dł. 14cm ( +/- 10mm ) | szt. | 100
7 | 19520000-7 | Pęsta chirurgiczna metalowa, jednorazowa jalowa dł. 15cm ( +/- 10mm ) | szt. | 50
8 | 19520000-7 | Kleszcze pean- rochester, metalowe jednorazowe jalowe, dł. 14cm ( +/- 10mm ) | szt. | 100
9 | 19520000-7 | Imadło metalowe jednorazowe jałowe dł. 15cm ( +/- 10mm ) | szt. | 25
10 | 33141000-0 | Szyna Zimmera 25x400mm Zamawiający dopuści szyny w opak. a’10 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości | szt. | 10
11 | 33141000-0 | Szyna Zimmera 25x500mm 1) Zamawiający dopuści szyny w opak. a’10 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości 2) Zamawiający dopuści szyny 250x40 | szt. | 10
12 | 19520000-7 | Nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali chirurgicznej . Jednorazowe narzędzie sterylne. Część robbocza zagięta. Końcówka tępo-tępe. | szt | 100
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.26 PAKIET NR 26- ŻEL DO USG W BUTELCE Z DOZOWNIKIEM TYPU TIP, HIPOALERGICZNY (CPV: 33694000-1 )
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 33694000-1 | Żel do urządzenia USG My Lab x8,przeznaczony do diagnostyki USG i Doppler. Hipoalergiczny, transparentny. Produkt w wygodnej butelce 500 ml z dozownikiem typu TIP ułatwiającym dozowanie | op. | 150
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.27 PAKIET NR 27- RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE (CPV: 18424300-0)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,05 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400-500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, PN-EN ISO 374-1,-2,-4 i -5, PN-EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Zamawiający wymaga oznakowania rozmiaru na 4 ściankach opakowania 1) Zamawiający dopuszcza rękawice o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców. Mikrotekstura znacznie poprawia chwytność, zapewniając przy tym doskonałe czucie i sprawność manualną. Rękawice o korzystniej-szym poziomie AQL 1.0. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ 2) Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców 3) Zamawiający dopuszca rękawice o mikroteksturowanej powierzchni z dodatkową teksturą na końcach palców, o korzystniejszym AQL 1,0. Rękawice są środ-kiem ochrony indywidualnej kat. III typ C. Pozostałe zgodnie z SWZ 4) Zamawiający dopuszcza niesterylne, jednorazowe rękawiec diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt. | op | 5000
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.28 PAKIET NR 28 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE (CPV: 33141420-0)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141420-0 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny, wewnętrzna powierzchnia rękawic chlorowana, zewnętrzna powierzchnia rękawic gładka, mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu, grubość rękawicy 0,19 mm +/-0,02mm na palcu, 0,18 mm+/-0,02mm na dłoni, 0,17 mm +/-0,02mm na mankiecie, długość 285 mm +/-0,05mm, poziom protein 30 μg/g, AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic jak opisane przez Zamawiającego z tą jedynie różnicą, że: grubość rękawicy na palcu 0,20 mm +/-0,02 mm, na mankiecie 0,16 mm +/-0,02 mm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ | para | 800
2 | 33141420-0 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe, do zastosowania jako rękawica wewnętrzna w systemie podwójnym, kształt anatomiczny, kolor zielony, grubość na palcu 0,22 mm+/-0,02mm, na dłoni 0,20 mm+/-0,02mm, na mankiecie 0,20 mm+/-0,02mm, długość 295 mm+/-0,05mm, mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta bezzapachową, wodorozcieńczalną powłoką , która pomaga zatrzymać wilgoć i nawodnić suchą skórę użytkowników poprzez zastosowanie dodatków glicerolu , a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, wartość protein lateksu <30ug/g, AQL 0,65. Pakowane po 50 par. Rozmiary od 5,5 do 9,0. Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa II a oraz środek ochrony osobistej kat. III Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4,EN 16523-1, EN ISO 374-5,EN 420. Na opakowaniu z trwałym nadrukiem: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic jak opisane przez Zamawiającego z tą jedynie różnicą, że: grubość rękawicy na palcu 0,23 mm +/-0,02 mm, na dłoni 0,21 +/-0,02 mm, na mankiecie 0,19 mm +/-0,02 mm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ | para | 100
3 | 33141420-0 | Rękawice chirurgiczne, sterylne lateksowe, bez-pudrowe, kształt anatomiczny, mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem powlekanym powłoką hydrofobową minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie rękawic. Grubość na palcu 0,22 mm,+/-0,02mm, na dłoni 0,20 mm,+/-0,02mm, na mankiecie 0,20 mm+/-0,02mm , długość 295mm+/-0,5mm, poziom protein lateksu <30ug/g, AQL 0,65. Pakowane po 50 par. Rozmiary od 5,5 do 9,5. Wymagana sterylizacja rękawic radiacyjna. Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa II a oraz środek ochrony osobistej kat. III. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Posiadają karty techniczne na zgodność z normą EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420 Na opakowaniu z trwałym nadrukiem: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne, jasnobrązowe lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową, z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,17 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, steryli-zowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor jasnobrązowy, długość min. 289 mm. Białka lateksowe poniżej pozio-mu wykrywalności wg. metody FitKit w trzech wynikach badań zgodnie z EN455-3 oraz ASTM D7427-16. Man-kiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie ze-wnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodat-kowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwiera-nie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indy-widualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji che-micznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 po-twierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawi-cy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0 | para | 2500
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.29 PAKIET NR 29- Zestawy do zabiegów (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 39525000-8 | Zestaw do zabiegów stopy Wyrób medyczny jednorazowy, Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia Obłożenie pacjenta wykonane z minimum laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 3 cm). Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 270/280 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 170 cmH2O. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 Skład zestawu : 1. serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm - 1 szt.Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm (Folia PE+ wzmocnienie wiskoza + poliester o wymiarach 60 cm x 145 cm 3. serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę rozm. 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów - 1 szt. 4. ręczniki chłonne 30cm x 40cm - 2 szt. Zamawiający dopuszcza ręczniki chłonne w rozmiarze 30cm x 30cm 5. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, rozm. XL dł. 150 cm (+/- 5 cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/na rękawach w obszarze krytycznym min. 150 cm H20, na pozostałej powierzchni 37 cm H20, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód i rękawy min.155/144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni:160/142 kPa - 1 szt. 6. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 niewzmocniony rozm. XL dł. 130 cm (+/- 5cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy min. 33 cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 188/170 kPa - 1 szt. 7. uchwyt typu rzep 2,5 cm x 20/24 cm - 1 szt. 8. ostrze skalpela nr 15 - 1szt. 9. ostrze skalpela nr 11 - 1szt. 10. podkład podgipsowy z waty sytetycznej 10 cm x 3m - 1szt. 11. opaska elastyczna 10 cm x 5 m - 1szt. 12. kompresy gazowe 17 nitk., 12 warstwowe z nitką Rtg rozm. 10 cm x 20 cm - 20 szt. 13. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe rozm. 8,5 - 1 para 14. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe rozm. 7,5 - 1 para | op. | 150
2 | 39525000-8 | Zestaw do zabiegów ręki: Wyrób medyczny jednorazowy Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia Obłożenie pacjenta wykonane z minimum laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 3 cm). Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 270/280 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 170 cmH2O. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 Skład zestawu : 1. serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm - 1 szt. Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm (Folia PE+ wzmocnienie wiskoza + poliester o wymiarach 60 cm x 145 cm 3. serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę rozm. 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów - 1 szt. 4. ręczniki chłonne 30cm x 40cm - 2 szt. Zamawiający dopuszcza ręczniki chłonne w rozmiarze 30cm x 30cm 5. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, rozm. XL dł. 150 cm (+/- 5 cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/na rękawach w obszarze krytycznym min. 150 cm H20, na pozostałej powierzchni 37 cm H20, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód i rękawy min.155/144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni:160/142 kPa - 1 szt. 6. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 niewzmocniony rozm. XL dł. 130 cm (+/- 5cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy min. 33 cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 188/170 kPa - 1 szt. 7. uchwyt typu rzep 2,5 cm x 20/24 cm - 1 szt. 8. ostrze skalpela nr 15 - 1szt. 9. ostrze skalpela nr 10 - 1szt. 10. podkład podgipsowy z waty sytetycznej 6 cm x 3m - 1szt. 11. opaska elastyczna 6 cm x 5 m - 1szt. 12. kompresy gazowe 17 nitk., 12 warstwowe z nitką Rtg rozm. 10 cm x 10 cm - 20 szt. 13. rękawice chirurgiczne , bezpudrowe rozm. 8,5 - 1 para 14. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe rozm. 7,5 -1 para | op. | 300
3. | 39525000-8 | Zestaw do zabiegów artroskopowych kolana składający się z 21 elementów. Wyrób medyczny jednorazowy Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 Skład zestawu : 1. serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożeniarozm.150 cm x 190 cm - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm - 1 szt. 3. serweta operacyjna nieprzylepna rozm. 150 cm x 180 cm - 1 szt. 4. serweta do artroskopii kolana rozm. 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep - 1 szt. Zamawiający dopuszcza samoprzylepne uchwyty na przewody dołączone do serwety osobno, celem przyklejenia w dogodnym miejscu 5. osłona ortopedyczna na kończynę rozm. 33 cm x 55 cm - 1 szt. 6. taśma foliowa samoprzylepna rozm.10 cm x 50 cm - 1 szt. 7. ręczniki chłonne 30cm x 40cm- 2 szt. Zamawiający dopuszcza ręczniki chłonne w rozmiarze 30cm x 30cm 8. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, rozm. XL dł. 150 cm (+/- 5 cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/na rękawach w obszarze krytycznym min. 150 cm H20, na pozostałej powierzchni 37 cm H20, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód i rękawy min.155/144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni:160/142 kPa - 1 szt. 9. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 niewzmocniony rozm. XL dł. 130 cm (+/- 5cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy min. 33 cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 188/170 kPa - 1 szt. 10. osłona na kamerę 15cm x 250cm -1szt. 11. uchwyt typu rzep 2,5 cm x 20/24 cm - 1 szt. 12. Igła injekcyjna 1,2 - 1szt. 13. ostrze skalpela nr 11- 1szt. 14. podkład podgipsowy z waty syntetycznej 15cm x 3m - 1szt. 15. opaska elastyczna 15cm x 5 m - 2 szt. 16. kompresy gazowe 17 nitk., 12 warstwowe z nitką Rtg rozm. 10 cm x 20 cm - 20 szt. 17. butla Redona z próżnią 400ml i drenami podłączeniowymi i łącznikiem drenu Ch 6-18- 1szt. 18. dren Redona Ch 12 / 50cm z elementem kontrastującym w RTG - 1szt. 19. dren przedłużacz do ssaka Ch 25 dł 300 cm Zamawiający dopuszcza dren przedłużacz do ssaka CH 24 dł 300cm 20. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe rozm. 8,5 - 1 para 21. rękawice chirurgiczne bezpudrowe rozm. 7,5 - 1 para | op. | 300
4. | 39525000-8 | Zestaw do artroskopi kolana z serwetą operacyjną na kończynę wzmocniona w kształcie litery "T” Wyrób medyczny jednorazowy Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu w obszarze niewzmocnionym min. 57 g/m2, wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna, gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 270/280 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 170 cmH2O. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 Skład zestawu : 1. serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm - 1 szt. 3. serweta operacyjna nieprzylepna rozm. 150 cm x 180 cm - 1 szt. 4. serweta operacyjna na kończynę wzmocniona w kształcie litery "T" 270/200 cm x 335 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm , dwoma zintegowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz osłonami podpórek kończyn górnych - 1 szt. Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną na kończynę wzmocnioną w rozmiarze 200cm x 320cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8 cm z dwoma organizatorami przewodów 5. osłona ortopedyczna na kończynę rozm. 33 cm x 55 cm - 1 szt. 6. taśma foliowa samoprzylepna rozm.10 cm x 50 cm - 1 szt. 7. ręczniki chłonne 30cm x 40cm- 2 szt. Zamawiający dopuszcza ręczniki chłonne w rozmiarze 30cm x 30cm 8. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, rozm. XL dł. 150 cm (+/- 5 cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/na rękawach w obszarze krytycznym min. 150 cm H20, na pozostałej powierzchni 37 cm H20, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód i rękawy min.155/144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni:160/142 kPa - 1 szt. 9. fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 niewzmocniony rozm. XL dł. 130 cm (+/- 5cm), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy min. 33 cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 188/170 kPa - 1 szt. 10. osłona na kamerę 15cm x 250cm -1szt. 11. uchwyt typu rzep 2,5 cm x 20/24 cm - 1 szt. 12. Igła injekcyjna 1,2 - 1szt. 13. ostrze skalpela nr 11- 1szt. 14. podkład podgipsowy z waty syntetycznej 15cm x 3m - 1szt. 15. opaska elastyczna 15cm x 5 m - 2 szt. 16. kompresy gazowe 17 nitk., 12 warstwowe z nitką Rtg rozm. 10 cm x 20 cm - 20 szt. 17. butla Redona z próżnią 400ml i drenami podłączeniowymi i łącznikiem drenu Ch 6-18- 1szt. 18. dren Redona Ch 12 / 50cm z elementem kontrastującym w RTG - 1szt. 19. dren przedłużacz do ssaka Ch 25 dł 300 cm 20. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe rozm. 8,5 - 1 para 21. rękawice chirurgiczne bezpudrowe rozm. 7,5 - 1 para | op. | 50
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.30 PAKIET NR 30: PASKI DO TESTU SCHIRMERA (CPV:33694000-1 )
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 33190000-8 | Pojedynczo pakowane, sterylne paski przeznaczone do: pomiaru ilości wydzielanego filmu łzowego (rozpoznawanie zespołu suchego oka). Paski kalibrowane (z podziałką). Op. a 100 szt. | op. | 20
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
ZAŁ 2.31 PAKIET NR 31: ELEKTRODY I KANIULO-ELEKTRODY WSPÓŁPRACUJĄCE Z CZTEROELEKTRODOWYM GENERATOREM IMPULSÓW (CPV: 33158200-4 )
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 33158200-4 | Jednorazowa elektroda neutralna z kablem - w pełni współpracująca z urządzeniem „Czteroelektrodowy generator impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczony do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych” | szt. | 120
2 | 33158200-4 | Jednorazowe kaniulo-elektrody z zewnętrznym drenem do podania leku, proste, ostre, długość 10 cm/ średnica 20 G lub długość 6 cm/średnica 22G, w pełni współpracująca z urządzeniem „Czteroelektrodowy generator impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczony do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych” | szt. | 120
SUMA |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x
.