## Arkusz1
Zestaw transportowy w karetce typu N
Lp. | Opis Parametru | Kryteria
1 | Zestaw transportowyw którego skład wchodzą elementy składowe: - Inkubator transportowy - Respirator transportowy - Nawilżacz - Monitor pacjenta - 4 pompy infuzyjne strzykawkowe ze stacją dokującą - ssak elektryczny - miejsce na aparat firmy Linde InoMAX - miejsce na butle 2l tlenek azotu Całość zamontowano na platformie mocującej kompatybilnej z noszami transporotowymi
1.1 | Spełnia normy EN 1789, EN 13976-1:2018, EN 13976-2:2018 | Tak
1.2 | Posiada certyfikat odporność na przeciążenia min. 10G | >15G - 10 pkt >=10 - 5 pkt
1.3 | Zestaw kompatybilny z mocowaniem karetkowym FERNO z lawetą pneumatyczną. Nie dopuszczamy jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję karetki za wyjątkiem ewentualnej wymiany rygla mocującego. | Tak
1.4 | Wszystkie elementy fabrycznie nowe i spełniające wszelkie normy dopuszczające do wykorzystania do lecznia na terenie Polski | Tak
2 | Inkubator
2.1 | Waga inkubatora | < 40 kg - 0 pkt < 30 kg - 10 pkt
2.2 | Wymiary max. 100 x 60 x 55 [cm] Wymiar min. 75 x 40 x 40 [cm] | >80 x 45 x 50 [cm] - 10 pkt <80 x 45 x 50 [cm] - 0 pkt
2.3 | Zasilanie 240V 50/60 Hz | Tak
2.4 | Moc | < 250 VC - 10 pkt < 450 VC - 5 pkt > 450 VC - 0 pkt
2.5 | Materacyk o wymiarach min. 60 x 30 [cm] | Tak
2.6 | Otwory pielęgnacyjne min. 4 | Tak
2.7 | Kopuła przeźroczysta zapewniająca widoczność noworodka z 4 stron | Tak
2.8 | System uchylania scianek zapewniający swobodny dostęp do noworodka | Tak
2.9 | System bezdźwiękoej manipulacji otworami pilęgnacyjnymi oraz uchylania scianek | TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt
2.10 | Uszczelnione otworów pilęgnacyjnych oraz przepustów na rury i przewody w kopule inkubatora | Tak
2.11 | Wysuwane leże noworoka poza obrys inkubatora | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
2.12 | Poziom hałasu w kopule | <50 dB - 10 pkt >50 dB - 0 pkt
2.13 | Filtr powietrza | Tak
2.14 | Łatwodostępny, dla siedzącego personelu karetkowego, panel sterujący parametrami | Tak
2.15 | Awaryjne źródło zasilania pozwalające na pracę min. 240 minut | Tak
2.16 | System tłuminia drgań noworodka poczas jazdy | Tak
2.17 | System regulacji temperatury do 38°C | Dolne granice: <15°C - 10 pkt <25°C - 5 pkt >25°C - 0 pkt
2.18 | System regulacji wilgotności | 20-95% - 10 pkt 5-95% - 5 pkt
2.19 | System monitorowania wartości: - temperatura skóry noworodka - temperatura powietrza pod kopułą - stężenie tlenu pod kopułą | Tak
2.20 | System alarmów akustyczno-optycznych - Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury - Przekroczenia lub spadku stężenia tlenu - Przekroczenia lub spadku pulsu - Przekroczenia lub spadku saturacji | Tak
2.21 | Wbudowany pulsoksymetr w technologii Masimo lub Nellcor | Tak
2.22 | Wyposażenie dodatkowe inkubatora: - czujnik tlenu - czujnik temperatury skóry - system mocujący pacjenta w inkubatorze | Tak
3 | Respirator transportowy
3.1 | Respirator transportowy przeznaczony do wentylacji wcześniaków i noworodków | Tak
3.2 | Waga pacjenta min. 0,5 kg | Tak
3.3 | Waga respiratora max 6,5 kg | Tak
3.4 | Zasilanie 240V 50/60 Hz | Tak
3.5 | Awaryjne zasilania pozwalające na pracę min. 240 min | Tak
3.6 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na ciągłą pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | Tak
3.7 | Stopień szczelności min. IP 24 | Tak
3.8 | Dotykowy, kolorowy ekran służący do kalibracji pracy respiratora min. 8" | Tak
Tryby wentylacji
3.9 | CMV | Tak
3.10 | PCV | Tak
3.11 | SIMV | Tak
3.12 | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | Tak
3.13 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bilevel, DuoPAP | Tak
3.14 | APRV | Tak
3.15 | NIV | Tak
3.16 | nCPAP | Tak
3.17 | highFlow | Tak
Parametry nastwane
3.18 | Częstość oddechów 1-80 odd/min | Tak
3.19 | Objętość wdechowa 2 - 300 ml | Tak
3.20 | Czas wdechu i wydechu od 0,1 do 3 sekund | Tak
3.21 | Stężenie tlenu w miesznianie oddechowej 21-100% | Tak
3.22 | Ciśnienie wdechu 5-60 cmH2O | Tak
3.23 | Stosunek I:E regulowany w zakresie min. 1:9 do 4:1. | Tak
3.24 | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres min. od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego | Tak
3.25 | Regulowany czas bezdechu | Tak
Monitorowanie i obrazowanie
3.26 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak
3.27 | Szczytowe ciśnienie | Tak
3.28 | Średnie ciśnienie | Tak
3.29 | Ciśnienie plateau | Tak
3.30 | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak
3.31 | Szczytowy przepływ wdechowy | Tak
3.32 | Szczytowy przepływ wydechowy | Tak
3.33 | Całkowita objętość wydechowa | Tak
3.34 | Całkowita objętość wdechowa | Tak
3.35 | Objętość pojedynczego oddechu | Tak
3.36 | Wydechowa objętość minutowa | Tak
3.37 | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | Tak
3.38 | % objętość przecieku | Tak
3.39 | Stosunek wdechu do wydechu | Tak
3.40 | Całkowita częstość oddechów | Tak
3.41 | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | Tak
3.42 | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | Tak
3.43 | Czas wdechu i wydechu | Tak
3.44 | Podatność statyczna płuc | Tak
3.45 | Stała czasowa wydechu | Tak
3.46 | Koncentracja O2 (FiO2) | Tak
3.47 | Stała czasowa wydechowa RCexp | Tak
3.48 | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | Tak
3.49 | AutoPEEP | Tak
3.50 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | Tak
3.51 | Pamięć do 1000 zdarzeń | Tak
3.52 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak
3.53 | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | Tak
3.54 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | Tak
Alarmy
3.55 | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | Tak
3.56 | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | Tak
3.57 | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | Tak
3.58 | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | Tak
3.59 | Czasu bezdechu | Tak
3.60 | Poziomu koncentracji tlenu | Tak
3.61 | Rozłączenia układu pacjenta | Tak
3.62 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak
3.63 | Sensora przepływu | Tak
3.64 | Brak zasilania elektrycznego | Tak
3.65 | Niski poziom naładowania baterii | Tak
3.66 | Brak zasilania w tlen | Tak
3.67 | Poziom głośności alarmów – ustawialny | Tak
Wyposażenie
3.68 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego | Tak
3.69 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | Tak
3.70 | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta | Tak
3.71 | Uchwyt do montażu na inkubatorze | Tak
3.72 | Integralny nebulizator synchroniczny | Tak
3.73 | Złącze USB | Tak
3.74 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak
3.75 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak
3.76 | Czujnik przepływu dla noworodków – 10 szt. | Tak
3.77 | Zestaw startowy akcesoriów do nCPAP | Tak
3.78 | Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie | Tak
3.79 | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
4 | Pompy infuzyje (min. 4 szt.) Ze stacją dokującą
4.1 | Pompa wyposażona w miękką klawiaturę i wyświetlacz LCD | Tak
4.2 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 50, 60 ml | Tak
4.3 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki i typu strzykawki | Tak
4.4 | Szybkość dozowania min. 0,01 - 990 ml/h | Tak
4.5 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1600 ml/h | Tak
4.6 | Bolus manualny i automatyczny – tzn. z możliwością zaprogramowania objętości / dawki. | Tak
4.7 | Programowane parametry podaży Bolus-a: - dawka - czas podaży | Tak
4.8 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | Tak
4.9 | Programowanie biblioteki z komputera | Tak
4.10 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 240 min. przy infuzji 1ml/h | Tak
4.11 | Strzykawka montowana od czoła pompy | Tak
4.12 | Zintegrowana z transporterem stacja dokująca dla pomp | Tak
4.13 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania leku objętość do podania, stan naładowania akumulatora. | Tak
Alarmy
4.14 | nieprawidłowa strzykawka | Tak
4.15 | 5 min do opróżnienia strzykawki | Tak
4.16 | pusta strzykawka | Tak
4.17 | 5 min do końca infuzji | Tak
4.18 | koniec infuzji | Tak
4.19 | 30 min do rozładowania akumulatora | Tak
4.20 | akumulator rozładowany | Tak
4.21 | okluzja | Tak
4.22 | pompa uszkodzona | Tak
5 | Monitor transportowy
5.1 | Zestaw składający się z kardiomonitora transportowego oraz zintegrowanej stacji dokującej | Tak
5.2 | Kardiomonitor kompatybilny z posiadanymi w placówce kardiomonitorami z serii IntelliVue, kompatybilność w zakresie stosowanych akcesoriów, wymienność modułów oraz możliwość pracy we wspólnej centrali. | Tak
5.3 | maksymalna wadze <1,6 kg, | Tak
5.4 | pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP podczas transportu pacjenta. | Tak
5.5 | Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 240 minut pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). | Tak
5.6 | Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu. | Tak
5.7 | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. | Tak
5.8 | Wysoki stopień ochrony min. IP 22 | Tak
5.9 | Dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej | Tak
5.10 | Wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. | Tak
5.11 | Wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy >6” z obsługą gestów. | Tak
5.12 | Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | Tak
5.13 | Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT | Tak
Monitorowanie
5.14 | EKG/oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG. Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń z max. 6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. Ręcznie regulowany próg detekcji oddechów. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów. Pomiar uniesienia odcinka ST/STE w zakresie od -20 do + 20 mm. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii | Tak
5.15 | SPO2 Pomiar saturacji w technologii Masimo Rainbow SET lub Nellcor. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe. Możliwość regulacji opóźnienia dla alarmów saturacji i desaturacji. | Tak
5.16 | Pomiar tętna w zakresie min. od 25 do 240 ud./min. Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. Wyświetlanie cyfrowego wskaźnika perfuzji. | Tak
5.17 | NIBP Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 12 godzin. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. | Tak
5.18 | Temperatura Pomiar w zakresie min. 25-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. W ofercie dostępne jednorazowe czujniki dla noworodków na skórę oraz rektalno. | Tak
Alarmy
5.19 | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). | Tak
5.20 | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | Tak
Wyposażenie
5.21 | Wielorazowy przewód główny EKG 3 odpr. x1 + odprowadzenia wielorazowe x1 | Tak
5.22 | Wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x1 | Tak
5.23 | Zestaw jednorazowych mankietów dla noworodków w 5 rozmiarach x1 kpl (50 sztuk) | Tak
5.24 | Przewód do ciśnienia krwawego do wybranych przetworników x1 + zestaw do ciśnienia krawego x5 | Tak
5.25 | Opakowanie sensorów jednorazowych zewnętrznych i wewnętrznych temperatury 2x1 opak. (20 sztuk) | Tak
5.26 | Przewód połączeniowy do temperatury jednorazowej x1 | Tak
5.27 | Dedykowany uchwyt do transportu w ambulansie z certyfikacją spełniająca normę IEC 60601-1 umożliwiający bezpieczny transport w czasie transportu pacjentów. | Tak
6. | Ssak
6.1 | Zbiornik 300 ml mocowany zatrzaskowo, nie są potrzebne przewody podciśnieniowe | Tak
6.2 | Wewnętrzne, wbudowane systemy filtrów we wszystkich zbiornikach | Tak
6.3 | Budowa pozwalająca na trzymanie jedną ręką | Tak
6.4 | Moc w zakresie 50–550 mmHg | Tak
6.5 | Bateria z możliwością ładowania | Tak
6.6 | Czas pracy na baterii min. 45 minut | Tak
6.7 | Ładowarka z adapterem AC/DC (100–240 V) | Tak
6.8 | Przewód zasilający 12 V DC umożliwiający podłączenie do ładowarki samochodowej | Tak
6.9 | Zakres podciśnienia stosowany u dzieci na panelu sterowania | Tak
6.10 | Waga do 3,5 kg | Tak
7 | Nawilżacz
7.1 | Kompaktowy, lekki i energooszczędny nawilżacz dedykowany do pracy w warunkach transportowych w inkubatorze transportowym. | Tak
7.2 | Komora nawilżania umieszczona wewnątrz kopuły inkubatora oddzielnie poza jednostka sterującą. | Tak
7.3 | Komorą nawilżacza o pojemności ≤. 40ml, celem zminimalizowania ryzyka zalewania układu. | Tak
7.4 | Moc nawilżania min. 33mgH2O/L/min | Tak
7.5 | Waga max. 0,5 kg | Tak
7.6 | Zasilanie 12V | Tak
7.7 | Wyposażony w układ alarmów z możliwością ich czasowego wyciszenia | Tak