## Pakiet 1
DZP/PN/48/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego: paski do glukometrów, strzykawki, nośniki kontrastu - wężyki do CT | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Paski do glukometru wraz z najmem glukometrów
Tabela 1 - Paski do glukometrów
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Paski do glukometrów oparte na metodzie biosensorycznej, zawierające enzym GOD ( oksydazy glukozy) 1 op. x 50 szt.;Obszar chłonny paska testowego umieszczony na szczycie paska na zasadzie kapilary zasysającej krew; Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze. Zakres temperatury przechowywania pasków od min 4 do min. 40 st. C. Termin przydatności pasków po otwarciu fiolki .wynoszący min. 6 msc. Paski testowe pasujące do co najmniej 2 rodzajów glukometrów, które to zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane powiadomienie do URPM | opak. | 1500 |  | 8%
Razem:
Wymagania:
1) Zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
2) Certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 spełniający pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w w/w, wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę w języku polskim
3) Zamawiający wymaga dostarczania 1 x na kwartał płynów kontrolnych o 3 różnych zakresach ( niski, prawidłowy i wysoki) w ilości odpowiadającej testowanym glukometrom, pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta.
4) Termin ważności po otwarciu płynu kontrolnego min. 6 mies.
5) Wykonanie walidacji we wszystkich komórkach organizacyjnych Zamawiającego 1 x na kwartał
6) Po podpisaniu umowy, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w zakresie użytkowania i walidacji glukometrów dla 50 osób.
7) Po podpisaniu umowy, Zamawiający wymaga dostarczenie instrukcji obsługi glukometru, pasków testowych oraz płynu kontrolnego w języku polskim.
8) Paski testowe znajdujące się na listach refundujących NFZ
Tabela 2 - Najem glukometrów
Lp | Opis przedmiotu | Ilość | Cena czynszu netto (za 1 szt. za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena czynszu brutto (za 1 szt. za 1 m-c) | Wartość netto (za 100 szt. za 12 m-cy) | Wartość VAT | Wartość brutto (za 100 szt. za 12 m-cy) | Producent, numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Glukometry kompatybilne z zaoferowanymi paskami, na czas trwania umowy. Glukometr - spełniający standard ISO 15197:2015 potwierdzony certyfikatem,Zakres pomiaru ≤ 20 mg/L do ≤ 600 mg/dL. Warunki robocze glukometru od 10 do min. 40 st. C, Glukometr skalibrowany do osocza, próbka krwi do pomiaru 0,5 - 0,8 µl; | 100 szt. |  | 23%
Razem
Tabela 3 - Wartość łączna
Lp | Opis | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Tabela 1 - Paski do glukometrów
2 | Tabela 2 - Najem glukometrów
Razem
Wartość łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/48/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego: paski do glukometrów, strzykawki, nośniki kontrastu - wężyki do CT | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2– Strzykawki
| Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.
A | 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml | opak. | 1000 |  | 8%
B | 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml | opak. | 1500 |  | 8%
C | 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml | opak. | 2000 |  | 8%
D | 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml | opak. | 1700 |  | 8%
2 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 14000 |  | 8%
3 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 2000 |  | 8%
4 | Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, końcówka ścięta pod kątem | szt. | 6000 |  | 8%
5 | Strzykawka jednorazowego użytku typu Janet, 100 ml wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie przewodu słuchowego ( dł. 28,8; średnica podstawy 10,8 mm) Łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia, sterylna, op. folia-papier | szt. | 2000 |  | 8%
6 | Strzykawka do insuliny z gumowym tłokiem redukującym pojemność resztkową, igła 0,4 x 13 mm(1 opak = 100 sztuk) | opak. | 15 |  | 8%
7 | Strzykawka do tuberkuliny z tłokiem gumowym o konstrukcji redukującej pojemność resztkową z igłą 0,45 x 12 mm (1 opak = 100) | opak. | 85 |  | 8%
8 | Strzykawka z wtopioną igłą 0,45x12,7 mm o pojemności 1 ml, bez przestrzeni martwej, skala co 0,01ml, sterylna, x 100szt | opak. | 12 |  | 8%
9 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 3ml po 100szt. | opak. | 2 |  | 8%
10 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 5ml po 100szt. | opak. | 2 |  | 8%
11 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj.10ml po 100 szt. | opak. | 2 |  | 8%
12 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 20 ml po 50 szt. | opak. | 2 |  | 8%
13 | Strzykawka 2 ml z heparyną litową do gazometru COBAS | szt. | 4000 |  | 8%
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 3
DZP/PN/48/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego: paski do glukometrów, strzykawki, nośniki kontrastu - wężyki do CT | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Osprzęt do wstrzykiwacza CT Motion
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi . Elementy wężyka umozliwiają monitorowanie ciśnienia w systemiewężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji (czas pracy potwierdzony odpowiednimi badaniami/certyfikatami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców o dokumenty potwierdzające czas pracy produktu). Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 10 sztuk | op. | 50 |  | 8%
RAZEM
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)