* 1. **Zamawiający: Tarnów, dnia 02.07.2021 r.**

Mościckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kwiatkowskiego 15; 33-101 Tarnów

TEL./FAX: (14) 68 50 511; Adres poczty elektronicznej: as@mcm.net.pl

REGON: 851664020; NIP: 993-06-51-966; KRS: 0000451215

Adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/mcmtarnow

Adres strony postępowania platformazakupowa.pl ID: 476865

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

**DOSTAWA MAMMOGRAFU DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TARNOWIE, w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy" na lata 2021-2022**

**znak:** **5/P/MCM/2021**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy pkt 29 AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG I SYSTEM UCISKOWY „*Automatyczny dobór kV ekspozycji do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej*”**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy mammograf, w którym automatyczny dobór kV następuje na podstawie grubości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej?

System inteligentnego AEC (i-AEC) zastosowany w oferowanym mammografie zakłada wykonanie wstępnej pre-ekspozycji o minimalnej dawce podczas której dokonywana jest szczegółowa analiza sutka umożliwiająca optymalizację dawki. Rozwiązanie takie pozwala na unikalne obrazowanie piersi niezależnie od ich grubości, struktury, obecności implantów oraz ich położenia.

**Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu.**



**Odpowiedź: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pkt 136 DOSTAWA, INSTALACJA, SERWISOWANIE, SZKOLENIE PERSONELU ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE „*Demontaż, utylizacja i odbiór starego sprzętu dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji*”**

Prosimy o podanie producenta, modelu oraz rocznika starego mammografu.

**Odpowiedź:**  **Hologic Lorad MIV rok produkcji 2010**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pkt 137 DOSTAWA, INSTALACJA, SERWISOWANIE, SZKOLENIE PERSONELU ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE „*Wykonanie projektu osłon stałych, testów akceptacyjnych i specjalistycznych oferowanych urządzeń*”**

Prosimy o podanie jaki typ wentylacji posiada Zamawiający w pomieszczeniu, gdzie będzie eksploatowany aparat - mechaniczną czy grawitacyjną?

Jeżeli mechaniczna to zgodnie z obecnymi wytycznymi WSSE do projektu osłon stałych wymagany jest m.in. rzut pomieszczeń wraz z zatwierdzonym przez PWIS projektem wentylacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada w/w dokument i na pisemne żądanie Wykonawcy przekaże kopię w terminie 3 dni.

**Odpowiedź: Protokół wentylacji Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pkt 137 DOSTAWA, INSTALACJA, SERWISOWANIE, SZKOLENIE PERSONELU ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE „*Wykonanie projektu osłon stałych, testów akceptacyjnych i specjalistycznych oferowanych urządzeń*”**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada projekt budowlany pracowni oraz stary projekt osłon stałych i na pisemne żądanie Wykonawcy przekaże ich kopię w terminie 3 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dołącza dokumenty do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany cyfrowy mammograf miał możliwość rozbudowy o opcję tomosyntezy i obrazowania spektralnego (dwuenergetycznego) na dzień składania ofert (aparat gotowy do rozbudowy bez konieczności wymiany i rozbudowy mechanicznej)?

Należy zwrócić uwagę, iż te funkcjonalności są obecnie najistotniejszymi elementami poszerzonej diagnostyki raka piersi. Zastępują one znane z mammografii analogowej zdjęcia celowane z powiększeniem. Badanie tomosyntezy czy badanie dwuenergetyczne wykorzystywane są również w badaniach przesiewowych ze względu na większą dokładność obrazowania. Możliwość rozbudowy aparatu pozwoli Zamawiającemu na późniejszą rozbudowę mammografu o dodatkowe funkcje bez konieczności wymiany urządzenia. Biorąc pod uwagę dostępne na rynku rozwiązania, urządzenie z funkcjami podstawowymi, ale posiadające możliwość rozbudowy ma cenę porównywalną z urządzeniem bez takiej możliwości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy rozdziału VI, 6.2.5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE pkt. 1 SWZ**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia dystrybutora potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w materiałach informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały katalogach firmowych)?

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się   
w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści oświadczenie producenta/dystrybutora w formie listy parametrów.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy formularza ofertowego- zał. nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %,   
w tabeli formularza ofertowego (kolumna stawka vat), jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT?

Czy wpisanie stawek „8% i 23%” w kolumnie „Stawka VAT” będzie wystarczające?

**Odpowiedź: W takim wypadku zasadnym jest przedstawienie wraz z ofertą dokumentu - sposób wyliczenia ceny ofertowej. W przeciwnym wypadku Zamawiający zażąda wyjaśnień.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy   
z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający równoważność podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem i ważnym certyfikowanym znacznikiem czasu.**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy § 6 ust. 1a wzoru umowy – zał. nr 4 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,2% umowy ceny brutto za każdy dzień zwłoki? Pozostawienie kar na wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

**Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy § 6 ust. 1c wzoru umowy – zał. nr 4 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki? Pozostawienie kar na wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

**Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian**

**Wraz z odpowiedziami Zamawiający udostępnia pliki dotyczące dokumentacji technicznej budynku i pozostałe, na które powołuje się w odpowiedziach.**

*…………………………………*

**/*Kierownik Zamawiającego/***