Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-38/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Kateter z balonem do angioplastyki naczyń obwodowych • dostępne średnice od 3 do 12 mm (OTW) • dostępne długości 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm • ciśnienie nominalne 6 atm, (dla balonu 3mm ciśnienie nominalne 10 atm) maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. • długość systemu wprowadzającego: 80, 110, 135, 170 cm • rozmiar katetera 5F • dla średnic balonu 3 – 6 mm, możliwość stosowania systemu z prowadnikiem 0,025” • dla systemu RX dostępne średnice od 1,25 do 7 mm, w tym od 1,25 do 4 mm średnice co 0,25 mm • dla systemu RX możliwość użycia prowadnika 0.014” | 94 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych • pleciony z jednego kawałka drutu nitinolowego, dla średnic 4 i 5 mm pleciony z nitynolu z dodatkim platyny, • platynowe markery na końcach stentu • dostępne średnice stentu od 4 do 10 mm • dostepne długości stentu od 15 do 150 mm • wprowadzany po prowadniku 0.035”, dla średnicy stentu 4 i 5mm możliwość wyboru prowadnika 0.018”. • system wprowadzający przechodzący przez koszulkę 6F i pokryty substancją hydrofilną. • dwie długości systemu wprowadzającego: 80, 135 cm, do wyboru przez zamawiającego. • możliwość repozycji stentu w naczyniu, po częściowym jego uwolnieniu (powyżej 50%) | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent do naczyń obwodowych montowany na balonie: • średnica od 4.0 mm do 9.0 mm w systemie OTW • średnica od 2.0 mm do 7.0 mm w systemie RX – w zakresie od 2.0 do 4.0 mm wzrost średnicy co 0,25 mm • długość od 20 mm do 100 mm w systemie OTW oraz od 8 mm do 40 mm w systemie RX • ciśnienie nominalne 6 – 8 atm. • RBP min. 12 atm. • skrócenie po implantacji poniżej 5% • dł. systemu wprowadzającego OTW - 110 cm, RX - 140 cm • system wprowadzający kompatybilny z introduktorem 6F • dostępne wersje kobaltowo-chromowa i stalowa | 54 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Introducery naczyniowe z końcówką: prostą lub zagiętą , średnica koszulki od 5 Fr do 9,0 Fr. Kompatybilne z prowadnikiem o średnicy 0,018", 0,035" lub 0,038" koszulka zbrojona o długości 40-90 cm. Na dystalnym końcu koszulki cieniodajny marker. Zastawka typu Check Flow. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik z nitinolowym, zwężanym rdzeniem, powlekany biokompatybilną powłoką hydrofilną. Sztywny lub elastyczny szaft do wyboru; zagięta końcówka w postaci cieniodajnej platynowej sprężynki zapewnia znakomitą widoczność prowadnika. W zestawie przyrząd ułatwiający kierowanie prowadnikiem podczas użycia. Średnica 0.035” długość 145, 180, 260cm. Dostępne prowadniki z powłoką hyrdofilną z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, ze standardowym lub sztywnym szaftem. Dąstępne średnice 0.018" lub 0.035" Długości: 80, 150, 180, 260, 320cm. | 214 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki angiograficzne nylonowe, zbrojone, o średnicy 5Fr, kompatybilne w zależności od średnicy z prowadnikiem o średnicy 0,035"; 0,038"; 0,041”. Długość cewnika od 40 cm do 125 cm. Miękka atraumatyczna końcówka cewnika. Opcjonalnie cewnik z cieniodajną końcówką typu Beacon. Róże kształty końcówek. Różne końcówki cewników | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent samorozprężalny nitinolowy, wycinany laserowo, o dużej sile radialnej, z termiczną pamięcią kształtu z 8 złotymi znacznikami. Budowa segmentowa z poziomymi łącznikami, konstrukcja typu Z zapobiegająca skracaniu po uwolnieniu. Profil systemu wprowadzającego 6F, jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-10 mm; dł.20-200mm dł. shaftu 80 lub125 cm; stenty o średnicy 12-14mm dł. 40, 60, 80mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stent nitinolowy do naczyń obwodowych, pokryty lekiem antyproliferacyjnym nie zawierający polimeru,długość stentu 40 - 140 mm,średnice stentu 5, 6, 7, 8,wycinany z jednego kawałka, średnica kanału wewnętrznego akceptujaca prowadnik 0,035,długość systemu wprowadzającego 80 i 125 cm, średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 6F. | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Cewnik balonowy do PTA , OTW/RX – 0.035”,taperowany core wire w połączeniu z niskim profilem balonu zwiększa jego popychalność przez ciasno zwężone tętnice ,współpracuje z prowadnikiem 0,035”,balon wykonany z nylonu, 3-krotnie sfałdowany dla średnic 3-9.00 mm i 5-krotnie dla średnic 10-12.00 mm,marker platynowy na obu końcach balonu oraz na długości 90 i 100 cm,średnice 3.00 – 12.00 mm,długości 20 – 200 mm,NP 8-10 atm, RBP 12-20 atm ,system doprowadzający w technologii RX: ,długość użytkowa cewnika 135 cm ,wejście dla prowadnika 40 cm od końca proksymalnego,średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.9 Fr, części dystalnej 5.7 Fr,rozmiary są kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącym 6, 7Fr,system doprowadzający OTW,długość użytkowa cewnika 90 i 135 cm,rozmiary kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącym 5, 6, 7Fr. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik hydrofilny,superselektywny,obwodowy,średnica 4Fr,5Fr ,obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038",długośc 40,65,80,110,120,150 cm,średnica wewnetrzna 1,03mm dla 4 Fr i 1,10 dla 5 FR,atraumatyczna,miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia),dystalna część pokryta warstwą hydrofilna na długości 15.25. lub 40 cm,bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stendozy obwodowe,kontrola trakcji 1:1,duży wybór krzywizn,w tym krzywizny z otworami bocznymi,dwuwarstwowa ściana zbudowanaz PTFE(poliuretanu),warstwa zewnętrzna bardziej miękka ,warstwa wewnetrzna,warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogazonego nylonem-sztywniejsza i twardsza,4Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia,max ciśnienie podania kontrastu p=750psi),5 Fr zbrojony pojedyńczym oplotem ze stali nierdzewnej(dydtalne 10 cm bez zbrojenia ;max ciśnienie podania kontrastu p=1000psi) | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik hydrofilny,dostępne średince 0,018".0,020",0,025",0,032",0,035".0,038",dostępne różne długości ścietej końcówki rdzenia (taper),short -1 cm,regular-3 cm,long- 5 cm,8 cm,końcówka prosta,zagięta 45stopni,typu J,krzywizna Bolia,rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie,wykonany z jednego kawałka,kontrola trakcji 1:1,odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłuznej,w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe,trwała powłoka hydrofilna na całej długości,atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu,dostępne w wersji o standardowej sztywności,półsztywnej i sztywnej,dostępne w opcji z kształtowalną końcówką,długości 50,80,120,150,180,220,260,300 cm* LUB ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA prowadniki hydrofilne bez końcówki kształtowalnej i Bolii Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SWZ.* *opis nieoferowanego produktu wykreślić | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F,zbudowane z materiału biowchłanialnego- polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią,materiał wchłaniający się do 90 dni | 160 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść , kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr,długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm,shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej,Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie,Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej,Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | 27 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść ,kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulką 2.6 Fr,długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm,shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej,Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie,Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej ,Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadniki interwencyjne, prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną,długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm,proksymalna część prowadnika extra sztywna - nitinolowa,dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta ,dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”,wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | 34 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadniki interwencyjne ,prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną,długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm,proksymalna część prowadnika extra sztywna – stal nierdzewna,dystalna końcówka prowadnika zagięta ,dostępne średnice 0,014”, 0,018”, długości: 180, 300 cm | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy •koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm lub 65 cm lub 90 cm •kompatybilna z prowadnikiem 0,038” •duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr, - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr, - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr •pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm •zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu •cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego •atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza •boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik •silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym •lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 14 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Odczepialne koile obwodowe ,precyzyjnie umiejscawiane,szybko redukujące przepływ,przyjmuja kształt helikalny,szeroki zakres rozmiarów,średnice 2-10,12,14,15,16,18,20 mm ,długośc 4,6,8,10,15,20,30,40,50 cm.,zewnetrzny system odczepiania,mozliwość repozycjonowania koili,wykonane z platyny,pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018”, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | 7 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Diagnostyczne cewniki selektywne o profliu 5Fr, świetle wewnętrznym 0,035”i 0,038”. O 14 różnych typach/krzywiznach końcówek (ST, BARN, H1. SIM1, SIM2, SIM3, CHGB, CONTRA, C1, C2, C3, MIK, SHK1.0, RC2, RDC). Długości 65cm i 100cm. Dla końćówki BERN 40cm, 65cm i 100cm. Materiał i konstrukcja umożliwiające stosowanie do dostarczania samoodczepialnych spiral embolizacyjnych. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej powłoką ICE. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych Stent zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali nierdzewnej 316L. Rozmiary stentu: średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie Monorail. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent rozprężany na balonie obwodowy Stent wycinany zamontowany na cewniku balonowym ze stopu stali nierdzewnej , zamontowany fabrycznie na balonie. Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika 75 oraz 135cm. RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej sile radialnej. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm) z możłiwością postdylatacji do 9mm, 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) z możliwością postdylatacji do 11mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii. | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stent samorozprężalny do tetnicy udowej powierzchownej Stent samorozprężalny nitynolowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 150 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką za pomocą pokrętła. System dostarczania zbudowany z trzech współosiowych szaftów stabilizującyi minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm. | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,018" Dostępna wersja OTW i RX. Długość cewnika balonowego OTW: 40/80/90/135/150mm. Długość cewnika balonowego RX: 80/90/135/150mm. Długości balonu: 10-220 mm. Średnice balonu: 2-10 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”. RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020”. Czas deflacji max. 10 sekund. Pokrycie hydrofilne balonu. | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji System protekcji dystalnej z prowadnikiem 0,014" pokryty teflonem o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra umocowany w sposób gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej będącej jednocześnie cieniującym markerem z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. System Monorail o profilu przejścia 3,2F | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 | Stent samorozprezalny pokrywany lekiem Stent nitinolowy, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, samorozprężalny. Pokryty polimerem i lekiem typu paclitaxel, dawka leku 0,167 mikrograma/mm2. Średnice 6 i 7 mm, długość 40, 60, 80, 100, i 120 mm. Średnica systemu wprowadzającego 6F, długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. System wprowadzania współosiowy o trzech szaftach. System uwalniania z pokrętłem umożliwiającym rozprężanie stentu jedną ręką. | 14 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych 0,035” • stent o średnicy 6mm; 7mm; 8mm; 9mm, 10mm oraz 12mm, 14mm • długość stentów 20,30, 40, 60, 80, 100, 120,150mm • średnica kanału centralnego balonu 0,035” • długość systemu wprowadzającego: 80 i 120cm • średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F • średnica kanału wewnętrznego 0,035” • otwór cewnika prowadzącego 8F • wykonany z nitinolu z termiczną pamięcią kształtu • dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg • segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia • możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie • duża siła radialna stentu | 11 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Prowadniki angioplastyczne ,cardio,średnica 0,014”;długość 190 i 300 cm; końcówka prosta lub w kształcie „J”; min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki);powłoka hydrofilna lub hydrofobowa na całej długości; dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” i 0,0105” i 0,012”dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki),dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym lub stopowym | 34 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Y-connector z obrotową regulacją średnicy roboczej (1-9F) i suwakiem pozwalającym na skuteczne i stabilne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie sprzętu z urządzenia, możliwość pracy przy zamkniętej zastawce, dren 8-10 cm zakończony kranikiem, Zastawka Y-con automatycznie zamykająca się pod ciśnieniem krwi.* LUB ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Y-connector z obrotową regulacją średnicy roboczej (1-8F) , wersja push click, pracujący w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta., dren 8-10 cm zakończony kranikiem* LUB ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA zestaw do PTCA , składający się z Y Connectora w wersji push click, pracujący w trzech pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta z drenem o dł. 15 cm, torqera i igły wprowadzającej* * opis nieoferowanego produktu wykreślić | 67 |  |  |  |  |  |
| 2 | Torquer,Wykonany z materiału pozwalającego na silne dokręcenie mikroprowadnika i prowadnika,Uchwyt zapewniający dobrą manewrowalność w mokrych warunkach. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła angiograficzna do wprowadzania prowadników,G-18, dostępna wersja stalowa i pcv | 267 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz wysokociśnieniowy,Dostępne w wersji zbrojonej, wytrzymujący ciśnienie 100 atm,Dostępne długości 20,30,40,50,60,75,90,120,150,200,Dostępne różne wersje końcówek. * LUB ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA Dreny wysokociśnieniowe 1200 PSI o długościach : 50cm/60cm/75cm/100cm/120cm/150cm/180cm/200cm cm, zbrojony, przezroczysty, zakończony luer lock* LUB ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA łączniki wysokociśnieniowe 1200 PSI o długościach 50 cm, 75 cm, 120 cm, 150 cm oraz 180 cm* * opis nieoferowanego produktu wykreślić | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Pompa inflacyjna (strzykawka z manometrem), Dostępne pojemności 20, 25,30, 60 ml,ciśnienie inflacji 20 i 30 atm. dla strzykawek o poj. 20,25,30 ml i 15atm. dla 60 ml,dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji lub zamawiający dopuszcza Strzykawka wysokociśnieniowa o przezroczystym polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i PSI. Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji.LUB ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA inflator 20 ml 30 atmosfer z drenem i kranikiem, dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji | 267 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Stenty rozprężane na balonie, chromowo - kobaltowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do leczenia tętnic bidorowych • Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia •Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny •Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm. •Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. •Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (możliwość uzyskania dostępu promieniowego) – Over The Wire •2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu •Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic •Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, dual - lumen •Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) •Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10 mm., •Siła radialna: 0.128 N/mm2 •Możliwość doprężenia stentu o średnicy 5 mm. do średnicy 7.5 mm., •Konstrukcja podwójnej spirali pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu – zapobiega efektowi „rybiej łuski” - przy wysokiej elastyczności – siłą zgięcia 57.4 Nmm2 •Skracalność pomijalna * rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 54 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” •Semi compliant (4 – 8%) •Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. •Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. •Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire •2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu •Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) •Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy •Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu •Ciśnienie nominalne: 6 atm •RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy *do wyboru przez zamawiającego | 27 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Cewnik aspiracyjny, Długości 85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F;dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach, w zestawie przewody wysokoprzepływowe | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik aspiracyjny,Długość 135cm, średnica zewnętrzna dystalna - 6F;zakończenie proste,w zestawie przewody wysokoprzepływowe | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Separator do trombektomii,urządzenia wspomagające trombektomię,kompatybilne z cewnikami z poz.1,2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik aspiracyjny, Długość 150cm; średnica proksymalna 4,1F, dystalna 3,4F;w zestawie przewody wysokoprzepływowe | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną użyczoną na czas trwania umowy;objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | 14 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia pompy aspiracyjnej ENGINE |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Introducery do tętnicy udowej • rozmiar: 3F – 10F (co 0,5 F w całym zakresie) • długość: 6 - 23 cm • koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną i portem bocznym zakończona kranikiem trójdrożnym • budowa i materiał zapewniające łatwe, atraumatyczne przejście przez tkanki • koszulka odporna na złamania • zawór zapewniający szczelność • igła do nakłucia naczynia 18G długość 70mm • prowadnik zakończony „J” 0,035”/40 cm | 267 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Cewniki do angiografii • cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót • obecność dużej ilości krzywizn ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów neuroradiologicznych • rozmiary od 3F do 7F • cewniki zbrojone o dużej ilości krzywizn z uwzględnieniem zabiegów neuroradiologicznych • wymagana krzywizna: left carotid 1,2 i M; Headhunter I,II,III,IV; Vertebral, Cobra, Femoral Rental, Sidewinder • dostępne długości 115, 110, 100, 70 | 267 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 14 DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny 1. wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową 3. długość zestawu wprowadzającego 75cm i 120 cm 4. średnica zestawu wprowadzającego 6-12F 5. prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035” 6. cieniujące markery na systemie dostarczania 7. możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy 8. elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych 9. długości od 2.5 do 10 cm, średnice od 5 do 13 mm 10. długość 15 cm, średnice od 5 do 10 mm Możliwość zamiany na stentgraft obwodowy na balonie kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, śr. 5-11 mm długość: 15-79 mm, system dostawczy 80cm lub 135cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 1. - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową 2. - długość zestawu wprowadzającego 120 cm 3. - średnica zestawu wprowadzającego 7-8F 4. - prowadnik: 0,035” 5. - cieniujące markery 6. - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy 7. - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych 8. - długość: 25 cm 9. - średnice: 5,6,7,8 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie