Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

ZP-381- 23/2024

# ZESTAWIENIE

# WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

# Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  Urządzenie do wytwarzania bezkrwawego pola oraz znieczulenia odcinkowego - 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Elektryczne urządzenie do wytworzenia i utrzymania bezkrwawego pola w operowanych kończynach i dożylnego znieczulenia odcinkowego, IVRA. | TAK |  |
|  | Urządzenie zamontowane na mobilnym 4 kołowym wózku (2 koła blokowane) z dwoma uchwytami na dreny, uchwytami na kabel zasilający oraz z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
|  | Waga wózka z koszykiem 8,2kg, +/- 0,2 kg | TAK |  |
|  | Urządzenie elektryczne pracujące w sieci 100-240VAC o częstotliwości 50-60Hz oraz zasilanie bateryjne. Ciśnienie robocze urządzenia 100kPa. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne - bateria litowo jonowa (14,4V-93,6Wh). Czas pracy na pełnym naładowaniu do 8 godzin. Czas pełnego ładowania baterii do 3 h w temp ok. 20 stopni C. Bezpieczniki sieciowe. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy / wyświetlacz 8 cali WVGA (800 x 480 pikseli) TFT z LED z kątem widzenia 178 stopni. Ekran - czujnik dotykowy, pojemnościowy – reaguje na dotyk. | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pośrednictwem dotyku poprzez ekran. Wyświetlacz reaguje również na dotyk w rękawicy chirurgicznej. | TAK |  |
|  | Kompaktowy zasilacz o wadze 4,5 kg o wymiarach 186mm x 263mm x 226mm z uchwytem z obudowie, port USB do aktualizacji systemu. | TAK |  |
|  | Menu z możliwością ustawienia: wyświetlacza, alarmu, jasności ekranu, kalibracji urządzenia, auto testu, testu szczelności, daty i godziny, weryfikacji systemu, ustawienia języka. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do dwóch niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych lub niezależnych mankietów pojedynczych. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia 80-500mm Hg. Regulacja ciśnienia 0/+5 mm Hg (od wartości zadanej), dokładność wyświetlania + /- 5 mm Hg. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu zabiegu 0:15 - 2:00 h. | TAK |  |
|  | Blokada bezpieczeństwa przy znieczuleniu odcinkowym dożylnym (IVRA) przed przypadkowym opróżnieniem mankietu. | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego wyboru - pozwalające na zmianę ciśnienia lub czasu za pomocą dwóch dotyków. Timer / alarm - precyzyjny, monitoring czasu i procedury. Możliwość ustawienia alarmu czasowego w zakresie 15-120 minut w krokach co 5 minut (alarm akustyczny i optyczny). Alarm ciśnienia (akustyczny i optyczny). Alarm akustyczny o głośności 60-88 dB. Sygnalizacja alarmu w kolorze żółtym. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada dwa niezależnie kodowane kolorami (czerwony/niebieski) gniazda do wpięcia spiralnych drenów (czerwony/niebieski) o długości 3m (opcjonalnie spiralne dreny o długości 6m) zakończone szybkozłączkami PCNL do podłączenia uciskowych mankietów pojedynczych i podwójnych. | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji zasilacza zgodnie z instrukcją producenta | TAK |  |
|  | Mankiet pojedynczy z umieszczonym na mankiecie kodem kreskowym, kodem QR i numerem seryjnym. Materiał silikon całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego o wymiarach: długość x szerokość 46cm x 12cm (część robocza), 1 szt | TAK |  |
|  | Mankiet pojedynczy z umieszczonym na mankiecie kodem kreskowym, kodem QR i numerem seryjnym. Materiał silikon całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego o wymiarach: długość x szerokość 86cm x 12cm (część robocza), 1 szt | TAK |  |
|  | Mankiet podwójny z umieszczonym na mankiecie kodem kreskowym, kodem QR i numerem seryjnym. Materiał silikon całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego. Rzepy w kolorach czerwonym i niebieskim. Wymiary: długość x szerokość 46 cm x 15 cm (część robocza), 1 szt. | TAK |  |
|  | Taśma Esmarcha wielorazowa, materiał: Polyisopren (PI), bez lateksu. Rozmiar jednej rolki: 10 cm szer. na 5 m dł. Cena dotyczy 1 rolki. Opakowanie zawiera 5 rolek. | TAK |  |
|  | Folia na mankiety uciskowe kompatybilne z systemem pompującym TT200. Niesterylna, pakowana jałowo. Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiary: mały < 42 cm (17”), średni 40-58 cm (16”-23”) i durzy 52-70 cm (21”-28”) do wyboru. Opakowanie zawiera 50 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka żeńska do niebieskiego drena spiralnego - 2 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka męska do niebieskiego drena spiralnego - 5 szt. | TAK |  |
|  | Oring do końcówek / złączek drenów. Opakowanie zawiera 10 szt. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dołączyć do oferty |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu) | TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu |  |
|  | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowych opłat w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe jedno szkolenie bez dodatkowych opłat w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  |
|  | Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 7 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części / ilość dni roboczych / | 7 dni |  |
|  | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia | 7 dni |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |
|  | Liczba przeglądów w czasie gwarancji w cenie urządzenia | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej jak 21 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |
|  | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |
|  | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie własne Wykonawcy w tym zakresie.

Data: …………….