Załącznik nr 3 do SWZ

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
|  | Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) | TAK |  |  |
| I. | Moduł pompujący | TAK |  |  |
|  | Pompa gradientowa: gradient co najmniej czteroskładnikowy ciśnienie do co najmniej 44 MPa przepływ w zakresie co najmniej od 0,0001 ml/min do 10 ml/min objętość opóźnienia gradientu nie wyższa niż 650 µl dokładność tworzenia gradientu nie gorsza niż ± 0,5% precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06% RSD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Degazer próżniowy: 5-kanałowy wbudowany w przyrząd zestaw butelek na rozpuszczalniki, baniak na zlewki oraz filtry na opary rozpuszczalników | TAK TAK |  |  |
| II. | Termostat kolumn | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z modułem pompującym | TAK |  |  |
|  | Temperatura: regulacja w zakresie co najmniej od 12°C poniżej temp. otoczenia do 90°C precyzja nie gorsza niż ±0,1°C | TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia gradientu temperaturowego | TAK |  |  |
|  | Wbudowane funkcje walidacyjne | TAK |  |  |
| III. | Automatyczny podajnik próbek | TAK |  |  |
|  | Pojemność – na co najmniej 210 próbek z możliwością preparatyki próbek | TAK |  |  |
|  | Objętość nastrzyku w zakresie co najmniej 0,1 – 100 µl | TAK |  |  |
|  | Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,5% RSD, dla nastrzyku 1 µl | TAK |  |  |
|  | Błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0,0025% | TAK |  |  |
|  | Możliwość podawania różnej objętości prób | TAK |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki | TAK |  |  |
|  | Termostatowanie prób w zakresie co najmniej 4 - 45°C | TAK |  |  |
|  | Wbudowane funkcje walidacyjne | TAK |  |  |
| IV. | Detektor DAD | TAK |  |  |
|  | Przynajmniej 15-kanałowy | TAK |  |  |
|  | Długość fali: zakres co najmniej 190-800 nm dokładność nastawy nie gorsza niż 1 nm | TAK TAK |  |  |
|  | Dryft sygnału (250 nm) max 5 x 10-4 na godzinę | TAK |  |  |
|  | Poziom szumów (250 nm) max ±3,0 x 10-6 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz | TAK |  |  |
|  | Liniowość detektora do co najmniej 2,0 | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i weryfikacja za pomocą wbudowanych filtrów referencyjnych | TAK |  |  |
| V. | Detektor Fluorescencyjny | TAK |  |  |
|  | Przynajmniej 4-kanałowy | TAK |  |  |
|  | Długość fali wzbudzenia i emisji: zakres co najmniej 190-750 nm dokładność nastawy nie gorsza niż 2 nm możliwość wzmocnienia sygnału | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Powtarzalność ustawienia długości fali nie gorsza niż ± 0,2 nm | TAK |  |  |
|  | Czułość detektora mierzona względem ASTM co najmniej 2000:1 | TAK |  |  |
|  | Czułość detektora mierzona względem ciemnego szumu co najmniej 12 000:1 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz | TAK |  |  |
|  | Cela pomiarowa termostatowana w zakresie co najmniej od 4 do 40°C | TAK |  |  |
|  | Wbudowana lampa rtęciowa do sprawdzenia dokładności ustawienia fali | TAK |  |  |
| VI. | Zestaw startowy niezbędny do zainstalowania i uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia personelu | TAK |  |  |
|  | Zestaw złączek pozwalających na ręczne dokręcanie kolumny, zapewniających szczelność układu bez konieczności stosowania narzędzi – co najmniej 1 szt. nakrętka + 5 szt. ferulek | TAK/podać |  |  |
|  | Kolumna analityczna 150 x 3 mm | TAK |  |  |
|  | Zestaw co najmniej 500 fiolek z nakrętkami i septami | TAK |  |  |
| VII. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem mas LC-MS/MS 8050 firmy Shimadzu | TAK |  |  |
| 2. | Budowa jednomodułowa | TAK / NIE |  | TAK - 15 pkt NIE - 0 pkt |
| 3. | Karta pamięci umożliwiająca zapis danych dotyczących pracy kolumny | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| VIII. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
|  | Nazwa handlowa /typ /model oferowanego sprzętu | podać |  |  |
|  | Producent ,nazwa i kraj pochodzenia oferowanego sprzętu | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |