Załącznik nr 3b do SWZ
INiZP.272.10.2022

FORMULARZ RZECZOWY - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA OFEROWANEGO SPRZĘTU
CZĘŚĆ 2 – PAKIET NR 2

POZ. 1 - APARAT EKG

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	APARAT EKG PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Aparat 12 kanałowy	TAK
	Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)	TAK
	Wymiar ekranu min. 5”	TAK / >5,5’ – 10 pkt ≤ 5,5 – 0 pkt
	Rozdzielczość ekranu min. 640 x 480	TAK
	Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna / ekran dotykowy	TAK
	Interfejs min. RS232 i USB	TAK
	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą	TAK
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe	TAK
	Waga < 3,5 kg	TAK
	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK
	Szerokość papieru 112 mm	TAK
	Rodzaj papieru – rolka / termiczny	TAK
	Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4 przez port USB	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50	TAK
	Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona	TAK
	Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12	TAK
	Ilość odprowadzeń - 12	TAK
	Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12	TAK
	Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2	TAK
	Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro	TAK
	Detekcja kardiostymulatorów	TAK
	Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20	TAK
	Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60	TAK
	Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35	TAK
	Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines	TAK
	Filtr autoadaptacyjny	TAK
	Sygnał dźwiękowy tętna	TAK
	Baza danych min. 200 zapisów EKG w pamięci aparatu	TAK
	Profil automatyczny	TAK
	Profil manualny	TAK
	Możliwość ustawienia min. 10 profili użytkownika	TAK
	Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10	TAK
	Minimum 10 profili LONG	TAK
	Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu	TAK
	Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu	TAK
	Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta	TAK
	Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia	TAK
	Możliwość interpretacji wyników (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna)	TAK
	Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Możliwość wysyłania wyników badań w celu telekonsultacji zdalnej	TAK
	Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych	TAK
	Możliwość rozbudowy o przystawkę spirometryczną i prowadzenie badań spirometrycznych	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	W zestawie stolik z uchwytem na kabel pacjenta	TAK

POZ. 2 - System zapisów oceny holtera

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	System zapisów oceny holtera PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Konstrukcja i konfiguracja	X	X
	Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, spirometrii i badań wysiłkowych.	TAK
	Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 5/6lub7-kanałowymi i 3 kanałowymi	TAK
	Umożliwienie przeprowadzenie min. następujących analiz: - analiza HRV wraz z trendami HRV - analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST - analiza QT i QTc / - analiza PQ - detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów	TAK
	Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń	TAK
	Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii	TAK
	Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym	TAK
	Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta.	TAK
	Menu programu i raporty w języku polskim	TAK
	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu	TAK
	Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych	TAK
	Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność	TAK
	Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie	TAK
	Tabela arytmii uporządkowana względem ważności.	TAK
	Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.	TAK
	Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii.	TAK
	Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze	TAK
	Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność	TAK
	Trend aktywności pacjenta	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Moduł analizy odcinka PQ / Podgląd wartości granicznych PQ. / Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. / Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy.	TAK
	Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall	TAK
	Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych.	TAK
	Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R	TAK
	Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i.	TAK
	Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora.	TAK
	Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność.	TAK
	Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy.	TAK
	Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV	TAK
	Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.	TAK
	Trendy wartości HRV	TAK
	Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST	TAK
	Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG.	TAK
	Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.	TAK
	Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.	TAK
	Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.	TAK
	Trendy i podział czasu nachylenia ST.	TAK
	Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT	TAK
	Interaktywny histogram odstępów QT.	TAK
	Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc.	TAK
	Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta.	TAK
	Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc.	TAK
	Moduł analizy Poincare – zawierający wykresy Poincare	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

POZ. 3 - Rejestrator

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	Rejestrator holterowski ekg 3 kanałowy PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Rejestrator 3-kanałowy	TAK
	Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń.	TAK
	Czujnik aktywności fizycznej pacjenta	TAK
	Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera	TAK
	Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz	TAK
	Funkcja wykrywania rozrusznika serca	TAK
	Czas ciągłego zapisu min. 48 h	TAK / 48 h – 0 pkt / >48 h 10 pkt
	Detekcja pracy stymulatora	TAK
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG	TAK
	Komunikacja z komputerem poprzez kabel USB lub mini USB i karty pamięci	TAK
	Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon)	TAK
	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA	TAK, podać
	Waga rejestratora z bateriami max. 150 g	TAK, podać
	Maksymalne rozmiary rejestratora: 120 x 80 x 30 mm	TAK, podać
	W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, przewód pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA	TAK

POZ. 4 - Komputer do holtera / próby wysiłkowej

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	Komputer do holtera oraz wysiłku / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Konstrukcja i konfiguracja	X
	Procesor min. 2 rdzenie, 6 MB cache	TAK
	Pamięć RAM min. 8 GB	TAK
	Typ ekranu matowy LED	TAK
	Przekątna ekranu min. 23"	TAK
	Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080	TAK
	Karta graficzna zintegrowana	TAK
	Dysk SSD o poj. min. 120 GB	TAK / Do 150 GB włącznie– 0 pkt > 150 GB – 10 pkt
	Zintegrowana karta dźwiękowa	TAK
	Wbudowane głośniki stereo	TAK
	Kamera internetowa	TAK
	Łączność Wi-Fi i LAN oraz Bluetooth	TAK
	Złącza min.	X
	USB 2 - 1 szt.	TAK
	USB 3 - 3 szt.	TAK
	RJ-45 (LAN) - 1 szt.	TAK
	Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.	TAK
	HDMI in - 1 szt.	TAK
	HDMI out - 1 szt.	TAK
	Mysz i klawiatura w zestawie	TAK
	System operacyjny współpracujący z oferowanymi produktami	TAK
	Na wyposażeniu kolorowa drukarka laserowa	TAK

POZ. 5 - Program do holtera ciśnienia + rejestrator

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	Program do holtera ciśnienia + rejestrator PARAMETRY OGÓLNE	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Konstrukcja i konfiguracja	X	X
	Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, spirometrii i badań wysiłkowych	TAK
	Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie	TAK
	Możliwość utworzenia indywidualnych kont zabezpieczonych hasłem dla każdego z użytkowników.	TAK
	Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów	TAK
	Możliwość utworzenia konta z uprawnieniami administratora i użytkownika.	TAK
	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu	TAK
	Na dzień składania oferty oprogramowanie ma posiadać możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań, będący integralną częścią oprogramowania.	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Menu i raporty w języku polskim	TAK
	Możliwość wprowadzenia i edycji norm	TAK
	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów	TAK
	Możliwość ustawienia automatycznego generowania raportów w formacie PDF po zamknięciu badania do dowolnej lokalizacji na dysku	TAK
	Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów	TAK
	Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu	TAK
	Możliwość zaprogramowania minimum 600 pomiarów w trakcie jednego badania	TAK
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi – 2 szt.	TAK
	Metoda pomiaru oscylometryczna	TAK
	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego	TAK
	Czas ciągłego zapisu min. do 50 godz.	TAK
	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta	TAK
	Pomiar na żądanie	TAK
	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą	TAK
	Przycisk informacji o pobraniu leku	TAK
	Zasilanie z max. 2 baterii i/lub akumulatorów AA	TAK
	Możliwość zastosowania różnych średnic rękawów min. 3 rodzaje	TAK
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze	TAK
	Wyświetlenie informacji o stanie naładowania baterii w trakcie uruchamiania rejestratora	TAK
	Waga bez akumulatorów max.200g	TAK
	Maksymalne rozmiary rejestratora: 100 x 80 x 30 mm	TAK
	W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 1 mankiet w rozmiarze M i 1 w rozmiarze L	TAK
	W zestawie - ładowarka akumulatorów (min. 4 gniazda) i akumulatory	TAK

POZ. 6 - System do testów wysiłkowych

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	System do testów wysiłkowych / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi holterów (EKG i ABPM), spirometrii, ergospirometrii i spoczynkowego EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej	TAK
	Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i spoczynkowego EKG	TAK
	Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta, wywiadu chorobowego oraz przyjmowanych leków	TAK
	Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania	TAK
	Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz	TAK
	Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową	TAK
	Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcinków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym	TAK
	Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii	TAK
	Możliwość zmiany układu okien i interfejsu użytkownika	TAK
	Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby	TAK
	Możliwość wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w przypadku artefaktów	NIE / TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczas próby wysiłkowej	TAK
	Automatyczne wykrywanie arytmii i ich analiza	TAK
	Możliwość zatrzymania i retrospektywnego podglądu zapisu EKG w czasie trwania badania	TAK
	Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG podczas trwania próby	TAK
	Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci	TAK
	Moduł Analizy ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta	TAK
	Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta	TAK
	Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci	TAK
	Wykrywanie nieprawidłowego procesu odpoczywania po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR	TAK
	Wykres map ST w postaci poziomego i pionowego rzutu serca	TAK
	Możliwość dodania znaczników i komentarzy na zapisie EKG podczas próby wysiłkowej	TAK
	Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku	TAK
	Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku	TAK
	Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST	TAK
	Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia	TAK
	Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów	TAK
	Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem	TAK
	Możliwość automatycznego pomiaru BP dla bieżni i cykloergometru	TAK
	Możliwość zmiany prędkości i nachylenia bieżni oraz obciążenia cykloergometru podczas próby	TAK
	Możliwość edycji i tworzenia własnych protokołów	TAK
	Tworzenie profili dla grup pacjentów np. dzieci, sportowców, osób po zawale	TAK
	Możliwość zmiany protokołu na RAMP podczas próby	TAK
	Możliwość tworzenia opisu badania podczas trwania fazy odpoczynku z podglądem EKG	TAK
	Możliwość wydruku wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania próby	TAK
	Możliwość automatycznego wydruku wstęgi EKG po zakończeniu każdej fazy badania	TAK
	Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków wstęg EKG	TAK
	Konfigurowanie raportu końcowego	TAK
	Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, odcinek RR, załamek P, odcinek PQ, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia) oraz QTr (po korekcji Holzmanna)	TAK
	W zestawie przenośny12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach max. 100x100x30 mm i wadze max 150 g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na ekranie do 3”. Możliwość dołączenia aparatu do komputerowego EKG z modułem długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią Możliwość dołączenia aparatu do modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka	TAK
	Możliwość integracji z systemami informatycznymi szpitali i przychodni	TAK

POZ. 7 - BIEŻNIA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	BIEŻNIA PARAMETRY OGÓLNE	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Wymiary max 205 cm długość, 80 cm szerokość, 120 cm wysokość	TAK
	Powierzchnia użytkowa 50x150 cm (+/-10cm)	TAK
	Odległość ruchomego pasa od podłogi max 18 cm	TAK
	Waga max 170 kg	TAK
	Maksymalny ciężar pacjenta min. 160 kg	TAK / Do 180 kg włącznie– 0 pkt / > 180 – 10 pkt
	Zakres prędkości min. 0–20 km/h	TAK
	Krok prędkości 0,1 km/h	TAK
	Zakres nachylenia min. 0–25 %	TAK
	Krok nachylenia max 0,5 %	TAK
	Platforma do biegania z systemem amortyzacji drgań i wstrząsów, system samosmarujący	TAK
	Ruchomy pas miękki, antystatyczny	TAK
	Dwa przyciski STOP do awaryjnego zatrzymywania	TAK
	Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs RS-232	TAK
	Urządzenie będące wyrobem medycznym	TAK

POZ. 8 - ERGOMETR

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	ERGOMETR PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Sterowany mikroprocesorem system hamowania	TAK
	Obciążenie w zakresie min, 6- 950 Watt	TAK
	Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej	TAK
	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238	TAK
	Zakres prędkości obrotowej min. 30-130 obr/min	TAK
	Regulacja wysokości siodełka	TAK
	Max. waga pacjenta nie mniej niż 160kg	TAK
	Wyświetlenie na ekranie cykloergometru obciążenia, obrotów pedałów RPM, prędkości, czasu badania, tętna HR	TAK
	Wyświetlacz o wymiarach min. 60 x 30 mm i rozdzielczości min. 128 x 64 pixeli	TAK
	Wyświetlenie obrotów pedałów RPM dla pacjenta na diodach LED	TAK
	Cyfrowe i analogowe złącza sterujące	TAK
	Waga cykloergometru do 70 kg	TAK
	Wymiary (dł. x sz. x wys.) max 100 x 60 x 150 cm	TAK
	Zasilanie 230V/60Hz	TAK
	Zaprogramowane fabrycznie protokoły wysiłkowe - min. 5 (WHO, BAL, Hollmann, STD France, standard)	TAK
	Manualna kontrola obciążenia	TAK
	Możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt

POZ. 9 - DEFIBRYLATOR PÓŁAUTOMATYCZNY AED

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	DEFIBRYLATOR PÓŁAUTOMATYCZNY AED PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Min. 2 odprowadzeniowe EKG	Tak, podać
	Impuls dwufazowy z kompensacją / impedancji pacjenta	Tak, podać
	Impedancja pacjenta min. od 25 do 200 Ohm	Tak, podać
	Wykrywanie arytmii	Tak, podać
	Defibrylator przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych wyposażony w uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych / te same elektrody powinny umożliwiać zarówno defibrylację dzieci i dorosłych (okres przechowywania min. 2 lata)	Tak
	Metronom wspomagający prawidłowe wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej	Tak
	Defibrylator wyposażony w przycisk uruchamiania, przycisk wyładowania, przełącznik wyboru trybu pacjenta (dorosły / dziecko), przycisk wyboru języka	Tak, podać
	Min. 2 zaprogramowane języki w tym polski	Tak, podać
	Defibrylator wyposażony we wskaźniki słyszalne m.in. komunikaty głosowe, wskazanie CPR, włączenia, krytycznie niskiego poziom naładowania baterii, braku pomyślnego przejścia auto testu, alarmu nieprawidłowej pracy	Tak, podać
	Bateria o pojemności min. 3000mAh z okresem ważności min. 4 lat od daty dostawy	Tak, podać
	Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań lub monitorowanie pacjenta przez min. 6 godzin	Tak, podać
	Brak konieczności wymiany akumulatora po defibrylacji	NIE / Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Zapis danych w pamięci wewnętrznej	Tak, podać
	Możliwość wykonania kopii zapasowej zdarzeń oraz komunikacja za pomocą karty SD i portu IR	Tak, podać
	Czas ładowania potrzebny do wyzwolenia impulsu < 10s	Tak, podać
	Energia defibrylacji min.: dorośli 175 do 195J (+/-5%) dzieci 45 do 50J (+/-5%)	Tak, podać
	Czytelne piktogramy oraz wskaźniki LED wyświetlane na ekranie LCD (status urządzenia, status elektrod)	Tak, podać
	Panel LCD przedstawiający stan defibrylatora oraz stan naładowania baterii	Tak, podać
	Komunikaty/instrukcje głosowe, tekstowe i graficzne prowadzące przez proces resuscytacji	Tak, podać
	Automatyczny test wewnętrzny z możliwością zaprogramowania co 24 godziny, co tydzień, co miesiąc.	Tak, podać
	Defibrylator wyposażony w zintegrowany z obudową uchwyt oraz sztywną, łatwą do zdjęcia pokrywę pod którą znajdują się elektrody	Tak, podać
	Długość przewodu elektrod min. 1.8 m	Tak, podać
	Wymiary maksymalne 200x300x100 mm	Tak, podać
	Waga urządzenia poniżej 2 kg wliczając baterię	Tak, podać

POZ. 10 - APARAT EKG 12 KANAŁOWY / STOLIK / DRUKARKA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	APARAT EKG 12 KANAŁOWY / STOLIK / DRUKARKA PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Aparat 12-kanałowy	Tak
	Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)	Tak
	Wymiar ekranu min. 5’	Tak
	Rozdzielczość ekranu minimum 640 x 480	Tak
	Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy	Tak
	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą	Tak
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe	Tak
	Waga z wbudowanym akumulatorem < 6kg	Tak
	Zasilanie 230V, 50-60Hz	Tak
	Szerokość papieru 210 mm	Tak
	Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy	Tak
	Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50	Tak
	Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona	Tak
	Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 + 1, 4x3 + 2,	Tak
	Częstotliwość próbkowania 2000 Hz	Tak
	Rejestracja w trybie automatycznym: czas synchro	Tak
	Detekcja kardiostymulatorów	Tak
	Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20	Tak
	Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60	Tak
	Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35	Tak
	Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s),splines	Tak
	Filtr autodaptacyjny	Tak
	Sygnał dźwiękowy tętna	Tak
	Baza danych minimum 200 zapisów EKG w pamięci aparatu	Tak
	Profil automatyczny	Tak
	Profil manualny	Tak
	Liczba własnych profili użytkownika minimum 10	Tak
	Tryb LONG (do wykrywania arytmii)	Tak
	Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu	Tak
	Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu	Tak
	Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta	Tak
	Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia	Tak
	Analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG	Tak
	Oprogramowanie do komputerowego EKG umożliwiające komunikację aparatu z komputerem	Tak
	Współpraca z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrie, holter EKG, holter RR możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań na dzień składania oferty	NIE / Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
	Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych	Tak
	Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny	NIE / Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
	Możliwość bezpośredniego wydruku badania na zewnętrznej drukarce laserowej	Tak
	Dedykowany stolik jezdny umożliwiający bezpieczne mocowanie aparatu	Tak

POZ. 11 - CIŚNIENIOMIERZ

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	CIŚNIENIOMIERZ PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Ciśnieniomierz naścienny	TAK
	Tarcza okrągła o średnicy od min 140 mm lub tarcza kwadratowa o długości boku min 140 mm	TAK
	Skala pomiarowa wykonana w kontrastowej kolorystyce – białe napisy na ciemnym tle	TAK
	Skala od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm Hg	TAK
	Zaopatrzony w min 3 metrowy wąż spiralny łączący mankiet z ciśnieniomierzem	TAK
	Zintegrowany koszyk na akcesoria	TAK
	Zaopatrzony w 3 mankiety / - dla dzieci / - dla dorosłych / - dla dorosłych z nadwagą (duży)	TAK
	Mankiety zaopatrzone w osobne gruszki oraz złączki umożliwiające szybką wymianę mankietu w ciśnieniomierzu	TAK
	Wytrzymała membrana testowana do 600 mm Hg	TAK

POZ. 12 - SPIROMETR

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	SPIROMETR PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Min 7-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości min. 800x480.	TAK
	Bezprzewodowa transmisja na żywo z PC poprzez Bluetooth.	TAK
	Baza danych do min. 1000 testów spirometrycznych.	TAK
	Szybka i cicha drukarka termiczna, z wyborem formatów druku.	TAK
	Zabawne obrazki dla dzieci motywujące do prawidłowego wykonania badania.	TAK
	Badania FVC, VC, IVC, MVV,	TAK
	Torba transportowa w komplecie	TAK
	Intuicyjne ikony ułatwiające obsługę.	TAK
	Wartości należne Quanjer z LLN i Z-Score.	TAK
	Pomiary spirometryczne oraz oxymetryczne w postaci graficznej na żywo podczas badania.	TAK
	Bronchial challenge test z krzywą dose-response FEV1.	TAK
	EMR (Electronic Medical Record).	TAK
	Określenie wieku płuc Lung Age.	TAK
	Export danych na pamięć zewnętrzną lub email.	TAK
	Wymiary urządzenia 220/220/50 mm (+/-20mm)	TAK
	Waga urządzenia < 1500g.	TAK

POZ. 13 - Aparat EEG 42 kanały

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	STANOWISKO REJESTRACJI BADAŃ Z FUNKCJĄ OCENY I ANALIZY ZAPISÓW EEG PARAMETRY OGÓLNE	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY	X	X
	Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu	Tak
	Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym	NIE / ˃ 18 – 10 pkt. ≤ 18 – 0 pkt.
	Liczba wejściowych kanałów poligraficznych	NIE / ˃ 6 – 10 pkt. ≤ 6 – 0 pkt.
	Min. 1 wejście spo2	Tak
	Min. 1 wejście EVENT	Tak
	Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12	Tak
	Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału	Tak
	Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP	Tak
	Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG	Tak
	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza	Tak
	Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora	Tak
	Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy	Tak
	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody led	Tak
	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy	Tak
	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy	Tak
	Rozdzielczość cyfrowa przetwornika a/d 16 (bit)	Tak
	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy	Tak
	PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY	X
	Szum wejściowy (µv p-p) <1 (0,1-70 hz)	Tak
	Impedancja wejściowa >100 (mohm)	Tak
	CMRR
	– przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej > 100 dB	Tak
	przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G > 140 db	Tak
	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU	X
	Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO	Tak
	Stała czasu [s] (0,03–10)	Tak
	Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s)	Tak
	Czułość(10 µv/cm – 2 mv/cm)	Tak
	Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie 10-120 (mm/s)	Tak
	Częstotliwość próbkowania wyjściowego ≥ 500 Hz	Tak
	Nieograniczona ilość remontaży definiowanych przez użytkownika	Tak
	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5	Tak
	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń.	Tak
	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne	Tak
	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych	Tak
	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb	Tak
	Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału	Tak
	Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora	Tak
	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału	Tak
	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, mapping 2D/3D, tpm, ccfm)	Tak
	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG	Tak
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej	Tak
	FOTOSTYMULATOR	X	X
	Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez użytkownika	Tak
	Stymulator błyskowy (0,5-60) (hz)	Tak
	Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy lub interfejsu	Tak
	Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie	Tak
	OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU	X	X
	Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG	Tak
	Generacja raportów i drukowanie	Tak
	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu	Tak
	Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora	Tak
	Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych	Tak
	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej	Tak
	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG	Tak
	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące	Tak
	Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i PDF	Tak
	Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT	Tak
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG	Tak
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej	Tak
	Archiwizacja badań na płycie CD/DVD	Tak
	Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG	Tak
	ANALIZA FFT	X	X
	Możliwość regulacji długości bufora FFT	Tak
	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące	Tak
	Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo	Tak
	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania	Tak
	ZESTAW KOMPUTEROWY - KOMPUTER STACJONARNY(minimalne wymagania)	X	X
	Procesor min. 2 rdzenie, 6 MB cache	Tak
	Pamięć ram min. 8Gb	Tak
	Dysk twardy min 500GB	Tak
	Monitor min. 23”	Tak
	Nagrywarka dvd	Tak
	Karta sieciowa	Tak
	System operacyjny współpracujący z aparatem	Tak
	Karta graficzna z chipsetem 2gb lub równoważnym	Tak
	Zasilacz awaryjny ups	Tak
	Osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania	Tak
	Drukarka laserowa czarno-biała	Tak
	INNE CECHY APARATU	X
	Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego	Tak
	Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal	Tak
	Całość oprogramowania EEG w języku polskim	Tak
	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
	Możliwość rozbudowy systemu o: dodatkowe stanowisko analizy, Polisomnografię, Mapowanie 2D/3D, Mapowanie on-line, CCFM, Holter EEG, Biofeedback, Maping kortykograficzny	NIE / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)	X	X
	Mapowanie 2D/3D	Tak
	Przeglądanie map trójwymiarowych w technologii virtual reality za pomocą dołączonych okularów VR	Tak
	Mapowanie potencjałów	Tak
	Mapowanie gęstości pola (SCD)	Tak
	Mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)	Tak
	Mapowanie widma mocy względnej %	Tak
	mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)	Tak
	Mapowanie asymetrii potencjałowej	Tak
	Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń	Tak
	Mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości	Tak
	Podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy	Tak
	Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości	Tak
	Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo Laplasjanu	Tak
	Wyświetlanie wielu map (z żądanego zakresu)	Tak
	Zastosowanie różnych metod interpolacji wartości	Tak
	Mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu	Tak
	Trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy	Tak
	Możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości	Tak
	Prezentacja izolinii mapy	Tak
	AKCESORIA	X	X
	Wymagane akcesoria:	X	X
	Czepek silikonowy do badań EEG	Tak
	Zestaw elektrod z przewodami	Tak
	INNE	X	X
	Oferowane urządzenie winno być dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku	Tak

POZ. 14 - MODUŁ VIDEO

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	MODUŁ VIDEO DO APARATU EEG PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Moduł kompatybilny z oferowanym aparatem EEG	X	X
	Podstawowe funkcje zestawu:	X	X
	zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG,	Tak
	Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta,	Tak
	Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na cd/dvd	Tak
	Konfiguracja zestawu:	X	X
	profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie	Tak
	Zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania	Tak
	Specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery	Tak
	Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo	Tak