##### Numer sprawy DL-271 - 35/24 załącznik numer 1
##### ........................................
##### Nazwa firmy
# DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
# FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
# Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Przedmiot umowy dofinansowany jest na podstawie projektu pod nazwą:
„ PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZENIU ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH ”
##### FORMULARZ OFERTOWO CENOWY – OPZ
##### Pakiet nr 1

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w OPZ, za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość Netto / (zł)	Wartość VAT / (zł)	Wartość / Brutto / (zł)
Komora laminarna	1
Montaż i szkolenie (odbiór , dostawa, uruchomienie, rozruch, dopuszczenie do użytkowania, serwis, szkolenie)	1
RAZEM	xx

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagana techniczne opisane w Zapytaniu ofertowym, a złożone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 10 tygodni od podpisania licząc od daty zawarcia umowy.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu:	komora laminarna – 1 sztuka

Producent:________________Model:____________Typ:___________________

Lp.	Parametry techniczne	Jednostka/ wartość / minmalne / wymagania	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE
	Komora laminarna – 1 sztuka, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024	Tak
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12469 lub równoważną, która zapewnia ochronę produktu i operatora.	Tak/Podać
	Komora posiada pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 – 0,50 m/s według normy PN-EN 12469:2002 lub równoważnej	Tak/Podać
	Komora posiada cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 56 dB	Tak/Podać
	Komora posiada min.2 filtry HEPA o wydajności 99,995% dla MPPS	Tak/Podać
	Komora posiada automatyczną kompensacje zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze	Tak
	Komora posiada godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV	Tak
	Lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy	Tak
	Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego	Tak
	Boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub bez	Tak/Podać
	Blat roboczy dzielony (4 płyty autoklawialne) lub pełny, z blachy nierdzewnej	Tak/Podać
	Komora posiada dwa gniazda do prądu oraz opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza	Tak/Podać
	Komora posiada podłokietnik z możliwością demontażu.	Tak
	Podstawa pod komorę laminarną na blokowanych kółkach w opcji z możliwością regulacji wysokości.	Tak
	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: 1345x790x2069 (± 5)	Tak/Podać
	Ilość wentylatorów min. 3 szt.	Tak/Podać
	Intensywność oświetlenia w lux >1500	Tak/Podać
	Pobór prądu (W): praca z oświetleniem : 119 standby : 31	Tak
	Moc lampy bakteriobójczej UV (W) : 15	Tak
	Waga urządzenia (kg) max. 260	Tak/Podać
	Zasilanie (1 fazowe) 230V/50 Hz	Tak
	Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym – menu w języku polskim	Tak
	Atesty produktu: / certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, TUV / certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV / deklaracja zgodności CE / komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym system zarządzania jakością ISO 9001 / komora posiada indywidualny protokół z badań integralności filtrów, prędkości oraz przepływu powietrza. / lub równoważne	Tak/Podać
WYMAGANIA DODATKOWE
	Dostawa oraz montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Tak
	Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczane wraz z aparatem	Tak
	Certyfikaty, dokumenty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem potwierdzające fakt dopuszczenia urządzenia do obrotu i użytkowania na terenie UE – dostarczane wraz z aparatem	Tak
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego urządzenia, w siedzibie Zamawiającego, w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu medycznego i jego bieżącej konserwacji, potwierdzone protokołem	Tak
WARUNKI GWARANCJI
	Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy od spisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego	TAK/PODAĆ
	W ramach gwarancji, Wykonawca zapewni przeglądy techniczne urządzenia wg. zaleceń producenta w siedzibie Zamawiającego (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach gwarancji materiałów (fabrycznie nowych, oryginalnych) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych	TAK
	W okresie gwarancji, organizacja spedycji oraz koszt transportu urządzenia do i z punktu serwisowego oraz koszty dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu wykonania przeglądu technicznego lub prac naprawczych urządzenia/usunięcia usterki, pokrywa Wykonawca	TAK
	W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw wszelkich awarii urządzenia, w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania ponosząc wszelkie koszty z tym związane (m.in. koszty: części fabrycznie nowych oryginalnych, wymiany części zużywalnych i niezużywalnych, konserwacji)	TAK
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z wykonanych przeglądów w paszporcie technicznym urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji z interwencji serwisowych w paszporcie technicznym urządzenia oraz na karcie pracy / raporcie serwisowym, potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa	TAK
	Czas naprawy/usunięcia usterki urządzenia: / max. 5 dni roboczych (pn-pt), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia zgłoszenia awarii.	TAK
	Brak możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia oznacza jego wymianę na urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Wykonawca	TAK
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych wynosi min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru technicznego	TAK
	Autoryzowany przez producenta urządzenia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta	TAK/PODAĆ

        ………………………………………………… Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty