## 1
Pakiet nr 1. Podkłady higieniczne, czepki, spodenki, koce.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem 60x90 (chłonność 1500 ml) od strony pacjenta włóknina 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20g/m2. | szt. | 6240
2. | Rolka celulozowa niepodfoliowane 2 w 50 cm x 50 cm. | rolki | 500
3. | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem z zakładkami 60 - 70 x 180 cm (warstwa chłonna 60x80,chłonność 1750 ml) od strony pacjenta włóknina 15g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 21g/m2. | szt. | 3000
5. | Czepek chirurgiczny typu furażerka, wykonany z włókniny oddychającej, wiązany na troki, kolor niebieski lub zielony z napotnikiem, otok włóknina typu Spunlance 45g/m2, denko polipropylen o gramaturze min 25g/m2, wkładka chłonąca pot typu Spunlance 38b/m2, rozmiar uniwersalny, pakowany w oznakowanie zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych. | szt. | 1000
6. | Spodnie do kolanoskopii (z gumką w pasie) wykonane z włókniny typu sms o gramaturze min. 28g/m2 z otworem umożliwiającym wprowadzenie kolanoskopu ( otwór na rektoskop 10 c.). Długość do kolan. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 500
7 | Majtki do badań (jednorazowego użytku) - niejałowe. Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m 2. Zapewniające pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegu. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 3500
8 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta o wymiarach 110 cm x 210-220 cm, 2 warstwy włókniny (PP 30g/ m kw.) + wypełnienie poliesterowe, niebiesko-zielony, pakowany indywidualnie | szt. | 1500
Razem wartość pakietu:

## 2
Pakiet nr 2. Zestawy porodowe.
Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Zestaw porodowy: 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 1 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm 1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm 2 x zaciskacz do pępowiny Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | zestaw | 700

## 3
Pakiet nr 3. Pieluchomajtki, pieluszki jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | * Pieluchomajtki dla dorosłych ''L'' | szt. | 24000
2. | Pieluszka jednorazowa dla noworodka 2 - 5 kg. | szt. | 2500
Razem wartość pakietu:
* Wymagania poz. 1 1. Przepuszczalność powietrza: Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki oraz delikatna włóknina wierzchnia, elastyczna nie przepuszczająca wilgoci, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała, co spowoduje nie przesiąkanie moczu na zewnątrz. 2.Zapobieganie przedostawaniu się przykrych zapachów – na opakowaniu informacja od producenta /odour system/. Zawartość w pielucho majtkach superabsorbentu powodującego neutralizowanie nieprzyjemnych i kłopotliwych zapachów. 3. Zabezpieczenie przed przemakaniem – wymóg konieczny. Dodatkowe zastosowanie barierek i miękkich nie lateksowych gumek wokół pasa i nóg zabezpieczające przed wyciekaniem moczu i luźnego stolca. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud, eliminując ryzyko otarcia. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchy. 4. Elastyczne przylepcorzep : Elastyczne przylepcorzepy z dwiema parami różnej szerokości; Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększający stabilność mocowania pieluchomajtki. Podwójny elastyczny przylepiec umożliwiający wielokrotne otwieranie i zapinanie pielucho majtek. 5. Obwód 100 - 150cm - Rozmiar LARGE, obwód bioder, brzucha 100 – 150 cm.

## 4-5
Pakiet nr 4: Ubrania operacyjne.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Ubranie operacyjne, SME 30g/m2, antystatyczne, dekolt w szpic, 1 kieszeń. Spodnie z gumką, ciemnogranatowe roz. S - XXXL. |  | komplet | 1000
Pakiet nr 5. Myjki do mycia ciała
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jednorazowe myjki do ciała z materiału Molton 80g/m2. rozmiar 16x23cm | op. 50 szt. | 300
2 | Miękka gąbka do łatwego i efektywnego mycia, wykonana z poliuretanu, nasączona antyseptycznym myjacym roztworem diglukonianu chlorheksydyny w ilości 25 ml o stężeniu wagowym 4%. Nie zawiera mydła. Wymaga spłukiwania. Rozmiar 12x7,5x2,2 cm, nie zawiera lateksu. jednorazowa , niesterylna . opakowanie typu blister z łatwym systemem zdejmowania folii. | szt. | 100
Razem wartość pakietu:

## 6
Pakiet nr 6. Ochraniacze, czepki , fartuchy, bielizna.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Ochraniacze na obuwie - foliowe w op.100 szt. wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej, ściągane gumką, wymiar 41x15 cm. | op. | 300
2. | Czepek jednorazowy - damski. Op.- 100 szt. | op. | 300
3. | Czepek jednorazowy - męski - Furażerka op. -100 szt. | op. | 20
4. | Fartuch z fliseliny 1 x użytku.Wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny , gramatura 20G/m2 op.- 10 szt. | op. | 300
5. | Fartuch foliowy. Op- 100 szt. | op. | 200
6. | Koc izotermiczny 160x210. | szt. | 200
7. | Komplet pościeli jednorazowej-poszewka, poszwa, przescieradło. | kpl. | 1200
8. | Maska medyczna wiązana na troki , wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+25g/m2+25g/m2). Zgodna z norma PN-EN14683:2019+AC:2019typ II- poziom filtracji bakteriiBEE98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna 1,11cfu/g. Op.50 szt. | op. | 500
9. | Prześcieradło 1x użytku z fliseliny 210 x 160. op.10 szt. | op. | 320
10. | Serweta 1x użytku z fliseliny 160 x 90 op.20 szt. | op. | 450
11. | Podkład hydroskopowy, rozmiar 140x100cm, nieprzemakalny z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte. Odporny na kwasy i zasady oraz na działanie środków odkażających. Nie powoduje alergii i uczuleń. Daje możliwość wielokrotnego użycia. Do stosowania dzianiną do ciała. | szt. | 150
12. | Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska lub zielona, SMS minimym 33- 35 g/m2 wiązana w pasie i przy szyi, umozliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, dłogość koszuli 110 cm, szerokość 140 cm . Op.-10 szt. | op. | 400
Razem wartość pakietu:

## 7
Pakiet nr 7. Mata antypoślizgowa.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Antypoślizgowa, podłogowa mata chłonna, która może być stosowana zarówno na suchuch jak i mokrych podłogach, bez super chłonnych proszków, dzięki czemu mata nie pęcznieje i jest równa na powierzchni, odpowiednia kapilarność ma utrzymywać matę na mokrej podłodze, chłonność 5 l/ m2 . Mata w rolce 84 cmx 30 m przeznaczona do ciecia . | rolka | 1
2 | Mata dekontaminacyjna wielowarstwowa antybakteryja. Ma posiadać antybakteryjny klej, dzięki któremu wychwytuje i zatrzymuje szerokie spektrum niebezpiecznych bakterii, grzbów i drożdźy. Ma zawierać 30 warstw z nadrukiem ilości stron, rozmiar 115x45 cm . 1 szt- 30 warstw. | szt. | 60
Razem wartość pakietu:

## 8
Pakiet nr 8. Obłożenie operacyjne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw do artroskopii kolana Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 – składający się z serwet wykonanych z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H2 O, odporność na wypychanie 170/180kPa Skład zestawu: - osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym składana teleskopowo o minimalnych wymiarach 80 x 145cm + 10 %, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2 – 1szt. - serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm + 10 % posiadająca elastyczny (o zmiennej średnicy) otwór na nogę o ø7 oraz zintegrowany worek do przechwytywania płynów w rozmiarze 115 x 49 ( + 2 cm ) z zaworem spustowym i otworem ø5 cm, nad otworem uchwyt do mocowania przewodów i drenów w postaci rzepa 2,5x25cm – 1 szt. - dren o długości 150 cm - serweta pod kończynę o wymiarach minimum 150x150cm + 10% – 1szt. - osłona na kończynę o minimalnych wymiarach 35x80cm + 10% – 1szt. - taśma samoprzylepna o minimalnych wymiarach 9cm x50cm + 10 % – 2 szt. - ręczniki celulozowe o minimalnych wymiarach 30x 40cm + 10% o gramaturze minimum 65g/m2 wzmocnione syntetyczną siatką –2 szt. - dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 30 cm x 40cm + 10 % – 1 szt, - całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140cm x 190cm + 10% z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze minimum 30 g/m2 na minimalnej powierzchni 75 x 190cm + 10 % - Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami EN 11607 i EN 868 posiadającym etykietę zawierającą: nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta lub importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności - Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. - Na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. | Zestaw | 100
2 | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego Jałowy zestaw do chirurgii biodra zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600% ( łączna chłonność w obszarze wzmocnionym minimum 900%). Odporność materiału na przeniknie cieczy – minimum 200cm H2O, odporność na wypychanie 170/180kPa Skład zestawu : - osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym składana teleskopowo o minimalnych wymiarach 80 x 145cm + 10 %, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2 – 1szt. - serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm + 10 % z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery "U" o minimalnym wymiarze 7x 95cm + 10 %, wzmocniona na powierzchni minimum 150x160cm + 10 % – 1 szt. - serweta samoprzylepna o wymiarach minimalnych 180x300 cm + 10 % – 1 szt. - serweta o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm + 10 % –1 szt. - serweta o minimalnych wymiarach 75 x 90 cm + 10 % – 1 szt. - osłona na kończynę o minimalnych wymiarach 35x120cm + 10% -1szt. - taśma samoprzylepna o minimalnych wymiarach 9cm x50cm + 10 % – 2 szt. - ręczniki celulozowe o minimalnych wymiarach 30 x 40cm + 10% o gramaturze minimum 65 g/m2 wzmocnione syntetyczną siatką – 4 szt. - całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140 cm x 190cm + 10 % z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze minimum 30 g/m2 na minimalnej powierzchni 75 x 190cm + 10 % - Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami EN 11607 i EN 868 posiadającym etykietę zawierającą: nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta lub importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności - Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. - Na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. | Zestaw | 250
3 | Zestaw do operacji kręgosłupa Jałowy zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm, - 1 serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 60x70 cm) z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" na dłuższym boku o wym. 7x65 cm - 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 200x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm) - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm o gramaturze minimum 65 g/m2 wzmocnione syntetyczną siatką - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm - całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. - Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. - Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodny z normami MDD 93/42, EN 13795-1:2019 EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001/AC:2006 | Zestaw | 60
Razem wartość pakietu:

## 9 i 10
Pakiet nr 9. Sterylne pokrowce oraz osłony na kończynę.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Pokrowiec na ramie C - zestaw składający się z 3 części tj. 2 x pokrowiec na przetwornik o wym. 65x75 cm i jedna osłona na ramę C o wym. 30 x 195cm. Osłona wykonana z folii PE o grubości 50 µ | szt. | 1000
2 | Pokrowiec na kamerę i przewody do artroskopii o wym. 16x250 cm, osłona na kamerę wykonana z folii PE o grubości 50 µm. z taśmą mocującą i tekturową wkładką ułatwiająca aplikację. | szt. | 1000
3 | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm | szt. | 220
4 | Osłona na kończynę z dwoma taśmami, wym. 32x120 cm wykonana z termoplastycznego elastomeru z dwoma foliowymi taśmami wym. 10 x 50cm | szt. | 700
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 10. Ubrania operacyjne jednorazowe pakowane w kompletach.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Ubranie operacyjne – wykonane z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35g/m2. Dostępne rozmiary: XS-XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema dużymi kieszeniami. Lamówka biała. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w dwóch kolorach niebieskim i zielonym. Wyrób jednorazowy. Klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795-2:2019 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). |  | komplet | 1100

## 11
Pakiet nr 11. Zestawy uniwersalne, serwety oraz fartuchy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw uniwersalny Jałowy zestaw chirurgiczny podstawowy zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 – składający się z serwet niezawierających celulozy ani wiskozy, wykonanych z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H 2O. Skład zestawu: - osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o minimalnych wymiarach 80 x 145cm + 10 % wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową – 1 szt. - górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240cm + 10 % – 1 szt. - dolna serweta samoprzylepna o minimalnych wymiarach 170 x175cm + 10 % – 1 szt. - boczna serweta samoprzylepna o minimalnych wymiarach 75x 90cm + 10 % – 2 szt. - taśma samoprzylepna o minimalnych wymiarach 9x50cm + 10% – 1szt. - ręcznik celulozowy o minimalnych wymiarach 30 x 40cm + 10 % wzmocniony syntetyczną siatką – 4 szt. - całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140 x 190cm + 10 % z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na minimalnej pow. 75 x 190cm + 10 % - Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868 posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta lub importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. | Zestaw | 2500
2 | Serweta operacyjna 2-warstwowa Jałowa serweta operacyjna o rozmiarze 100x150cm, nieprzylepna. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Serweta zgodna z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 | szt. | 1500
3 | Fartuchy Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 - wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m² - odporność na przeniknie cieczy – min. 41 cm H2O - w rozmiarach M,L,XL,XXL,XXXL - kolor ciemnoniebieski - krój typu raglan - szwy wykonane techniką ultradźwiękową (czterościeżkowy szew ultradźwiękowy) - oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kolorystycznie kodowania poprzez owinięcie fartucha - troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania - fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm - w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm - Fartuch w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami EN 11607 i EN 868 posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta lub importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności - Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. - Na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. | szt. | 8500
4 | Serweta operacyjna 2-warstwowa z otworem Jałowa serweta operacyjna o rozmiarze 120 x 150 cm z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 7 x 10 cm. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Serweta zgodna z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 | szt. | 1000
Razem wartość pakietu:

## 12
Pakiet nr 12. Zestawy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw do cesarskiego cięcia 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 320
2 | Zestaw do laparoskopii 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta do laparoskopii 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm otoczonym folią operacyjną, z dwoma 2-komorowymi torbami na narzędzia, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 45
Razem wartość pakietu:

## 13
Pakiet nr 13. Sterylna osłona na mikroskop operacyjny
Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Sterylna osłona na mikroskop operacyjny HI-R700 firmy MOLLER-WEDEL | szt | 500

## Arkusz2 (hidden)
Pakiet nr 1. Komplety chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku / bluza i spodnie/.Nogawki bez ściągaczy.W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją obszyte białą lamówką oraz trzy wygodne kieszenie- jedną na piersi i dwie na dole.włóknina – 38g/m2- typu SMS antystatyczna włóknina z której wykonany jest jest komplet chirurgiczny, spełnia wymogi normy NF EN 13795 dot. Wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane oddzielnie w przezroczyste, zamknięte woreczki plastikowe, dla ochrony umieszczone w folii polietylenowej, a następnie pakowane w pudła kartonowe. Rozmiary S-XXL. Dostępny w trzech kolorach: niebieskim, granatowym, zielonym | Kompl. | 8500 | 4.38 | 37230
Pakiet nr 2. Komplety jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 250 | 4.3 | 1075
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe XL
2 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 250 | 4 | 1000
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe L
3 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 500 | 3.85 | 1925
Dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe M
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 4000
Pakiet nr 3. Zestawy chirurgiczne / fartuchy chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 900 | 25.5 | 22950
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
2 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 1800 | 30.6 | 55080
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
3 |  | Kompl. | 70 | 31.5 | 2205
Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
4 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Komp. | 60 | 44 | 2640
1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm.wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
5 |  | szt | 6000 | 5.25 | 31500
Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
6 | Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45 g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt | 200 | 6.3 | 1260
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 115635
Pakiet nr 4. Zestawy do operacji kręgosłupa/dłoni/stopy/laparoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw serwet jałowych do operacji kręgosłupa. Min. skład zestawu : 1 serweta min. 250x320 cm z otworem 9x22 cm otoczonym taśmą lepną, na serwecie uchwyt typu rzep do mocowania kabli i drenów , 1 serweta na stolik Mayo 80x140 cm (+/-5 cm)w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta o min. wym.140x190 cm na stolik narzędziowy, min 2 taśmy samoprzylpne 10x 50 cm, min. 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włókniny min. trójwarstwowej o min. gramaturze 74g/ m2.. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 60 | 43.93 | 2635.8
2 | Zestaw do operacji dłoni/stopy. Min. Skład zestawu o min wym 245x 320 cm z otworem o srednicy 3 cm wykończona neoprenem, serweta o min. Wym. 150x 100 cm, serweta do nakrycia stolika o min wymiary 140x190 cm,serweta do nakrycia stolika Mayo o wym 80x145 (+/-5 cm). składana teleskopowo, min. 3 reczniki celulozowe.Materiał musi składać sie z min. 3 warstw( folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min gramaturze materiału na na całej powierzchni 74 g/m2. Wymogi normy EN 13795 cz.1-3.Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 70 | 40.07 | 2804.9
3 | Zestaw serwet jałowych do laparoskopii z torbą na narzędzia. Min skład zestawu: 1 serweta min 250x 320 cm , z otworem 28x 30 cm(+/- 2 cm), z umocowaną do serwety po bokach otworu przezroczystą torbą na narzedzia( z obu stron pacjenta) Otwór w serwecie otoczony taśmą lepną , 1 serweta na stolik Mayo 80x 140 cm (+/- 5 cm), w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta 140x 190 cm na stolik z narzedziami, min 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włokniny min trójwarstwowej o min gramaturze 74g/m2 spełniający wymagania normy EN 13795 cz.1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 60 | 59.64 | 3578.4
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 9019.1
Pakiet nr. 5. Serwety
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta jałowa 150x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 600 | 2.34 | 1404
2 | Serweta jałowa 100x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500 | 1.81 | 905
3 | Serweta jałowa 100x150 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500 | 3.22 | 1610
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 3919
Pakiet nr 6. Serwety , osłony, pokrowce i zestawy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 100x150 z otworem eliptycznym o wym. 9x12cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | Szt | 1000 | 7.75 | 7750
2 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 50x60 z otworem o wym.7cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>100 cm. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | szt | 800 | 2.55 | 2040
3 | Sterylny pokrowiec na aparature na ramie C o wtm.100x220 cm, wykonany z mocnej, przeżroczystej folii PE o grubosci min.0,005 mm, sciagniety wyjatkoow elastyczna gumka umozliwiajaca łatwe nałożenie na przyrząd. W zestawie znajduje się dodtakowa gumka na głowicę. | szt | 400 | 9.8 | 3920
4 | Sterylny pokrowiec na kamere do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 17x250 cm, wykonanej z mocnej przeżroczystej folii PE o grubosci min 0, 05 mm, teleskopowo złozony z tasmami do mocowania na końcówkach | szt | 500 | 3.99 | 1995
5 | Sterylna osłona na kończyne o wymioarach 37x105 cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu min. 2 warstwowego (folia PE + wartswa polipropylenu) o gramaturze min. 63g/m2, odpornosci na penetracje płynów (nieprzemakalnośc): 100 cm słupa wody oraz min wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Do opakowania dołaczone 2 tasmy samoprzylepne 45x49 cm do mocowania osłony | szt | 600 | 8.29 | 4974
6 | Zestaw do zabiegów na kończynie górnej Minimalny, parametry i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie górnej o wymiarach 150/370x280cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą – 1szt. 2) Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt. 3) serweta na stolik narzędziowy 150x190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt. Wykonany z: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 23 g/m2 -folia PE 40, warstwa wysokochłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 - serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - osłona z pozycji 7 wykonana z folii o grubości 60 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 27g/m2 | szt. | 20 | 44.1 | 882
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 21561
Pakiet nr 7. Zestaw do ciecia cesarskiego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo (dostępna także niebieska) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, - 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 |  | 420 | 42 | 17640
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 17640