## Pakiety
ZAŁĄCZNIK 2 DO SWZ 63/TP/ZP/D/2024 DOSTAWA SPRZĘTU DO ZABIEGÓW ANESTEZJOLOGICZNYCH
Pakiet 1
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurki intubacyjne jednorazowe niezbrojone profilowane (polarne), południowe tj. z wyjściem do dołu, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, silikonowane, bez zawartości ftalanów. Rozmiar 3,5-8,5. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 4000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1600 | 0 | 0
2 | Rurki intubacyjne jednorazowe niezbrojone profilowane (polarne), południowe tj. z wyjściem do dołu, bez mankietu uszczelniającego niskociśnieniowego. Rozmiar 3,5-5,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
3 | RURKA DOOSKRZELOWA lewostronna / prawostronna - wykonana z medycznego, silikonowego PVC, bez ftalanów, w wersji -prawa otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe,gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania, gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką, odpowiednio wyprofilowany kształt, linia rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obu mankietów pod mankietem tchawiczym i pod mankietem oskrzelowym, prowadnica pokryta tworzywem medycznym, skalowana co 1cm, jałowa, jednorazowego użytku, baloniki kontrolne znakowane typem mankietu, bez lateksu,w zestawie złącza do rurki dooskrzelowej z zaciskami na obydwu ramionach, 2-4 cewników do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia typu książka. Rozmiar 37,39. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 15 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
4 | Prowadnica do trudnych intubacji z zagiętym końcem , wielorazowa, atraumatyczna, wykonana z plecionki włókien poliestenowych pokrytej powłoką żywiczną z instrukcją czyszczenia i sterylizacji (ESCHMANN TRACHELTUBE INTRODUCER lub równoważne)15CH x 60 cm | szt | 400 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 0 | 0
5 | Prowadnice do wymiany rurki intubacyjnej z możliwością tlenoterapii, jałowe, jednorazowego użytku. Posiadają dwa łączniki 15 mm, w tym jeden z Luer-Lock. Rozmiar 3,3-6.Zamawiający kazdorazowo określi rozmiar prowadnicy. | szt | 20 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
6 | Prowadnice do rurki intubacyjnej wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów ,jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 1,9 - 5 mm o długości od 23 do 60cm. Rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu | szt | 5000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0
7 | Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych - elastyczne, wzmocnione na całej długości plecinką pokrytą żywicą skalowane co 1 cm prosty koniec dostępne jednorazowa dostarczane w sztywnym futerale, jałowe. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. 3,3 ( +/- 10%) dł 800 oraz 5,0 ( +/- 10%) dł. 800 | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
8 | Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych - elastyczne, wzmocnione plecinką pokrytą żywicą na całej długości, skalowane co 1 cm prosty koniec dostępne wielorazowe dostarczane w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji, jałowe. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. 3,3 ( +/- 10%) dł 800 oraz 5,0 ( +/- 10%) dł. 800 | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
9 | Ruka intubacyjna polarna północna, z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez ftalanów, wykonan z bardzo miękkiego materiału typu Ivory, nieprzezroczysta w rozm. 6,0 - 8,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Parametry bezwzglednie wymagane do pozycji:
a) 1,2,3,9. Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce. Znacznik na całej długości rurki pozwalajacy na lokalizację i kontrolę położenia rurki. Opakowanie sterylne łatwe do otwarcia. Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki - termin ważności. Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki. Atraumatyczne zakończenie rurki
b) 1,3,9 . Balonik kontrolny z samoczynnie zamykajacym się zaworem. Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem. Szczelność mankietu niskociśnieniowego.
PAKIET 1
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurki intubacyjne jednorazowe niezbrojone zwykłe z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu. Rozmiar 4,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 2400 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1600 | 0 | 0
2 | Rurki intubacyjne jednorazowe zbrojone zwykłe z mankietem uszczelniajacym niskociśnieniowym w kształcie walca , bez ftalanów, z otworem Murphy /, z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki, .Rozmiar 4,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 120 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
3 | Rurki intubacyjne zbrojone , bez ftalanów z prowadnicą wykonanaa z mosiądzu, ( bez systemu brant ) 7,0-9,0 zamawjajacy każdorazowo określi rozmiar rurki | szt | 2100 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1400 | 0 | 0
4 | Maska tlenowa wysokiej koncentracji z rezerwuarem z mozliwością pomiaru kapnograficznego, posiadajaca zawór umozliwiajacy pobór próbki CO2 w celu kapnometrii bezposrednio z wydychanego powietrza. Wykonana z medycznego, przezroczystego PVC, posiadajaca linię tlenowa 210 cm, linię kapno do poboru próbki CO2 oraz filtr antybakteryjny. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
5 | Łącznik stożkowo-schodkowy z kontrola siły ssania, o średnicy od 10mm do 6mm w części zewnętrznej, wyrób medyczny sterylny | szt | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Parametry bezwzglednie wymagane do pozycji:
a) 1,2,3 - Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce. Znacznik na całej długości rurki pozwalajacy na lokalizację i kontrolę położenia rurki. Opakowanie sterylne łatwe do otwarcia. Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki - termin ważności. Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki. Atraumatyczne zakończenie rurki
| b) Balonik kontrolny z samoczynnie zamykajacym się zaworem. Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem. Szczelność mankietu niskociśnieniowego. | [13 empty] | PAKIET 2
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurki ustno - gardłowe GUEDELA pełne (nie połówkowe). Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania, Wyrażne oznakowanie rozmiaru na rurce i na opakowaniu. Czytelne oznakowanie na opakowaniu - termin ważnosci. Umozliwia odsysanie przez wprowadzenie cewnika do odsysania. Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki. Rozmiary: nr 0, nr 1 - dla dzieci, nr 2 - 8-9 cm, nr 3 - 9-10 cm, nr 4 - 10 cm, nr 5. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 8500 | 17000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3400 | 0 | 0
2 | Maski twarzowe jednorazowe, rozmiar 2-5. Ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną, zaprojektowana specjalnie dla potrzeb oddziałów anestezjologii. Posiada pompowany mankiet uszczelniający. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwację ust pacjenta. Zakres 4 rozmiarów obejmuje maski dla dorosłych i dzieci .Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 15000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 3
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurki tracheostomijne niezbrojone, bez mankietu, wykonane z PVC, bez otworów lub z otworami -fenestracyjne, 3 wymiennymi kaniulami i nasadką foniacyjną, łącznikiem 15 mm, nasadką kosmetyczną i taśmą mocującą na rzepy. Rozmiar 7,0 dł. 72mm; 8,0 dł. 80mm; 9,0 dł.82mm Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 150 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
1A | Rurki tracheostomijne niezbrojone, z mankietem, wykonane z PVC, bez otworów lub z otworami -fenestracyjne, 3 wymiennymi kaniulami i nasadką foniacyjną, łącznikiem 15 mm, nasadką kosmetyczną i taśmą mocującą na rzepy. Rozmiar 7,0 dł. 72mm; 8,0 dł. 80mm; 9,0 dł.82mm Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 20 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
2 | Rurki tracheostomijne niezbrojone jednorazowe bez fenestracji, silikonowe, bez ftalanów z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym. Dwie tasiemki w komplecie. Rurki muszą posiadać mankiet niskociśnieniowy z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej. Rozmiar 7,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. Dostępne w wersji ze stałym lub ruchomym szyldem do wyboru przez Zamawiającego | szt | 750 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
2A | Rurki tracheostomijne niezbrojone jednorazowe bez fenestracji, silikonowe, bez ftalanów z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym. Dwie tasiemki w komplecie. Rurki muszą posiadać mankiet niskociśnieniowy z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej. Rozmiar 7,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. Rurki z ruchomym szyldem długie rozm7,0 dł. 100mm; 8,0 dł. 116mm; 9,0 dł. 122mm; 10,0 dł. 128mm do wyboru przez Zamawiającego | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
3 | Rurki tracheostomijne niezbrojone jednorazowe bez fenestracji z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym ze zmiennymi przesuwanymi wzdłuż rurki ramionami mocującymi, silikonowane bez ftalanów. Dwie tasiemkiw komplecie. Rozmiar 7,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 200 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
4 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, jednorazowego użytku, opakowanie sterylne, mankiet rurki typu "duża objętość - niskie ciśnienie"; cienka ścianka mankietu; z regulowanym kołnierzem. Rurka silikonowana , bez zawartości ftalanów. Dwie tasiemki w komplecie. Rozmiar 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,00. Zamawiający kazdorazowo określi rozmiar rurki. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
4A | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, długa, jednorazowego użytku, opakowanie sterylne, mankiet rurki typu "duża objętość - niskie ciśnienie"; cienka ścianka mankietu; z regulowanym kołnierzem. Rurka silikonowana , bez zawartości ftalanów. Dwie tasiemki w komplecie. Długie rozm7,0 dł. 100mm; 8,0 dł. 116mm; 9,0 dł. 122mm; 10,0 dł. 128mm do wyboru przez Zamawiającego | szt | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
4B | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ekstra długie, jednorazowego użytku, opakowanie sterylne, mankiet rurki typu "duża objętość - niskie ciśnienie"; cienka ścianka mankietu; z regulowanym kołnierzem. Rurka silikonowana , bez zawartości ftalanów. Dwie tasiemki w komplecie. Rozmiar 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; wszystkie rozmiary o długości 155-158 mm. Zamawiający kazdorazowo określi rozmiar rurki. | szt | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Parametry bezwzglednie wymagane do wszystkich pozycji: Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce. Opakowanie sterylne łatwe do otwarcia. Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki - termin ważności. Balonik kontrolny z samoczynnie zamykajacym się zaworem. Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki. Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem. Szczelność mankietu niskociśnieniowego
PAKIET 4
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Sterylny filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, opakowanie folia- papier, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764%, wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml, waga 49g., opór przepływu 1,1 cmH20 przy 30l/min., 2,5 cmH20 przy 60l/min. | szt | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4000 | 0 | 0
2 | Sterylny filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, opakowanie folia-papier, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml., waga 28 g., opór przepływu 1,2 cmH20 przy 30l/min., 2,7cmH20 przy 60l/min. | szt | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0
3 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny, jednoczęściowy opakowanie folia-papier, przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml, wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml | szt | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0
4 | Przedłużacz ze złączem rurki intubacyjnej zagiętym pod kątem 90 stopni | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
5 | Filtr elektrostatyczny dziecięcy bakteryjno-wirusowy, objętość oddechowa 75-300 ml, wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT 250 ml, utrata wilgotności max. 6 mg/H2O/litr przy VT 75ml, opór przepływu 1,4 cmH20 przy 10l/min., masa do 21g | szt | 25 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 5
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 6
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera , zawierające cewniki do terapii krótkoterminowej co najmniej 7FR- zestawy z cewnikiem dwuświatłowym. Długości 15,20 cm. Zamawiający każdorazowo określi długość cewnika w zamówieniu. | szt | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
2 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zawierające cewniki do terapii krótkoterminowej co najmniej 7FR - zestawy z cewnikiem trzyświatłowym. Długości 15, 20 cm.Zamawiający kazdorazowo określi długość cewnika w zamówieniu. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
3 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zawierające cewniki do terapii długoterminowej co najmniej 7FR- zestawy z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką antybakteryjną i hydrofilną. Długość 15,20 cm. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 300 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
4 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zawierające cewniki do terapii długoterminowej co najmniej 7FR- zestawy z cewnikiem dwuświatłowym z powłoką antybakteryjną i hydrofilną.Długości 15, 20 cm.Zamawiający każdorazowo określi długość cewnika w zamówieniu. | szt | 150 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
5 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zawierające cewniki do terapii długoterminowej co najmniej 7FR- zestawy z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką antybakteryjną i hydrofilną, z dodatkowym kanałem do szybkiego toczenia. Długość 15. | szt | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
6 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zawierające cewniki do terapii długoterminowej co najmniej 8FR- zestawy z cewnikiem czteroświatłowym z powłoką antybakteryjną i hydrofilną. Długosci 15, 20 cm.Zamawiający kazżdorazowo określi długość cewnika w zamówieniu. | szt | 300 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
7 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zawierające cewniki do terapii długoterminowej co najmniej 12FR- zestawy z cewnikiem pięcioświatłowym z powłoką antybakteryjną i hydrofilną, długości 15, 20 cm. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
8 | Zestaw do wkłuć centralnych pediatryczny dwuświatłowy. Zawierający cewnik poliuretanowy kontrastujacy w RTG, z miękką końcówką znacznikami długości. Motylek mocujacy cewnik do skóry. Kolorowe oznaczenie poszczególnych świateł. Zaciski ślizgowe na drenach przedłużających. Odporną na zagięcia prowadnice niklowo-tytanową z miękką końcówką "J" oraz prostym końcem. Igła Seldingera. Rozszerzadło. Skalpel. Rozmiary cewnika do wyboru: 4Fr dł .8,13,20 cm. Kanały cewnika 2x22G. Zamawiajacy każdorazowo okresli rozmiar cewnika | szt | 15 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
9 | Zestaw do wkłuć centralnych trójświatłowy o dużym przepływie - prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania przy zgięciu na krawędzi rozszerzadła, z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, z kanałami zamkniętymi bezlateksowymi bezigłowymi zastawkami typu Luer Lock (zamknięcie kanału automatycznie po odłączeniu strzykawki lub linii) Średnica cewnika 12 Fr, kanały 12G, 12G, 16G. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
10 | Zestaw do wkłuć centralnych pediatryczny trzyświatłowy. Zawierający cewnik poliuretanowy kontrastujacy w RTG, z miękką końcówką znacznikami długości. Motylek mocujacy cewnik do skóry. Kolorowe oznaczenie poszczególnych świateł. Zaciski ślizgowe na drenach przedłużających. Odporną na zagięcia prowadnice niklowo-tytanową z miękką końcówką "J" oraz prostym końcem. Igła Seldingera. Rozszerzadło. Skalpel. Rozmiary cewnika do wyboru: 5Fr dł .8,13,20 cm. Kanały cewnika 2x22G. Zamawiajacy każdorazowo okresli rozmiar cewnika | szt | 15 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Parametry bezwzglednie wmagane do wszystkich pozycji:
PAKIET 6
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 7
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Jałowe zestawy jednorazowe: igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z mandrynem + odpowiadające rozmiarem igły prowadzące (prowadniki) do punkcji skóry. G 25,27 o dł 88 i 120 mm. Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar i długość w zamówieniu. | szt | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
2 | Jałowe jednorazowe: igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G22 | szt | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
3 | Jałowe igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu "SPINOCAN" lub równoważne). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy zamówieniu: 20G 1,3 x 88, 18G 0,9 x 88, 25G 0,5 x 88. | szt | 2700 | 5400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1080 | 0 | 0
4 | Jałowe zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierające: igłę Tuohy 18G dł. 8 cm z mandrynem, strzykawkę niskooporową 10 ml, cewnik zewnątrzoponowy, filtr bakteryjno-wirusowy, łącznik cewnika z filtrem typu zatrzaskowego, mocowanie fitra zop do skóry pacjenta. | szt | 200 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
5 | Igły typu TUOHY 18G x 80 mm | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
6 | Filtry bakteryjno-wirusowe do cewników zop zabezpieczone koreczkiem zamykającym. | szt | 200 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
7 | Strzykawki niskooporowe do znieczuleń podpajączynówkowych | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
8 | Igła do blokady nerwów obwodowych, igła o szlifie 30° o doskonałej widoczności pod USG, stosowana w celu podawania leku znieczulenia miejscowego w przypadku krótkotrwałych zabiegów lub dodatkowych pojedynczych bolusów w technice ciągłej. Zawierająca drenik infuzyjny bez DEHP o długości 50 cm. 22G dł 88mm, 50mm i 100 mm. Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar i długość w zamówieniu. | szt | 150 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
9 | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych zawierający : osadzony na igle cewnik 19 G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem; Izolowana igła 25 G długości 19 cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym; Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu, uchwyt blokuje się na igle po sciśnięciu; Zatrzaskowy łącznik do cewnika Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry; Drenik infuzyjny dł. 30 cm; Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik; Cewnik i igła widoczne w USG; Rozmiar: igła 25 G /190 mm, cewnik 19G/188mm; Szlif igły do wyboru przez Zamawiającego 15o lub 30o. Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia urządzenia do stymulacji nerwów obwodowych. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
10 | Mocowanie cewników do znieczulenia miejscowego. Dwuczęściowe, folia wierzchnia z nieprzylepnym środnkiem, wysoki komfort pacjenta dzięki płaskiej powierzchni. | szt | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
11 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania, wskazuje ciśnienie otwarcia podczas wstrzykiwania, informuje o wysokim ciśnieniu otwarcia i zapobiega przed zbyt gwałtowną i szybką iniekcją. Wstawiany między igłę i strzykawkę, wskazując ciśnienie ułatwia właściwe umiejscowienie igły i może zapobiegać wstrzyknięciu leku do niewłaściwych tkanek. Znacznik pokazuje kolorem ciśnienie: 15-20 psi -kolor żółty, powyżej 20 psi kolor pomarańczowy. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Parametry bezwzglednie wymagane do pozycji:
a) 1,2,3 - Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z dodatkowym pryzmatem w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy . Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Uchwyt igły o ergonomicznym, eliptycznym kształcie, z 4 okienkami do obserwacji płynu i strzałką wskazującą ułożenie szlifu
b) 4 - Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem z miękką końcówką
| c) 9 - Igły do blokad nerwowych ze specjalnym kodem bezpieczeństwa stworzony, aby ułatwić lokalizację czubka igły w trudnych warunkach blokad nerwowych. Wzór „X” jest celowo zastosowany na pierwszych 20 mm od czubka igły, tworząc trzy segmenty kodu bezpieczeństwa „krótki-krótki-długi”. Umożliwia to rozróżnienie między czubkiem igły i dalszą jej częścią . | [13 empty] | PAKIET 7
| Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia urządzenia do stymulacji nerwów obwodowych. - Do poz. 9 | [13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 8
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Igła do wykonywania blokad powięziowych widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, gwarantując widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm w postaci dwóch odcinków 10mm.Uchwyt igły kodowany kolorystycznie, na stałe przyczepiony dren iniekcyjny: 24G x 40mm, 22G x 50 mm, 22G x 80mm, 21Gx110mm . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i długość. | szt | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
2 | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: Igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie ( 360o) wokół igły, z dodatkowym otworem na igle do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta. Igła 21 G x 101 mm, cewnik 20Gx 114 mm.. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i długość. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
3 | Zestaw do blokad ciągłych składający się z igły Tuohy pokrytej powłoką typu Nanoline (odsłonięty tylko czubek igły), z ulepszoną echogenicznością na pierwszych 2 cm igły w postaci dwóch wyraźnych segmentów po 1cm, z kablem do stymulacji. Cewnik widoczny w USG, otwór dystalny, filtr 0.2 μm, z systemem do mocowania filtra. Igła 18 G x 100 mm, cewnik 20 G x 50 cm Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i długość. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
4 | Sterylne osłony na głowice USG w rozmiarze 15 x 30 cm wraz z żelem 1 x 20g, gumkami do mocowania na głowicy (2 szt.) z paskiem adhezyjnym, pakowane pojedynczo, steryne. | szt | 500 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 0 | 0
5 | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik w igle", składający się z: Igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie ( 360o) wokół igły, z dodatkowym otworem na igle do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta. Igła 21 G x 101 mm, cewnik 20Gx 114 mm.. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i długość. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 8
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 9
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Dren z trokarem do drenażu. Rozmiar CH 18-32. Trokar o trójpłaszczyznowym grocie (ostry). Elastyczna ścianka drenu pozwalająca na dobre przyleganie drenu do tkanki. Łatwe odprowadzanie płynu, atraumatyczna, zwężająca się ku wylotowi końcówka zabezpiecza i ułatwia wprowadzanie. Naprzemienne ułożenie otworów bocznych zapobiega zasysaniu tkanki. Linia widoczna w promieniach RTG. Znacznik głębokości rozpoczynający się 2 cm od dalszego końca. Zintegrowany łącznik cewnikowy. Bezpieczne podwójne opakowanie typu papier folia. Zamawiający będzie określał rozmiar przy składaniu zamówienia | szt | 20 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 9
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 10
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa z peanem. Rozmiar 7,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 10 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
2 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa bez peana. Rozmiar 7,0-9,0. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 10 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 10
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 11
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurki krtaniowe. Rozmiar 2-5. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar rurki. | szt | 150 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 11
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 12
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami i 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) roz.Ch 10 Ch 12 Ch14, Ch16 INTUBACYJNY dł. 54 cm ze sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samodomykającą się jednoelementową zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI - wymagania potwierdzone kartą katalogową. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 300 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
2 | Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) roz. Ch 10 Ch 12 Ch14, Ch16 TRACHEOSTOMIJNY dł. 30,5 cm ze sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z samodomykającą się jednoelementową zastawką komory płuczącej oddzielajacą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI - wymagania potwierdzone kartą katalogową. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 300 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
3 | Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością wymiany cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) Ch 12,14, 16 INTUBACYJNY ze sterylnym łącznikiem podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z dodatkowym portem do bronchoskopii (bez odłączania cewnika) typu MAP, system z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta ze zintegrowanym portem MDI (możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu), cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika, wymagania potwierdzone kartą katalogową. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 200 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
4 | Sterylne cewniki wymienne do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny roz. Ch16 INTUBACYJNY, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika, wymagania potwierdzone kartą katalogową | szt | 20 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
5 | Łączniki - zestaw łączników: Y (w jednej płaszczyźnie) do rozdwojenia drenów i prosty z bezkontaktową kontrolą ssania. | szt | 200 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 12
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 13
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | System do drenażu jamy opłucnej jałowy, szczelny, bierne i czynne ssanie z regulacją siły do - 25cm H2O, w pełni bezpieczny, zastawka wodna odporna na wywrócenie zestawu, zawór bezpieczeństwa, możliwość zamknięcia drenażu w systemie, możliwość postawienia i zawieszenia, dokładna skala pomiarowa, pojemność 2300ml, trzykomorowe | szt | 5 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 13
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 14
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Cewnik dożylny pośredni wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 2Fr: średnica zewnętrzna 0,7 mm o długości 4,6,8,10,15, 20 cm ( do wyboru przez Zamawiającego ) W zestawie: cewnik poliuretanowy z giętkim 4,5cm przedłużaczem, igła do nakłucia 21 G, prosty prowadnik Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
2 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F o długości 6 cm, 8 cm, 10 cm,12 cm, 15cm, 20cm cm ( do wyboru przez Zamawiającego do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7cm, prowadnica, przepływ 1,5 ml/s ( przy 6, 8 i 10 cm) i 1 ml/s (przy 12,15,20 cm) Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
3 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 8 cm, 10 cm,12 cm, 15cm, 20cm, 25cm cm ( do wyboru przez Zamawiającego) .W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 5 ml/s. Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
4 | System mocowania cewników 3 w 1 przylepno-rzepowy zastosowanie do 7 dni | szt | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
5 | System mocowania cewników podskórnych typu PICC za pomocą nitinolowej kotwicy umieszczonej pod skórą. Bez stosowani kleju. Umożliwiający pielęgnacje miejsca wkłucia dookoła poprzez podniesienie cewnika wraz z mocowaniem. Przeznaczony do stosowania bez ograniczenia czasowego ( przez cały czas utrzymywania cewnika ) rozmiary od 3 F- 12 F | szt | 5 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
6 | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. | szt | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
7 | Jednoświatłowy poliuretanowy cewnik do żyły centralnej wprowadzany z dostępu obwodowego (PICC). Rozmiar 4F, długość 60 cm. Wprowadzany za pomocą zestawu Micro Seldinger 21G z 50cm prowadnikiem. W wyposażeniu odłączane złącze pozwalające na przycięcie cewnika po jego wprowadzeniu, strzykawka taśma mierząca i opatrunek stabilizujący, system bezigłowy Bionector cewnik. oznaczniki co 5 cm Możliwość zakładania pod kontrolą USG. Cewnik wysokociśnieniowy do CT. | szt. | 5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
8 | Jednoświatłowy poliuretanowy cewnik do żyły centralnej wprowadzany z dostępu obwodowego (PICC). Rozmiar 5F, długość 60 cm. Wprowadzany za pomocą zestawu Micro Seldinger 21G z 50cm prowadnikiem. W wyposażeniu odłączane złącze pozwalające na przycięcie cewnika po jego wprowadzeniu strzykawka, taśma mierząca i opatrunek stabilizujący, system bezigłowy bionector, cewnik. oznaczniki co 5 cm Możliwość zakładania pod kontrolą USG . Cewnik wysokociśnieniowy do CT | szt. | 5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 14
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 15
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. | szt | 800 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 15
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 16
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm do respiratora ( dł.min. 1,8 m), z kolankiem z portem kapno, w zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wszystkie elementy (układ oddechowy i filtr) w jednym oryginalnym opakowaniu producenta , wydajność ogrzania powietrza wdychanego min. 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min., mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe | szt | 7500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 450 | 0 | 0
2 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0
3 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
4 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, do użycia w warunkach MRI, średnica rur 22mm, rury długości 6 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
5 | Maska tlenowa z możliwością stosowania do wysokiej koncentracji tlenu (z oddechem zwrotnym lub bez), w zestawie: jeden zawór boczny, niskooporowy zawór zwrotny, obrotowy łącznik do podaży średniej koncentracji tlenu, rezerwuar tlenu z obrotowym łącznikiem - dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, maska wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik standardowy, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, pakowana pojedynczo, | szt | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 0 | 0
6 | Łączniki karbowane, zespolone, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym (tzw. Kominki) z możliwością podłączenia maski twarzowej lub rurki dotchawiczej | szt | 5000 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15000 | 0 | 0
7 | Jednorazowa maska do wentylacji nosowej zapewniająca przepływ gazu 30l/min, ze standardowym portem 15mm skierowanym ku górze, zapewniającym dostęp do jamy ustnej pacjenta przez cały czas trwania wentylacji oraz dodatkowym portem tlenowym. Maska posiada możliwość wytworzenia dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta (PAP), co pozwala na użycie jej w procedurach ratunkowych. Wyposażona w dodatkową membranę uszczelniającą okolice nosa zapewniającą dokładne przyleganie i szczelność. W zestawie pojedynczy, prosty w zapięciu pasek mocujący maskę wokół głowy pacjenta zapinany na rzep. Produkt nie zawiera lateksu oraz DEHP co oznaczone jest na opakowaniu. Wewnątrz opakowania instrukcja obsługi. Dostępne rozmiary: M (<205 cm wzrostu) i L (>205cm wzrostu). Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 16
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 17
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Linie do przetoczeń płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego kompatybilne z pompą Infusomat Space | szt | 3000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4000 | 0 | 0
2 | Linie do żywienia dojelitowego kompatybilne z pompą perystaltyczną Infusomat Space z możliwością podłączenia N-fit | szt | 3000 | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3600 | 0 | 0
3 | Linie do pompy infuzyjnej do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych kompatybilne z pompą Infusomat Space | szt | 300 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 0 | 0
4 | Aparat Cyto-Set kompatybilny z pompą Infusomat Space Type UV-protect Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych. Stosowany również do leków biologicznych. | szt | 30 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
5 | Aparat do żywienia dojelitowego do pompy perystaltycznej Infusomat z uniwersalnym wielozłączem bez zawartości ftalanów | szt | 150 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Parametry bezwzglednie wymagazane do pozycji:
| a) 1 - ostry kolec komory kroplowej w przypadku lini do toczenia płynów, żywienia pozajelitowego i krwi | [13 empty] | PAKIET 17
| b) 1, 3 - Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap | [13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
| c) 1-5 - Górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli. Krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d) 1,3, 4 - Zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej, dla bezpieczeństwa po użyciu
e) 2, 5 - Uniwersalnym wielozłaczem bez zawartosci ftalanów z mozliwością podłczenia N-Fit w przypadku aparatów do żywienia dojelitowego
Pakiet 18
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich typu worek lub butelka metodą grawitacyjną, z zaciskiem rolkowym, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem typu ENFit | szt | 300 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 500 | 0 | 0
2 | Zgłębnik do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego. Wyrób medyczny.Wykonany z poliuretanu: miękki, nie twardnieje podczas dłuższego stosowania. • Wyposażony w prowadnicę z atraumatycznym zakończeniem, ułatwiająca zakładanie • Posiada 3 linie kontrastujące w promieniach RTG, umożliwiające kontrolę położenia zgłębnika • Zalecana wymiana do 6 tygodni • Posiada zakończenie ENFit® (zgodnie z regulacjami ISO i GEDSA) • Złącze ENFit® minimalizuje ryzyko niewłaściwych połączeń Ch 6/60 cm Ch 8/110 cm Ch 10/110 cm Ch 10/130 cm Ch 12/110 cm Zamawiający każdorazowo będzie określał romiar zgłębnika w zamówieniu. | szt | 25 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
3 | Zgłębnik PUR z prowadnicą/z portem do odbarczania to zgłębnik nosowo-żołądkowy, przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka, wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka. Wyrób medyczny. Zgłębnik nosowo-żołądkowy wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka • Metalowa prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką (ułatwia wprowadzenie) • Linia kontrastująca w promieniach RTG (kontrola umiejscowienia zgłębnika) Ch14/110 cm • Wykonany z miękkiego i elastycznego poliuretanu • Może być stosowany do 6 tygodni • Zakończenie ENFit® (zgodne z regulacjami ISO i GEDSA) | szt | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
5 | Zestaw PEG - Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii. Wyrób medyczny. A. Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z: • Znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie) • Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą • Końcówką pokrytą Hydromerem®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne • 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej B. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta C. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika D. Skalpel E. Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem F. Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika G. Łącznik do żywienia ENFit® (Ch 10 czarny, Ch 14 zielony, Ch 18 czerwony) H. Zacisk do regulacji przepływu | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
6 | Zgłębnik Gastrostomijny (G-tube) jest silikonowym zgłębnikiem z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button). Wyrób medyczny. Zgłębnik wykonany jest z przezroczystego silikonu • Zawiera centymetrową podziałkę na zgłębniku • Silikonowa zewnętrzna płytka mocującą, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni), co zapewnia pacjentowi komfort i ułatwia pielęgnację skóry wokół przetokiCh 14 Balon - 5 ml Ch 18 Balon - 15 ml Ch 20 Balon - 15 ml Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar podczas zamówienia | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
7 | Strzykawka jednorazowego użytku Przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego (podaży leków, przepłukiwania zgłębnika, podaży diety przemysłowej metodą bolusa) • Produkt z systemem złącza ENFit® - niekompatybilny z innymi systemami • Wyrób medyczny 10 ml | szt | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
8 | Złącze umożliwiające połączenie strzykawki typu Luer-lock z portem typu ENFit | szt | 60 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 180 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 18
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 19
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35 cm CH 20, znacznik RTG, wyposażony w port ENFit, wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające założenie. | szt | 100 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
2 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. FR 15 długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 m | szt | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
3 | Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, rozmiar FR 15, ze znacznikiem RTG, port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. CH 15/1,1 cm CH 15/1,4 cm CH 15/1,7 cm CH 15/2,0 cm CH 15/2,5 cm CH 15/3,0 cm CH 15/3,5 cm CH 15/4,0 cm CH 15/4,5 cm Zamawiający każdorazowo będzie określał rozmiar w zamówieniu. | szt | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
4 | Sterylne, długoterminowe, implantowane dostępy do naczyń żylnych. Składają się z komory z silikonową, samouszczelniającą się membraną oraz dołączonego cewnika (zgłębnika). Przeznaczone do podawania leków, infuzji dożylnych, żywienia pozajelitowego, produktów krwiopochodnych, umożliwiające pobieranie próbek krwi. Samouszczelniająca się membrana o dużej powierzchni, umożliwiająca wielokrotne wkłucia. Obudowa portu zawierająca otwory umożliwiające mocowanie systemu w odpowiednim miejscu. Budowa umożliwiająca palpacyjną identyfikację portu. Mogą być stosowane podczas wykonywania badań z użyciem środków kontrastowych (RTG, TK, MRI). Wytrzymałe na ciśnienie 7 bar. Nie zawierają lateksu, PVC, DEHP śr wew 1,0 śr zew 2,2 | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
5 | Atraumatyczna kaniula do portów naczyniowych o łyżeczkowym kształcie przeznaczona do nakłuć wszczepionych portów oraz membran pomp, zmniejszająca ryzyko infekcji, zapewniająca drożność cewnika oraz szczelność membrany dostępne są igły o konstrukcji prostej lub zakrzywione.j pod kątem 90° stosowana w celu wykonywania infuzji, podawania płynów/leków i/ lub pobierania krwi za pomocą cewnika z wszczepionym portem nie zawierają lateksu, DEHP, PVC. Rozmiar 22 długość: 25,37,60 Zamawiający każdorazowo będzie określał dlugość w zamówieniu. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
6 | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, śrdnicy wewnętrznej 1,9 mm, z podziałką. Wolny od lateksu i DEHP. | szt | 10 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
7 | Zestaw do przeskórnej gastrostomii do bezpośredniego wprowadzenia zgłębinika zakończonego balonem, metodą "push" za pomocą gastropeksji pod kontrolą endoskopową, do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wykonany z silikonu, znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolny od lateksu i DEHP. | szt. | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
8 | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, śrdnicy wewnętrznej 1,9 mm, z podziałką. Wolny od lateksu i DEHP. | szt | 10 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 19
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 20
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru OCŻ, pojedynczy - przetwornik wyposażony w 2 systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz oraz możliwość przepłukiwania i wypełniania systemu pomiarowego przez aktywne skrzydełka i zawór spustowy tzw.wypustkę gumową; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja systemu bez rozszczelniania systemu; linia żylna oznaczona kolorem niebieskim na całej długości linii; połączenie z monitorami 4-pinowe; zestaw pakowany w opakowanie bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne typu TYVEC; zakres częstotliwości przetwornika >1200 Hz. | szt | 120 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 0 | 0
2 | Przetwornik podwójny do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z zintegrowaną membraną do pobierania próbek krwi. Zestaw wyposażony w 2 linie: łączna długość linii pomiarowej 190 cm w (przezroczysta)+155 cm linia ciśnieniowa niebieska: 2x przetworniki z kranikami strzykawka 5 ml z ogranicznikiem do 2 ml, linia ciśnieniowa 150 ml (przezroczysta), 3 cm linia ciśnieniowa z zintegrowanym portem do pobierania krwi (czerwonym) i 30 cm linia ciśnieniowa o małym prześwicie (przezroczysta), 125 cm linia ciśnieniowa (niebieska), 4-drożny kranik (niebieski) i 25 cm linia ciśnieniowa (niebieska). Komora silikonowa z podzielną membraną, współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu Luer. Przetworniki z zintegrowanym systemem płuczącym max 3ml/h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej zabezpieczająca silikonową osłonką tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty, który zabezpiecza przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień, a podczas zerowania i kalibracji zapobiega przypadkowemu zdjęciu | szt | 60 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
3 | Przetwornik pojedynczy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z zintegrowaną membraną do pobierania krwi. Zestaw wyposażony w 2 systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/h oraz możliwość przepłukiwania i wypełniania systemu pomiarowego poprzez aktywne skrzydełka i zawór spustowy, tzw. wypustkę gumową. linię o całkowitej długości 190 cm, linia ciśnieniowa 150 cm przezroczysta, 3 cm linia ciśnieniowa z zintegrowanym portem do pobierania próbek krwi (czerwonym) i 30 cm linią ciśnieniową o małym prześwicie. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz ze strzykawkami typu Luer. Przetwornik z zintegrowanym systemem płuczącym max 3 ml/h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej 5 ml z ogranicznikiem do 2 ml zabezpieczająca silikonową osłoną tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący - zamknięty, który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień ciśnień, a podczas zerowania i kalibracji zapobiega przypadkowemu jego zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi poprzez złącze wodoszczelne, pinowe. Zestaw pakowany w opakowanie bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne typu Tyvec; zakres częstotliwości przetwornika > 1200 Hz. | szt | 120 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 20
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 21
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - cewnik dwuświatłowy, 20 cm, 7Fr/18,14 Ga, zestaw dodatkowo wyposażony w strzykawkę z otworem w tłoku pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 5 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
2 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - cewnik trójświatłowy 20 cm, 7Fr/18,18,16 Ga, zestaw dodatkowo wyposażony w strzykawkę z otworem w tłoku pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 5 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 21
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 22
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Jednoczęściowa opaska do rurki intubacyjnej wykonana z delikatnego materiału zapobiegającego odleżynom, zawierajaca laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania, nie przyklejajaca się do skóry pacjenta, łatwa w ponownym dopasowaniu, może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów, w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę aby opaska była pewnie zamocowana, bez lateksu | szt | 800 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1600 | 0 | 0
2 | Duża opaska mocująca do rurki tracheotomijnej, miękka i delikatna, wykonana z materiału nie powodującego podrażnień, możliwość regulacji długości, jałowa, jednorazowego użytku | szt | 150 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
3 | Ustniki do rurek intubacyjnych, przeznaczone do zakładania na rurkę intubacyjną, chronią rurkę przed zagryzaniem, miękkie tworzywo chroni zęby przed uszkodzeniem, zabezpieczenie przed połknięciem, bez lateksu dla rozmiarów 6-6,5; 7-7,5; 8,8,5, 9-9,5.Zamawiający każdorazowo będzie określał rozmiar w zamówieniu. | szt | 20 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 22
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 23
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Jednorazowe sterylne, metalowe łopatki typu MacIntosh lub Miller ze światłowodem do laryngoskopu typu Safescope w rozmiarach McIntosh: 2, 3, 4; Zamawiający będzie określał w zamówieniu | szt | 5000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5000 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia 15 sztuk rękojeści typu Safescope na okres trwania umowy
PAKIET 23
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 24
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Mankiet do ucisku sekwencyjnego kompatybilny z urządzeniem Kendall SCD, mankiet trójkomorowy na rzep, profil ucisku 45 mmHg, 40 mmHg, 30 mmHg; rozmiar mały (obwód uda do 55,90), średni (obwód uda 55,9 - 71,1), duży (obwód uda 71,1 - 91,40 cm). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar mankietu | szt | 2 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 24
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 25
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt | 400 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 600 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 25
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 26
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Rozmiar 1-6. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar maski. | szt | 2 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 26
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 27
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min.Użycie systemu Clave pozwala na utrzymanie bariery sterylności przez kolejnych 7 dni lub przez 600 aktywacji (użyć) .Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | szt | 200 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
2 | System rampa (długość systemu 225 cm) z 5-cioma kranikami i 6-cioma łącznikami MicroClave o parametrach: pojemność: 15,52 ml, ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | szt | 200 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 0 | 0
3 | System rampa (długość systemu 175 cm) z pięcioma kranikami, 6 łącznikami Clave i nakręcaną końcówką Luer, objętość napelniania ok. 8,62 ml .Szybkość przepływu 165 ml/min. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | szt | 200 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
4 | Kranik trójdrożny bez drenika z możliwością toczenia lipidów i chemioterapeutyków, wyczuwalny co 45˚ i optyczny identyfikator pozycji otwarty –zamknięty, wykonany z materiału przystosowanego do przetoczeń lipidów i innych leków silnie działających - poliamid, wytrzymałość do 4,5 bar, końcówka luer – lock, fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu objętość wypełnienia 0,26 ml, łącznik rotacyjny umożliwiający swobodny obrót kranika wokół własnej osi przed i po podłączeniu do wkłucia, opisy wyrobu, nr serii, data ważności w języku polskim na jednostkowym opakowaniu typu blister – pack | szt | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 27
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 28
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Czujniki pulsoksymetryczne jednorazowe na palec (dla dorosłych/dzieci powyżej 40 kg) w technologii Oximax kalibrowane cyfrowo i analogowo, sterylne, samoprzylepne, pakowane pojedynczo wraz z krążkami klejowymi podtrzymującymi żywotność czujnika typu Nellcor samoprzylepne. Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych | szt | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0
2 | Linie do pomiaru kapno w technologii Microstream dla dorosłych pacjentów zaintubowanych do długoterminowego stosowania, z dodatkiem Nafionu | szt | 100 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 500 | 0 | 0
3 | Linie ustno - nosowe do pomiaru kapno w technologii Microstream dla dorosłych niezaintubowanych pacjentów do krótkoterminowego stosowania, wyposażone w złącze tlenu | szt | 10 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
| Dzierzawa 4 monitorów do pomiareu CO2-Microstream | m-c | x | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
PAKIET 28
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 29
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Elektroniczny zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego kompatybilny z Monitorami tyu delta Infinity firmy Drager | szt | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 29
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 30
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Jednorazowa, sterylna łyżka z nieparującego polimeru optycznego do zastosowań medycznych, kompatybilna z videolaryngoskopem McGrath MAC dostępna w rozm.3,4, . Rozmiar zamawiający będzie określał przy zamówieniu. | szt | 1000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0
2 | Baterie do wideolaryngoskjopu Mc GRATH 3.6 V | szt | 20 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
3 | Jednorazowa, sterylna łyżka z nieparującego polimeru optycznego do zastosowań medycznych, kompatybilna z videolaryngoskopem McGrath do maksymalnie trudnej intubacji . | szt | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
4 | Jednorazowa, sterylna łyżka z nieparującego polimeru optycznego do zastosowań medycznych, kompatybilna z videolaryngoskopem McGrath MAC dostępna w rozm.2 pediatryczny. | szt | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia 1 rękojeści do videolaryngoskopem McGrath.
PAKIET 30
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 31
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1000 | 0 | 0
2 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00; 0; 1. Długość całkowita dla: rozm. 00 (dł. 70 mm (+/- 1 mm); rozm. 0 (dł. 82 mm (+/- 1 mm); rozm. 1 (dł. 105 mm (+/- 1 mm) - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego (naniesione na górnej części łyżki). Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności oraz nr LOT. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 25 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
3 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - dioda LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) Opakowanie - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
4 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Dorosły - różowy / dł. 138.0 mm x śr. 29.0 mm Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt | 50 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
5 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski anestetyczne typu Flex jednorazowego użytku w rozmiarze 4 (pierścień biały) i 5 (pierścień - niebieski); korpus przezroczysty, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 100 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
6 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm / rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść dorosły #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść krótka #3.5 - żółty / dł. 122.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli #4 - różowy / dł. 131.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść krótka #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt | 50 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
7 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa przeznaczona do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Rękojeść w kolorze czarnym, metalowa niemagnetyczna z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt. W górnej części rękojeści znacznik w postaci zielonej obwódki identyfikujący tzw. Zielony Standard ISO 7376. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), symbol „MR”, logo i nazwa producenta. Dodatkowy symbol „MR” na spodzie uchwytu. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 15 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). W zestawie wielorazowa litowa bateria 3.7V (z limitem użyć do 5 razy), zapewniająca do 100 min. świecenia. Rękojeść pozwalająca na szybkie, bezkontaktowe wyjęcie lub włożenie baterii w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych. Rękojeści testowane laboratoryjnie, mogą być bezpiecznie używane w następujących warunkach rezonansu magnetycznego: - statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli włącznie - pole gradientu przestrzennego do 2250 Gausów/cm włącznie - maksymalny uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) wynoszący 2,68 W/kg przez 15 minut skanowania (Potwierdzenie oświadczeniem producenta lub instrukcją obsługi) Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x szer. 29.0 mm Opakowanie jednostkowe - folia. Łatwa do otwarcia saszetka. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym dużym symbolem „MR” (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. Opakowanie zbiorcze (karton) zawiera 10 szt. rękojeści oraz 2 baterie litowe 3.7V z limitowanym użyciem do 5 razy każda. | zestaw | 4 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
8 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa przeznaczona do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Rękojeść w kolorze czarnym, metalowa niemagnetyczna z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt. W górnej części rękojeści znacznik w postaci zielonej obwódki identyfikujący tzw. Zielony Standard ISO 7376. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), symbol „MR”, logo i nazwa producenta. Dodatkowy symbol „MR” na spodzie uchwytu. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 15 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). W zestawie wielorazowa litowa bateria 3.7V (z limitem użyć do 5 razy), zapewniająca do 100 min. świecenia. Rękojeść pozwalająca na szybkie, bezkontaktowe wyjęcie lub włożenie baterii w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych. Rękojeści testowane laboratoryjnie, mogą być bezpiecznie używane w następujących warunkach rezonansu magnetycznego: - statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli włącznie - pole gradientu przestrzennego do 2250 Gausów/cm włącznie - maksymalny uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) wynoszący 2,68 W/kg przez 15 minut skanowania (Potwierdzenie oświadczeniem producenta lub instrukcją obsługi) Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x szer. 29.0 mm Opakowanie jednostkowe - folia. Łatwa do otwarcia saszetka. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym dużym symbolem „MR” (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. Opakowanie zbiorcze (karton) zawiera 10 szt. rękojeści oraz 2 baterie litowe 3.7V z limitowanym użyciem do 5 razy każda. | szt | 5 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
9 | System reflektora kompatybilny z elektronicznym parownikiem zintegrowanym z monitorem gazów. Mikrosystem recyrkulacji anestetyków wziewnych z reflektorem węglowym. Martwa przestrzeń reflektora max. 44 ml. Możliwość zastosowania do 7 dni u pacjenta. | szt | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 31
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 32
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczona do stosowania przez 14 dni kompatybilna z aparatem AIRVO 2. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów. Do wyboru Zamawiającego również zestaw rury i komory z możliwością podłączenia nebulizatora Aerogen | szt | 30 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
2 | Kompatybilny z Airvo2, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami lub z łącznikiem do nebulizatora. Do wyboru przez zamawiającego. | szt | 30 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
3 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej kompatybilna z aparatem AIRVO2 Fisher&Paykel Healthcare Rozmiary S,M,L (rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu) Do wyboru Zamawiającego również kaniula donosowa asymetrycznao o różnej średnicy wypustek donosowych. Rozmiary S, M, L | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
4 | Kompatybilna z AIRVO2 asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. | szt | 10 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
5 | Filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie. Kompatybilny z systemem Airvo2 | szt | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
6 | Gąbka do czyszczenia Airvo2 | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[6 empty] | , |  |  | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 32
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 33
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: •Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) •Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia •Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe •Brak konieczności kalibracji czujnika •Szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu •Prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika •Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem •Zestaw musi być kompatybilny z Platformą Kliniczną firmy Edwards Lifesciences Instrukcja obsługi w języku polskim | szt | 15 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
2 | Wkłucie do tętnicy udowej kompatybilne z zestawem do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji. kompatybilny z monitorem firmy Edwards Lifesciences | szt | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
3 | System łączący wkłucie centralne z termistorem do pomiaru temperatury podawanego bolusa kompatybilne z zestawem do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji.kompatybilny z monitorem Edwards Lifesciences | szt | 10 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą •długości linii płuczącej 150 cm(+/- 5cm) •prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych •linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem •błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% •system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek •połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) •przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
5 | Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, który zawiera: •czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; •czujnik do pomiaru ciśnienia żylnego z rozwidloną linią płuczącą •system łączący wkłucie centralne z termistorem do pomiaru temperatury podawanego bolusa; •poliuretanowe wkłucie do tętnicy udowej | szt | 20 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 33
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 34
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Układ oddechowy do respiratora transportowego OXYLOG | szt | 30 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 45 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 34
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 35
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Czujnik do pomiaru głębokości uśpienia kompatybilny z monitorem BIS VISTA i modułem BIS dla dorosłych | szt | 150 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 35
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 36
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do konikotomii ratunkowej z igłą ze znacznikiem bezpiecznego dostępu do tchawicy (czerwony-niebieski). Zestaw do konikotomii ratunkowej pozwala na szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych umożliwiające samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację. Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą- chroni przed uszkodzeniem tchawicy. Niewielkie, trwałe, poręczne, sterylne opakowanie typu blister, mieszczące się z łatwością w torbie ratownika zawiera graficzną instrukcję użycia . | szt | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
2 | Cewnik dwuświatłowy Laserjet do wentylacji strumieniowej Respiratora Monsoon, wymonany z materiału PTFE, umożliwiający wentylację przy użyciu lasera, długość 40 cm, 12 Ch, produkt jednorazowy | szt | 3 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
3 | Cewnik dwuświatłowy Laserjet do wentylacji strumieniowej Respiratora Monsoon, wymonany z materiału PTFE, umożliwiający wentylację przy użyciu lasera, długość 70 cm, 12 Ch, produkt jednorazowy | szt | 3 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
4 | Rurka krtaniowa LTS-D jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie, z PCV dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18.Dwa nadmuchiwane mankiety stabilizują rurkę, uszczelniają część ustną i nosową gardła oraz minimalizują ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. | szt | 2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 36
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 37
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Maska nadkrtaniowa typu I-GEL dla dorosłych wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny, anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przygryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski, blokada nagłośni Rozmiary w przedziałach wagowych: - rozm. 5 : 90kg+ - rozm. 4 : 50-90kg - rozm. 3: 30-60kg Rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu | szt | 20 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
2 | Maska nadkrtaniowa typu I-GEL dla dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (z wyłączeniem rozm.1), anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przygryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski, blokada nagłośni Rozmiary w przedziałach wagowych: - rozm. 2,5 : 25-30kg - rozm. 2 : 10-25kg - rozm. 1,5 : 5-12kg - rozm. 1 : 2-5kg Rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu | szt | 6 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 37
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 38
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Maski krtaniowe profilowane z możliwością odsysania z żołądka cewnikami rozmiar 16 z mankietem pompowanym z możliwością instalacji przez światło maskę. Rozmiar 0-5. Rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu | szt | 200 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 38
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 39
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii Blue Rhino do wprowadzenia metoda Seldingera. Zestaw zawiera: -Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym - Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm). - Rozszerzacze ładujące do wprowadzenia rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm) - 2x Igła wprowadzajaca (z koszulka i bez) 7 cm, rozmiar 15 G - Krótkie rozszerzadlo o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm - Skalpel jednorazowego użytku nr 15 - Strzykawka Monoject 6ml - Czerwony pojemnik na zużyte igły - Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. - rurkę tracheostomijna w rozmiarach 7-9. Całość sterylna na podwójnej tacy, etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 39
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 40
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Maski ustno-nosowe NIV, przeznaczone dla dorosłych (>30 kg/66 lb), do jednorazowego użycia u jednego pacjenta, maks 30 dni, kompatybilna z układem oddechowym oraz respiratorem firmy Drager. Wyposażona w kolanko SE, silikonową podkładkę oraz regulowany w rozmiarze S, M, L, XL. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar podczas zamówienia | szt | 40 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 40
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 41
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; możliwe prędkość przepływu 5, 7, 12 ml/h, nominalny czas pracy odpowiednio 48-34-20h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. | szt | 20 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 41
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 42
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Igła stosowana do krótkotrwałych infuzji i przepłukiwania portu naczyniowego. Ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany. Skład igły nie zwiera lateksu i DEHP. Wytrzymałość ciśnieniowa 325 psi Zakrzywiona pod katem prostym bez dodatkowych skrzydełek i przedłużacza. Rozmiary 19G długośći 15, 20, 25mm | szt. | 20 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 42
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 43
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Jednorazowa zastawka wydechowa kompatybilna z RFID DRAGER. Zastawka wydechowa jednorazowego użytku z pułapką wodną i wbudowanym transponderem, do użycia z respiratorem Drager Evita infinity V500, przeznaczona do kontroli fazy oddechowej i regulacji PEEP. Dane techniczne: materiał – membrana silikon, stal, obudowa- PP (polipropylen) , złącze czujnika przepływu-PP, pułapka wodna -PP, wymiary WxSxG – 130x100x110 mm, masa – około 80 g | szt. | 200 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 600 | 0 | 0
2 | Kuweta CO2 jednorazowego użytku dla dorosłych kompatibilna z IACS firmy Drager | szt. | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 43
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 44- akcesoria do bronchoskopów EB15-J10 i EB19-J10
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Jednorazowy zawór ssący z plastikowym złączem spasowanym z portem w rękojeści, szczelnie zamykającym kanał ssania, z dodatkowym wężykiem wychodzącym na bok i z potrójnie frezowaną końcówką ułatwiającą nałożenie drenu | szt. | 160 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 0 | 0
2 | Jednorazowa gumowa zatyczka kanału biopsyjnego | szt. | 160 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 0 | 0
3 | Jednorazowa szczotka do mycia kanału endoskopowego, dł. 1020 mm, śr. włosia 4 mm | szt. | 160 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
4 | Jednorazowa krótka szczoteczka do mycia portu ssania, śr. włosia z jednej strony 6 mm, z drugiej 14 mm | szt. | 160 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 44
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 45 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do analizatora Rotem Sigma
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Kaseta odczynnikowa do aparatu Rotem Sigma , zawierająca odczynniki do oceny układu krzepnięcia oraz jego interakcji z trombocytami we krwi pobranej na cytrynian. Z wykorzystaniem jednej kasety wykonywane są 4 testy: - rekalcynacja próbki i łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki i aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki, aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie aktywności trombocytów w warunkach in vitro za pośrednictwem cytochalazyny D. - rekalcynacja próbki, aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie fibrynolizy w warunkach in vitro za pośrednictwem kwasu traneksamowego. op x 20szt | op | 3 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
2 | Kaseta odczynnikowa do aparatu Rotem Sigma , zawierająca odczynniki do oceny układu krzepnięcia oraz jego interakcji z trombocytami we krwi pobranej na cytrynian. Z wykorzystaniem jednej kasety wykonywane są 4 testy: - rekalcynacja próbki i łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. OP. x 20szt - rekalcynacja próbki i aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki, aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie aktywności trombocytów w warunkach in vitro za pośrednictwem cytochalazyny D. - rekalcynacja próbki, łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie aktywności heparyny w warunkach in vitro za pośrednictwem heparynazy. | op | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
3 | Materiał do kontroli jakości do aparatu Rotem Sigma , przeznaczony do monitorowania dokładności i precyzji testów prowadzonych z użyciem systemu do oceny hemostazy krwi pełnej. System zawiera ludzkie liofilizowane osocze kontrolne 1 poziomu. Op x 5 szt | op | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 0 | 0
4 | Materiał do kontroli jakości do aparatu Rotem Sigma będącego własnością Szpitala, przeznaczony do monitorowania dokładności i precyzji testów prowadzonych z użyciem systemu do oceny hemostazy krwi pełnej. System zawiera ludzkie liofilizowane osocze. OP x 5 szt kontrolne 2 poziomu. | op | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 0 | 0
5 | Adaptery do probówkostrzykawek - 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym | op | 8 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 45
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 46
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurka dotchawicza do laryngektomii z mankietem. Śr. wewn. 7,0, 8,0 mm, śr. zewn. 9,5, 10,8 mm, dł. 358 mm, śr mankietu 28, 31 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu. | szt. | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 46
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 47
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy 20 G/80 mm, cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm, prowadnik 25-0.025" | szt. | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
2 | Zestaw do nakłucia tętnicy 20 G/160 mm, cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm, prowadnik 45-0.025" | szt. | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 47
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 48
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | • Zestaw do wprowadzenia i wymiany katerów oraz elektrod endokawitarnych składający się z:  Koszulki z zastawką z kranikiem trójdrożnym  Rozszerzacza  Prowadnika  Igły prostej  Rozmiary 6F. | szt. | 2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 48
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 49
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Elektroda bipolarna do czasowej stymulacji serca – rozmiary 6F | szt. | 2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 49
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 50
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
16 | Linia próbkująca do pomiaru gazów, dł. 3 m, kompatybilna z kapnografem firmy Dräger. | szt. | 200 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 50
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 51
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Bronchoskop jednopacjentowy kompatybilny z monitorem Ambu aView 2 advance Rozmiar - śr. wprowadzacza 5.0 mm, 5,8 mm, rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | zestaw | 10 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
System zamknięty do pobierania wydzielin kompatybilny z monitorem Ambu aView 2 advance. . Pobieranie próbek bronchoskopowych w systemie zamkniętym. Obejście próżniowe, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu. Do stosowania podczas procedur BAL, BW, toalety drzewa oskrzelowego. Zestaw pojemników: pojemnik na próbkę 30 ml – 2 szt., adapter integrujący stabilne podłączenie z bronchoskopem – 1 szt., adapter ssący – 1 szt. Bronchoskop wraz z systemem zamkniętym do pobierania wydzielin pakowany w jednym opakowaniu zbiorczym.
2 | Bronchoskop jednopacjentowy kompatybilny z monitorem Ambu aView 2 advance Rozmiar - śr. wprowadzacza 3.8. | szt. | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 51
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 52
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do pomiaru kalorymetrii typu D-lite++ 2m/7ft | szt. | 10 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
2 | Zestaw do spirometrii i kalorymetrii typu Pedi-lite++, pediatryczny 2m(zawierajacy czujnik, linię spirometryczną, linię próbkowania gazów)) | szt. | 10 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
3 | Pułapka wodna typu D-fend Pro+, zielona | szt. | 10 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 52
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 53
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR o długościach 2, 4, 6 lub 8cm, igła wprowadzająca 20G/38mm, prowadnik 0,53mm/20cm, 4FR o długościach 8, 10cm, igła wprowadzająca 19G/54mm, prowadnik 0,71mm/30cm dla długości 18cm igła wprowadzająca 19G/68mm, prowadnik 0,1mm/46cm, 4FR/18cm, igła wprowadzająca 19G/68mm, prowadnik 0,1mm/46cm, 4,5FR o długości 18cm, igła wprowadzająca 17G/70mm, prowadnik 0,9mm/46cm, 5FR/18cm, igła wprowadzająca 16G/70mm, prowadnik 1,1mm/46cm. Rozmiary 4FR/18cm, 4,5F/18cm, 5FR/18cm w zestawie zawierają dodatkowo polietylenową przedłużkę 30cm, strzykawkę 5ml, trójdrożny zawór regulujący przepływ | szt | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 53
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 54
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Rurka intubacyjna stalowa z mankietem śred.wewn.4,5 mm, śred.zewn. 7,0 mm, dł. 349mm Przeznaczona do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzystaniem CO2 I KTP | szt | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna stalowa z mankietem śred.wewn. 5,0 mm, śred.zewn. 7,5 mm, dł. 349 mm Przeznaczona do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzystaniem CO2 I KTP | szt | 70 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 70 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 54
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 55
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula ) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min.Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. | szt | 50 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
2 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Rozmiary S,M,L (rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu) | szt | 50 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
3 | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. | szt | 3 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
4 | Maska z adapterem kompatybilna z układem wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości 210 mm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia wykonany z elastycznego karbowanego materiału.Rozmiary S,M,L (rozmiar zamawiający będzie określał w zamówieniu) | szt | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 55
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 56
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej 1000ml (z regulacją ssania)Cechy produktu: kompaktowy wieszak, manualne ssanie możliwe dzięki gruszce ssącej, czerwona harmonijka zapewnia wizualną kontrolę aktualnej siły ssącej, innowacyjne zabezpieczenie przed wyciekiem, bezigłowy port, wskaźnik przecieku płucnego, dokładny pomiar objętości, bezigłowy port na próbki, kranik odpływowy . | szt. | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 56
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 57
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej. Cewnik poliuretanowy ze znacznikami głębokości co 1 cm (8 znaczników), 8CH, strzykawka 50 ml Luer Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu. Cechy igły: igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, tępa kaniula zabezpieczająca umieszczoną w kanale igłę. Sterylny. | szt. | 20 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 57
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 58
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
2 | Układ oddechowy do respiratora PARAPAC z zastawką | szt | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0 | [6 empty] | suma | 0 | 0
PAKIET 58
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0