**Gdańsk, dnia 04.10.2021r**.

**GUM2021 ZP0108**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa cykloergometru oraz sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką ceramiczną?

**Odpowiedź:**

Płyta ze stali nierdzewnej z powłoką ceramiczną jest akceptowalna.

**Pytanie 2**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o średnicy 135 mm?

**Odpowiedź:**

Płyta grzejna o średnicy nie mniejszej niż 145 mm. Średnica 135mm nie jest akceptowana.

**Pytanie 3**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o dokładności nastawy prędkości ±10 obr./min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuję ten parametr.

**Pytanie 4**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o mocy grzania 500W?

**Odpowiedź:**

Moc grzewcza co najmniej 800W. Moc 500W jest za mała, nieakceptowalna.

**Pytanie 5**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę**.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści pHmetr z zakresem pomiaru pH od -2 do 16?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 8**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z płytą grzejną wykonaną ze szkła ceramicznego jako równoważnemu rozwiązaniu dla wymogu: „wykonana z siluminu z powłoką ceramiczną”?

**Odpowiedź:**

Płyta grzejna ze szkła ceramicznego jest akceptowalna.

**Pytanie 9**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stopniem ochrony IP 21?

**Odpowiedź:**

Stopień ochrony nie gorszy niż IP 32. Proponowany stopień ochrony IP 21 jest wystarczający, nieakceptowalny.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska