Aktualny Załącznik Nr 2/5b

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-129/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 5

aparatów do barwienia z funkcją cytowirówki

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać dla każdego aparatu): ………………………………

Producent (podać dla każdego aparatu): …………………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): ………………………………..

| L.p | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Charakterystyka aparatu |  |  |  |
| A.1 | - Aparat fabrycznie nowy. | TAK |  |
| A.2 | - Automatyczny system barwienia preparatów metodą Grama przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika. | TAK |  |
| A.3 | Urządzenie wyposażone w 3 rotory (2 rotory do barwienia i 1 rotor do cytowirowania). | TAK |  |
| A.4 | - Brak wzajemnej kontaminacji próbek. | TAK |  |
| A.5 | - Możliwość barwienia od 1 do 12 preparatów. | TAK |  |
| A.6 | - Funkcja cytowirówki o pojemności 8 preparatów. | TAK |  |
| A.7 | - Prędkość cytowirówki od 100 do 20000 2000 obrotów na minutę (+/- 5%), programowana przez użytkownika. | TAK |  |
| A.8 | - Automatyczne suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu. | TAK |  |
| A.9 | - Możliwość niezależnego ustawienia 3 poziomów intensywności natrysku dla każdego barwnika. | TAK |  |
| A.10 | - Możliwość niezależnego ustawienia 9 poziomów odbarwiania w zależności od grubości rozmazów. | TAK |  |
| A.11 | - Możliwość tworzenia własnych programów barwienia. | TAK |  |
| A.12 | - Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika. | TAK |  |
| A.13 | - Automatyczne przypominanie o konserwacji lub kontroli jakości. | TAK |  |
| A.14 | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia daty ważności. | TAK |  |
| A.15 | - Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu. | TAK |  |
| A.16 | - Możliwość śledzenia ID próbek i przechowywanie danych o odczynnikach, ID operatora i historii cykli barwienia. | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| A.17 | - Możliwość wprowadzenia danych o odczynnikach i próbkach manualnie za pomocą klawiatury. | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| A.18 | - Skaner do kodów kreskowych do wprowadzania danych. | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| A.19 | - Port USB pozwalający eksportować informacje i instalować aktualizacje. | TAK |  |
| A.20 | - Pojemnik na ścieki o poj.10 L | TAK |  |
| B. Serwis i warunki gwarancji: |  |  |  |
| B.1 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi urządzenia na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| B.2 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim dostarczone wraz z dostawą urządzenia. | TAK |  |
| B.3 | Wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe świadczone przez osoby posiadające certyfikat kompetencji wydany przez Producenta aparatu. | TAK |  |
| B.4 | Aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| B.5 | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy. |  |  |
| B.6 | W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |
| B.7 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| B.8 | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK |  |
| B.9 | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK |  |
| B.10 | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| B.11 | Wartość aparatów brutto | podać dla każdego aparatu osobno |  |
| B.12 | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | podać nr telefonu adres e-mail |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt.B.11 i B.12.

2. Oświadczamy, że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………                    
       data                                                                          	podpis Wykonawcy