Pakiet  nr 2

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ (AIT)

Szafa do przechowywania endoskopów

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent:                                  ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

|  | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2023 r. | Tak |  |
| 3 | Potwierdzenie zgodności urządzenia z wymaganiami normy EN 16442:2015 | Tak |  |
| 4 | Drzwi przeszklone z blokadą ich otwarcia. | Tak |  |
| 5 | Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia. | Tak |  |
| 6 | Blokada drzwi aktywna również w trakcie spadku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia). | Tak |  |
| 7 | Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. | Tak |  |
| 9 | Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu. | Tak, opisać |  |
| 10 | Podświetlenie LED każdego uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop. | Tak, opisać |  |
|  | Identyfikacja statusu przechowywania endoskopu poprzez zmianę koloru podświetlenia uchwytu. |  |  |
| 11 | 4 punktowe oświetlenie LED wewnątrz szafy. | Tak |  |
| 12 | Możliwość podłączenia w szafie 10 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli. | Tak |  |
| 13 | Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów wyposażone w filtry powietrza. | Tak, opisać |  |
| 14 | Endoskopy umieszczane w jednej komorze. Nie dopuszcza się przegrody dzielącej komorę na dwie części. | Tak |  |
| 15 | Przestrzeń dla każdego przechowywanego endoskopu 100 mm ± 2 mm. | Tak, opisać |  |
| 16 | Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotykania jakąkolwiek częścią endoskopu dna szafy. Nie dopuszcza się rozwiązania ograniczającego swobodny odpływ ewentualnych skroplin na dno szafy. | Tak |  |
| 17 | Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości nie większej niż 160 cm. | Tak, opisać |  |
| 18 | Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów, niezależnie dla każdego podłączonego endoskopu wskaźnik czasu przechowywania. | Tak |  |
| 19 | Niezależna kontrola stanu połączenia każdego podłączonego endoskopu. | Tak |  |
| 20 | Wbudowany dotykowy ekran LCD/PLC o przekątnej minimum 7", z menu w języku polskim. | Tak, opisać |  |
| 21 | Na ekranie dostępne informacje o statusie przechowywania i ewentualnych nieprawidłowościach, alarmach, itp. | Tak |  |
| 22 | Kontrola stanu wyświetlacza i baterii zasilającej ekran LCD/PLC | Tak |  |
| 23 | Wbudowany skaner kodów kreskowych służący do identyfikacji użytkowników oraz endoskopów. | Tak |  |
| 24 | Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera, z możliwością ręcznego wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 900 kodów endoskopów. | Tak, opisać |  |
| 25 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 użytkowników. | Tak, opisać |  |
| 26 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęciu endoskopu. | Tak |  |
| 27 | Na wydruku takie informacje jak: Nr urządzenia i procesu, Kod i model endoskopu, Osoba, która włożyła endoskop, Osoba, która wyciągnęła endoskop, Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu, Czas trwania poszczególnych etapów procesu, Liczba alarmów | Tak |  |
| 28 | System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA H13 (wg PN-EN 1822). | Tak |  |
| 29 | System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry w każdym zestawie przyłączeniowym. | Tak |  |
| 30 | Kontrola stanu filtra – sygnalizacja nieprawidłowości | Tak |  |
| 31 | Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu. | Tak |  |
| 32 | Wskaźnik postępu procesu suszenia. | Tak |  |
| 33 | Kontrolowany proces suszenia endoskopów niezależnie dla każdego endoskopu. | Tak |  |
| 34 | Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania. | Tak |  |
| 35 | Pomiar wilgotności względnej. | Tak |  |
| 36 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów. | Tak |  |
| 37 | Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz. | Tak, opisać |  |
| 38 | Badania potwierdzające możliwość przechowywania nawet do 30 dni. | Tak, opisać |  |
| 39 | W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej: - przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia lub - 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania. | Tak, opisać |  |
| 40 | Kontrola czasu przechowywania endoskopu. Zgłaszanie alarmów po przekroczeniu zadanego czasu przechowywania. | Tak |  |
| 41 | Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi | Tak |  |
| 42 | Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie. | Tak |  |
| 43 | Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu. | Tak |  |
| 44 | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu . | Tak |  |
| 45 | Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia. | Tak |  |
| 46 | Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy. | Tak |  |
| 47 | Kontrola przeglądów okresowych. | Tak |  |
| 48 | Wymiary szafy (+/- 20 mm): Szerokość: 1300 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 2070 mm | Tak, opisać |  |
| 49 | Waga (+/- 10 kg) 200 kg. | Tak, opisać |  |
| 50 | Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 2,0 – 8,0 bar. | Tak |  |
| 51 | Pobór powietrza nie większy niż 100L/ min. | Tak, opisać |  |
| 52 | Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz, 2,2A | Tak, opisać |  |
| 53 | Pobór mocy nie więcej niż 500 W/h. | Tak, opisać |  |
| 54 | Komunikacja poprzez Ethernet RJ45. | Tak |  |
| 55 | Gwarancja 24 miesięcy obejmująca wykonanie przeglądów okresowych (bez materiałów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu) z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak, podać |  |
| 59 | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji. | Tak, podać |  |
| 60 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |
| 61 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |