## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.131.2023.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów otolaryngologicznych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.131.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Procesory dźwięku/mowy systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości - wzmocnienie procesora 65 dB HL. Uchwyt procesora przeznaczony do posiadanego przez Zamawiającego zaczepu typu przezskórnego/magnetycznego firmy Cochlear - odpowiednio do systemu/zaczepu założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego. Data produkcji nie wcześniej niż 2023. W razie awarii procesora w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem. | 20 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.131.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Procesor dźwięku/mowy systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości: - wzmocnienie procesora min.45dB HL. Uchwyt procesora przeznaczony wyłącznie do posiadanego przez Zamawiającego zaczepu typu przezskórnego firmy Oticon - odpowiednio do systemu/zaczepu założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego. Data produkcji nie wcześniej niż 2023. W razie awarii procesora w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem. | 20 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.131.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Proteza częściowa MNP - proteza wykonana z czystego tytanu kl. II (ASTM F67), - zakres dostępnych długości od 1,75 do 3,50 mm w krokach co 0,25 mm, - średnica trzonka: 0,2 mm, - idealne dopasowanie do rękojeści młoteczka, - główka protezy posiada fabryczne wygięcie pod rękojeść młoteczka, - mniejsze ryzyko przemieszczania, - lekka, - doskonała biokompatybilność, - warunkowo dopuszczona do wykonania badania MRI o natężeniu do 7T | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Protezy do mikrochirurgii ucha do wszczepów wewnątrzusznych różne rozmiary, - protezy wykonane z tytanu cześciowe i całkowite - regulowana długość - dysk z sizerami do śródoperacyjnego pomiaru długości protezy - twarda - elastyczna - stabilna, bezpieczna - protezy są zakładane w uchu środkowym w celu poprawy słuchu | 60 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary: - protezy wykonane z tytanu do otosklerozy - typu CLIP samodzielnie utrzymujące się na odnodze długiej kowadełka bez zaciskania - lekka - samoutrzymująca się - standardowe proste łączenie - optymalne przewodzenie dźwięku - zakres dostępnych długości od 4,00 do 5,50 mm w krokach co 0,25 mm | 60 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary - protezy wykonane z tytanu do otosklerozy - proteza wymagająca zaciskania - lekka - samoutrzymująca się - standardowe proste łączenie - optymalne przewodzenie dźwięku - zakres dostępnych długości od 4,00 do 5,50 mm w krokach co 0,25 mm | 40 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary - protezy wykonane z tytanu do otosklerozy - mocowanie na młoteczku (malleowestybulopeksja, MPV) lub skróconej odnodze długiej kowadełka (kątowa) - lekka - samoutrzymująca się - standardowe proste łączenie - optymalne przewodzenie dźwięku - zakres długości od 5,00 do 5,75 mm (MPV) lub 4,25 do 4,75 mm (kątowa) | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Haczyk do wprowadzania protezki kompatybilny z protezami z poz. 1-4, wielorazowy | 3 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Kleszczyki do chrząstki, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylizowalne, umożliwiają bezpieczne ścieńczenie chrząstki przy użyciu skalpela, wyposażone w pewne, stabilne utrzymanie chrząstki w narzędziu | 2 | sztuka |  |  |  |  | 0
8. | Przyrząd do ścieńczenia chrząstki/nóż do chrząstki, wykonane ze stali nierdzewnej, do stosowania na sali operacyjnej, wymaga jednorazowych, sterylnych ostrzy wykonanych z sylikonu, urządzenie umożliwia otrzymanie chrząstki o grubości od 0,1mm - 0,7mm w krokach co 0,1mm, zawiera trzy płytki dystansowe o różnych grubościach oraz tacę do sterylizacji, sterylizowalne | 2 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.131.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Uchwyt typu JackKnife, 2 przyciski, trzonek 4mm, 3-pinowy, kabel 4,5 do 5 metrów | 18 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.131.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Szklo bioaktywne jako materiał do wypełniania, zastępowania i rekonstrukcji ubytków kostnych, działanie osteostymulacyjne, hamowanie namnażania bakterii, ulega osteointegracji, bioaktywny, ulegający powolnej resporpcji. Podczas wiązania z kością wytwarza się hydroksyapatyt, utrzymuje stałą objętość po aplikacji. Wielkość granulek: 0,5 - 0,8 mm, aplikator o pojemności 2,5 cc, produkt sterylny w aplikatorze 2,5 cc | 40 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Szklo bioaktywne jako materiał do wypełniania, zastępowania i rekonstrukcji ubytków kostnych, działanie osteostymulacyjne, hamowanie namnażania bakterii, ulega osteointegracji, bioaktywny, ulegający powolnej resporpcji. Podczas wiązania z kością wytwarza się hydroksyapatyt, utrzymuje stałą objętość po aplikacji. Wielkość granulek: 0,5 - 0,8 mm, aplikator o pojemności 5 cc, produkt sterylny w aplikatorze 5 cc | 20 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.131.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | System implantu ucha środkowego. Implant wykonany z silikonu medycznego, tytanu i medycznej żywicy epoksydowej. Wymiary: maksymalna grubość implantu 4.4mm, maksymalna szerokość implantu 28mm, średnica przetwornika FMT 1.8mm, a długość przetwornika 2.3mm. Mocowany do struktury kości za pomocą dwóch śrub, mocowanie do struktur ucha środkowego za pomocą wybranego łącznika. Implant pozwala na wykonywanie badań MRI do 1.5 T. Grubość procesora 10 mm, długość 35 mm, szerokość 30 mm. Ilość kanałów kompresji: 16, ilość pasm korekcji cyfrowej: 16, liczba mikrofonów:2, liczba programów w procesorze: 5. Funkcje procesora: Wygładzanie dźwięku, redukcja szumu wiatru, adaptacyjne mikrofony kierunkowe, zarządzanie sygnałem mowy i szumem, inteligentny adapter dźwięku. | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Implant ślimakowy wykonany z tytanu, grubość max 5.8mm, możliwość wykonania badania MRI do natężenia pola magnetycznego nie przekraczającego 3,0T bez konieczności usuwania magnesu z implantu. Możliwość wykonywania pomiaru odpowiedzi z nerwu słuchowego na stymulację elektryczną, pomiaru odruchu mięśnia strzemiączkowego wywołanego stymulacją elektryczną oraz elektrycznie wywołanych słuchowych potencjałów pnia mózgu z poziomu komputera. Mocowanie implantu bez konieczności wykonywania loży kostnej. Możliwość dobrania elektrody o długości powyżej 31 mm i min. 26 mm aktywnej stymulacji. Elektroda wyposażona w znacznik wskazujący głębokość wprowadzenia. Gwarancja na wszczepialną część implantu min. 10 lat. Możliwość zastosowania procesora mowy do jednoczasowej stymulacji elektroakustycznej. Zauszny procesor mowy wyposażony w 2 mikrofony kierunkowe. | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.