## Pakiet nr 1
"Dostawa lamp operacyjnych sufitowych bezcieniowych podwójnych w technologii LED dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach" CPV: 33.10.00.00-1, 33.16.70.00-8, 31.52.41.10-9
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent | Model/ typ/ Nazwa handlowa/ nr katalogowy produktu/ (wpisać właściwe)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Lampa operacyjna sufitowa bezcieniowa podwójna w technologii LED | komplet | 3 |  |  | 8%
Razem:
Parametry wymagane przez Zamawiającego: | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
1. | Producent | [5 empty] | Podać
2. | Model | [5 empty] | Podać
3. | Typ | [5 empty] | Podać
4. | Aparat nowy, niepowystawowy, nieregenerowany | [5 empty] | Tak
5. | Rok produkcji 2023 r. | [5 empty] | Tak
6.
7. | Deklaracja Zgodności. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji przy dostawie. | [5 empty] | Tak
8. | Urządzenie zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a lub I lub posiadający certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej II a lub I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
9. | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wesji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
10. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | [5 empty] | Tak, podać w mm
11. | Masa | [5 empty] | Tak, podać
12. | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego. | [5 empty] | Tak
13. | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | [5 empty] | Tak, podać
14. | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | [5 empty] | Tak, podać
15. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni robocze Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu | [5 empty] | Tak
16. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | [5 empty] | Tak
17. | Serwis gwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
18. | Serwis pogwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
19. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | [5 empty] | Tak
20. | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia | [5 empty] | Tak
21. | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu | [5 empty] | Tak, podać
Parametry ogólne | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
22. | Dwukopułowa lampa LED operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu. Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. | [5 empty] | Tak
23. | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopuły: 35 - 103 W dla kopuły głównej i 35-103 W dla kopuły satelitarnej | [5 empty] | Tak
24. | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana jest za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | [5 empty] | Tak
25. | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 65 cm ± 8 cm. | [5 empty] | Tak
26. | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego | [5 empty] | Tak
27. | Obudowy kopuł w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. | [5 empty] | Tak
Kopuła główna | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
28. | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | [5 empty] | Tak
29. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie co najmniej 3krokach: 3500-4000 4200-4500 4700-5500 K. | [5 empty] | Tak
30. | Średnica pola roboczego d10-d50: co najmniej 28-14 cm lub d10: 18-30cm i d50: 10-18 cm | [5 empty] | Tak
31. | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 | [5 empty] | Tak
32. | Wgłębność oświetlenia 140 cm (regulowana) lub 120cm (stała) lub 175 cm (stała) lub 125 cm przy Ec20% | [5 empty] | Tak
33. | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy lub umieszczony na panelu sterowania na ramieniu, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 65 % obwodu kopuły. Dopuszcza się zaoferowanie lampy operacyjnej w których uchwyty niesterylne są zintegrowane z kopułą i brak jest możliwości wsunięcia całej dłoni lub dwa uchwyty niesterylizowane zintegrowane z obudową umieszczone po przeciwległych stronach kopuły | [5 empty] | Tak
34. | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 165 cm (+13 cm / -5cm). | [5 empty] | Tak
35. | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360°wokół mocowania głównego | [5 empty] | Tak
36. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° | [5 empty] | Tak
37. | Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach | [5 empty] | Tak
38. | Możliwość obrotu o min. 320° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | [5 empty] | Tak
39. | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach. Dopuszcza się natężenie światła regulowane w 10 stopniach i jednym panelem sterowania przy każdej kopule. Dopuszcza się natężenie światła regulowane za pomocą jednego niezależnego panelu sterowania na ramieniu kopuły po jednej stronie i opcjonalnie drugiego panelu w formie tabletu bezprzewodowego, sterowanie realizowane w 5 stopniach lub panelu umieszczonym na przegubie zawieszenia przy każdej kopule. Dopuszcza się regulację bezstopniową w zakresie 5 ÷100%. | [5 empty] | Tak
40. | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach lub na panelu sterowania zlokalizowanym na ramieniu kopuły lub panelu umieszczonym na przegubie zawieszenia przy każdej kopule | [5 empty] | Tak
41. | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony lub kolor biały (poprzez zmniejszenie natężenia światła)). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach lub z panelu sterowania umieszczonego na ramieniu kopuły. lub panelu umieszczonym na przegubie zawieszenia przy każdej kopule | [5 empty] | Tak
42. | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | [5 empty] | Tak
Kopuła satelitarna | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
43. | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | [5 empty] | Tak
44. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie co najmniej 3 krokach: 3500-4000 4200-4500 4700-5500 K. | [5 empty] | Tak
45. | Średnica pola roboczego d10-d50: co najmniej 28-14 cm lub d10: 18-30cm i d50: 10-18 cm | [5 empty] | Tak
46. | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 | [5 empty] | Tak
47. | Wgłębność oświetlenia 140 cm (regulowana) lub 120 cm (stała) lub 175 cm (stała) lub 125 cm przy Ec20% | [5 empty] | Tak
48. | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy lub umieszczony przy panelu sterowania na ramieniu, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 65 % obwodu kopuły. Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 170 cm ± 5 cm. Dopuszcza się zaoferowanie lampy operacyjnej w których uchwyty niesterylne są zintegrowane z kopułą i brak jest możliwości wsunięcia całej dłoni lub dwa uchwyty niesterylizowane zintegrowane z obudową umieszczone po przeciwległych stronach kopuły | [5 empty] | Tak
49. | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 170 cm (+ 16 cm / -5cm). | [5 empty] | Tak
50. | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | [5 empty] | Tak
51. | Możliwość obrotu o min. 320° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. | [5 empty] | Tak
52. | Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach | [5 empty] | Tak
53. | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach lub w 10 stopniach i jednym panelem sterowania przy każdej kopule lub jednym panelu umieszczonym na ramieniu kopuły po jednej stronie i opcjonalnie drugiego panelu w formie tabletu bezprzewodowego lub panelu umieszczonym na przegubie zawieszenia przy każdej kopule. Dopuszcza się regulację bezstopniową w zakresie 5 ÷100%. | [5 empty] | Tak
54. | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach lub na panelu sterowania zlokalizowanym na ramieniu kopuły lub panelu umieszczonym na przegubie zawieszenia przy każdej kopule | [5 empty] | Tak
55. | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony lub biały (poprzez zmniejszenie natężenia światła)). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach lub z panelu sterowania umieszczonego na ramieniu kopuły lub panelu umieszczonym na przegubie zawieszenia przy każdej kopule | [5 empty] | Tak
56. | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | [5 empty] | Tak
Informacje stanowiące kryteria oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XIX SWZ | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
57. | Termin dostawy: do 55 dni | [5 empty] | Termin dostawy 1 - 45 dni - 10 pkt Termin dostawy 46 - 55 dni - 0 pkt Tak, podać
58. | Gwarancja na lampy min. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru | [5 empty] | Gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt Tak, podać
Uwaga: Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ Termin dostawy i Gwarancja stanowią jedno z kryteriów oceny ofert!!! Brak podania terminu dostawy i Gwarancji w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp, za wyjątkiem tych które służą potwierdzeniu ocenianych parametrów technicznych.
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałymi eksploatacyjnymi).
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)