## Sheet1
Zad. 1. Neurochirurgia kręgosłupa lędźwiowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego. Produkt jednorazowy, sterylny. |  |  |  | szt | 2
2 | Stabilizacja międzytrzonowa PLIF. Na jeden komplet wchodzi: 2 klatki na jeden poziom. |  |  |  | szt | 12
Razem:
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
| PARAMETRY GRANICZNE Implant międzytrzonowy typu TLIF – Zad. 1. poz nr 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Materiał: PEEK
2 | Prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej.
3 | Przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo- obły z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki.
4 | Powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna, w celu blokady przed samoistnym wysunięciem.
5 | Dostępne wysokości klatek 8mm, 10mm, 12mm, 14mm i 16mm.
6 | Dostępne długości klatek 22mm, 26mm, 32mm, 36mm.
7 | Implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości.
8 | Możliwość zastosowania w technice TLIF.
9 | W zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji.
10 | Implant wyposażony w 3 znaczniki radiologiczne, umożliwiające kontrolę położenia.
| PARAMETRY GRANICZNE Stabilizacja międzytrzonowa PLIF – Zad. 1. poz nr 2 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Materiał: PEEK
2 | Prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej.
3 | Przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo- obły z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki.
4 | Powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna, w celu blokady przed samoistnym wysunięciem.
5 | Dostępne wysokości klatek 8mm, 10mm, 12mm, 14mm i 16mm.
6 | Dostępne długości klatek 22mm, 26mm, 32mm, 36mm.
7 | Implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości.
8 | Możliwość zastosowania w technice PLIF.
9 | W zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji.
10 | Implant wyposażony w 3 znaczniki radiologiczne, umożliwiające kontrolę położenia.
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
Zad. 2 Neurochirurgia odcinka lędźwiowego perforowana
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z użyciem śrub niskoprofilowych w odcinku piersiowym i lędźwiowym (2 śruby, 6 blokery, 2 śruby biodrowe, 2 śruby FNS, 2 pręty dogięte, 2 konektory typu „off-set”, 1 pręt prosty, 1 cement, 1 mikser, 1 adapter do śruby) |  |  |  | szt | 5
1a | Śruba |  |  |  | szt | 10
1b | Bloker |  |  |  | szt | 30
1c | Śruba biodrowa |  |  |  | szt | 10
1d | Pręt dogięty |  |  |  | szt | 10
1e | Konektory typu off- set |  |  |  | szt | 10
1f | Śruba FNS |  |  |  | szt | 10
1g | Adapter do śruby |  |  |  | szt | 5
1h | Pręt prosty |  |  |  | szt | 5
1i | Cement |  |  |  | szt | 5
1j | Mixer |  |  |  | szt | 5
Razem:
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
| PARAMETRY GRANICZNE Perforowany system do stabilizacji odcinka lędźwiowego – Zad. 2 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | - kielichy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr,
2 | - blokery wykonane z tytanu,
3 | - gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy
4 | - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,
5 | - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowa-dzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,
6 | - system oparty na pręcie o średnicy 4.75 mm i 5.5/6.0
7 | - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,
8 | - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możli-wość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka),
9 | - dostępne śruby w długości od 20mm, pręty dogięte od 30mm
10 | - średnica śrub systemu Solera 4.75 od 4,5 mm do 9,5 mm ze skokiem max co 1 mm,
11 | - dostępne śruby MAS oraz FAS w długości od 20mm do 65mm,
12 | - średnica śrub MAS oraz od 4.5 mm do 9.5 mm ze skokiem max co 1 mm,
13 | - średnica śrub FAS od 4.5 do 7.5, ze skokiem co 1mm
14 | - dostępne konektory pręta typu „off-set”
15 | - pręty dogięte od 30mm do 120mm
16 | - pręt prosty w rozmiarze 500mm, średnicy 5.5 oraz 6.0
17 | - na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu,
18 | - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm,
19 | - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,
Zad. 3. Neurochirurgia- wertebroplastyka
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Cementowy implant do kręgosłupa Th i L |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 2 kmpl
2 | Igły do cementowego implantu, wielkośc igieł do wyboru zamawiającego |  |  |  | szt | 40
3 | Igła biopsyjna |  |  |  | szt | 20
Razem:
Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru)
2 | System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do Złamań
3 | Podwyższona gęstość i lepkość od razu po rozmieszaniu- konsystencja plasteliny.
4 | Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru).
5 | Zestaw do podawania cementu wyposyżony w 2 igły transpedikularne i jedną biopsyjna
6 | W zestawie młotek , uchwyt do trzymania igły , oraz podajnikz pozwalającym na kontrole ilości podawanego cementu 0,3 cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 stopni)
7 | Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej, wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe.
Zad. 4. Neurochirurgia proteza trzonu odcinka szyjnego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Proteza trzonu odcinka szyjnego. |  |  |  | szt | 10
2 | Klips blokujący protezę. |  |  |  | szt | 10
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Proteza trzonu odcinka szyjnego – Zad. 4 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Implant bez elementów metalowych, umożliwiających wykonanie badań CT i MRI.
2 | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne, ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzenie międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji.
3 | Wysokość implantu 17 do 70mm.
4 | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych.
5 | Możliwość rozszerzenia konstrukcji implantu "in situ".
6 | Blokada implantu wykonana z PEEK.
7 | Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni, zapobiegające migracji.
8 | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.
9 | Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
10 | Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
Zad.5. Neurochirurgia odcinka piersiowo lędźwiowego i potyliczno- szyjnego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Zestaw do transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym (kmpl- 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 pręt prosty) |  |  |  | szt | 5
1a | Śruba |  |  |  | szt | 20
1b | Bloker |  |  |  | szt | 20
1c | Pręt dogięty |  |  |  | szt | 10
1d | Pręt prosty |  |  |  | szt | 5
2 | Zestaw do stabilizacji szczytowo- potylicznej (jeden komplet wchodzi: 4 śruby, 4 śruby potyliczne, 2 haki, 6 blokerów, 2 pręty proste, 1 poprzeczka, 1 pręt dogięty, 1 pręt z płytką potyliczną, 1 pręt z gwintem, 1 płyta potyliczna, 1 łącznik offset, 1 łącznik prętów o różnych średnicach, 1 pręt o zmiennej średnicy |  |  |  | szt | 4
2a | Śruba |  |  |  | szt | 12
2b | Śruba potyliczna |  |  |  | szt | 12
2c | Haki |  |  |  | szt | 8
2d | Blokery |  |  |  | szt | 24
2e | Pręty proste |  |  |  | szt | 8
2f | Poprzeczka |  |  |  | szt | 4
2g | Pręt dogięty |  |  |  | szt | 4
2h | Pręt z płytką potyliczną |  |  |  | szt | 4
2i | Pręt z gwintem |  |  |  | szt | 4
2j | Płyta potyliczna |  |  |  | szt | 4
2k | Łącznik offset |  |  |  | szt | 4
2l | Łącznik prętów o różnych średnicach |  |  |  | szt | 4
2m | Pręt o zmiennej średnicy |  |  |  | szt | 4
Razem:
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej zad 5 poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Materiał tytan
2 | Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu
3 | Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
4 | Łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika
5 | System oparty na prętach o średnicach 5,5mm
6 | System mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym,
7 | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka
8 | Śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm
9 | Gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby
10 | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm,
11 | Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,
12 | Na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji
13 | Narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji potyliczno-szyjnej zad 5 poz 2 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni,
2 | - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości
3 | - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm,
4 | - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta,
5 | - śruby i haki o tulipanowym kształcie,
6 | - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym,
7 | - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry,
8 | - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia,
9 | - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
10 | - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone
11 | - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ”
12 | - w zestawie płyta potyliczna z uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji
13 | - płyta potyliczna dostępna w 3 rozmiarach
14 | - wstępnie ukształtowany pręt z płytką potyliczną dostępny w 2 długościach
15 | - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów
Zad. 6. Neurochirurgia proteza trzonu odcinka piersiowego i lędźwiowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Proteza trzonu kręgowego- odcinek piersiowo- lędźwiowy. |  |  |  |  | 3
razem | [6 empty] | Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE proteza trzonu odcinka piersiowego i lędźwiowego zad 6 poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Implant tytanowy niewymagający wstępnego montażu.
2 | Wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa), różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty). Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.
3 | Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy). Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących.
4 | Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi.
5 | W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
Zad. 7. Neurochirurgia - Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych z możliwością zastosowania płyty przedniej.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego |  |  |  | szt | 200 |  |  |  |  | Po 3 klatki z każdego rozmiaru
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych zad 7 – poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | - materiał: PEEK
2 | - anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego
3 | - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru
4 | - obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji
5 | - trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm
6 | - wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
7 | - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
8 | - mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór
Narzędzia do zaimplantowania implantu w użyczenie na czas trwania umowy, w miejscu zamawiającego.
Zad. 8. Neurochirurgia - Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego PEEK |  |  |  | szt | 200 |  |  |  |  | Po 3 klatki z każdego rozmiaru
Narzędzia do zaimplantowania implantu w użyczenie na czas trwania umowy, w miejscu zamawiającego.
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych zad 7 – poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Wsuwane klatki szyjne z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym
2 | Zwiekszona odporność na urazy mechaniczne
3 | Klinowy kształt implantu (wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej), ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzony kręgu
4 | Obecność znaczników radiologicznych
5 | Dostępne w dwóch rozmiarach: standardowa (wysokość 4 - 10mm ze skokiem co 1mm, szerokość 13x15mm kąt 5 ) oraz mała (wysokość 4 - 9mm ze skokiem co 1mm, szerokość 11x13mm kąt 5 )
6 | Zwiększona ilość ząbków blokujących implant w przestrzeni międzytrzonowej (nie mniej niż 8 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej: wypukłej oraz wklęsłej)
7 | W ścianach bocznych otwory ułatwiające lepszy przyrost kostny
8 | Możliwość połączenia implantu (dokręcenia do niego) standardowej płytki szyjnej
9 | Materiał poliwęglan (PEEK wzmocniony włóknami węglowymi)
10 | Narzędzia do zaimplantowania implantu w użyczenie na czas trwania umowy, w miejscu zamawiającego.
Zad. 9. Neurochirurgia Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa (1 kmpl- 1 płyta, 4 śruby) |  |  |  | kmpl | 20 |  |  |  |  | 2 kmpl
1a | Płyta |  |  |  | szt | 20
1b | Śruba |  |  |  | szt | 120
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego zad 8 poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Płyty szyjne wykonane z tytanu
2 | Płyty 1,2 i 3 poziomowe o grubości 1,9mm
3 | Płyty 4 poziomowe o grubości 2,1mm
4 | Płyty dostępne w rozmiarach od 17mm do 75mm
5 | Zintegrowany z płytą system blokowania śrub zapobiegający ich wysunięciu
6 | Możliwość czasowej fiksacji płyty pinami niekolidującymi z trajektorią wprowadzania śrub
7 | Śrubokręt wykonany w technologii dual hex, pozwalający na wkręcanie śrub oraz ich blokadę bez zmiany narzędzia
8 | Śruby samowiercące i samogwintujące, wykonane w technologii dual thread ze specjal-nym gwintem do części korowej i gąbczastej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (13mm, 15mm, 17mm)
9 | W zestawie śruby otworowe do centralnej fiksacji wypełnienia międzytrzonowego do-stępne w długościach 13mm i 15mm
Narzędzia na czas trwania umowy u zamawiąjącego. Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
Zad. 10. Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej (Zamawiający każdorazowo określi wymiary zamawianej protezy) |  |  |  | szt | 3
Zad. 11. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1. | Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mmH2O z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
2. | Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka z rubinową kulką o grubości max 4,7mm, z tytanowymi łącznikami, plastikowa obudowa zastawki. |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
3. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,0mmz trokarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 4
4. | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1 ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80cm, srednica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  |  |  | szt | 25 |  |  |  |  | 5
5. | worki do drenażu |  |  |  | szt | 15 |  |  |  |  | 5
6. | Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgięciowym 23cm |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 3
7. | Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
8. | Zbiornik Rikham średnica 12mm i 16mm |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 3
9. | Łącznik trójdrożny polipropylenowy, średnica wewnętrzna 1mm, średnica zewnętrzna 2mm, sterylny, jednorazowy |  |  |  | szt | 3 |  |  |  |  | 3
10. | Urządzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodające 200mm H2O w pozycji pionowej, długość 230mm, średnica 5,9mm, jałowe, jednorazowe |  |  |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
11. | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem:
Zad. 12. Zastawka do zabiałczonego płynu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch - membranowa, z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10, 13cm H2O, ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50cm H2O (do wyboru przez Zamawiającego). Zastawka posiada nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm, wykonana z tytanu. |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
Razem | [6 empty] | Razem:
Zad. 13. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Czujnik do monitorowania ICP śródmózgowo/podtwardówkowy |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 5
2 | Czujnik do monitorowania ICP wewnątrzkomorowo wraz z możliwością drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 2
RAZEM | [6 empty] | Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP zad 11 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Każdy czujnik zamknięty i gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od daty dostarczenia
2 | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odporność na zginanie - możliwość zginania czujnika pod kątem prostym
3 | Kalibracja czujnika za pomocą jednego przycisku bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji - łatwość kalibracji
4 | Znacznik głębokości na czujniku co 1 cm
5 | Grubość czujnika nie większa niż 3,6F czujnik śródmózgowy i podtwardówkowy, 9F czujnik komorowy
6 | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawcę
7 | Alarm informujący o przekroczeniu rządanych parametrów monitorowanego ciśnienia
8 | Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnętrzne)
9 | Długość czasu pracy na wewnętrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10 | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 godziny
11 | Czujnik z pamięcią, z możliwością odłączenia od monitora i podłączenia poprzez interface do monitora pacjenta
12 | Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13 | Interface umożliwiający bezpośrednie podłączenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach użyczenia
Zad. 14. Implanty do zamykania kości czaszki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Implanty do zamknięcia czaszki, tytanowe - zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu zakończonym tulejką, pakowane sterylnie, - dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20 mm, - zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż, - minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. - wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, - wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania, narzędzie nie wymagające regulacji - dostępny specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego. - opcjonalny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentariu |  |  |  | szt | 200
2 | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne 20 magazynków (opakowanie 20 magazynków po 10 zacisków) |  |  |  | op | 20
Razem:
Zad. 15. Neurochirurgia – klipsy do zabiegów neurochiirurgicznych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Klipsy tytanowe typu Yasargil |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Klipsy typu T-bar z poprzeczną belką ustawioną pod kątem 45, 90 st |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Klipsy dociskające |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4 | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) zamykane oczkowo tj, zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uzebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Parametry klipsa: długość 4,9mm; rozwartość ramion 6,2mm; długość klipsa po zamknięciu 5,9mm. Pakowane w magazynki zawierające 6 klipsów. Produkt jednorazowy, sterylny. |  |  |  | magazynek | 100
razem | [6 empty] | Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy do zabiegów neurochirurgicznych pozycja 1-3 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Klipsy nie posiadające ostrych, kanciastych powierzchni
2 | Klipsy stałe i czasowe
3 | Klipsy typu T-bar do wyboru przez Zamawiającego
4 | Klipsy dociskowe
5 | Materiał - stop tytanowy i A/6V4 - biozgodny
6 | Artefakty - minimalne w bazie rezonansu magnetycznego MRI o polu 1,5 Tesli
7 | Znakowanie - idywidualne unikalnym numerem klipsa pozwalającym na odtworzenie indywidualnego procesu wytwórczego indywidualnej siły nacisku
8 | Znakowanie kodem kolorowym odróżniającym klipsy standardowe od mini oraz czasowe od stałych - permanentnych
9 | Dokumentacja wytwórcza dostępna co najmniej 50 lat
10 | Mechanizm opatetnowany antyzmykowy - przewleczenie klatkowe, zabezpieczające przez zjawiskiem nożycowania
11 | Opakowanie indywidualne, umożliwiające oględziny klipsa przed rozpakowaniem
12 | Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym
13 | Opakowanie wewnętrzne zawierające dane klipsa, niemożliwe do przypadkowego rozpakowania
14 | Każdy klips w opakowaniu sterylnym powinien być zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem
15 | Okres sterylności gwarantowany - 5 lat
16 | Sterylizowane fabrycznie
17 | Siła ucisku szczęk klipsa powinna mieścić się w zakresie podawanym na indywidualnym opakowaniu i deklaracja ta musi odnosić się do klipsa gotowego do uzycia (sterylnego)
18 | Tolerancja siły ucisku szczęk klipsa powinna wynosić nie więcej niż +/- 7,5% deklarowanej w katalogu i na opakowaniu siły ścisku szczęk
19 | Dopuszczalna parowa resterylizacja nieużytego klipsa
20 | Etykieta indywidualna plastikowa do tacy zabiegowej zabarwiona na szaro dla klipsów stałych lub żółta dla czasowych i zawierająca wymiar szczęk, typ (standard lub mini), numer katalogowy wyrobu, materiał oraz jego rysunek w skali 1:1, umożliwiający szybką
21 | Książeczka informacyjna pacjenta dla każdego klipsa
22 | Na czas umowy 2 klipsownice do wyboru przez Zamawiającego w ramach użyczenia
23 | Klipsy do wyboru przez zamawiającego w ramach "banku"
Zad. 16. Implanty twarzoczaszkowe I
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Miniwkręt samowiercący typu IMF 2,0x8 i 2,0x10 z gniazdem X oraz 1,3; 1,5 i 1,7 z gniazdem X. Pakowane we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Płyta resorbowalna trójkątna do oczodołu mała i średnia |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Płyta resorbowalna trójkątna do oczodołu duża |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4 | Minipłytka prosta 16 otw. - 2,0 (grubość 1,0, wersja sztywna) |  |  |  | szt. | 14 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
5 | Wkręt blokowany wieloosiowy 2,4 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
6 | Minipłytka prosta 16 otw. - 2,0 (grubość 1,5, wersja plastyczna) |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
7 | Minipłytka dwurzędowa 3+3 otw. - 2,0 (grubość 1,0 lub 0,6) |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
8 | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 3 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
9 | Płytka reko prosta min. 16 otw. - 2,4 (grubość 2,0) |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
10 | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
11 | Płytka lambda do kłykcia oraz typu ACP i XCP |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
12 | Mikropłytka łukowa 10 otw. - 1,5 (grubość 0,6 mm) |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
13 | Mikropłytka Y - 1,5 (grubość 0,6 mm) - min. 3 rozmiary |  |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
14 | Siatka do oczodołu (grubość 0,3 mm) z dwiema wypustkami w dolnej części w każdej po 2 otwory na wkręty 1,5 mm |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
15 | Mikropłytka prosta 16-otw. - 1,5 |  |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
16 | Mikrowkręt samogwintujący 1,5 o długości 4,5,6,7,8,10;12 samowiercący 1,5 o długości 4,5,6,7 i awaryjny 1,8 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 70 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
17 | Mikrowkręt 1,2 o długości 4,5,6,8,10,12,14 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
18 | Minipłytka Y - 2,0 (grubość 1,0 mm, wersja plastyczna) - min. 3 rozmiary |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
19 | Minipłytka L 90 stopni L 100 stopni (grubość 1,0, wersja plastyczna i sztywna) - min. 20 rozmiarów |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
20 | Minipłytka prosta 16 otw. - 2,0 (grubość 1,0, wersja plastyczna i sztywna) |  |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
21 | Minipłytka wygięta 3+3 otw.. - 2,0 (grubość 1,0) |  |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
22 | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 35 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
23 | Minipłytka prosta 2+2-otw. i 3+3-otw. z mostem - 2,0 (grubość 1,0 mm) - min. 3 rozmiary mostu. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
24 | Płytka reko wygięta lewa i prawa - 2,4 (grubość 2,0 - 2,5) |  |  |  | szt. | 17 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
25 | Płytka reko łukowa - 2,4 (grubość 2,0 - 2,5) |  |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
26 | Płytka reko prosta min. 16 otw. - 2,4 (grubość 2,0 - 2,5) |  |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
27 | Wkręt blokowany wieloosiowy 2,4 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. |  |  |  | op. | 35 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
28 | Wiertła zwykłe i z ogranicznikiem do systemu 1,5; 2,0 i reko |  |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
29 | Wiertła z ogranicznikiem do klucza kątowego |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
30 | Groty to rączki (śrubokręta) do systemu 1,5; 2,0 i reko |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
31 | Siatki tytanowe pod wkręty 1,2 i 1,5 o wymiarze min. 50x150 o grubości 0,1 i 0,2 mm |  |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
32 | Miniwkręt samowiercący typu IMF 2,0x8 i 2,0x10 z gniazdem X pakowane we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak . |  |  |  | op. | 50 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem:
Zad. 17. Implant słuchu z procesorem mowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | System wspomagający słyszenie składający się z implantu magnetycznego przeznaczonego dla pacjentó z utratą słuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego przy progu przewodnictwa kostnego nie mniejszym niż 45dB HL |  |  |  | szt | 1
Indywidualne zamówienie na pacjenta.
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty larybgologiczne (implant słuchu wraz z procesorem mowy) | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | System implantów na przewodnictwo kostne
1.1 | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrzne i dóch zewnętrznych) – implantu tytanowo/magnetycznego, całkowicie wszczepialnego, aparatu słuchowego (procesor mowy) wyposażonego w element metalowy do mocowania z magnesem oraz magnes zewnętrzny łączący w
1.2 | Średni próg dla przewodnictwa kostnego wyznaczony audiometrycznie dla częstotliwości 250Hz, 500Hz, 100Hz, 2000Hz, 4000Hz jest równy lub mniejszy 45db HL.
1.3 | Zastosowanie w leczeniu niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych
1.4 | Certyfikat dla urządzeń medycznych i potwierdzenia zgłoszenia systemu dla właściwych instytucji państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2 | Ćzęść implantowa (wewnętrzna)
2.1 | Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kości skroniowej, mocowany srubami. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę.
2.2 | Implant magnetyczny złożony z 2 magnesów
2.3 | Implant magnetyczny mocowany za pomocą min 4 śrub o długości nie przekraczającej 4mm
2.4 | Implant tytanowy, który po wszczepieniu nie wystaje poza linię kości czaszki i nie powoduje naprężeń skóry
2.5 | Implant wszczepiany pod skórę głowy, złożony z 2 magnesów w celu optymalnego pozycjonowania procesora dźwięku
2.6 | Implant magnetyczny nie grubszy ni 3 mm
3 | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania mini śrub, miarki mierzące grubość skóry (3mm i 5mm), wzornik miejsca nacięcia skóry
4 | Procesor dźwięku (część zewnętrzna)
4.1 | procesor dźwięku bezzaczepowy, wyposażony w wibrator kostny
4.2 | Wielokanałowy procesor dźwięku (co najmniej 8 kanałów)
4.3 | wbudowane min 2 mikrofony: kierunkowy i wielokierunkowy
4.4 | Ilosć programów min 4
4.5 | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego
4.6 | maksymalne wzmocnienie dźwięku dochodzące do 45dB
4.7 | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas okresu pooperacyjnego
4.8 | Żywotność baterii min 15 dni przy pracy 15 godz/dobę
4.9 | Dostępność w min 4 kolorach
4.10 | Możliwość badania MRI 1,5T oraz 3 T – urządzenie posiada odpowiednie zezwolenia/dopuszczenia do przeprowadzania takich badań
4.11 | Możliwość badania MRI 1,5T oraz 3 T – możliwość badania bez wykonywania jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent może udać się na badanie bez usuwania jakiejkolwiek części zaimplantowanego uprzednio urządze
4.12 | Waga procesora dźwięku max 10g
4.13 | procesor dźwięku był przymocowany do skóry głowy za pomoca magnesu, którego powierzchnia wynosi min 5cm2 co pozwoli na zredukowanie nacisku na skórę głowy do 1N
4.14 | Urządzenie współpracujące z interfejsem Hi-Pro
5.1 | Magnes zewnętrzny utrzymujący procesor dźwięku
5.1 | Magnes złożony z 2 wbudowanych magnesów utrzymujących procesor dźwięku w odpowiedniej pozycji
5.2 | Min 7 stopni sił magnesu, dobieranego w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta
Zad. 18. Asortyment do stymulacji mózgu - stymulator dwukanałowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu, kierunkowy – Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu z elektrodami kierunkowymi dopuszczony do wykonywania badania rezonansem 1,5 |  |  |  | szt | 1
2 | Elektroda drażniąca kierunkowa ośmiokontaktowa |  |  |  | szt | 1
3 | Łącznik elektrody rozciągliwość co najmniej 10% (dostępne modele o zróżnicowanej długości: 50, 60 i 90 cm) |  |  |  | szt | 1
4 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki, średnica otworu od 14mm do 17 mm |  |  |  | szt | 1
5 | Programator pacjenta, w języku polskim, bezprzewodowy obsługiwany przez Bluetooth |  |  |  | szt | 1
6 | Elektrody do mikrorecordingu po 5 szt/opak (minimalna ilość zamówienia to 5 sztuk) |  |  |  | szt | 1
7 | Prowadnice do mikrorekordingu do elektrod po 5 szt/ opak (min. Ilość zamówienia to 5 sztuk) |  |  |  | szt | 1
razem | [6 empty] | Razem:
Indywidualne zamówienie na pacjenta.
Zad. 19. Asortyment do stymulacji rdzenia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego - stymulator rdzeniowy przeciwbólowy stałonatężeniowy, 16 kontaktowy, dopuszczony do bezpiecznego badania MRI całego ciała niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym; wyposażony w technologię automatycznej zmiany parametrów pracy - Adaptive Stim; możliwość ustawienia do 32 programów, w ramach 8 grup; maksymalne natężenie przypadające na elektrodę 25 mA; maksymalne wymary: wysokość 68 mm, szerokość 51 mm, grubość 13 mm; możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych; możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika; stymulator kompatybilny z bezprzewodowym programatorem Samsung CT900D |  |  |  | szt | 1
2 | Programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem |  |  |  | szt | 1
3 | Przedłużacze o długości do wyboru: 20, 40, 60 centymetrów; możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika |  |  |  | szt | 3
4 | Elektrody chirurgiczne, szesnastokontaktowe; dwukolumnowe lub trójkolumnowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 65 i 90 centymetrów; Elektrody dopuszczone do bezpiecznego badania MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji w kanale kręgowym |  |  |  | szt | 1
5 | Elektrody przezskórne ośmiokontaktowe o długości do wyboru; 60, 75 i 90 centymerów |  |  |  | szt | 1
6 | Zatyczka do stymulatora |  |  |  | szt | 1
7 | Kabel screeningowy z zatrzaskiwaną obudową/zatyczki do stymulatora |  |  |  | szt | 1
Razem | [6 empty] | Razem:
Indywidualne zamówienie na pacjenta.
Zad. 20. System do stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L w aparacie OARM
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym (kmpl- 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadzące) |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 2 kmpl
1a | Śruba |  |  |  | szt | 80
1b | Bloker |  |  |  | szt | 80
1c | Pręt dogięty |  |  |  | szt | 40
1d | Igła dostępowa |  |  |  | szt | 20
1e | Drut prowadzący |  |  |  | szt | 80
razem | [6 empty] | Razem:
Narzędzia u zamawiającego. Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy.
| PARAMETRY GRANICZNE System do stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L w aparacie OARM | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe
2 | - walcowy kształt trzpienia śruby,
3 | - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
4 | - pręt o grubości 5,5 mm
5 | - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
6 | - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)
7 | - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm
8 | - pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji
9 | - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm
10 | - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,
11 | - możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów,
12 | - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby
13 | - w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie,
- system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie
Zad. 21. Sterylna proteza ubytku kości
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni do 50 cm2. |  |  |  | szt | 3
2 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni do 50 -120 cm2. |  |  |  | szt | 2
3 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni powyżej 120 cm2. |  |  |  | szt | 2
4 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, złożona z dwóch protez. |  |  |  | szt | 2
Razem | [6 empty] | Razem:
Indywidualne zamówienie na pacjenta.
Zad. 22. System do stabilizacji transpedikularnej przezskórnej do aparatu OARM.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł
1 | System tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca. System kompatybilny z aparatem OARM firmy Medtronic posidanym przez Zamawiającego. |  |  |  | kmpl | 10
Zestaw narzędzi lotny, na wezwanie.
Obowiązkowe szkolenie dla lekarzy z implantacji i obłsugi narzędzi.
| PARAMETRY GRANICZNE system tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S do aparatu OARM | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku.
2 | Śruby o średnicach 4,5 do 8,5 mm skok co 1 mm, oraz długościach w zależności od srednicy i długosci łopatek 25mm do 90 mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10 mm.
3 | Śruby kaniulowane z dodatkowymi otworami umożliwiajace kotwiczenie sruby cementem w trzonie kręgu
4 | Podajnik cementu pakowany sterylnie
5 | Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
6 | Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem, celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm, o długosci od 30 do 80 mm stopniowane co 5 mm, oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, możliwosć zastosowania pręta prostego 480mm i 60
7 | Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicydostosowanej do kielicha śrub i długościach od 30 do 130 mm.
8 | W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min 3 rózne srednice, 2 długości oraz 2 kształty noży - stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną lub tępą.
9 | W zestawie instrumentarium zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia Cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W
Zad. 23 Do zabiegów endowaskularnych - 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: - urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek - komórki zachowujące niezmienioną wielkość niezależnie od średnicy naczynia - urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm, z możliwością całkowitego ponownego złozenia w naczyniu, - dostepne średnice: 3mm, 4mm, 6 mm, długości 20mm, 24mm, 40 mm, - na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu - odległość między dystalnym a proksymanlym markerem: 30,6mm, 31mm, 37mm, 47mm, 50 mm, 51,6mm - system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,017" (dla 3mm), 0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm), - wskazanie do zastosowania: przywracanie przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udary niedokrwiennego w wyniku zatoru duzego naczynia wewnątrzczaszkowego |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 lub 30cm (dla średnicy 0,036”/0,04”). |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3. | Mikrocewnik o długosci całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i srednicy wewnętrznej 0,021". Posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystal;ny marker. Cewnik pokryty powłoką hydrofilną. Całkowita długość cewnika 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający dystalny marker, pokrycy powłoką hydrofilną. |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4. | Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitinolowych i felikalnym coilem nitinolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji. Cewnik o swietle wewnętrznym 0,068" lub 0,071", długość robocza 132cm. Maksymalna srednica zewnętrzna 0,083" dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,068" i 0,0855", dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,071". Posiada miękką, atraumatyczną, fazowaną końcówkę. Pokrycie hydrofilne dystalnej części cewnika na długości 40 cm. Wskazany do usuwania (odsysania) skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
5. | Rurki łączące cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompą aspiracyjną. Światło wewnętrzne rurki 0,110" i długości 112", odcinek dystalny o długości 7". |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
6. | Kanister aspiracyjny pojemności 1200ml |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
7. | Pompa do aspiracji kompatybilna z kanistrem, rurkami i cewnikami do odsysania (pompa w użyczeniu dla Zamawiającego na czas trwania umowy) |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
8. | Cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii. Cewnik o średnicy 6, 7, 8, 9F i świetle wewnętrznym 0,051" (dla 6F), 0,067" (dla 7F), 0,075" (dla 8F), 0,085" (dla 9F) oraz długości roboczej 95cm (dla 6, 7, 8F) i 92 cm (dla 9F). Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach. Wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu. Długość balony 7mm (dla 6, 7F) oraz 10mm (dla 8, 9F) |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
9. | Mikrocewnik o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min świetle wewnętrznym 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10. Średnica zewnętrzna cewnika 2,1/1,7F lub 2,,4/1,9F i swietle wewnetrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z Pebax, wewnętrzna wykonana z PTFE. Cewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty 45st/2,5mm, 90st/5mm. Posiada pokrycie hydrofilne |  |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
10. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada podwójne zbrojenie: spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długosci. Wewnętrzne swiatło wykonane z teflonu, na zewnątrz pokrycie hydrofilne. Srednice zewnętrzne 0,024"/0,029" dist/prox, światło 0,017" na całej długości. Długość robocza 150cm.Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty, kształt J, 45st, 90st. |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
11. | Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowych, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o inne sztywności. Dostępne długości: 95cm, 105cm, 115cm, 125cm,130 cm, miękka część dystalna o długosci 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane srednice oraz światło cewnika: 5F/0,058", 6F/0,072". Żwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności. Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Kształty koncówek: prosta, Multi-Purpose 25st. Na całej długości pokrycie hydrofilne. Rekomendowany prowadnik: 0,035"/0,038" |  |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
12. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm (dla 0,010") i 205 cm (dla 0,014") wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 (dla 0,014") i 10 cm (dla 0,010"). Prowadnik miękki, atraumatyczny. Średnica prowadnika 0,014” na całej długości i 0,010" (dist./prox.). Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. |  |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
13. | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny, o progresywnej srednicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zależności od długości nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe połozenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncówki cewnika po odczepieniu spirali, uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoręczny system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm, długości 2-50 cm; helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm, długości 6-50 cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duze rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) do ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) |  |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
14. | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spirali, w opakowaniu snajduje się 5 sterylnych oddzielnie pakowanych urządzeń |  |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
15. | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 7 mm, długości 7, 15, 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5; 3,0F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010", prowadnik w zestawie. Długość cewnika 150 cm. Pojemność nominalna balonu 4 mm - 0,06ml, maksymalna objętość 0,15ml. Nominalna objętość balonu 7mm - 0,27ml, maksymalna objętość 0,35ml.. balon jest mozliwy do zastosowania w rozwidleniu naczyń. |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
16. | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 5mm, głudości 10/15/20/30/mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010" - prowadnik obecny w zestawie. Długosć cewnika 150cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm; 0,20ml dla 15 mm; 0,26ml dla 20mm; 0,36ml dla 30 mm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
17. | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu o pojemności 1 ml |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
18. | Cewnik umożliwiający usuwanie/aspirację zatorów i miękkich skrzeplin z wybranych naczyń w układzie tętnic mózgowych. Cewnik odporny na zaginanie w krętych naczyniach, długość robocza 160 lub 132 cm. |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
19. | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem: Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów (dla rozmiarów 2,5-3,5mm) i z 64 drutów (dla rozmiarów 4,0-6,0mm), wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłe radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widocznośc w skopi. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm; 3,0mm, długości: 12/14/20mm; 3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm; 4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30mm; 4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40mm; 5,0mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm; 5,5mm, długości: 20/40/50mm; 6,0mm, długości: 20/40/50mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu. Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”. Kompatybilny z mikrocewnikiem 021’’ dla rozmiarów 2,5-3,5mm i 027” dla rzmiarów 3,5-6,0mm. |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
20. | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie precypitacji materiału embolizacyjnego z roztworu. Zawiera: kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH, rozdrobniony proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). Dostępne lepkości 18 (6% EVOH), 20 (6,5% EVOH) oraz 34 (8% EVOH). Zestaw zawiera 1 ampułkę EVOH 1,5 ml; 1 ampułkę ze środkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemności 1 ml. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
21. | Mikrocewnik o długosci całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Średnica zewnętrzna mikrocewnika 2,7-1,5F prox/dyst , światło wewnętrzne 0,013". Mikrocewnik posiada zmienną charakterystykę sztywności od największej do najmniejszej, na całej długości posiada pokrycie hydrofilne. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
22. | Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, średnica zewnetrzna 2,7/1,5F prox/dyst. Posiada dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. W zestawie znajduje się torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
23. | Mikrocewnik o długości całkowitej 200cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm. Średnica prowadnika 0,008" na całej długości. Część dystalna posiada pokrycie hydrofilne. |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
24. | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego. Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego.Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079". Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na na długości 25 cm. |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
25. | Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego. Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040". Dostępne długości: 120 i 130 cm. Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein. |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
26. | Urządzenie do endowaskularnej embolizacji worka tętniaka mózgu - kształt rozkloszowany, druty dwuwarstwowe DFT- 144 końcówki), samorozprężalny, niklowo-tytanowy, zamkniętokomórkowy, obecna platyna dla ulepszenia widoczności. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,021” (0,53 mm). Atraumatyczna końcówka dystalna klosza. Dwuwarstwowy kosz z siatki. Elektrolityczny sposób odczepiania. Końce bliższe i dalsze implantu są zabezpieczone i oznaczone dwoma znacznikami ze stopu platyny i irydu nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. Implant osadzony na druciku nitinolowym o długości około 185 cm. Koszulka wprowadzająca dostarczana z każdym urządzeniem wewnątrz workowym chroniąc dystalną część implantu, podczas gdy urządzenie wewnątrz workowe jest przygotowywane, ładowane i wprowadzane przez mikrocewnik wprowadzający. Implant odłącza się za pomocą przenośnej, ręcznej odczepiarki elektrolitycznej. Urządzenie wewnątrz workowe o średnicach od 4,5 mm do 8,0 mm; dostępne 20 rozmiarach do wyboru - szerokości w zakresie od 4,5 do 8,0 mm i wysokości 3, 4, 5 mm. |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
27. | Urządzenie do odłączania: ręczne urządzenie zasilane bateryjnie, przeznaczone do inicjowania i kontrolowania momentu odłączenia implantu. Urządzenie do odłączania zaprojektowane tak, aby zastosować prąd stały przez urządzenie i wykryć odłączenie. Pakowane w opakowania zbiorcze a'5 szt. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem:
Szafa do przechowywania asortymentu w użyczeniu na czas trwania umowy.
Zad. 24 Do zabiegów endowaskularnych - 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Cewnik diagnostyczny radiologiczny • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników w cm – 30 cm, 40 cm , 65 cm ,80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI 20 szt. dla kodów katalogowych:4…NB, 5…NB 10 szt. dla pozostałych kodów katalogowych |  |  |  | szt. | 75 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Strzykawka • Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml • Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni • Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka • 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Gumowe zakończenie tłoka • Nakręcane końcówki męskie 5 szt. (20 i 30 ml) 4 szt. (10 i 60 ml |  |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Introduktor do nakłucia tętnicy udowej z prowadnikiem i igłą • Zawiera introduktor, dylator, prowadnik 0,035” lub 0,038” oraz igłę 18G x 7 cm • Długość 11 cm • Średnica 5F, 6F, 7F, 8F (dla 0,035”) 5F, 6F (dla 0,038”) • Długość prowadnika 50 cm • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne zakończone kranikiem • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego • Rozmiary kodowane kolorami |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
5 | Spirale embolizacyjne platynowe • odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnymi – dioda zielona/czerwona i wskaźnikami dźwiękowymi • proksymalny marker na popychaczu • spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018’’ • spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Soft, Regular, • kompatybilna z mikrocewnikiem 0,0165” • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 24 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-68 cm |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
6 | Spirale embolizacyjne pokrywane • spirala platynowa z hydrożelowym rdzeniem • przeznaczona do tworzenia koszyka, wypełnienia i wykończenia • spirale odporne na rozciąganie • spirala o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”, 0,018” • spirala z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnymi – dioda zielona/czerwona i wskaźnikami dźwiękowymi • proksymalny marker na popychaczu • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 20 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-48 cm |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
7 | Cewnik balonowy • cewnik balonowy przeznaczony do okluzji naczyń krwionośnych obwodowych i układu nerwowego • szaft balonu o budowie 2 kanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu • szaft zbrojony oplotem • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • pokrycie hydrofilne na balonie • kompatybilny z DMSO • max ciśnienie 700 psi • na balonie umieszczone są znaczniki ułatwiające wizualizację fluoroskopową: dystalny i proksymalny oraz 1 znacznik umieszczony na dystalnej końcówce cewnika • miękka końcówka dystalna o długości 5 mm • średnice balonu/długości balonu: 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; 4mm/11 mm • średnica robocza balonu 2-6 mm • średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej: 2,1F i w części proksymalnej 2,8 F • niski profil umożliwia przeprowadzenie zabiegu techniką „kissing baloon” |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
8 | System odczepiania elektromechaniczny - V-Grip • wskaźniki wizualne zielona/czerwona dioda i dźwiękowe • zawiera niezależne źródło zasilania • odczepianie spirali przy pomocy jednego przycisku poniżej 3 sekund • sterylny, jednorazowego użytku • ergonomiczna budowa |  |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
9 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy Implant • stent pleciony z 12 lub 16 drutów wykonanych z nitinolu, dostępny stent wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem • konstrukcja zamkniętokomórkowa • flary na obu końcach stentu: 3 lub 4 • długość flarów min. 0,5 mm, max. 2,5 mm • 3 lub 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej • posiada wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii • pokrycie metalem naczynia max. 29% • skracalność min. 35% max. 60% System dostawczy (popychacz) implantu • rdzeń popychacza wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu lub hybrydowy nitinolowo-stalowy • materiał radiocieniującej końcówki dystalnej - platyna • długość dystalnej końcówki popychacza widocznej w skopii min. 5mm max.10 mm • marker typu flurosafe* umieszczony 148 cm od dystalnej końcówki • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,017” lub 0,021’’ • możliwość wycofania do momentu, kiedy minimum 3 mm nierozprężonego stentu pozostaje w Mikrocewniku |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
10 | Mikroprowadnik • średnica zewnętrzna prowadnika: dystalna 0,012”, proksymalna 0,014” • kształtowalny tip o dł. 1,4cm • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • końcówki cieniujące: 3 cm, 6 cm • pokrycie hydrofilne na długości 40 cm (Traxcess) lub 60 cm (Traxcess Select) • część proksymalna szaftu zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł 313 cm • szaft pokryty proksymalnie PTFE • kształt końcówki prosty • długość całkowita 200cm • szaft pokryty proksymalnie PTFE • 2 markery dostępne na szafcie prowadnika • kształt końcówki prosty • zestaw zawiera: mandryl modelujący, torquery, narzędzie do wprowadzania |  |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
11 | Mikrocewnik • do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • w zestawie: mikrocewnik, mandryn kształtujący, koszulka wprowadzająca • Długość cewnika 150 cm (Headway 17) , 156 cm (Headway 21,27), 167 cm (Headway Duo) • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm (Headway 17) • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm (Headway 21,27) • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • zaokrąglone krawędzie tipu • 2 platynowe markery na dystalnej końcówce umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali • domieszka siarczanu baru do polimeru na 15 cm dystalnych zapewnia widoczność w skopii • ciśnienie maksymalne 300 PSI • krzywizny: prosta, pre-shaped tip 45⁰, pre-shaped tip 90◦, pre-shaped tip J • pokrycie PTFE wew cewnika, kompatybilny z substancjami: DMSO, nBCA • nie zawiera lateksu ani PCW • Headway 17- średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 2.4F/1.7F • Headway 21- średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 2.5F/2.0F • Headway 27- średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 3.1F/2.6F |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
12 | System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych • przestrzenny koszyk z nici nitynolowych w technologii DFT • 2 kształty koszyka SL i SLS • średnice i wysokości implantu SL 3-11 mm i 2-9 mm • średnice i wysokości implantu SLS 4-11 mm 2.6-9.6 mm • koszyk odczepiany elektrotermicznie za pomocą odpalarki • popychacz ze stali nierdzewnej |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
13 | Mikrocewnik • Cewnik przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych (takie jak stenty / WEB) i infuzji środków diagnostycznych (kontrast) układu nerwowego, obwodowego i wieńcowego • wewnętrzna powierzchnia pokryta PTFE • powłoka hydrofilna na dystalnych 100 cm • proksymalny koniec cewnika ze złączką luer lock • możliwa kontrola fuloroskopowa podczas zabiegu, dzięki paskom znaczników • miękki tip • kształt końcówki: prosta, 45⁰ pre-shape, 90⁰ pre-shape • długości cewnika: 154 cm i 133 cm • VIA 17 - średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 2.5F/2.2F • VIA 21- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 2.8F/2.5F • VIA 27- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 3.2F/3.0F • VIA 33- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 3.8F/3.4F |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
14 | System odczepiania do systemu embolizacji tętaników naczyń mózgowych |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
15 | Cewnik prowadzący - Sofia • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i koszulką wprowadzającą „peel-off” • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą wodną • dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie • marker cieniujący na dystalnym odcinku • długość dystalnej końcówki 17 cm • rozmiar cewnika 5F i 6F • średnica zewnętrzna/wewnętrzna na całej długości : 0,068”/ 0.055’’ • długość cewnika dla 5F: 115 cm i 125 cm; dla 6F: 115 cm • maksymalne ciśnienie 300 psi • materiał do produkcji cewnika wolny od lateksu, PCV, DEHP |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
16 | Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i koszulką wprowadzającą „peel-off” • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą • dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie • marker cieniujący na dystalnym odcinku • długość dystalnej końcówki 19 cm • rozmiar cewnika - 6F • proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0825(2,1mm)/0.070" • dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0815(2,1mm)/0.070" • długość cewnika: 125, 131 cm • maksymalne ciśnienie 300 PSI • materiał do produkcji cewnika wolny od lateksu, PCV, DEHP |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
17 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadnik o budowie hybrydowej • Prowadnik o średnicy 0.007’’ w części dystalnej oraz 0.014’’ w części proksymalnej • Rdzeń prowadnika w części dystalnej wykonany z nitynolu w części proksymalnej wykonany wykonany ze stali • Prowadnik o długości 210 cm • Kształtowalna końcówka prowadnika o długości 1,4 cm • Pokrycie hydrofilne na długości 158 cm |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem:
Szafa do przechowywania asortymentu w użyczeniu na czas trwania umowy.
Zad. 25 Do zabiegów endowaskularnych - 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona. • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Zestaw aspiracyjny • Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej oraz potrójnym drutem NiTi; dystlanie - progresywny oplot NiTi • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE" |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej oraz potrójnym drutem NiTi; dystlanie -progresywny oplot NiTi |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4 | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 6.0; dystalna średnica wewnętrzna .054''; długość 138cm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
5 | Zestaw aspiracyjny pośredni • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041” , długość 139cm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
6 | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 160cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
7 | • Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; • długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; • wyposażony w 5 znaczników |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
8 | Spirala neurologiczna odczepiana • mechaniczne uwalnianie spirali • mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; • popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; • długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm - WSZYSTKIE rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010" • wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; • Progresywna miękkość – spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali (co najmniej 10% długości - progresywna miękkość) |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
11 | • spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standardowa) i część wypełniająca (miękka), • dostępne długości: 20, 30 i 50 cm; • Spirale dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy od 3 do 6 mm • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025" (.635 mm) • Natychmiastowe mechaniczne odłączenie |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
12 | • pierwotna średnica spirali - 0.020" (.508 mm) • zbudowana z dwóch warstw - wewnętrzne włókno typu „Ultra HD”, zewnętrzna platynowa spirala; • dostępne długości: 7, 10, 15, 25, 35, 40, 50, 60 cm; • Spirale dedykowane jako uzupełenienie POD400” • Kompatybilne z z mikro cewnikami 0,025" (.635 mm). • Natychmiastowe mechaniczne odłączenie |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
13 | Mikrocewnik • Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita 150 cm; • Widoczność w RTG – dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie • Zakończenia – proste, 45, 90 lub 130 stopni |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
14 | Urządznie do odczepiania spiral • Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; • dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
15 | Zbiornik • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, • kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE; • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem Biologicznym |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
16 | Cewnik typu Benchmark • Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem:
Wykonawca na koszt własny wyposaży Zamawiającego na czas trwania umowy w: Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji -29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do Tromboaspiracji
Szafa do przechowywania asortymentu w użyczeniu na czas trwania umowy.
Zad. 26 Do zabiegów endowaskularnych - 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Introduktor - koszulka z zastawką 5Fx11cm i 6Fx11cm, w zestawie prowadnik 0,035"x40cm, igła do nakłucia 18Gx70mm |  |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Introduktory do tętnicy promieniowej: zakres średnic 5-7F, różne długości: 11-23 cm, zestaw składający się z koszulki naczyniowej, rozszerzacza, igły 21G dł. 38mm oraz mini prowadnika o średnicy 0,018" dostępnego w dwóch wersjach: o prostej końcówce roboczej i wygiętej pod kątem 45 stopni, pokrycie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni koszulki substancją nadającą poślizg i ułatwiającą wprowadzanie |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Introduktor - koszulka z zastawką hemostatyczną, wzmocniona zbrojeniem typu coil, atraumatyczne zakończenie z markerem, w zestawie rozszerzacz, igła do nakłucia naczynia 18G/70mm, kranik trójdrożny, średnica od 5F do 8F, dostępne długości: 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 cm. |  |  |  | szt. | 75 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4 | Igła angiograficzna dwuczęściowa 18Gx70mm, z przezroczystą nasadką zaopatrzoną w niezintegrowane skrzydełka |  |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
5 | Y obrotowy z zastawką, akceptujący cewniki do 9F |  |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
6 | Kateter do embolektomii i trombektomii 2F/60cm, z balonem o pojemności 0,15ml, średnicy 5,0mm. |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
7 | Cewnik prowadzący progresywny, srednica 6F, długość 95cm, część dystalna o średnicy 4,9F, hydrofilna, o zwiększonej elastyczności na długości 8cm |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
8 | Cewnik prowadzący o długości 80, 90 i 100 cm, o dużej srednicy wewnętrznej 0,088", z segmentem proksymalnym wzmocnionym oplotem oraz segmentem dystalnym o stopniowanej elastyczności, z powłoką hydrofilną na długości 20 cm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
9 | Mikrocewnik dedykowany do intrakranialnych zabiegów interwencyjnych, o długości 160 cm, średnicy prox. / dist.: 2,5F / 2,2 F, światło cewnika 0.017” z pokryciem PTFE, 4 - segmentowe zróżnicowanie elastyczności 2 wersji cewników do wyboru: 50 / 200 / 180 m oraz 100 / 230 / 100 mm z pokryciem hydrofilnym oraz z segmentem usztywnionym wspierającym, o dł. 1170 mm, 2 markery pozycjonujące w segmencie dystalnym, w odległości 3 cm, cewnik kompatybilny z DMSO, stentem intrakranialnym, zestawem do trombektomii mechanicznej i embolizacji tętniaków |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
10 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z zakończeniem w kształcie oliwki, powlekany substancją hydrofilną, z platynowym markerem na końcu, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8Fx 165cm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
11 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, o zmiennej elastyczności, z trzema platynowymi markerami, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar1,2Fx165 i 1,5Fx165cm |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
12 | Zestaw do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych, z elektronicznym systemem odczepiania w czasie poniżej 1 sekundy, z dżwiękową i wizualną sygnalizacją, oporne na rozciąganie, ze zmiennym profilem miękkości w konfiguracjach Standard, Soft i Super Soft, o średnicy zwoju 0.010" i 0.018", rozmiary w zakresie od 1 mm x 1 cm do 24 mm x 65 cm |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
13 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
14 | Cewnik do angioplastyki naczyń wieńcowych, balon 4mmx60mmx140cm i 6mmx40mmx140cm, profil przejścia max 0,025", pokryty powłoką hydrofilną |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
15 | Mikrocewnik do zabiegów embolizacji tętniaków z remodelingiem i implantacją stentów oraz do dystalenj aspiracji: średnice: 1.9/2.4F; 2.1/2.8F; 2.4/3.1F; 3/3.3F; 3.3/3.4F; 3.8/4.0F; 3.1/5F; długość 155cm, marker umieszczony dystalnie, pokrycie hydrofilne. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
16 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, srednica części dystalnej 0,007", 0,008", 0,012/0,014", dł. 200 – 210cm |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
17 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej 0,012" dł. 300cm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
18 | Intrakranialny system do trombektomii dedykowany do stosowania u pacjentów z udarem niedokrwiennym do usuwania skrzepów oraz ciał obcych z naczyń mózgowych, wykonany z nitinolu, posiadający markery rozmieszczone w części proksymalnej, środkowej oraz dyst |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
19 | Intrakranialny system do trombektomii dedykowany do stosowania u pacjentów z udarem niedokrwiennym do usuwania skrzepów oraz ciał obcych z naczyń mózgowych, wykonany z nitinolu, posiadający markery rozmieszczone w części proksymalnej, środkowej oraz dystalnej w celu lepszej oceny długości roboczej i rozmieszczenia w naczyniu, średnice 4, 5, 6 mm, długość od 20mm do 50 mm. |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
20 | Stent mózgowy nitynolowy, samorozprężalny, pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni. |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
21 | Stent mózgowy nitynolowy, o niskim profilu, samorozprężalny, pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni, średnica 2.0mm i 2.5mm, długość od 12mm do 25mm. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
22 | Stent kierunkujący przepływ, o niskim profilu, dedykowany do naczyń o różnych średnicach, zarówno małych położonych dystalnie w mózgowym układzie naczyniowym, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017”, oraz proksymalnych o średnicy do 5,0 mm,, kompatybilny z cewnikie, 0,021", jednorodna konstrukcja stentu pleciona z 48 fragmentów drutu nitinolowego, warunkująca płynne uwalnianie, możliwość złożenia i relokacji w naczyniu po 90% uwolnieniu, zoptymalizowane przyleganie do ściany naczynia, w wyniku zaokrąglonych, krótkich, poszerzonych końców stentu, rozmiary: 2,25 x 10, 15, 20 mm ; 2,75 x 10, 15, 20, 25 mm ; 3,25 x 10, 15, 20, 25 mm oraz 3,5 x 15 - 4,75 x 30 mm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
23 | Cewnik z balonami odczepianymi o średnicy balonu od 6,0mm do 12mm, dł. Od 9mm do 30mm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
24 | Mikrocewniki z balonami do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: rozmiar od 4,5x15mm do 5,0x10mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
25 | Mikrocewnik z balonami o podwójnym świetle do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: średnice 3-5mm do 4-6mm, dł od 6 do 30mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
26 | Stent szyjny nitinolowy, samorozprężalny, kompatybilny z introduktorem 5F i cewnikiem prowadzącym 7F, Stenty proste 4,0-10mm, stenty taperowane 5,0-10mm, dł: 20, 30, 40, 50, 60 mm. System RX. Dostepne wersje z systemem pull back oraz rączką |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
27 | Zestaw do neuroprotekcjidystalnej system RX oraz OTW, srednica koszyka filtrującego 4,0-8,0mm |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
28 | Cewnik diagnostyczny Headhunter 5F i 6F x 110, 125 i 135 cm, z platynowym markerem i powłoką hydrofilną na 1/2 długości krzywizny oraz cewniki zbrojone o dł. 100 cm. ( Zamawiąjący każdorazowo określił rozmiar zamawianego asortymentu) |  |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
32 | Cewnik diagnostyczny Vertebral 5F i 6F x 110, 125 i 135 cm, z platynowym markerem i powłoką hydrofdilną na 1/2 długości cewnika w częsci dystalnej, dostępne cewniki zbrojone o dł. 100 cm. (Zamawiający każdorazowo określił rozmiar zamawianego asortymentu) |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
33 | Cewnik diagnostyczny Simmons II 5F i 6F x 110, 125 i 135 cm, z platynowym markerem i powłoką hydrofilną na na 1/2 długości cewnika w części dystalnej, dostępne 4 długości krzywizny oraz cewniki zbrojone o dł. 100 cm. (Zamawiający kazdorazowo określił rozmiar zamawianego asortymentu) |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
34 | Materiał do embolizacji EVOH - kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni RTG, dostępne dwa rodzaje lepkości |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem:
Szafa do przechowywania asortymentu w użyczeniu na czas trwania umowy.
Zad. 27 Do zabiegów endowaskularnych - 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący, dostosowany do wymiarów pętli. Rozmiar pętli: - pętla standardowa- średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długość prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F - mikropętla- średnice 2/4/7mm, długoś ć prowadnika 175/200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Zad. 28 Do zabiegów endowaskularnych - 6
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | Urządzenie do zamykania tętnicy udowej, kompatybiley z koszulkami 5F, 6F, 7F, 8F. Wyposażone w biodegradowalny korek kolagenowy, absorbcja korka w czasie 60-90 dni. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny nitinolowy prowadnik, oraz okno z markerami do pozycjonowania urządzenia i port boczny jako wskaźnik przepływu krwi |  |  |  | szt. | 125 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Prowadniki hydrofilne- średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038”. Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short= 1cm, regular= 3 cm oraz long= 5cm, 8cm, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna bolia. Rdzeń nitinolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcanie i na załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o sztywności standardowej (grubość rdzenia 0,5mm), półsztywnej (g. r. 0,6mm) i sztywnej (g.r. 0,7mm). Wersja sztywna prowadnika trzykrotnie sztywniejsza od wersji standardowej. Wymagane jest, aby powłowka hydrofilna i konstrukcja wykonane były w tej samej technologii dla wszystkich zaoferowanych prowadników. Dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. Długości 50,80,120,150,180,220,260,300,350,400,450. |  |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Zestaw transradialny (w zestawie koszulka, miniprowadnik i igła)- krótka koszulka wykonana z ETFE. Średnice od 4 do 6 Frl, długość 7cm lub 10cm. W zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45cm z prostą końcówką. W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką. Atraumatyczne gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza. Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia, jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik, umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność. Intuincyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji- wyczuwalny charakterystyczny klik. Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym. Lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Ucho do szwu chirurgicznego. Igła 22Gx38mm, 21Gx38mm lub 20Gx38mm. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4 | Cewniki diagnostyczne do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych- cewnik diagnostyczny selektywny/flush o średnicach 4,5Fr. Długości 65, 80,90,100,110. Dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzaną nylonem. Zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej. Miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2cm bez zbrojenia). Duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, dla 4Fr= 0,041”/1.05mm, dla 5Fr= 0,047”/1.22mm. Dobry przepływ kontrastu do 22ml/sek, odporność na wysokie ciśnienie podania kontrastu do 1000 psi. Z otworami bocznymi lub bez. Duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
5 | Zestaw do dostępu udowego, w tym zestawy pediatryczne (w zestawie koszulka, miniprowadnik i igła)- koszulka wykonana z ETFE. Średnica 4-9Fr, długość 10cm. Miniprowadnik o średnicy 0,035” i 0,038” o długości 45cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą. W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką. Atraumatyczne gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza. Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia, jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik, umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność. Intuincyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji- wyczuwalny charakterystyczny klik. Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym. Lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Ucho do szwu chirurgicznego. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
6 | Koszulka naczyniowa zbrojona- prowadząca- z markerem na końcu, z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. Koszulka o średnicy 5-8Fr, długość 45cm-65cm-90cm. Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”. Duża średnica wewnętrzna: 0,076”(1,90mm) dla 5Fr, 0,087”(2,20mm) dla 6Fr, 0,101”(2,50mm) dla 7Fr, 0,115” (2,90mm) dla 8Fr. Pokrycie hydrofilne na 5,15 lub 35 dystalnych cm. Zbrojona oplotem stalowym duża odporność na zgięcia i złamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu. Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią. Złoty marker 5mm od końca dystalnego. Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowo zakończona końcówka rozszerzacza. Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia, jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik, umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku. Intuincyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji- wyczuwalny charakterystyczny klik. Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym. Lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
7 | Cewnik hydrofilny superselektywny, obwodowy- średnica 4Fr, 5Fr, obie komplatybilne z prowadnikiem 0,038”. Długość 40,65,80,100,110,120cm komplatybilny z prowadnikeim 0,038”. Duża średnica wewnętrzna: 1,03mm dla 4Fr, 1,10mm dla 5Fr. Autramatyczna miękka kocówka (koniec dystalny bez zbrojenia). Dystalna część pokryta warstwą hydrofilną, na długości 15,25 lub 40cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe. Kontrola trakcji 1:1. Duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi. Dwuwarstwowa ściana, zbudowana z PTFE: warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogacona nylonem, sztywniejsza i twardsza. 4Fr zbrojone podwójnym oplotem, ze stali nierdzewnej (dystalne 15cm bez zbrojenia, max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi). 5Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10cm bez zbrojenia, max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi). |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
8 | Stent do tętnic szyjnych. Stent nitinolowy o strukturze plecionej. Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką, zapobiegającą mikroembolizacji. Bardzo małe komórki stentu, uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381mm2. Minimalny zakres średnic od 5 do 10mm. Zakres długości 25,37,47,22,33,40,25,43mm. Stent w systemie RX, długość segmentu RX 30cm. Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5Fr. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem:
Zad. 29 Do zabiegów endowaskularnych – 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Bank zamawiającego
1 | 1. Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach : 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego - przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. 2. Zestaw do pierwotnego i wtórnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 lub 12,5 mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Średnica minimum 22Fr. Zestaw w składzie: - Proteza uniwersalna do wszczepiania - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. 3. Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetok Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: • protezę głosową wprowadzoną do podajnika - zestaw jałowy, • szczoteczkę do czyszczenia protezy • instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki. |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
2 | Jednorazowa sterylna prowadnica, służąca do wprowadzania protezy głosowej służąca do wprowadzania i przeznaczona do umieszczenia sterylnej, wszczepialnej protezy głosowej po całkowitej laryngektomii(punkcja pierwotna lub wtórna) lub do wymiany od strony przełyku sterylnej, wszczepialnej protezy głosowej prowadnica jest zaopatrzona w łącznik służący do umocowania końcówki(wykonany z tworzywa nylonowego- piliamid) z uchwytem nowej protezy głosowej i 8mm element oporowy Stopper służący do usuwania pozostałej części protezy głosowej przez jamę ustną(wykonana z tworzywa ABS) |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
3 | Zatyczka do protezy głosowej służąca do tymczasowego zatamowania przecieku przez protezę głosową zatyczka kompatybilna z protezą 22,5Fr |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
4 | Wymiennik ciepła i wilgoci HME/ opakowanie 30 szt Wymiennik stwarzający mały opór oddechowy, zmniejszający nasilenie kaszlu i wytwarzanie śluzu, umożliwiający łatwe zamknięcie w celu mówienia, posiadający niskoprofilową konstrukcję, zbudowany z piankowego filtra nasączonego chlorkiem wapnia, zamkniętym w plastikowej obudowie minimum 30 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  | bank ustalony po podpisaniu umowy
Razem: