## Pakiet 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 1 – Zestawy do drenażu worka osierdziowego
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F Miniskalpel Worek na wydzielinę 1,5 L z miarką Łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną strzykawka 50 ml z końcówką typu LL strzykawka 10 ml z końcówką typu LL Prowadnik drutowy J3, 0,035&quot; długości 100 cm Cewnik do drenażu typu Pigtail ( 7F/9F) wykonany z kontrastującego pod RTG poliuretanu, długości 500 mm Kaniula z mandrynem 1,3 x 120 mm (dwuczęściowa) Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową o wymiarach 45 x 75 cm | szt. | 5
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 2 – Cewnik balonowy powlekany lekiem DEB
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewnik balonowy powlekany lekiem DEB - cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego - minimalny wymagany przedział średnic 2 mm – 4,0 mm (minimum 6 długości) - wymagany przedział długości: 12-30 mm (minimum 6 długości) - ciśnienie nominalne maksimum 7atm.; RBP ≤ 14atm - ilość substancji czynnej minimum 2µg/mm2 - profil wejścia maksimum 0,017” - shaft proksymalny ≤1,8F - shaft dystalny ≤2,5F | szt. | 20 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 3 – Igła tępa metalowa
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Igła tępa metalowa do prowadników wieńcowych wykonana ze stali chirurgicznej średnica 20 G akceptująca prowadniki o średnicy 0.014” i 0.018” | szt. | 100
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 4 – Igła punkcyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Igła punkcyjna do techniki seldingera 1.3 mm x 70 mm (18G) zakończenie typu luer lock wykonana ze stali nierdzewnej Ø 1,3 mm łagodnie zwężające ujście umożliwiające łatwiejsze wprowadzenie prowadnika o średnicy do max 0,038” (0,97 mm) | szt. | 20
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 5 – Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi metodą krwawą
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi metodą krwawą z przetwornikiem jednorazowego użytku pakowanych osobno ( kompatybilnych z systemem do angiografii zamawiającego) Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych Połączenie z kablem interfejsowym PIONOWE, wodoszczelne; Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek; Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi – nie wymagający dodatkowych portów do kalibracji przed użyciem; Konfiguracja zestawu: przewód combidyn 150cm przezroczysty zatyczka ochronna męska końcówka węża system infuzyjny bez odpowietrzacza 150cm zestaw do monitorowania ciśnienia krwi metodą krwawą z przetwornikiem jednorazowego użytku kompatybilny z systemem do angiografii zamawiającego ( combitrans z systemem płuczącym i kranikiem trójdrożnym) Możliwość zaoferowania zestawów jednoprzetwornikowych z możliwością przełączania z pomiaru ciśnienia tętniczego na pomiar OCŻ; Opis na opakowaniu w j. Polskim. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem monitorującym i diagnostycznym. | szt. | 900
SUMA | [5 empty] | x |  | x | x
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 6 – Sprzęt drobny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Rampy dwukranikowe off płynne przekręcanie kraników ergonomiczny kształt przezroczysty korpus umożliwiający kontrolę wizualną z adapterem rotacyjnym i łącznikiem luer lock kraniki ustawione w wersji ON lub OFF 3 – kranikowe dostępne w wersji do: iniekcji automatycznych (70 bar/1000 psi) - iniekcji ręcznych (35 bar/ 500 psi) | szt. | 900
2 | Dreny wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej testowane do 84 bar/ 1200 psi wykonane ze zbrojonego PUR końcówka męska/ żeńska z adapterem rotacyjnym luer lock bardzo elastyczne przezroczyste, umożliwiające kontrolę wizualną średnica wew. drenu 1.7 mm, średnica zew. drenu 3.6 mm różna długość drenów 50- 200 cm kompatybilne z urządzenie posiadanym przez zamawiającego ILLUMENA NEO 7161-S DREN 200 cm | szt. | 20
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  | 0 | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 7 – Wkład do strzykawki wysokociśnieniowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Wkład do strzykawki wysokociśnieniowej do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Kompatybilne z urządzenie posiadanym przez zamawiającego ILLUMENA NEO 7161-S | szt. | 20
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 8 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do zabiegów angipoplastyki wieńcowej. -Manometr analogowy o zakresie ciśnień do 30atm. -pojemność 20ml -przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy -dren wysokociśnieniowy oraz kranik trójdrożny -przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji -mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację -blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją -łatwe w obsłudze i ergonomiczne, mechanizm zwalniający i blokujący w postaci przycisku bądź zapadki (ew. uchwyt pistoletowy) możliwość zwalniania blokady jedną ręką. | szt. | 400
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 9 – Zestawy do wkłucia
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Zestaw do wkłucia promieniowego standardowy -Średnica wewnętrzna 5F, 6F, 7F -Igła metalowa 20, 21, 22 G , krótkie ostrze, kąt ostrza pozwalający na łatwe pokonanie skóry i tkanek miękkich podczas wkłucia -Prowadnik metalowy lub nitinolowy 0,018”, 0,021”, 0,025 ” -Koszulka naczyniowa z teleskopowym układem rozszerzającym -Gładkie atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz oraz między rozszerzaczem a koszulką naczyniową zastawka hemostatyczna niskooporowa dająca optymalną hemostazę -Ramię boczne z kranikiem | szt. | 600
2 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej -Średnica wewnętrzna koszulki naczyniowej do wyboru 6F, 7F, 8F -Długość koszulki naczyniowej 8-23cm (możliwość wyboru różnych długości) -Igła metalowa 18G , krótkie ostrze ułatwiające wkłucie -Prowadnik stalowy typu J 0,35 i/lub 0,38 długości min 40cm -Koszulka naczyniowa z teleskopowym układem rozszerzającym -Gładkie atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz oraz między rozszerzaczem a koszulką naczyniową -Zastawka hemostatyczna niskooporowa dająca optymalną hemostazę -Ramię boczne z kranikiem | szt. | 100
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 10 – Prowadniki naczyniowe.
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Prowadniki naczyniowe -Prowadniki klasyczne z końcówką typu J z możliwością rozprostowania -Dostępne średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038" - dostępne długości 150cm do 260 cm - Odporne na odkształcenia, -Końcówka atraumatycznie zakończona -Materiał- drut stalowy powlekany PTFE metodą „ pre coated” -Do prowadników typu J załączona prostownica ułatwiająca wprowadzenie do cewnika lub koszulki naczyniowej | szt. | 1000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 11 – Manipulator do prowadników wieńcowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Manipulator do prowadników wieńcowych ( torquer) Tworzywo przezroczyste umożliwiające kontrolę wizualną Łatwe i stabilne unieruchomienie prowadnika Kształt umożliwiający łatwe wprowadzenie końcówki prowadnika | szt. | 100
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 12
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 12 – Stenty wieńcowe do bifurkacji naczyń
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Stenty wieńcowe do bifurkacji naczyniowych koballtowo-chromowe powlekane sirolimusem (zmienny rozmiar stentu odcinek proksymalny zwiększony w stosunku do odcinka dystalnego). Trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu , Profilowany balon dopasowany do średnicy naczyń w bifurkacji . Komórka stentu o zwiększonym rozmiarze w miejscu odejścia bocznic | szt. | 15 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 13
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 13 - Trombectom wieńcowy
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Trombectom wieńcowy do usuwania skrzeplin z naczyń wieńcowych. -Cewnik do użycia w krążeniu wieńcowym łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi -Przeznaczenie – pobieranie i aspiracja materiału zakrzepowo-zatorowego z naczyń wieńcowych w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej -Cewnik typu monorail -Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F -Marker widoczny w skopii rtg na dystalnym końcu cewnika | szt. | 50 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | -Ciśnienie nominalne 8 atm |  |  |  |  | X |  | X | X

## Pakiet 14
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 14 – Opatrunki uciskowe do tętnicy promieniowej.
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Opatrunki uciskowe do tętnicy promieniowej. -Opaska uciskowa jednorazowa , umożliwiająca skuteczną hemostazę z materiałów hipoalergicznych, posiadających atesty do stosowania na uszkodzone tkanki ludzkie -Możliwość regulowania stopnia kompresji miejsca wkłucia -Możliwość monitorowania miejsca wkłucia bez zdejmowania opaski -Zapięcie, które umożliwia w sposób prosty założenie opaski a także uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski -Różne wielkości pozwalające na dopasowanie urządzenia do wielkości ręki -Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej i nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy | szt. | 700
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 15
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 15 – Cewniki balonowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewniki balonowe „semi-compliant” do angioplastyki wieńcowej. -Typ RX( rapid exchange)-RBP-14 atm -RBP-14 atm -Profil balonu <=0,027” dla średnicy 2,5mm -Profil wejścia końcówki balonu <=0,016” -Łatwość przechodzenia przez ścianę zmiany w naczyniach oraz kręte naczynia -Materiał balonu odporny na uszkodzenia -Gwarantowana możliwość min 10 krotnej inflacji do RBP średnice balonu od 1,25mm do 4mm -Długości balonu 6-30mm cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F w e wszystkich rozmiarach -Średnice balonu od 1,25mm do 4.0mm -Udokumentowana możliwość wykonywania zabiegów met „kissing baloon” -Dostępność cewników balonowych o ultra niskim profilu przejścia np. Profil balonu <=0,020” dla średnicy 1,25mm | szt. | 500 | [5 empty] | KOMIS
2 | Cewniki balonowe typu NC ( non-compliant) -Typ RX -różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm -Długość balonów od 6 do 25mm -Materiał odporny na uszkodzenia wytrzymujący kilkukrotne inflacje do RBP -Wszystkie średnice kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F -Długość użytkowa min 140cm Możliwość doprężania stentów ciśnienie nominalne 12 atm -RBP min 18 ATM | szt. | 500 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 16
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 16 – Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej. Dostępne rozmiary 5F, 6F, 7F Światło wewnętrzne 5F-0,058” ,6F-0,071”, 7F-0,081” niezmienne na całej długości cewnika Korpus cewnika z metalowym zbrojeniem dający stabilne podparcie , prowadzenie oraz optymalną kontrolę obrotów i dużą odporność na skręcenie i załamanie Atraumatyczna końcówka cewnika Stabilny kształt cewnika w temp 37st C Długości 90,100 i 110 cm Powierzchnia cewnika o zredukowanych oporach tarcia Dostępność kształtów, JL, JR, AL, AR, MPA, MBG, EBU, IMA oraz krzywizny nietypowe i uniwersalne i do LTW i PTW oraz wersji z otworami bocznymi Ergonomiczna końcówka ułatwiająca manipulowanie cewnikiem Wewnętrzne światło cewnika o stałej szerokości i niskim oporze umożliwiającym wprowadzenie cewnika typu „ mother & child” | szt. | 400 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 17
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 17 – Kontrasty jodowe do zabiegów naczyniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Monomeryczny niejonowy jodowy środek kontrastowy 350 mg jodu/ml. Dostępność w opakowaniach 50, 100, 200, 500 ml. Całkowita objętość 100 litrów. | litr | 100
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 18
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 18 – Kontrasty jodowe do zabiegów naczyniowych nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Dimeryczny niejonowy jodowy środek kontrastowy 320 mg jodu/ml. Dostępność w opakowaniach 50, 100, 200, 500 ml. Całkowita objętość 50 litrów. | litr | 50
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 19
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 19 – Kontrasty jodowe do zabiegów naczyniowych nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Monomeryczny niejonowy jodowy środek kontrastowy 400 mg jodu/ml. Dostępność w opakowaniach 50, 100, 200, 500 ml. Całkowita objętość 30 litrów. | litr | 30
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 20
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 20 – Prowadniki wieńcowe do zabiegów angioplastyki wieńcowej i przedłużacze do prowadników.
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Prowadniki wieńcowe do zabiegów angioplastyki wieńcowej | szt. | 400
a | Prowadniki wieńcowe prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; Średnica 0,014”; długość 190 i 300 cm; końcówka prosta i w kształcie „J”; min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” ; 0,0105” i 0,012” -dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). -dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym Widoczność dystalnego odcinka w rtg 30mm oraz znacznik widoczny w rtg zlokalizowany w odległości 45mm od końcówki prowadnika Obecność znacznika ramiennego i udowego w proksymalnym odcinku prowadnika Możliwośc mechanicznego kształtowania końcówki prowadnika Możliwość przedłużenia za pomocą dedykowanego przedłużacza Dostępność przedłużaczy do prowadników w ofercie firmy
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 21
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 21 - Balony ultrawysokociśnieniowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Balony ultrawysokociśnieniowe OPN NC -cewnik balonowy typu rapid exchange nc - możliwość stosowania balonu do pre- i post - dylatacji - podwójna konstrukcja balonu - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - ciśnienie RBP 35 atm - średnice balonu 1,5-4,5mm - długość balonu 10, 15, 20 mm - w zestawie inflator wysokociśnieniowy 40 i 55 atm | szt. | 15 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 22
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 22 – Zestaw do wkłucia promieniowego u osób o zwiększonym ryzyku powikłań i prowadniki hydrofilne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | -Dostępne średnice 5 – 6 – 7Fr -Dostępne długości 7 i 10 cm -Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025”, długość prowadnika 45cm - odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G -Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, -rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, -boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem -Możliwość zamówienia introduktorów promieniowych pokrytych śliską substancja hydrofilną, dostępne rozmiary 5F, 6F w długościach 10cm/16cm/25cm ,Prowadnik w zestawie 0,021” lub 0,025” z ostrą igłą metalową lub kaniulą plastikową. | szt. | 100
2 | prowadniki hydrofilne krótkie + długie +baby J Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona Dostępne długości 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 220 cm / 260 cm/ 300 cm/ 400 cm /450 cm Dostępne średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038" Zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm / 80 mm Dostępne prowadniki proste, zagięte, kształtowalne i typu „Baby J” dla wybranych rodzajów Dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności: Standard, sztywne i półsztywne | szt. | 100
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 23
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 23 – Prowadniki wieńcowe do angioplastyki oraz prowadniki do CTO
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Prowadniki wieńcowe do zabiegów angioplastyki -średnica 0,14” - dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów dająca dużą odporność i precyzyjną manewrowalność - rdzeń prowadnika w technice core-to-tip -Końcówka cieniująca 30mm - kształt koncówki „j” - hydrofilne pokrycie oplotu - dostępne długości 180 i 300cm - sztywność końcówki 0,5 g i 0,7g | szt. | 150
2 | Prowadniki wieńcowe specjalistyczne do zabiegów w naczyniach o krętej anatomii oraz do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych -średnica 0,014” - rdzeń wykonany w technice core to-tip - kształt końcówki prosta i „J” -dostępne różne sztywności końcówki od 0,5 do 12 g - Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i cześcią dystalną pokrytą silikonem - Dostępne długości 180, 190 i 300 cm | szt. | 20 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 24
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 24 – Prowadniki do FFR wraz z bezpłatną dzierżawą aparatu do FFR
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Prowadniki do FFR - prowadnik hydrofilny o śr. 0,014” - sygnał ciśnienia przesyłany światłowodem - długośc prowadnika 175cm Prowadnik z rdzeniem nitinolowym w tubie ze stali nierdzewnej z widoczną w skopii elastyczną końcówką | szt. | 150 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/
Warunki graniczne dla aparatu pomiaru wartości FFR
Zamawiający wymaga dopasowania systemu do posiadanego przez Zamawiającego systemu angiografii (Simens Artis Zee ceiling)
1. | Aparat nowy / używany nie dłużej niż 2 lata.
2. | System umożliwia szybki i łatwy pomiar wartości FFR przy użyciu wybranego prowadnika, zapewniając użytkownikowi maksimum kontroli.
3. | System umożliwia utrzymywanie położenia prowadnika nawet podczas wykonywania badań wielu zmian wymagających wycofania cewnika, a tym samym ułatwia szybką ocenę FFR, w trakcie oraz po interwencji.
4. | Optomonitor składający się z modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym.
5. | Zakres pomiaru ciśnień 0-3001 mmHg, dokładność pomiaru +/- 1 mmHg.
6. | Zapis przeprowadzonego badania w pamięci zewnętrznej.
7. | Aparat dostosowany do oferowanych prowadników.
8. | Mikrocewnik jest przez cały czas gotowy do pracy, umożliwiając wyświetlanie ciśnienia tętniczego.
9. | Mikrocewniki kalibrują się i zerują samoczynnie po podpięciu do aparatu.
10. | Aparat zapewnia dokładne iu powtarzalne pomiary ciśnienia hemodynamicznego.
11. | System podaje dokładne wyniki pomiarów z mniejszym dryfem.
12. | Aparat mający możliwość wykonywania analizy pacjent po pacjencie.
13. | Praca w systemie ciągłym całodobowym.
14. | Serwis bezpłatny przez okres trwania dzierżawy-12 miesięcy obejmujący: koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty.
15. | Dostawca analizatora zapewni personelowi szkolenie: trening operatorski. szkolenie z interpretacji wyników, kalibracji, konserwacji zapobiegawczej, szkolenie z interpretacji wyników.
16. | Oprogramowanie przyjazne i łatwe w obsłudze w j.polskim.
17. | Instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Dostawcy.
18. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, w dni świąteczne do 48h.
19. | Możliwość telefonicznej konsultacji problemów technicznych z inżynierem serwisowym codziennie od poniedziałku do piątku w godz 8:00 - 21:00, soboty od 8:00 – 13:00.

## Pakiet 25
Załącznik 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 25 – Cewniki diagnostyczne do koronarografii
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii - Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F 1.19mm /.047”/, 5F - Długości cewnika 100, 110, - Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. - Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. - Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka - Powierzchnia cewnika o zredukowanych oporach tarcia - Dostępność kształtów, JL, JR, AL, AR, MPA, MBG, PIG ,IMA oraz krzywizny uniwersalne do LTW i PTW i inne krzywizny nietypowe - Duża odporność na złamania i zagięcia - Ergonomiczna końcówka ułatwiająca manipulowanie cewnikiem | szt. | 1200
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 26
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 26 - Przedłużacz do cewnika prowadzącego.
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Przedłużacz do cewnika prowadzącego – rozmiar 5F i 6F o długości roboczej 150 cm (użycie wewnątrz cewnika 6F lub 7F”) - prosta elastyczna i atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna na skopii – elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika z powłoką hydrofilową . | szt. | 15 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 27
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 27 – Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych i obwodowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych i obwodowych -pętle( petla ) dobrze widoczna w skopii - możliwośc chwytania obiektów pod każdym kątem -do wyboru różne średnice pętli umożliwiające usuwanie ciał obcych z naczyń wieńcowych i tętnic obwodowych - W zestawie kompatybilny introducer oraz cewnik - możliwość wykorzystania we współpracy z cewnikami angiograficznymi do angioplastyki wieńcowej (Datascope CS 300) | szt. | 5 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 28
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 28 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - sprzęt musi być kompatybilny z urządzeniem zamawiającego Datascope CS300 - średnica koszulki naczyniowej 7,5 F -duża odporność cewnika balonowego na uszkodzenia - zestaw powinien zawierać układ wprowadzający( igła angiograficzna, prowadnik naczyniowy, koszulka naczyniowa z poszerzaczem i zastawką hemostatyczną ), cewnik balonowy i przewody podłączeniowe do pompy -możliwość sterowania ciśnieniem intraaortalnym - dostępne co najmniej dwa rozmiary balonu umożliwiające zastosowanie u każdej osoby dorosłej (40 i 34 ml) - 3 letni okres ważności produktu -instrukcja użytkowania w języku polskim | szt. | 5 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 29
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 29 – Prowadniki naczyniowe hydrofilne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Prowadniki naczyniowe hydrofilne -Dostępne długości 180 cm -Dostępne średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038" -Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu -Zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm Dostępne prowadniki proste, zagięte, kształtowalne -Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona. | szt. | 60
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 30
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 30 – Okludery naczyniowe do tętnicy udowej.
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Okludery naczyniowe do tętnicy udowej. -Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 – 8Fr -System biowchłanialny. -W zestawie prowadnik naczyniowy | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 31
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 31 – Cewnik prowadzący
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewnik prowadzący 5F o długości 120 cm do techniki „5 in 6” (użycie wewnątrz cewnika 6F o średnicy wewnętrznej minimum 0,070”) - prosta końcówka typu Floopy na dystalnym odcinku min. 12 cm. Elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika, dobrze widoczny na skopii – światło wewnętrzne cewnika 0,059”/1,5mm – ściana trójwarstwowa: zewnętrznie pliuretan, środkowo zbrojenie stalowym oplotem, wewnętrznie pokrycie teflonem Do każdego cewnika nakręcana zastawka do cewnika prowadzącego 6 F zapobiegająca wypływowi krwi | szt. | 15 | [5 empty] | KOMIS
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 32
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 32 – Opatrunek hemostatyczny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia w miejscu wkłucia w tętnicę udową lub promieniową. Opatrunek hemostatyczny, gaza impregnowana kaolinem (mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie), oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia. W komplecie z transparentnym opatrunkiem sterylnym. | szt. | 80
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 33
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 33 – Zestaw obłożeń do zabiegów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Zestaw jałowych obłożeń oraz sprzęt drobny w pakiecie. Wewnątrz zestawu mała naklejka stwierdzająca jałowość pakietu, nazwę produktu oraz datę przydatności do użycia. | pakiet | 800
1.1 | Serweta angiograficzna wykonana z włókniny sms w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 65 - 70 x 330 cm. Otwory wypełnione taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm (średnica samego otworu 7 cm), umieszczone 75 cm od krawędzi górnej serwety | szt. | 1
1.2 | Serweta min. 2 warstwowa do nakłucia tt. promieniowej w rozm. 75 x 90 cm z otworem o średnicy 9 cm i z paskiem klejącym na krótszym brzegu serwety, otwór otoczony polem przylepnym umożliwiającym odpowiednie umiejscowienie serwety | szt. | 1
1.3 | Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację | szt. | 1
1.4 | Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację | szt. | 1
1.5 | Serweta absorbująca o wysokiej chłonności i nieprzemakalnej warstwie spodniej 40 x 60 cm | szt. | 1
1.6 | Podkład absorbujący 20 x 40 cm | szt. | 1
1.7 | Serweta w rozmiarze 150-155 x 190 cm, min. 2 warstowa | szt. | 1
1.8 | Przezroczysta osłona foliowa 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią typu torba | szt. | 1
1.9 | Przezroczysta osłona foliowa 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią typu czepek | szt. | 1
2.0 | Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi z przetwornikiem jednorazowego użytku o dł. 150 cm, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek, połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne. W przypadku braku kompatybilności konieczność wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami | szt. | 1
2.1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z membraną filtrującą oraz nasadką Luer-Lock zapobiegającą przeciekaniu | szt. | 1
2.2 | Prowadnik diagnostyczny typ J 0.035” dł. 200 cm | szt. | 1
2.3 | Igła iniekcyjna 0.7 x 40 mm 22G | szt. | 1
2.4 | Igła iniekcyjna 0.8 x 50 mm 21G | szt. | 1
2.5 | Miska okrągła przezroczysta z podziałką 250 ml | szt. | 1
2.6 | Miska okrągła przezroczysta z podziałką 500 ml | szt. | 1
2.7 | Ręczniki wysokochłonne do rąk, białe 37 x 57 cm | szt. | 2
2.8 | Skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE | szt. | 1
2.9 | Rampa wysokociśnieniowa 2-kranikowa z adapterem rotacyjnym testowana do min. 35BAR | szt. | 1
3.0 | Kompresy 10 x 10 cm, 8-warstwowe | szt. | 30
3.1 | Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock 10 ml | szt. | 1
3.2 | Strzykawka 2-cześciowa typu Luer 5 ml | szt. | 1
3.3 | Strzykawka 2-częściowa typu Luer 10 ml | szt. | 3
3.4 | Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer 10 ml – 3 sztuki | szt. | 1
3.5 | Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną | szt. | 2
3.6 | Serweta 150-155 x 150-155 min. 2 – warstwowa, wzmocniona na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu | szt. | 1
SUMA | etykieta 2x5 cm |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 34
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 34 – Stenty wieńcowe uwalniające sirolimus dla osób o wysokim ryzyku krwawień do complex PCI i CTO
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwu konektorowe połączenia Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu Grubość ściany stentu 80µm Dawka leku 3,9 µg/mm Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm Profil końcówki dystalnej – 0,017” Możliwość przeprężenia małej platformy 2,25-3,00 do 4,5mm oraz dużej 3,50-4,00 do 5,8mm Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli -stent certyfikowany o udowodnionej w badaniach klinicznych możliwości skrócenia do 1 miesiąca podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. | szt. | 100 | [5 empty] | KOMIS
2 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwu konektorowe połączenia Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – gradientowo Grubość ściany stentu 80µm dawka leku: 3,9 µg/mm Odległość krawędzi stentu od markerów (Pt/Ir) na balonie 0,25mm dla dokładnego pozycjonowania Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm 9 Długość stentów 9/12/15/18/21/24/28/33/38mm Możliwość przeprężenia małej platformy 2,25-3,00 do 4,5mm oraz dużej 3,50-4,00 do 5,8mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Rated burst pressure 14/16 atm Zaokrąglona, wykonana z bardzo mocnego i elastycznego materiału, o profilu – 0,018” Wzmocniony Szaft OD 0,64mm ID 0,46mm typu hypotube Szaft proksymalny 1,9Fr Szaft dystalny 2,5Fr/2,7Fr Szaft środkowy wzmocniony sztywnym drutem stalowym u ujścia prowadnika dla poprawy popychalności stentu o 78% przy niedostatecznym podparciu cewnika Pokrycie hydrofilne shaftu 180mm Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli -stent certyfikowany o udowodnionej w badaniach klinicznych możliwości skrócenia do 1 miesiąca podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. | szt. | 50 | [5 empty] | Komis
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X

## Pakiet 35
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 35 – Stenty wieńcowe uwalniające sirolimus
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru Sposób pokrycia lekiem – biodegradowalny polimer uwalniany dwufazowo Grubość ściany stentu 80µm Dawka leku nie mniej niż 1,4 µg/mm Średnice stentów od 2.0 mm do 4.5 mm Długość stentów od 8.0 mm do 48 mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm Profil końcówki dystalnej – 0,017” Możliwość przeprężenia platformy 2,0-2,25 do 3,25mm , 2,50-3,5 do 4,25mm oraz 4.-0-4.5 do 5,5mm dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów Stent do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. | szt. | 250 | [5 empty] | KOMIS
SUMA |  |  |  |  | X |  |  | X | X

## Pakiet 36
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 36 – Stenty wieńcowe uwalniające sirolimus oraz stentgrafty wieńcowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Stenty wieńcowe uwalniające sirolimus. -stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, -biodegradowalny polimer na bazie PLLA o czasie degradacji do 24m-cy -dostępne długości:9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm -dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; mm -różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0 mm; 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm -crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm, -ciśnienie nominalne 8 atm -ciśnienie RBP: 16 atm -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm) i 6F (4.5 – 5.0 mm) -długość systemu dostarczania 140 cm -możliwość doprężenia: Do 3,5 mm dla średnic 2.5 – 3.0 mm Do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm | szt. | 75 | [5 empty] | KOMIS
2 | Stentgrafty wieńcowe -stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, -pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) -grubość pokrycia 90 µm -dostępne długości: 15; 20; 26 mm -dostępne średnice: 2,5; 3,5; 4,5; mm -różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0 mm; 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm -ciśnienie nominalne 7 atm (4.0 – 5.0 mm) - 8 atm (2.5 – 3.5mm) -ciśnienie RBP: 14 atm (4.5 - 5.0 mm) – 16 atm (2.5 – 4.0 mm) -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm) i 6F (4.5 – 5.0 mm) -długość systemu dostarczania 140 cm -możliwość doprężenia: Do 3,5 mm dla średnic 2.5 – 3.0 mm Do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm Do 5,63 mm dla średnic 4.5 – 5.0 mm | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X

## Pakiet 37
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 37 – Y - connectory do zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Y-Connector do zabiegów angioplastyki wieńcowej automatyczny z zastawką zamykaną przyciskiem łącznik typu Y zakończony obrotowym adapterem typu żeńskiego ( do podłączenia cewnika ) oraz port boczny zakończony łącznikiem typu męskiego ( do podłączenia rampy) podwójna zastawka hemostatyczna silikonowa , której otwarcie kontrolowane jest przyciskiem. obsługa jednoręczna przez naciśniecie przycisku , bez elementów przesuwnych i obrotowych możliwość manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym boczny port ze zintegrowany drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym średnica przejścia 9F (0,118") tworzywo przezroczyste umożliwiające kontrolę wizualną | szt | 300
2 | Y-connector do zabiegów angioplastyki wieńcowej z zastawką zakręcaną łącznik typu Y zakończony obrotowym adapterem typu żeńskiego ( do podłączenia cewnika ) oraz port boczny zakończony łącznikiem typu męskiego ( do podłączenia rampy) z adapterem rotacyjnym średnica przejścia min 9,0F Możliwość jednoręcznej pracy zastawką Łatwa regulacja zamknięcia zastawki oraz możliwość manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce tworzywo przezroczyste umożliwiające kontrolę wizualną | szt | 50
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X