Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Mikroskop fluorescencyjny | TAK |  |  |
|  | Statyw: Rewolwer motoryczny na co najmniej 6 obiektywów Niezależne otwory do umieszczenia elementów optycznych dedykowanych pracy z kontrastem DIC dla każdego z obiektywów Przesuw w osi Z o kroku minimalnym nie większym niż 10 nm Zautomatyzowane podnoszenie i obniżanie obiektywów do płaszczyzny fokalnej Porty komunikacyjne, co najmniej CAN, RS 232, USB, TCP/IP Fotobus o kącie nachylenia 45° oraz o polu widzenia co najmniej 23 mm wraz z przesłoną Optyka korygowana do nieskończoności Okulary 10x o polu widzenia co najmniej 23 mm, wraz z korekcją dioptrii – 2 szt. Odstęp między okularami nastawny Współosiowe pokrętła mikro- oraz makro-metryczne Klawisze z opcją przypisania do nich wybranych funkcji automatycznych mikroskopu System kodowania natężenia oświetlenia niezależnie dla każdego z obiektywów | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Panel sterujący: LCD | TAK |  |  |
|  | Dotykowy | TAK |  | kolorowy – 10 pkt monochromatyczny – 0 pkt |
|  | Informacja o parametrach pracy Informacja o pozycji przesuwu stolika Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu | TAK/podać TAK TAK |  |  |
|  | Stolik: Powierzchnia co najmniej 448 cm2 Zakres przesuwu co najmniej: 130 mm x 100 mm Prędkość przesuwu nastawna Pozycja nastawna za pomocą oprogramowania oraz joysticka lub trackballa | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Uchwyt na szkiełka oraz naczynia Petriego | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Obiektywy: Planarne Fluorytowe Korygowane na nieskończoność Standardowa długość fokalna 45 mm Powiększenie, apertura, odległość robocza odpowiednio: 2,5x/0,085/8,8mm Powiększenie, apertura, odległość robocza odpowiednio: 10x/0,25/8,5mm, LD Powiększenie, apertura, odległość robocza odpowiednio: 20x/0,40/8,4mm, LD wraz z suwakiem do kontrastu reliefowego LD 20x/0,40 Powiększenie, apertura, odległość robocza odpowiednio: 40x/0,6/3,3mm, LD wraz z suwakiem do kontrastu reliefowego LD PN 40x/0.60 Powiększenie, apertura, odległość robocza odpowiednio: 63x/0,75/2,2 mm, LD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kondensor: Obrotowy Apertura co najmniej 0,35 Odległość robocza co najmniej 70 mm Pozycje – do jasnego pola, kontrastu fazowego oraz kontrastu Nomarskiego Przysłona aperturowa regulowana | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlenie: Typu LED Temperatura barwowa w zakresie co najmniej od 5700 do 6500 K Maksymalny czas pracy co najmniej 10 000 godz. Zewnętrzny zasilacz sieciowy Nastawne natężenia światła Wartość światła nastawna z poziomu statywu Przesłona polowa | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III. | Wyposażenie do fluorescencji | TAK |  |  |
|  | Tory optyczne do światła odbitego | TAK |  |  |
|  | Rewolwer filtrów: Co najmniej 6 pozycyjny Motoryczny | TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlacz: LED Co najmniej 5 diod o długościach fal: 630nm, 590nm, 555nm, 475nm, 385nm Włączanie/wyłączanie wzbudzeń Funkcja regulowania intensywność świecenia każdej z diod Sterowanie za pomocą oprogramowania i modułu sterującego | TAK TAK/podać TAK TAK TAK |  |  |
|  | Filtry: Potrójny o parametrach nie gorszych niż: dzielnik światła 385 + 475 + 590, emisja 425/30 + 524/50 + 688/145 Pojedynczy o parametrach nie gorszych niż: wzbudzenie wartość max. 640 szerokość filtra 30, dzielnik światła 660, emisja max 690 szerokość filtra 50 Pojedynczy o parametrach nie gorszych niż: wzbudzenie wartość max. 470 szerokość filtra 40, dzielnik światła 495, emisja 525 szerokość 50 Pojedynczy o parametrach nie gorszych niż: wzbudzenie o wartości max. 550 szerokość filtra 25, dzielnik światła 570, emisja max. 605 szerokość 70 Pojedynczy o parametrach nie gorszych niż: wzbudzenie o wartości max. 587 szerokość filtra 25, dzielnik światła 605, emisja max. 647 szerokość filtra 70 | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| IV. | Kamera cyfrowa monochromatyczna | TAK |  |  |
|  | Gwint typu C | TAK |  |  |
|  | Efektywna liczba pikseli co najmniej 6 mln. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość nie gorsza niż 2752 x 2208 pikseli | TAK |  |  |
|  | Przekątna obrazu co najmniej 16 mm | TAK |  |  |
|  | Głębia odcieni szarości nie gorsza niż 14 bitów | TAK |  |  |
|  | Czas ekspozycji nastawny w zakresie co najmniej od 250 µs do 60 s | TAK |  |  |
|  | Prędkość rejestracji przy pełnej rozdzielczości co najmniej 19 ramek/s | TAK |  |  |
|  | Funkcja binning co najmniej od 1 x 1 do 5 x 5 | TAK |  |  |
|  | Adapter umożliwiający przymocowanie do mikroskopu, ustawienia w osiach x, y, z oraz zmiany kąta nachylenia, z powiększeniem 1x | TAK |  |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |  |
| V. | Kamera cyfrowa kolorowa | TAK |  |  |
|  | Gwint typu C | TAK |  |  |
|  | Efektywna liczba pikseli co najmniej 5 mln. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość nie gorsza niż 2560 x 1920 pikseli | TAK |  |  |
|  | Czas ekspozycji w zakresie co najmniej od 100 µs do 2 s | TAK |  |  |
|  | Prędkość rejestracji przy pełnej rozdzielczości co najmniej 15 ramek/s | TAK |  |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |  |
|  | Adapter umożliwiający przymocowanie do mikroskopu, z powiększeniem 0,5x | TAK |  |  |
| VI. | Oprogramowanie do analizy obrazu | TAK |  |  |
|  | Pracujące w trybie 64-bitowym | TAK |  |  |
|  | Rejestracja obrazu w trybie klasycznej fluorescencji szerokiego pola | TAK |  |  |
|  | Kontrola automatycznych funkcji: Mikroskopu Stolika Kamery Modułu oświetlenia LED | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Baza danych obrazów wraz z opisem | TAK |  |  |
|  | Regulowanie: Kontrastu Jasności Korekcji gamma Balansu bieli Wygaszania tła Wygładzania Wyostrzania | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Import/export obrazów w co najmniej dwóch rozszerzeniach - .jpg oraz .png | TAK |  | > 3 różne rozszerzenia– 10 pkt ≤ 3 różne rozszerzenia– 0 pkt |
|  | Opis obrazów: Tekst Strzałki Wskaźniki Skala pomiarowa | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wielokanałowa rejestracja obrazów fluorescencyjnych | TAK |  |  |
|  | Pomiar: Długości Obwodu Powierzchni | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Tworzenie raportów | TAK/NIE |  |  |
|  | Moduł: Obsługi doświadczeń czasowych umożliwiający zdefiniowanie w jakich odstępach czasowych i jak długo ma następować rejestracja obrazów Zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z Rejestracji sekwencji obrazów z osi Z Autofocus | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| VII. | Jednostka sterująca zapewniająca stabilną pracę systemu | TAK/podać |  |  |
| VIII. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |