## Arkusz2
Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy PO.271.24.2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA
LP. | Opis parametrów | Wykonawca wypełnia kolumnę po przez wpisanie TAK/ NIE
I. | Termostat zanurzeniowy
1 | Zakres temperatury: co najmniej -90 - +30 °C
2 | Stabilność temperatury: co najmniej ±1 °C
3 | Moc chłodzenia (w 0°C): 0,27 kW
4 | Chłodzenie kompresora: 2 stopniowe, powietrzem
5 | Wyposażony w wyświetlacz umożliwijący sterowane temepraturą z dokładnością do co najmniej 0,1 °C
6 | Wymiary nie przekraczające 38 x 55 x 60 cm; waga maksymalna 50 kg
7 | Wymiary giętkiej cewki zanurzeniowej (L x średnica; cm): co najmniej 65x1,5
8 | Wyposażony w zewnętrzną stalowa sondę Pt100 300 x 6 mm z kablem co najmniej 1,5 m
9 | Zamawiający wymaga dołączenia instrukcji drukowanej w j. polskim lub angielskim
10 | Gwarancja 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru bez uwag. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 48 h Przynajmniej jeden przegląd okresowy, konserwacyjny typu preventive maintenance przed zakończeniem okresu gwarancji) (czyszczenie, konserwacja, kalibracja), wykonywany przez autoryzowany serwis producenta
11 | Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć w postaci oficjalnych dokumentów producenta tj. karty katalogowe urządzenia wraz ze specyfikacją, instrukcje użytkowania, broszury producenta lub wyników eksperymentalnych (obrazy, wykresy lub publikacje naukowe) potwierdzające wyżej opisane minimalne parametry techniczne.
Uwaga:
W przypadku, gdy zaoferowany aparat nie spełni co najmniej jednego parametru opisanego powyżej, oferta zostanie odrzucona.