## jednojamowe
Zadanie nr 1: dostawa kardiowerterów - defibrylatorów
Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy 36J z elektrodą ICD VR
Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy 36J | szt. |  | 5
2 | Elektroda defibrylująca DF-1, DF-4 | szt. |  | 6
3 | Papier do programatora | op. |  | 1
RAZEM
Kardiowerter – Defibrylator Jednojamowy 36J z elektrodą ICD VR
Lp. | Opis parametrów |  |  |  | Zakres wymagań | Parametry oferowane przez wykonawcę
1. | Dane identyfikacyjne wyrobu:
| Nazwa, numer katalogowy |  |  |  | Podać
| producent |  |  |  | Podać
| Nazwa, która będzie używana do fakturowania |  |  |  | Podać
2 | Rok produkcji – 2023 |  |  |  | Wymagane
3 | Waga poniżej 78 gramów |  |  |  | Wymagane
4 | Dostarczona energia defibrylatora 36 (J) |  |  |  | Wymagane
5 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy |  |  |  | Wymagane
6 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |  |  | Wymagane
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 2 |  |  |  | Wymagane
8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru |  |  |  | Wymagane
9 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru |  |  |  | Wymagane
10 | Długość elektrody z pkt 8 i 9: 62-75 cm |  |  |  | Wymagane
11 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 2 ładowania w ciągu roku przy nast. 60 (ppm), 2 ładowania w ciągu roku przy nast. 60 (ppm), 500 Ohmów: 2,5 (V), 0,4 (ms) -min 10 lat |  |  |  | Wymagane
12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  |  |  | Wymagane
13 | Termin ważności (przydatności do użycia) min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |  |  |  | Wymagane
14 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia |  |  |  | Wymagane
15 | Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów |  |  |  | Wymagane
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  |  | Wymagane
17 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  |  | Wymagane
18 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  |  | Wymagane
19 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego |  |  |  | Wymagane
20 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT |  |  |  | Wymagane
21 | Pomiar trendów: |  |  |  | Wymagane
| Epizodów VT/VF |  |  |  | Wymagane
| Automatyczny opis stanu baterii i elektrody |  |  |  | Wymagane
| HRV |  |  |  | Wymagane
| Terapii wysokonapięciowych |  |  |  | Wymagane
| Częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  |  |  | Wymagane
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenia informujący pacjenta) |  |  |  | Wymagane
23 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  |  | Wymagane
24 | Zapis trendów fali R |  |  |  | Wymagane
25 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |  |  | Wymagane
26 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) |  |  |  | Wymagane
27 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  |  | Wymagane
28 | Algorytm wspomagający programowanie urządzenia w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |  |  | Wymagane
29 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia |  |  |  | Wymagane
30 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Wymagane
31 | Dostarczenie 20% urządzeń umożliwiających diagnostykę migotania przedsionków |  |  |  | Wymagane

## dwujamowe
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
Lp. | Nazwa | Cena jednostkowa netto za 1 kg | Ilość odpadów W kg okresie 12 miesięcy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5x6 | 8=5+7
1 | Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 180101,180102*180103*180104 180106*180109 |  | 75600
RAZEM