Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 3

MODYFIKACJA Z DNIA 14.04.2021 r.

MODYFIKACJA Z DNIA 15.04.2021 r.

MODYFIKACJA Z DNAI 19.04.2021 r.

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| I. | Sterylizator parowy z komorą nieprzelotową - 1 szt. | TAK |  |
|  | Automatyczna sterylizacja: Instrumenty medyczne Szkło Guma Materiały lite i porowate Płyny Odpady mikrobiologiczne | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 800 x 1000 x 2500 mm (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
|  | Rama oraz konstrukcja sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niż AISI 304. Zamawiający dopuszcza: Ramę konstrukcji wykonana ze stali węglowej malowanej antykorozyjnie. | TAK/podać |  |
|  | Komora sterylizacyjna: Komora o budowie prostopadłościennej Pojemność komory nie mniejsza niż 120 litrów Materiał wykonania komory: stal nierdzewna o klasie nie gorszej niż 316L Drzwi komory otwierane i zamykane ręcznie w prawą stronę Materiał wykonania drzwi: stal nierdzewna o klasie nie gorszej niż 316L Polerowana powierzchnia wewnętrzna komory i drzwi. Klasa chropowatości nie gorsza niż 7 ( Ra = 1,25 µm) Automatyczna blokada drzwi Dno komory profilowane ze spadkiem do odpływu Komora wyposażona w szyny dla wózka wsadowego Wymiary komory umożliwiające załadunek 2 koszy o wymiarach 600 x 300 x 300 mm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary: Moc maksymalna nie mniejsza niż 20 kW Wytwornica pary z systemem automatycznego odmulania (odsalania) Termiczne odgazowanie wody zasilającej | TAK TAK TAK |  |
|  | Płaszcz grzewczy o budowie pierścieniowej | TAK |  |
|  | Izolacja płaszcza wykonana z wełny mineralnej materiału niepalnego, wolnego od chlorków, grubość izolacji nie mniejsza niż 5 cm | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa próżniowa, uszczelniana pierścieniami wodnymi | TAK |  |
|  | Sterylizator wyposażony w układ schładzający kondensat do temperatury ≤ 70°C (zrzut do kanalizacji) | TAK |  |
|  | Sterowanie: Programowalny sterownik logiczny (PLC) Panel sterownika wyposażonym w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD (przekątna co najmniej 8 cali) Panel umieszczony na stronie załadowczej Wyświetlanie informacji o parametrach procesu i jego przebiegu (wraz z wykresami) Komunikaty i komendy w języku polskim Port USB dostępny na panelu frontowym sterownika Zamawiający dopuszcza wbudowaną kartę pamięci o pojemności ok. 20 000 cykli jako rozwiązanie równoważne do portu USB. Po stronie wyładowczej kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD (przekątna co najmniej 5 cali) Dostęp do sterownika zabezpieczony min. 3 poziomami haseł, możliwość nadania indywidualnych haseł dla minimum 15 użytkowników | TAK TAK TAK TAK TAK TAK/podać TAK TAK |  |
|  | Sterylizacja/testowanie: Zakres temperatury sterylizacji 105-135°C Program testujący szczelność i test Bowie & Dick Program serwisowy Możliwość konfiguracji parametrów programów testowych sterylizacyjnych przez Użytkownika | TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Autoklaw musi posiadać co najmniej poniższe programy sterylizacyjne: Narzędzia metalowe - temp. 134⁰C Guma, szkło, plastik - temp. 121⁰C Płyny w naczyniach otwartych - temp. 121⁰C | TAK TAK TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port Ethernet umożliwiający podłączenie komputera z oprogramowaniem sterującym | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów dla min. 5.000 ostatnich przeprowadzonych cykli (możliwość zapisu na nośniku typu pendrive USB lub karta pamięci) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do odczytu i wydruku danych do instalacji na dowolnym komputerze PC na nośniku typu USB -Dongle | TAK |  |
|  | Niezależne dwa systemy kontroli parametrów temperatury i ciśnienia (zdublowane czujniki ciśnienia i temperatury) | TAK |  |
|  | Rejestrator parametrów i błędów przeprowadzonych sterylizacji | TAK |  |
|  | System blokady drzwi uniemożliwiający otwarcie w trakcie trwania cyklu oraz przy zbyt wysokim ciśnieniu lub temperaturze lub gdy czujnik wykryje wodę na dnie komory | TAK |  |
|  | Systemy zabezpieczeń drzwi zapobiegające przytrzaśnięciu (listwa bezpieczeństwa) | TAK |  |
|  | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające rozpoczęcie cyklu sterylizacji jeśli drzwi komory są otwarte | TAK |  |
|  | Uszczelka dociskana za pomocą pary wodnej lub sprężonego powietrza (zastosowanie detektora powietrza w komorze) | TAK |  |
| II. | Wyposażenie oraz wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wózek transportowy (1 szt.): Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niż AISI 304 Wózek transportowy z możliwością dokowania (unieruchamiania) celem bezpiecznego przetaczania wózka wsadowego do komory Kosze załadunkowe kompatybilne z urządzeniem – 2szt. | TAK TAK |  |
|  | Wózek wsadowy (1 szt.): Dwa poziomy załadunku (górny poziom z możliwością regulacji) Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niż AISI 304 | TAK TAK |  |
|  | Stacja uzdatniania wody (SUW): Odwrócona osmoza wody o wydajności 20 litrów/godz. Kolumna jonowymienna: ilość zdemineralizowanej wody min.2000 litrów/5µS na jednym złożu Zbiornik ciśnieniowy przeponowy o pojemności 12 litrów Filtry wstępne (mechaniczny i węglowy) umieszczone przed zmiękczaczem Podłączenie do istniejącego zmiękczacza wody oraz do autoklawu Produkt uzyskiwany (woda zdemineralizowana) o przewodności poniżej 5µS (zgodnie z normą PN EN 285) 2 przeglądy w okresie gwarancji | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe: Szkolenie personelu z obsługi urządzenia (instruktaż stanowiskowy dla pracowników) Demontaż dotychczas używanego (starego) urządzenia Transport, przeniesienie oraz instalacja nowego autoklawu we wskazanym miejscu na terenie Instytutu Instrukcja obsługi/serwisowa w języku polskim (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna) Deklaracja zgodności CE Zgodność urządzenia z normami: ISO 13485: 2012, PED 97/23 EEC, EN 285 – wszelkie normy gwarantujące rejestrację urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne takie jak foldery, plany instalacyjne/rysunki techniczne, certyfikaty umożliwiające weryfikację oferowanych parametrów | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………. |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |
|  | Przeglądy muszą odbywać się z częstotliwością 1 przegląd co 6 miesięcy. Zamawiający wymaga aby w zakresie przeglądu serwisowego były wliczane także koszty materiałów eksploatacyjnych | opisać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |