## Arkusz1
Holtery ABPM wraz z oprogramowaniem
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
Rejestrator ABPM - 12 sztuk
1 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
2 | Producent/Firma | Podać
3 | Typ, model | Podać
4 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
5 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | Tak | Bez punktacji
6 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak | Bez punktacji
7 | Czas ciągłego zapisu min.48 godz. | Tak, podać | ≤ 48 godzin - 0 pkt > 48 godzin - 2 pkt
8 | Minimum 3 okresy rejestracji ciśnienia krwi | Tak, podać | Bez punktacji
9 | Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów | Tak | Bez punktacji
10 | Pojemność pamięci: min. 500 pomiarów | Tak, podać | ≤ 500 pomiarów - 0 pkt > 500 pomiarów - 2 pkt
11 | Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne | Tak | Bez punktacji
12 | Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty. | Tak | Bez punktacji
13 | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty. | Tak | Bez punktacji
14 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg | Tak | Bez punktacji
15 | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min | Tak | Bez punktacji
16 | Dokładność pomiaru ± 3mmHg lub ±2% | Tak | Bez punktacji
17 | Interwały pomiarowe w zakresie minimum od co 10 minut do co 90 minut | Tak, podać | Bez punktacji
18 | Możliwość zaprogramowania minimum 6 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym. | Tak, podać | ≤ 6 zakresów - 0 pkt > 6 zakresów - 2 pkt
19 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI | Tak, podać | Bez punktacji
20 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | Tak | Bez punktacji
21 | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny | Tak | Bez punktacji
22 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB | Tak | Bez punktacji
23 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu przypisanego do tego przycisku. | Tak | Bez punktacji
24 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak | Bez punktacji
25 | Przycisk informacji o pobraniu leku | Tak | Bez punktacji
26 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak | Bez punktacji
27 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak | Bez punktacji
28 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | Tak | Bez punktacji
29 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak | Bez punktacji
30 | Waga bez akumulatorów max. 200g | Tak, podać | ≤ 200 g - 2 pkt > 200 g - 0 pkt
31 | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 70x 100 x 30 mm (+/- 5%) | Tak | Bez punktacji
32 | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | Tak | Bez punktacji
33 | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj.: - pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy - pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy - pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | Tak | Bez punktacji
34 | Rozmiary mankietu (+/- 5%): - duży: 33-44 cm - średni: 25-34 cm - mały: 18-25 cm. | Podać | Bez punktacji
35 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, zestaw akumulatorów, ładowarka, walizka | Tak | Bez punktacji
Oprogramowanie - 2 zestawy
36 | Program do analizy zapisów wartości ciśnienia krwi wykonanych metodą holtera za pomocą dostarczonych rejestratorów. | Tak | Bez punktacji
37 | Obliczanie średnich wartości zmierzonych ciśnień w każdym okresie pomiarowym. | Tak | Bez punktacji
38 | Wykres trendów ciśnienia (skurczowe i rozkurczowe) i pulsu z możliwością wyboru filtru: dzień, noc, całość. | Tak | Bez punktacji
39 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu | Tak | Bez punktacji
40 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
41 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | Tak | Bez punktacji
42 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | Tak | Bez punktacji
43 | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | Tak | Bez punktacji
44 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | Tak | Bez punktacji
45 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Tak | Bez punktacji
46 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | Tak | Bez punktacji
47 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | Tak | Bez punktacji
48 | Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego. | Tak | Bez punktacji
49 | Drukowanie raportu z przeprowadzonego badania i z jego analizy. | Tak | Bez punktacji
50 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. | Tak | Bez punktacji
51 | Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. | Tak | Bez punktacji
52 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | Tak | Bez punktacji
53 | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych | Tak | Bez punktacji
54 | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych | Tak | Bez punktacji
55 | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów | Tak | Bez punktacji
56 | Mozliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM | Tak | Bez punktacji
57 | Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) | Tak | Bez punktacji
58 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania | Tak | Bez punktacji
59 | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | Tak | Bez punktacji
60 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych. | Tak | Bez punktacji
61 | Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 | Tak | Bez punktacji
62 | Menu i raporty w języku polskim | Tak | Bez punktacji
63 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
64 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
65 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
Gwarancja i serwis
66 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesięcy
67 | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać
68 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak
69 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak
70 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak
71 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | Tak
72 | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | Tak, podać
73 | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji | Tak
74 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się Także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | Tak
75 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak
76 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | Tak
77 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | Tak
78 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak
79 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać
80 | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak
81 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak, podać