Zmodyf. Załącznik nr 2 do SIWZ

Wymagane parametry techniczne co najmniej 64 rzędowego tomografu komputerowego

Pełna nazwa urządzenia, typ, model ………………………………..

Producent ……………………………………..

Kraj pochodzenia…………………..

Rok produkcji……………………

Rok wprowadzenia modelu do produkcji……………………

Wartość dzierżawionego aparatu TK……………….. (podać))

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA/GRANICZNA | WARTOŚĆ OFEROWANA** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Tomograf nowy lub rekondycjonowany, ale nie starszy niż 2011 r. | podać |  |
| 2 | TTomograf komputerowy całego ciała umożliwiający akwizycję min. 64 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa- detektor | Tak |  |
| 3 | Co najmniej 250 badan w cenie ryczałtowej | Tak |  |
| 4 | Lampa – nie starsza niż 2017r. W przypadku awarii lampy wymagającej jej wymiany - montaż nowej, nieuszkodzonej lampy nie później niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia awarii |  |  |
| 5 | Zagwarantowanie dodatkowych badań ponad wyznaczony limit (ryczałt) | Tak |  |
| Gantry i stół |
| 1 | Zakres skanowania ≥ 1700 mm | Tak/podać |  |
| 2 | Średnica otworu gantry min. 70 cm | Tak/podać |  |
| 3 | Kąt pochylania gantry 25° do +25° | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | Tak |  |
| 5 | Wyposażenie stołu: -materac, pasy unieruchamiające, zestaw pozycjonerów umożliwiający wykonanie badania każdej okolicy anatomicznej | Tak/ podać |  |
| 6 | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg | Tak/podać |  |
| 7 | Minimalna wysokość stołu od 400 do 600 mm | Tak/podać |  |
| 8 | Max. wysokość stołu od 1000 do 1030 | Tak/podać |  |
| 9 | Minimalna prędkość poziomego przesuwu stołu max. 0,5 mm/s; | Tak/podać |  |
| 10 | Maksymalna prędkość poziomego przesuwu stołu min. 100 mm/s | Tak/podać |  |
| 11 | Masa gantry max. 2000kg | Tak/podać |  |
| 12 | Możliwość sterowania pochylania gantry z panelu przy konsoli technika (krok co 0,5 stopnia) | Tak/podać |  |
| 13 | Kolimacja min.: 0,625mm, 1,25mm, 2,5mm, 5,0 mm | Tak/podać |  |
| Generator i lampa |
| 1 | Moc generatora ( kW) min. 55 kW | Tak/podać |  |
| 2 | Szybkość chłodzenia anody min. 1500 kHU/min | Tak/podać |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min. 8 MHU (w przypadku konstrukcji lampy innej niż klasyczna podać ekwiwalent) | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość użycia w protokołach badań co najmniej trzech napięć anody 80/120/140kV | Tak/podać |  |
| 5 | Prędkość rotacji anody min 6100 rpm | Tak/podać |  |
| 6 | Minimalna użytkowa wartość prądu anodowego 20 mA (krok co 1 mA) | Tak/podać |  |
| 7 | Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego 400 mA (krok co 1 mA) | Tak/podać |  |
| 8 | Rozmiar ogniska lampy 0,5 x 1,0 mm oraz 1,0 x 1,0 mm | Tak/podać |  |
| 9 | Liczba ognisk lampy RTG co najmniej 2 | Tak/podać |  |
| 10 | Lampa o dynamicznej zmianie ogniska | Tak |  |
| System skanowania |
| 1 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,5 [s] | Tak/podać |  |
| 2 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | Tak/podać |  |
| 3 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów wysokiej rozdzielczości min. 1024x1024 | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość szybkiej rekonstrukcji przy niskiej rozdzielczości min. 18 obrazów/s | Tak/podać |  |
| 5 | Zarządzeni dawką promieniowania – redukcja dawki promieniowania dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta | Tak/podać |  |
| 6 | Maksymalny możliwy obszar pokrycia podczas jednego skanu 40mm | Tak/podać |  |
| 7 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy ≤0,55mm | Tak/podać |  |
| 8 | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie ≥ 50cm | Tak/podać |  |
| 9 | Najkrótszy czas skanu: ≤ 0,5 sek. dla pełnego skanu 360°z możliwością wydłużenia | Tak/podać |  |
| Konsola technika |
| 1 | Interfejs sieciowy zgodny z Dicom 3.0 | Tak |  |
| 2 | Dwukierunkowy intercom do komunikowania się z pacjentem | Tak |  |
| 3 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pixeli, | Tak/podać |  |
| 4 | Wielozadaniowość/ wielodostępność, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie MIP, SSD, VRT | Tak |  |
| 6 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),3D, rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej | Tak |  |
| Nagrywarka płyt CD/DVD |
| 1 | Robot nagrywający płyty CD/DVD z możliwością nadruku | Tak |  |
| 2 | Komputer obsługujący robota | Tak |  |
| Parametry jakościowe |
| 1 | Podać dawkę mGy/100mAs dla środka fantomu head | podać |  |
| 2 | Podać dawkę mGy/100mAs dla środka fantomu body | Podać |  |
| 3 | Modulacja promieniowania dla każdego pacjenta na podstawie planu badania przez sugerowanie najniższego ustawienia Mas; | Tak |  |
| 4 | Modulacja promieniowania rtg w sposób automatyczny zgodnie z ruchem rotacyjnym lampy, pozwalająca zwiększyć moc promieniowania w obszarach jego większego tłumienia (projekcja boczna), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (projekcja AP). | Tak |  |
| 5 | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | Tak |  |
| Opisowa konsola lekarska |
| 1 | 1 Monitor kolorowy opisowy, LCD min. 1680x1050 pikseli; przekątna monitora ≥ 19 | Tak/podać |  |
| 2 | Dodatkowy 1 Monitor podłączony do dostarczanej przez Wykonawcę opisowej konsoli lekarskiej: kolorowy diagnostyczny o przekątnej min. 19”, w formacie 4:3, min. 1,3 megapiksela, spełniający aktualne wymagania prawne w zakresie opisu badań CT, t.j. luminancja min. 200cd/m2, kontrast min 250:1, gwarancja zachowania luminancji przez cały okres umowy. | Tak/ podać |  |
| 3 | 1 monitor kolorowy diagnostyczny o przekątnej min. 19”, w formacie 4:3 lub 22” w formacie 16:10 lub 16:9, min. 1,3 megapiksela, spełniający aktualne wymagania prawne w zakresie opisu badań CT, t.j. luminancja min. 200cd/m2, kontrast min 250:1, gwarancja zachowania luminancji przez cały okres umowy. | Tak podać |  |
| 4 | Napęd CD/DVD +/-RW | Tak |  |
| 5 | Klawiatura, mysz optyczna | Tak |  |
| 6 | Monitory diagnostyczne posiadające deklarację zgodności CE i wpis do Rejestru Urządzeń Medycznych; | Tak |  |
| 7 | Przeglądarka obrazów medycznych Dicom 3.0 zarejestrowana w Polsce jako wyrób medyczny w klasie IIa | Tak |  |
| 8 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej | Tak |  |
| 9 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni i objętości | Tak |  |
| 10 | Zasilacz UPS dobrany mocą do podtrzymania napięcia zasilającego przez min. 10min. | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do perfuzji mózgu | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie do wizualizacji jamy ustnej | Tak |  |
| 13 | Oprogramowanie MIP, SSD, VRT | Tak |  |
| 14 | Oprogramowanie do automatycznej analizy naczynia i rekonstrukcji po krzywej | Tak |  |
| 15 | Oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur kostnych | Tak |  |
| 16 | Konsola lekarska komunikująca się z tomografem i systemem PACS przez sieć Ethernet z prędkością łącza min. 1Gb/s; z możliwością pracy przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu. | Tak |  |
| 17 | Możliwość nagrywania na płyty CD badania i rekonstrukcji ze stanowiska technika i konsoli lekarskiej z selekcją nagrywanych obrazów. | Tak |  |
| 18 | Zdalny dostęp do konsoli lekarskiej w celu konsultacji (z komputera podłączonego do sieci lokalnej lub internet) z zapewnieniem pełnej funkcjonalności aplikacji konsoli lekarskiej na zdalnym komputerze z możliwością obserwacji i przejęcia czynności wykonywanych na konsoli lekarskiej | Tak |  |
| 19 | Bapco Sysmark 2007 nie gorszy niż 160 punktów, pamięć operacyjna DDR3 min. 4GB, pojemność dysku twardego min. 1TB | Tak/ podać |  |
| Pozostałe wymagania |
| 1 | Deklaracji zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC, Certyfikat CE; Zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; | Tak/ podać |  |
| 2 | Opis oferowanego aparatu w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia | Tak |  |
| 3 | Instrukcja tomografu i konsoli w języku polskim w formie papierowej | Tak |  |
| 4 | Szkolenie techników wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi tomografu, konsoli i urządzeń współpracujących przez osobę posiadającą doświadczenie z zakresu pracy na oferowanym tomografie komputerowym (1 dzień/6 godz.) | Tak |  |
| 5 | Szkolenie techników z zakresu protokołów predefiniowanych i własnych przez technika pracującego na takim samym tomografie (minimum 3 dni po 7 godz.) | Tak |  |
| 6 | Szkolenie maksymalnie 2 lekarzy wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi stacji lekarskiej 1 dzień/ (co najmniej 4 godz.) | Tak |  |
| 7 | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości z instrukcją w języku polskim. | Tak |  |
| 8 | Testy specjalistyczne w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |  |
| 9 | Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy | Tak |  |
| 10 | Gwarancja na okres 36 miesięcy obejmująca przeglądy co 1 kwartał wraz z wymianą wszystkich niezbędnych podzespołów i części niezbędnych do prawidłowej pracy tomografu | Tak |  |
| 11 | Wykonanie testów akceptacyjnych, projektu osłon stałych i dokumentów potrzebnych do dopuszczenia urządzenia do użytkowania oraz uzyskania zgód administracyjnych | Tak |  |
| 12 | Akceptuje warunki gwarancji i serwisu- zgodnie ze wzorem umowy | Tak |  |

*Zamawiający jest w posiadaniu systemu operacyjnego: Windows Server 2008 R2 Standard; Procesor: Intel Xeon 8 core 3,3GHz; Pamięć: 4GB; kontroler dysków: LSI 9750 RAID; Powierzchnia dyskowa: 12TB (6TB wolne); Oprogramowanie PACS: PacsOne Server Premium Edition v6.3.3; Baza danych: MySQL; Licencja na AE (Application Entity): 10 urządzeń; Integracja z RIS- (Eskulap)

Modyfikacje I: pkt. 7, Pozostałe wymagania, Zamawiający wymaga, aby w zestawie firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości z instrukcją w języku polskim" była licencja 36 miesięcy na oprogramowanie wspierające wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości oraz szkolenie z wykonywania testów podstawowych i obsługi tego oprogramowania.

MODYFIKACJE II:

Gantry i stół, pkt. 8: Zamawiający dopuszcza aparat o maksymalnej wysokości stołu równej 991mm.

Punkt 13 - Kolimacja min.: 0,625mm, 1,25mm, 2,5mm, 5,0 mm;

Generator i lampa, pkt. 10; Zamawiający wymaga systemu automatycznej zmiany ogniska

Generator i lampa, pkt. 5, Zamawiający wykreśla pkt.: „prędkości rotacji anody min 6100 rpm”

Opisowa konsola lekarska, pkt. 12, Zamawiający wykreśla zapis: „oprogramowanie do wizualizacji jamy ustnej”.

**(wypełnia Wykonawca)

........................, data ..............             	                                                           ..............................................................

(podpis czytelny albo  nieczytelny z pieczątką  	imienną)

# Footnotes

Dane niezbędne dla Działu Finansowo- Księgowego SPZOZ w Wolsztynie