Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy – …………………….........................................................................................................................

Adres Wykonawcy – …….......................................................................................................................................................

Adres do korespondencji – ……………………….……...................................................................................................................

Tel. - ....................................................................; E-mail: ..................................................................................................;

NIP - ................................................................; REGON - ....................................................................................................;

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego systemu do analizy fitochemicznej w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie,

ja/my niżej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

            - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ, zgodnie z treścią SWZ, ewentualnych wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy:

za łączną kwotę netto: ……….……… zł plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. …… zł, co daje kwotę brutto: ........................ zł (słownie złotych brutto: ......................................................................................... ),

- Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do 98 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy
i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.

- Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres minimum ..... miesięcy (minimum 24 miesiące) *warunek dodatkowo punktowany, wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 17) ppkt. 4 SWZ liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

- Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego
w treści SWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty składania ofert.

- Deklarujemy przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 4 godzin zegarowych) dla 6 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

- Deklarujemy świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta lub autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji, na warunkach określonych w SWZ
i projektowanych postanowieniach umowy.

- Deklarujemy, że serwis gwarancyjny, realizowany przez producenta lub autoryzowany serwis producenta, wykonywać będzie:

.............................................................................................................................................................................., 
tel.: ..................................................................................... , e-mail: ...............................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część SWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktury

- Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców */ z udziałem Podwykonawców *.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

..............................................................................................................................................................................

……........................................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę o ile są znani na etapie składania ofert)

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający nie uznaje za podwykonawstwo usług serwisowych świadczonych w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktury:

a)	w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Aparatury, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, *

b)	w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktura.dz@cm-uj.krakow.pl (wskazany przez Zamawiającego), *

c)	 w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: DUNS 422178194. *

* - niepotrzebne skreślić

16. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw  z 2019r. poz. 1781) oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania,  a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze konta:

………………………………………………….………………………………… Bank: …………………………………………………….………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

- Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest:

…………………………………………………….., e-mail: …………………………….……………., tel.: ……………………………………………………..

(można wypełnić fakultatywnie)

- Oświadczamy, że wybór oferty:

      - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.*

      - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

- Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ, na potwierdzenie czego załączamy parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Załączniki:

- opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. „Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane” – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanego produktu, jego elementów i wyposażenia oraz jego parametrów z wymaganiami SWZ,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 215 z późn. zm.), potwierdzających oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia dla przedmiotu zamówienia potwierdzających oznakowanie CE. Zamawiający dopuszcza złożenie dokument w języku angielskim,

- karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ,

- oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, zrzut ze strony producenta z informacją, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

- .................................................

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze Formularza oferty i wzorach załączników do SWZ Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

składany wraz z ofertą

ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE

Pełna nazwa urządzenia, ilość: Zintegrowany system do analizy fitochemicznej - 1 sztuka

Typ, model: ...................................................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................................

| Lp. | Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Opis funkcji, parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Jednostka odgazowująca: |  |  |
|  | Na minimum 5 kanałów. |  |
|  | Objętość kanału degazera: nie większa niż 400 µL. |  |
|  | Dotykowy, kolorowy monitor umożliwiający szybkie sterowanie systemem UHPLC oraz podgląd chromatogramu w czasie rzeczywistym z wbudowaną tacą na eluenty na minimum 6 butli o objętości 1L. |  |
|  | Dodatkowa taca na eluenty mieszcząca minimum 6 butli o objętości 1L. |  |
| II. Pompa gradientowa: |  |  |
|  | Zestaw minimum 2 pomp gradientowych. |  |
|  | Zakres przepływów nie gorszy niż od 0.0001 do 10 mL/min. |  |
|  | Maksymalny zakres ciśnień nie mniejszy niż: 70 MPa (700 bar). |  |
|  | Roboczy zakres pH dla pompy nie węższy niż od 1 do 14. |  |
|  | Pulsacje w pompie: nie gorsze niż 0.1 MPa. |  |
|  | Układ tłoków równoległych. |  |
|  | System kontroli przepływu sprzężony z czujnikiem temperatury w termostacie kolumn. |  |
|  | Dokładność przepływu nie gorsza niż ±1% . |  |
|  | Precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06 %RSD. |  |
|  | Typ gradientu: wysokociśnieniowy. |  |
|  | Minimum w jednej z pomp automatyczny selektor minimum 2 składników. |  |
|  | Objętość mieszalnika gradientu nie większa niż 200 µl. |  |
|  | Zakres formowania gradientu w zakresie nie gorszym niż: od 0 do 100% w krokach co 0,1%. |  |
|  | Precyzja stężenia w gradiencie nie gorsza niż : ±0.1% (1 mL/min). |  |
| III. Automatyczny podajnik próbek: |  |  |
|  | Maksymalny zakres ciśnień nie gorszy niż 80 MPa (800 bar). |  |
|  | Dokładność objętości nastrzyku nie gorsza niż: ±1%. |  |
|  | Standardowy zakres nastrzyku nie gorszy niż: od 0.1 do 50 μL. |  |
|  | W opcji możliwość rozbudowy o pętlę na minimum 2000 μL. |  |
|  | Powtarzalność objętości nastrzyku nie gorsza niż: 0.25%RSD. |  |
|  | Współczynnik przeniesienia nie większy niż: 0,0025%. |  |
|  | Minimalny czas cyklu nastrzyku nie dłuższy niż: 7 s. |  |
|  | Pojemność autosamplera nie mniejsza niż: 160 fiolek 1,5 lub 2 ml. |  |
|  | Zakres termostatowania nie węższy niż: 4 do 45⁰C. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbek. |  |
|  | Funkcja automatycznej derywatyzacji przekolumnowej. |  |
|  | Funkcja nastrzyku „kanapkowego”. |  |
|  | W opcji możliwość rozbudowy o drugi, równoległy port nastrzykowy zwiększający przepustowość analiz. |  |
|  | W opcji możliwość rozbudowy o dodatkowy zasobnik próbek mieszczący minimum 500 próbek. |  |
| IV. Termostat na kolumny: |  |  |
|  | Termostatowanie z wymuszonym obiegiem powietrza. |  |
|  | Pojemność kolumn nie mniejsza niż: 6 kolumn o długości 30 cm. |  |
|  | Zakres nastawienia temperatury nie węższy niż: od 4⁰C do 100⁰C . |  |
|  | W standardzie automatyczny zawór do selekcji minimum 6-ciu kolumn. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o derywatyzator post-kolumnowy w pełni sterowany i kontrolowany z poziomu oprogramowania sterującego. |  |
| V. Detektor UV-VIS-DAD: |  |  |
|  | Zakres spektralny nie węższy niż: 190 do 800 nm. |  |
|  | Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż: ±1.4 nm. |  |
|  | Ilość elementów światłoczułych (diod) nie mniej niż: 1024. |  |
|  | Dokładność długości fali nie gorsza niż: ±1 nm. |  |
|  | Poziom szumów nie większy niż:±4,5 × 10-6AU. |  |
|  | Dryft nie większy niż: 400 × 10-6 AU/hc. |  |
|  | Maksymalna szybkość zbierania danych nie mniej niż: 100 Hz. |  |
|  | Funkcja inteligentnego rozszerzania zakresu dynamicznego detektora. |  |
|  | Funkcja 2D/3D wyświetlania danych. |  |
|  | Długość drogi optycznej celki pomiarowej: 10 mm. |  |
|  | Potrójne termostatowanie: celki, optyki i źródła światła. |  |
|  | Funkcja ochronna typu „UV-cut-off-filter” do odcinania szkodliwego zakresu fal. |  |
|  | Współpraca z minimum dwoma algorytmami integracji pików w oprogramowaniu. |  |
|  | Minimum 3 celki pomiarowe:, w tym minimum: - O objętości nie większej niż 14 µl, - UHPLC o objętości nie większej niż 10 µm, - celka preparatywna z regulowaną drogą optyczną. |  |
| VI. Detektor ELSD-LT z odparowaniem rozpuszczalników w niskiej temperaturze: |  |  |
|  | Źródło światła: laser półprzewodzący. |  |
|  | Gaz nebulizujący: powietrze lub azot (po stronie zamawiającego). |  |
|  | Zakres przepływów nie węższy niż: od 0,2 do 2 ml/min. |  |
|  | Funkcja dynamicznego rozszerzania zakresu liniowości do minimum 5 rzędów wielkości. |  |
|  | Szybkość zbierania danych do minimum 100 Hz. |  |
|  | Pełna kontrola detektora z poziomu oprogramowania. |  |
| VII. Analityczno-preparatywny kolektor frakcji: |  |  |
|  | Ramię kolektora wykonujące ruchy X-Y. |  |
|  | Tryby zbierania frakcji: manualny lub programowany w oparciu o kombinacje parametrów takich jak nachylenie, czas retencji itd. |  |
|  | Możliwość zbierania frakcji do probówek objętości 3 ml (+/- 0,5 ml) i 20 ml (+/- 0,5 ml), zaś w opcji do płytek MTP, czy własnych naczyń. |  |
|  | Pojemność kolektora na minimum 140 frakcji 3,5 ml. |  |
| VIII. Oprogramowanie z jednostką sterującą: |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na pełną kontrolę podjednostek systemu chromatograficznego (pompy, zestawu do tworzenia gradientu po stronie niskiego ciśnienia, automatycznego podajnika próbek, termostatu kolumnowego oraz detektora UV/VIS z matrycą diodową). |  |
|  | Oprogramowanie chromatograficzne posiadające minimum 2 algorytmy integracji pików. |  |
|  | Dodatkowa licencja oprogramowania do obróbki wyników na osobnym stanowisku. |  |
|  | Dedykowana jednostka sterująca o parametrach nie gorszych niż: - Procesor 64-bit, - Pamięć RAM, minimum 8 GB o taktowaniu min. 3200 MHz i pracy w trybie dwukanałowym, - Dysk SSD M.2 min. 512 GB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 1.4, - Min. prędkość odczytu dysku 4200 MB/s, - Min. prędkość zapisu dysku 1800 MB/s, - karta sieciowa, - klawiatura i mysz USB, - monitor LCD minimum 24”, Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 108 (FullHD), Częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz, - system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem chromatograficznym. |  |
| IX. Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
|  | Minimum 2 kolumny analityczne achiralne w zestawie wraz przedkolumnami. |  |
|  | Minimum 1 kolumna semi-preparatywna typu C18 z predkolumną. |  |
|  | Minimum 1000 fiolek z uszczelkami i zakrętkami pojemności 1,5/2ml. |  |
|  | Zestaw złączek i kapilar umożliwiających połączenie linii przepływu cieczy. |  |
|  | Dodatkowe elementy wraz z wszystkimi niezbędnymi podłączeniami zapewniające właściwą pracę urządzeń. |  |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanego modelu. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoznaczne, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr w złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| Lp. | Parametry techniczne i warunki DODATKOWO PUNKTOWANE: | Warunek oferowany (wypełnia Wykonawca): | Sposób oceny: |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | ## Termostat na kolumny: Zakres termostatowania nie węższy niż: od 10⁰C poniżej temperatury otoczenia do 100⁰C. |  | NIE – 0 pkt. TAK – 50 pkt. |
| 2. | Detektor ELSD-LT z odparowaniem rozpuszczalników w niskiej temperaturze: Zakres stosowanych temperatur nie węższy niż: od temperatury otoczenia do minimum 100°C. |  | NIE – 0 pkt. TAK – 50 pkt. |

## Wykonawca wypełnia kolumnę III tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie II. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoznacznego do TAK, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr np. w złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środkach dowodowych, na stronie producenta, w broszurze parametrów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje określonych parametrów dodatkowo punktowanych w ramach kryterium parametry techniczne i warunki dodatkowo punktowane Wykonawca otrzyma 0 punktów.

## Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

Uwaga! Zmawiający informuje również, iż w kryterium oceny ofert – parametry techniczno-użytkowe, nawet w przypadku zaoferowania parametrów dodatkowo punktowanych, natomiast nie dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ, na potwierdzenie zgodności zaoferowanych parametrów techniczno-użytkowych z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, Wykonawca nie otrzyma punktów.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie ma możliwości wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Załącznik nr 2 do SWZ

Składane wraz z ofertą.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego systemu do analizy fitochemicznej w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, oświadczamy co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów - o ile dotyczy)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczamy, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczególności:

            - Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia,

            - Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia.

            - Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

            - Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

            - Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 507), tj.:

  - nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

  - nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

  - nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10) - o ile dotyczy)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z powyższym, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(- o ile dotyczy)*

WYKAZ PODWYKONAWCÓW - o ile dotyczy)*

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności), przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców.

Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ów.

Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia

Podwykonawca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

Powierzany zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 3 do SWZ

Składane wraz z ofertą (o ile dotyczy) *.

(UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez notariusza – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania …)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

Oświadczamy, że w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego systemu do analizy fitochemicznej w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, zobowiązujemy się udostępnić nasze zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*

W celu oceny, czy wskazany wyżej Wykonawca będzie dysponował naszymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do naszych zasobów podaję:

1)	zakres naszych zasobów dostępnych Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać i opisać zakres udostępnionych zasobów, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuację ekonomiczną lub finansową, doświadczenie, wiedzę, osoby, sprzęt, urządzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać realny i faktyczny sposób oraz okres (czas), wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

3)	charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać dokładnie np. umowa zlecenia, o dzieło, pożyczki, użyczenia itp.)

4)	czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać dokładnie te elementy zamówienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy usług lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający zasoby)

- oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

- oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 507), tj.:

  - nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

  - nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

  - nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Załącznik nr 4 do SWZ

Składane wraz z ofertą (o ile dotyczy) *.

Oświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego systemu do analizy fitochemicznej w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczamy, iż następujące dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: …………………………………………………………………………………………………… **

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: …………………………………………………………………………………………………… **

* niepotrzebne skreślić

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

Załącznik nr 5 do SWZ

Składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

# OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego systemu do analizy fitochemicznej w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, oświadczamy, że :

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 594).

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej , o ile dotyczy*)

- ......................................................................................................................................................................................

- ………………………………………...........................................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca o ile dotyczy może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić