ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 19.08.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.12.24

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.12.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.12.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Załącznika nr 1A do SWZ,

Pakietu nr 5 - System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr. 3 z załącznika 1a i dopuści jako rozwiązanie równoważne system do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE? Oferowany system  zbudowany jest z przezroczystej rękojeści, elastycznej, półotwartej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód, szew z węzłem samozaciskowym), wyposażone w dwa profilowane implanty 1x5mm, wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z niewchłanianego polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej 2-0. Urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 12-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod katem 15 stopni i w dół pod katem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Obsługa możliwa jedna ręką. Pakowany sterylnie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje Załacznik nr 1A – Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 5 i dopuszcza złożenie ofert na pakiet nr 5 i 5a przez różnych Wykonawców.

Zestaw pytań nr 2:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2):

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:

0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy,

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Zał. nr 1A do SWZ-Implanty i wyroby ortopedyczne:

Czy Zamawiający w poz. nr 35 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotu Steinmanna (gwóźdź prowadzący) o średnicy 3,5mm zamiast 3,0mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w poz. nr 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotu Steinmanna w zakresie średnic 3,5-4,0 zamiast 3-4mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy – Załącznik nr 5:

Czy Zamawiający dookreśli w §2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w §6 ust. 1 pkt 1 zwrotu „nienależyte”?

Powyższe pojęcie jest nieprecyzyjne. Za nienależyte wykonanie umowy może być potraktowane zwłoka w dostawie towaru za którą została przewidziana kara umowna. Z uwagi na powyższe sprzecznym z ideą kary umownej jest podwójne karanie za ewentualną zwłokę w dostarczeniu towaru.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1 pkt 2 z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej i nieproporcjonalnej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz.

Termin składania i otwarcia ofert nie uległ zmianie, termin to:

21.08.2024r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

P.O. Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Beata Pesta

(oryginalny podpis w aktach sprawy)