## Pakiet nr 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę materiałów szewnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy:
PAKIET NR 1
Syntetyczne szwy niewchłanialne, jednowłókninowe, poliamidowe, barwione.
L.p. | U.S.P. | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Długość szwu | Ilość saszetek/ sztuk/op. | Nazwa handlowa | Kod | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 4/0 | 24 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75 cm | 648 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 4/0 | 24 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 45 cm | 648 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 3/0 | 24 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 45 cm | 648 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 4/0 | 19 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, o mikrograwerowanym i trapezoidalnym kształcie trzonu oraz precyzyjnym dwustronnie przyostrzonym zakończeniem z ostrzem micro-point, powleczona silikonem | 45 | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 4/0 | 30 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 3/0 | 30 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75-90 cm | 2448 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 2/0 | 30 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75-90 cm | 2160 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 0 | 30 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75- 90 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 2/0 | 30 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 45 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 2/0 | 51 mm, prosta | odwrotnie tnąca | 90 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 0 | 35 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 90 cm | 432 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 1 | 39 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
Szwy skórne mechaniczne(stapler skórny), przyrząd do usuwania zszywek, klej tkankowy oraz klipsy naczyniowe
13 | Stapler skórny jednorazowego użytku,ze zszywkami w minimalnej liczbie 35 sztuk oraz ze wskaźnikiem ilości zszywek,umieszczonym na bocznej stronie staplera. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach po zamknięciu: 6,9mm x 4,2mm, powlekane teflonem(PTFE), o przekroju poprzecznym (grubość) 0,58mm |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek staplera skórnego |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Klej tkankowy niebieski pod postacią ampułek a 0,5ml (z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylatu) do zamykania niewielkich,gładkich i świeżych ran skórnych oraz zamykania ran w nacięciach endoskopowych, biokompatybilny, bakteriostatyczny, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej, gotowy do użycia po wyjęciu z saszetki |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm, pakowane 20 x 6 klipsów |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Szwy plecione niewchłanialne, poliester pleciony, powlekany
17 | 4/0 | 22 mm, 1/2 koła | okrągła | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 3/0 | 26 mm, 1/2 koła | okrągła | 75 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | 2/0 | 26 mm, 1/2 koła | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 2/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 2/0 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 75 cm | 108 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 0 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 1 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 2 | 2 x 37 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 90 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 5 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła,o zakończeniu krótkim tnącym | 75 cm | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 5 | 55 mm, 1/2 koła | okrągła,o zakończeniu krótkim tnącym | 4 x 75 cm | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
Syntetyczne szwy, monofilamentowe,niewchłanialne,niepowlekane,wykonane z polipropylenu i polietylenu
27 | 3/0 | 16 - 17 mm, 1/2 koła | okrągła podwójna | 75-90 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 4/0 | 16 - 17 mm, 1/2 koła | okrągła podwójna | 75-90 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | 5/0 | 16 - 17 mm, 1/2 koła | okrągła podwójna | 75-90 cm | 108 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | 3/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 75-90 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | 2/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 75-90 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | 2/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła podwójna | 90 cm | 324 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 1 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła | 75 | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 1 | [9 empty] | 0 | 0
…………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę materiałów szewnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy:
PAKIET NR 2
Szwy chirurgiczne wchłanialne, plecione, syntetyczne, wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekane mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach, 0% po 35 dniach.
L.p. | U.S.P. | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Długość szwu | Ilość saszetek/sztuk | Nazwa handlowa | Kod | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 4/0 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 216 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 3/0 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 216 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 2/0 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 0 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 720 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 1 | bez igły |  | 6 x 45 cm | 576 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 1 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 1 | bez igły |  | 1 x 140- 150 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 2 | bez igły |  | 6 x 45 cm | 264 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 2 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 324 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 2 | bez igły |  | 1 x 140- 150 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 2 | bez igły |  | 12 x 45 cm | 432 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 1,40mm, długość igły 73mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 1,40mm, długość igły 45mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 2/0 | 50-60 mm, prosta | odwrotnie tnąca | 70 - 75 cm | 576 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 3/0 | 30 - 31 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 70 - 75 cm | 252 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 4/0 | 30 - 31 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 3/0 | 30 - 31 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 468 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 2/0 | 30 - 31 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 1188 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | 2/0 | 37 - 39 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 216 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 2/0 | 43 mm, 1/2 koła | okrągła,o zakończeniu krótkim tnącym | 70 - 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 2/0 | 43 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona,o zakończeniu krótkim tnącym | 70 - 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 2/0 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła,o zakończeniu krótkim tnącym | 70 - 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 0 | 30 - 31 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 576 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 1 | 30 - 31 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 2 | 30 - 31 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 0 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 972 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | 2 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 504 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 1 | 37 mm,1/2 koła | okrągła wzmocniona | 90 cm | 324 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | 1 | 40 mm , 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 90 cm | 396 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | 1 | 43 mm, 1/2 koła | okrągła | 90 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | 2 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła | 90 cm | 312 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | 1 | 65 mm, 1/2 koła, | okrągła | 70 - 75 cm | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 2 | 65 mm, 1/2 koła, | okrągła | 4 x 70-75 cm | 120 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | 2 | 65 mm , 1/2 koła | okrągła | 90 cm | 240 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | 1 | 30 mm | okrągła, wzmocniona, haczykowata typu "J",o zakończeniu krótkim tącym | 70 cm | 288 |  |  |  |  | 0 | 0
Szwy chirurgiczne wchłanialne, plecione, syntetyczne, pokryte środkiem antybakteryjnym(dioctanem chlorheksydyny), wykonane z poliglaktyny 910, powlekane poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach.
36 | 2/0 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | 0 | bez igły |  | 3 x 45 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | 3/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | 2/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | 2/0 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | 0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 0 | 37 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | 1 | 40 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | 2 | 40 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
Syntetyczne szwy wchłanialne, monofilamentowe,wchłanialne w terminie 13-36 miesięcy,siła podtrzymywania tkankowego: ok. 90% początkowej zdolności podtrzymywania po 1 miesiącu od zaimplantowania, ok. 70%-60% początkowej zdolności podtrzymywania po 3 miesiącach od zaimplantowania, ok. 50%-0% początkowej zdolności podtrzymywania po 7 miesiącach od zaimplantowania
45 | 2/0 | 26 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 2/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 150 cm | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | 1 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła, o zakończeniu trokarowym | 90 cm | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | 1 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła, o zakończeniu trokarowym | 150 cm , pętla | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
Syntetyczne szwy wchłanialne ( 180 – 220 dni ), monofilamentowe, z poli-p-dioksanonu,siła podtrzymywania tkankowego:65%-90% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach od zaimplantowania (w zależności od grubości szwu), barwione na fioletowo
49 | 3/0 | 26 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | 3/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 2/0 | 26 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | 2/0 | 30 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | 1 | 40 mm , 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 150 cm , pętla | 120 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | 1 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła | 90 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | 1 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła | 150 cm , pętla | 192 |  |  |  |  | 0 | 0
Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 -4,5, stanowiący gęstą dzianinę z naturalnej bawełny, posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych,działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 1,5 minuty
56 | rozmiar 7cmx10cm |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | rozmiar 5cmx7,5cm |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
Syntetyczne szwy plecione szybkowchłanialne - po około 42 dniach, wykonane z poliglaktyny 910, powlekane poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia,siła podtrzymywania tkankowego: 50% początkowej zdolności podtrzymywania - po 5 dniach od zaimplantowania, 0% - po 10 -14 dniach od zaimplantowania,bezbarwne
58 | 2/0 | 24 - 26 mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 70 - 75 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | 1 | 43 mm , 1/2 koła | okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym | 90 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | 0 | 43 mm, 1/2 koła | okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym | 90 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | 0 | 37- 39 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 90 cm | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | 1 | 37- 39 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 90 cm | 108 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | 1 | 48 mm, 1/2 koła | okrągła | 90 cm | 108 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | 0 | 43 mm, 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 90 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | 3/0 | 26mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 144 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | 4/0 | 22mm, 1/2 koła | okrągła | 70 - 75 cm | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | 4/0 | 19mm, 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 70 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
Syntetyczne szwy wchłanialne, monofilamentowe, wykonane z glikonatu, czas wchłaniania - 56 dni,czas podtrzymywania tkankowego: 70%-80% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 20-30% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14- 21 dniach od zaimplantowania, bezbarwne
68 | 5/0 | 17 mm, 1/2 koła | okrągła | 45 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | 4/0 | 17 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | 4/0 | 26 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | 4/0 | 22 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | 3/0 | 17 mm, 1/2 koła | okrągła | 70 cm | 72 |  |  |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 2 | [9 empty] | 0 | 0
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę materiałów szewnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy:
PAKIET NR 3
Staplery i ładunki do staplerów
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość opakowań | Nazwa handlowa | Kod producenta | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 24 mm, średnica wewnętrzna 15 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 18. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 24. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 30. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 24,5 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 32. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 33 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 33. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu nr 3 | [6 empty] | 0 | 0
…………………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy