## załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik kalibrujący ze znacznikami
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik typu PigTail z minimum 20 znacznikami | TAK | –
3 | cewnik w rozmiarze 5F | TAK | –
4 | dostępny cewnik o długości, min. 110 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik obwodowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | dostępne długości prowadnika: 180 [cm]; 190 [cm]; 200 [cm]; 235 [cm]; 300 [cm] z tolerancją ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | dostępne średnice , min. 0,014 ["] i 0,018 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
4 | dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta jest płaszczem polimerowym na długości 22 [cm] | TAK/NIE | 1/0
5 | dostępne prowadniki z końcówkami cieniującymi: 3 [cm]; 4 [cm]; 5 [cm]; 11 [cm]; 15 [cm]; 16 [cm]; 17 [cm] | TAK | –
6 | pokrycie hydrofilne na oplocie | TAK | –
7 | pokrycie PTFE na shafcie | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | TAK | –
Prowadnik do trombektomii mechanicznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | dostępne długości, min: 200 [cm] ± 5 [cm]; 230 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
3 | dostępna średnica 0,014 ["] | TAK | –
4 | dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta powłoką hydrofilną | TAK/NIE | 1/0
5 | dostępny prowadnik z końcówkami cieniującymi 4 [cm] | TAK | –
6 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” | TAK | –
7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu, szaft pokryty PTFE na całej długości z wyjątkiem części plecionej | TAK | –
Prowadnik do naczyń obwodowych BTK, ATK
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
3 | prowadnik dedykowany do pracy techniką pętli, rdzeń o zmniejszonej średnicy w dystalnym odcinku w celu ułatwienia tworzenia pętli | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: 0,014", 0,018 | TAK | –
5 | dostępne długości, min: 190 [cm] ± 5 [cm]; 235 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | część proksymalna shaftu pokryta PTFE | TAK | –
7 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” | TAK | –
8 | sztywność końcówki 3,0 g | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo-chromowy stosowany do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo-chromowego do tętnicy obwodowej o wymiarach 8,0/18-28 [mm] | TAK | –
3 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) 0,035 ["] | TAK | –
4 | stent kobaltowo-chromowy zamontowany na cewniku balonowym kompatybilny z introducerem 6F w całym wymaganym zakresie średnic | TAK | –
5 | stent kobaltowo-chromowy zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego:80 ±5 [cm], 130 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | wymagany przedział długości stentu, min. : od 12 [mm] do 59 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów [mm] | [1,2]
8 | wymagany przedział średnic stentu, min.: od 4 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik naczyniowy do dializ z przednią implantacją
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagany rozmiar cewnika: 14,5 [F] | TAK | –
3 | minimalnie wymagane długości: 19/36 [cm], 23/40 [cm], 28/45 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | w skład zestawu wchodzi: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnica, rozszerzacz tkankowy, mandryn tunelujący, rozrywana koszulka z zaworem, strzykawka, skalpel, gaziki, opatrunek samoprzylepny | TAK, podać | _
5 | cewnik o min.przepływie 450 ml/min, z mufą dakronową, kształt kanałów "podwójne D", wylot cewnika schodkowy, silikonowe ramiona, | TAK, podać | _
Cewnik naczyniowy do dializ ze wsteczną implantacją
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać
2 | wymagany rozmiar cewnika: 14,5 [F] | TAK
3 | minimalnie wymagane długości: 19/36 [cm], 23/40 [cm], 28/45 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | w skład zestawu wchodzi: cewnik, igła wprowadzająca, prowadnica, rozszerzacz tkankowy, tuneler rozwidlony, rozrywana koszulka , strzykawka, skalpel, gaziki, opatrunek samoprzylepny | TAK, podać | _
5 | cewnik naczyniowy, permanentny, z mufą dakronową, kształt kanałów "podwójne D", wylot cewnika symetryczny, silikonowe ramiona, końcówki z laserowym nadrukiem | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do koronarografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do koronarografii o średnicy 6F | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | dostępne rozmiary 5 [F] i 6 [F] | TAK | –
5 | dostępne opcje z otworami bocznymi | TAK | –
6 | cewnik zbrojony podwójnym oplotem, zapewniający dobre manewrowanie i obrót, atraumatyczna końcówka | TAK, opisać | 1,2,3
7 | cewnik zachowujący pamięć kształtu | TAK | –
8 | wysoka odporność na zagięcia i załamania | TAK | 1,2,3
9 | wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku min. 1100 [PSI] | TAK | –
10 | średnica wewnętrzna, min. 0,056 ["] | TAK, podać w [''] | –
11 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. dostępne krzywizny: judkins, amplatz, multipurpose, bypass, pigtail, 3DRC lub analogiczna | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | –
12 | dostępne min. cztery rodzaje krzywizn dedykowanych do obu ( prawej i lewej) tętnic wieńcowych jednocześnie | TAK, podać | –
13 | dostępne długości: 100 [cm], 110 [cm] i 125 [cm] | TAK | –
14 | dostępny rozmiar 4F | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadzące koszulki cienkościenne 10cm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dedykowane do zabiegów w obrębie tętnic i żył obwodowych | TAK | –
3 | wymagany zakres nominalnych średnic, min. 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | długość koszulki 10 [cm] | TAK | -
5 | koszulka 4 [F] i 5 [F] kompatybilna z prowadnikiem 0,018 ["] i 0,035["], 6 [F] kompatybilna z prowadnikiem 0,035["] | TAK | –
Prowadzące koszulki cienkościenne 25cm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
3 | dedykowane do zabiegów w obrębie tętnic i żył obwodowych | TAK | –
4 | wymagany zakres nominalnych średnic, min. 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | koszulka kompatybilna z prowadnikiem 0,035["] dla wszystkich wymaganych średnic | TAK | -
6 | długość koszulki 25 [cm] | TAK | -
Prowadzące koszulki cienkościenne od 45cm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
3 | dedykowane do zabiegów w obrębie tętnic i żył obwodowych | TAK | –
4 | wymagany zakres nominalnych średnic, min. 4 [F], 5 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | koszulka kompatybilna z prowadnikiem 0,035["] dla wszystkich wymaganych średnic | TAK | -
6 | długość koszulki 45 [cm], 70 [cm], 90[cm] | TAK | -
Inflator wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
4 | podziałka skali ciśnienia w atmosferach [atm] | TAK | –
5 | budowa inflatora umożliwiająca kilkukrotne inflacje w czasie zabiegu | TAK | –
6 | ciśnienie inflacji do 40 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, ultra niepodatny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
3 | dostępne średnice cewnika, min. od 4 [mm] do 12 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości cewnika, min. od 2 [cm] do 10 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego 50 [cm] oraz 75 [cm] | TAK | –
7 | ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 [atm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft obwodowy na balonie
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent graft na balonie OTW pokryty materiałem PTFE | TAK | –
3 | długość zestawu wprowadzającego: 120 cm ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne długości stentów, min. od 16 [mm] do 59 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
5 | wymagane średnice stentu, min. od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | stent graft nadający się do implantacji w perforowanych naczyniach | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
Stent żylny samorozprężalny otwartokomórkowy
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | dostępne średnice min.: 10 [mm], 12 [mm], 14 [mm], 16 [mm], 18 [mm], 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostepne długości stentu min.: od 40 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | długość systemu wprowadzającego 90 [cm] | TAK | –
7 | markery na obu końcach stenu i na systemie wprowadzającym | TAK | –
8 | system trójkoszulkowy stabilizujący pozycję stentu | TAK/NIE | –
9 | duża siłą radialna i odporność na złamania | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka diagnostyczna wprowadzająca 90 cm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | silikonowa zastawka uszczelniająca | Tak | -
3 | dostępne średnice, min.od 6 F do 8 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | długości koszulki 90 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | -
5 | koszulki odporne na zagięcia, pokryte z zewnątrz oraz w środku kanału wewnętrznego silikonem | TAK | -
6 | zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką | TAK/NIE | 1/0
7 | marker na końcu koszulki widoczny w obrazie RTG | TAK | -
8 | poliuretanowa końcówka typu Brite Tip , widoczna w skopii | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania VSD
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | zestaw zawiera spirale (coile), koszulki naczyniowe wprowadzajce, pętle naczyniowe potrzebne do leczenia jednego Pacjenta | TAK, wyszczególnić elementy zestawu | -
3 | zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej zbudowany z nitinolowej podwójnej spirali do zamykania małych ubytków typu VSD | TAK | -
4 | dostępne średnice spiral, min. od 8 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator (strzykawka ciśnieniowa z manometrem)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | w zestawie kranik wysokociśnieniowy w którym dłuższe ramię obrotowej zastawki wskazuje pozycję "OFF"" | TAK | –
4 | podziałka skali ciśnienia w atmosferach [atm] | TAK | –
5 | solidna budowa inflatora umożliwiająca kilkukrotne inflacje w czasie zabiegu | TAK | –
6 | fluorescencyjna tarcza lub fluorescencyjna skala manometru, korpus strzykawki nieobudowany | TAK, opisać | 1,2,3
7 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
8 | ciśnienie inflacji, min. 30 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
9 | informacja o ciśnieniu ujemnym (na tarczy manametru) | TAK | –
Łącznik z zastawką hemostatyczną do obsługi jednoręcznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9.0 F | TAK, podać w [F] | –
4 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami | TAK, opisać | 1,2,3
5 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/NIE | 2/0
6 | w zestawie drenik, kranik trójdrożny oraz tępa igła do wprowadzania prowadnika | TAK | –
7 | kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora, jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora, | TAK | –
8 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | –
Adapter do metody kissing baloon
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | adapter łączący cewniki balonowe do PCI ze strzykawką wysokociśnieniową ( inflator) | TAK | –
3 | Możliwość wykonania jednoczasowo inflacji obu cewników balonowych jednym inflatorem | TAK | –
4 | adapter wysokociśnieniowy, min. 70 [bar] | TAK, podać w [bar] | [1,2]
5 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | bezpieczeństwo stosowania zestawu ( okludera ASD) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z literatury naukowej dot. Okludera ASD | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | niski profil okludera umożliwiający zastosowanie koszulki naczyniowej o najniższym profilu | TAK, podać rozmiar [F] koszulki dla okludera 38 [mm] | _
4 | wymagany przedział średnic, min. od 8 [mm] do 40 [mm] z rozmiarami zmieniającymi się co min. 2 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | _
5 | zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do użycia tj. balon wymiarujący, system wprowadzajacy (koszulka), sztywny prowadnik typu Amplatz Super/Ultra Stiff, system uwalniający, okluder - urządzenie implantowe w ciele pacjenta | TAK, wymienić elementy zestawu | –
6 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK/NIE | 1/0
9 | możliwośc zastosowania koszulki 12 [F] dla rozmiarów od 30 [mm] do 40 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | możliwość zastosowania u pacjentów uczulonych na nikiel | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do PCI uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty lekiem Sirolimusem | TAK | –
3 | dostępne średnice, min: od 2,0 [mm] do 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości stentu, min. 8 [mm], 12 [mm], 16 [mm], 20 [mm], 24 [mm], 28 [mm], 32 [mm], 36 [mm], 40 [mm], 44 [mm], 48 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm] 16 [atm] | TAK
6 | grubość ściany stentu 60 [ µ], - 0,0024 [''] | Tak
7 | dostępne długości systemu doprowadzającego, min. 140 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | –
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 [''] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do mierzenia ciśnienia zaklinowania
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewniki kompatybilne z prowadnikiem: dla 4F- 0,021["], dla 5 F- 0.025["], 6F - 0.035 ["] | TAK | –
3 | cewniki z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia | TAK | –
4 | wymagane średnice cewnika: 4F, 5F, 6F | Tak | –
5 | dostępny cewnik o średnicy 7F | TAK/NIE | 1/0
6 | wymagane długości cewnika: 60 [cm] ± 5 [cm] oraz 110 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 15
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik zbrojony wieńcowy do CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbrojenie oplotem z min. 14 drutów | TAK | –
3 | taperowany tip widoczny w skopii | TAK | –
4 | dostępne długości, min. od 135 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | profil wejścia 0,44 [mm] ( 1,3 [F]) | TAK | –
6 | średnica wewnętrzna tipu 0,38 [mm] tj. 0,015 ["] | TAK | –
7 | średnica zewnętrzna szaftu dystalnie 0,77 [mm] | TAK | –
8 | średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 0,95 [mm] | TAK | –
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014["] | TAK | –
10 | maksymalne ciśnienie 300 [psi] | TAK | –
Prowadnik do naczyń wieńcowych do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | średnica prowadnika 0,014 ["] | TAK | –
3 | dostępne długości, min. od 200 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | przeniesienie obrotu 1:1 | TAK | –
5 | rdzeń kompozytowy z jednego kawałka drutu, opleciony min. 6 drutami | TAK | –
6 | długość oplotu min.11 [mm], max. 15 [mm] | TAK | –
7 | końcówka cieniująca min. 3 [cm] | TAK, podać | –
8 | pokrycie polimerem na odcinku dystanym min. 40 [cm] ± 2 [cm] | TAK,podać | –
9 | pokrycie hydrofilne na odcinku dystanym min. 50 [cm] ± 2 [cm] | TAK,podać | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 16
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik sterowalny wspierający prowadniki wieńcowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | w pełni sterowalna końcówka, zginająca się pod kątem 90° na odcinku min. 8 [mm] | TAK | –
3 | końcówka dobrze widoczna w skopii | TAK | –
4 | dostępne wersje OTW i RX | TAK | –
5 | długość cewnika dla wersji OTW i RX 140 cm ± 5 [cm] | TAK, podać | –
6 | średnica wewnętrzna 0,018 ["] | TAK | –
7 | średnica zewnętrzna ruchomej części cewnika min. 2,2 [F] | TAK/NIE | 1/0
8 | profil wejścia min. 1,8 [F] | TAK, podać | –
9 | kompatybilny z cewnikiem 6 [F] | TAK | –
10 | pokrycie hydrofilne dystalne na odcinku: dla OTW min. 45 [cm], dla RX 24 [cm] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik przedłużający z balonem blokującym
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | przedłużacz typu "rapid exchange" | TAK | –
3 | funkcja blokowania balonem prowdznika 0,014["] | TAK | –
4 | dostępna średnice min. 6[F], 7[F], 8 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | rekomendowane ciśnienie balonu 14 [atm] | TAK/NIE | 1/0
6 | długość cewnika przedłużającego 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać | _
7 | światło wewnętrzne dla cewnika 7[F] 0,062 ["] ± 0,001 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 17
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon niskoprofilowy do CTO oraz małych i trudnych zmian
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu RX | TAK | –
3 | w zestawie urządzenie do re-wrappingu | TAK | –
4 | średnic balonu, min. od 1,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostęone dłuości, min. od 6 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | ciśnienie nominalne 6 [atm] ± 1 [atm] | TAK, podać | 1/0
7 | RBP 14 [atm] | TAK | –
8 | długość szaftu 146 [cm] ± 1 [cm] | TAK, podać | –
9 | wymiary szaftu dla średnic 1,5 [mm] -2,75 [mm] o dł. 10 [mm]: dystalna - 2,3 [mm], proksymalna- 1,8 [mm] | TAK | –
Zamykacz naczyniowy do naczyń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | dostępny dla średnic 5 [F], 6 [F], 7 [F] | TAK/NIE | 1/0
3 | system umożliwiający pozanaczyniowe zamknięcie tętnicy bez pozostawienia elementów obcych wewnątrz naczynia | TAK | _
4 | absorbcja substancji hemostaytycznej w ciągu 30 dni | TAK | _
5 | pierwsza faza zamykania powoduje mechaniczną hemostazę | TAK | _
6 | w drugiej fazie uwalnianie substancji hemostatycznej | Tak- podać nazwę substancji hemostatycznej | _
7 | zestaw składa się z cewnika balonowego oraz strzykawki o pojemności min. 10 [ml] | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Elektroda do czasowej stymulacji serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 6F, 7F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | elektroda nadająca się do zakładania z dostępu przez żyłę udową, szyjną lub podobojczykową | TAK | –
4 | długość elektrody, min. 110 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | elektroda bipolarna wraz z kompletem niezbędnych akcesorii | TAK | –
Elektroda do czasowej stymulacji serca z balonikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 6F, 7F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | elektroda nadająca się do zakładania z dostępu przez żyłę udową, szyjną lub podobojczykową | TAK | –
4 | długość elektrody min. 110 [cm] ± 5 [cm]) | TAK, podać w [cm] | –
5 | elektroda zakończona balonikiem | TAK
6 | elektroda bipolarna wraz kompletem niezbędnych akcesorii | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niepodatny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | dostępna końcówka sferyczna dla każdej z wymaganych nominalnych śrdednic | TAK | –
5 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
7 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 6 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 4,5 [mm] oraz 5.0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,0 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm]; 5,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
Y-konektor do obsługi jednoręcznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępna wersja z drenem zakończonym kranikiem o długości 25 [cm] i 50 [cm] | TAK | –
3 | dostępna wersja bez lini drenu | TAK/NIE | 1/0
4 | silikonowa zastawka dopuszczająca urządzenia do max.11 [F] | TAK | –
5 | dedykowany także do zabiegów typu "kissing-balloon" | TAK | –
6 | połączenie mechanizmu screw&push pull | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy standardowy pokryty Sirolismusem lub pochodną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | stent ze stopu kobaltowo-chromowego | TAK
3 | typ uwalnianego leku: everolimus lub pochodny | Tak, podać | -
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058" (5F) | TAK | -
5 | średnie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | Tak, podać w [atm] | -
6 | dostępne średnice, min: od 3,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice poniżej 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne długości dla stentu dla wszystkich oferowanych średnic: min: od 8,0 [mm] do 38,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość stentu powyżej 38 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | cisnienie nominalne 9-12 [atm] | TAK | -
11 | grubość ściany stentu dla wszystkich rozmiarów min. 0,0032["] | TAK | -
12 | długość systemu doprowadzającego 145[cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | -
13 | możliwość postdylatacji dla rozmiarów 3.5 [mm]-4.0 [mm] do średnicy 5.5 [mm] | TAK | -
14 | dostępna długość 48 [mm] przynajmniej dla trzech średnic | TAK, podać dla jakich średnic w [mm]
15 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | -
16 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją | TAK, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTA tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | atraumatyczna końcówka | TAK | -
3 | dostępne długości, min. 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne średnice 5 [F], 6 [F], 7 [F] | TAK | -
5 | dostępne kształty końcówek dla cewnika 6 [F] i 7 [F] min: Straight, Headhunter1, Multipurpose D, Multipurpose C, Simpson S | TAK | -
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do dystalnego dostępu
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | atraumatyczna końcówka | TAK | -
3 | dostępne długości, min. 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne średnice 6 [F] | TAK | -
5 | dostępne kształty końcówek min: Straight, Multipurpose D, Multipurpose C, | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy z paklitakselem do naczyń obwodowy szczególnie dedykowany do zwężeń AVF
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy oparty na systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", uwalniający lek paklitaxel | TAK | –
3 | minimalna dawka leku: 3,0 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
4 | dostępne długości, min. 20 [mm], 40 [mm], 60 [mm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
5 | dostępne średnice, min. od 5,0 [mm] do 10,0 [mm] | TAK, podać w [mm] | –
6 | skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych | TAK | –
7 | długość systemu wprowadzającego 40 [cm] ± 5 [cm] i 80 [cm] ± 5 | TAK | –
9 | dedykowany do leczenia zwężeń dostępów naczyniowych z wykorzystaniem syntetycznych połączeń AVF | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft obwodowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent graft kobaltowo -chromowy pokryty materiałem PTFE | TAK | –
3 | dostępne długości stentgraftu | wyszczególnić dostępne długości w [mm] | –
4 | wymagane średnice, min. od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] i 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
Stentgraft obwodowo-aortalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent graft kobaltowo -chromowy pokryty materiałem PTFE | TAK | –
3 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] i 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne długości stentgraftu | wyszczególnić dostępne długości w [mm] | –
5 | wymagane średnice, min.od 12 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | komapatybilny z koszulką 9 F (śr. 12 mm] i 11 F (śr. 14,16 mm) | TAK | –
Stentgraft aortalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent graft kobaltowo -chromowy pokryty materiałem PTFE | TAK | –
3 | wymagane średnice, min.od 18 [mm] do 24 [mm] | TAK wyszczególnić w [mm] | [1,2]
4 | długość zestawu wprowadzającego: 120 cm ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | kompatybilny z koszulką 14F | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 24
Cewnik balonowy wieńcowy do litotrypsji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z introducerem 6 F | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | długość balonu: 12 [mm] | TAK | –
6 | długość roboczego cewnika: 138 [cm] | TAK | –
7 | cewnik balonowy wykorzystuje działanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej do modelowania i usuwania mocno uwapnionych zmian miażdżycowych | TAK | –
8 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: model i producenta | –
Cewnik balonowy obwodowy do litotrypsji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z introducerem 5F, 6F oraz 7F w zależności od średnicy balonu | TAK | –
4 | wymagane średnice, min: od 3,5 [mm] do 7,0 [mm] dla długości balonu 60 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne średnice od 3,5 [mm] do 4,0 [mm] dla długości balonu 40 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
6 | długość cewnika roboczego: 135 [cm] dla cewnika z balonem o długości 60 [mm] , 138 [cm] dla cewnika z balonem o długości 40 [mm] | TAK | –
7 | cewnik balonowy wykorzystuje działanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej do modelowania i usuwania mocno uwapnionych zmian miażdżycowych | TAK | –
8 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać model i producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mechaniczny cewnik do trombektomii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do oddzielenia, zasysania, fragmentacji i transportu skrzepliny, zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin | TAK | –
3 | dostępne min. trzy średnice 6 [F], 8 [F], 10[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | cewnik umożliwia usunięcie całość materiału zatorowego z naczynia krwionośnego | TAK | –
5 | dwa systemy wprowadzania: z prądem krwi (antegrade) i z przeciwnej strony (cross-over) | TAK | –
6 | dostępne warianty cewnika: dla średnicy 6 [F] długość 110 [cm] i 135 [cm] dla średnicy 8 [F] długość 85 [cm] i 110 [cm] dla średnicy 10 [F] długość 110 [cm] | TAK | _
7 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych: przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: model i producenta
8 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
9 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 26
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
Stent żylny samorozprężalny zamkniętokomórkowy
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | dostępne średnice, min. od 12 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostepne długości stentu, min. od 60 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | długość systemu wprowadzającego 100 [cm] | TAK | –
7 | stent kompatybilny z koszulką 10F i prowadnikiem 0,035" | TAK | –
8 | system trójkoszulkowy stabilizujący pozycję stentu | TAK/NIE | 1/0
9 | pleciona konstrukcja zapewnia dużą siłę radialną i elastyczność | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 27
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
Stent rozprężany na balonie, chromowo - kobaltowy do leczenia tętnic biodorowych
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostepne długości stentu, min. od 18 [mm] do 78 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | długość systemu wprowadzającego 90 [cm], 130 [cm], 170 [cm] | TAK | –
7 | stent kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka naczyniowa dwuświatłowa
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | kaniula posiada dwa światła po 6 [F] każde oraz dwa porty wejściowe | TAK | –
3 | wielkość koszulki 12 [F] | TAK | –
4 | prowadnik roboczy współpracujący z koszulką to max. 0,038["] | TAK, podać w ["] | [2,1]
5 | długośc koszulki 12 [cm] ± 1 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Podskórna proteza zapewniająca dostęp tętniczo-żylny do hemodializ
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
Żylny element odpływowy:
1 | średnica wewnętrzna szaftu 5 [mm] | TAK | –
2 | średnica zewnętrzna szaftu 6 [mm] | TAK | –
3 | długość elementu 40 [cm] | TAK | –
4 | szaft silikonowy z oplotem nitinolowym | TAK | –
5 | marker widoczny w skopii na dystalnym końcu | TAK | –
Tętniczy element odpływowy:
1 | średnica wewnętrzna szaftu 6 [mm] | TAK | –
2 | średnica zewnętrzna szaftu 7,4 [mm] | TAK | –
3 | długość elementu min. 53 [cm] | TAK, podać długości w [cm] | [1,2]
4 | szaft PTFE z karbowaniem PTFE | TAK | –
5 | tytanowe złącze pokryte silikonem | TAK | –
zestaw akcesoriów:
1 | jednorazowy klem zaciskowy | TAK | –
2 | rozrywalna koszulka z dylatatorem wprowadzającym | TAK | –
3 | Y konektor z kranikiem | TAK | –
4 | silikonowa zatyczka | TAK | –
5 | dylatator w rozmiarze 12 [F] i 16 [F] | TAK | –
6 | mandryn do wprowadzania w rozmiarze 10 [F] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder naczyniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | okluder naczyniowy o nitinolowej konstrukcji | TAK | –
3 | przeznaczony do zamykania naczyń o średnicach, min. od 1,5 [mm] do 9 [mm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. od 3 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okluderów [mm] | [1,2]
5 | możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik wspierający, do udrażniania CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["]; 0,018 ["]; 0,035 ["] | TAK
Pakiet 33 | dostępne długości, min: 90 [cm] i 135 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
#VALUE! | konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana | TAK | -
#VALUE! | cewniki kompatybilne z koszulką 5F | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent graft do aorty piersiowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku piersiowym (od tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego) | TAK | –
3 | do każdego oferowanego zestawu stent graftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich oferowanych średnic stent graftów) | TAK | –
4 | system wprowadzający dla wszystkich oferowanych i wymaganych średnic, max. 25 [F] | TAK | –
5 | konstrukcja na bazie koron nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową, brak metalowych połączeń pomiędzy koronami (tzw."rozpórek wspierających") | TAK | –
6 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczynowe do wprowadzania stentgraftu o średnicach w przedziale, min. od 22 [F] do 26 [F] w zestawie | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
7 | Stent graft posiadający system fiksacji proksymalnej uwalniany po ostatecznym pozycjonowaniu stent graft'u | TAK | –
8 | dostępne proksymalne i dystalne zwężające się elementy stent graftów | TAK | –
9 | dostępne średnice , min. od 22 [mm] do 44 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
10 | dostępna średnica 46 [mm] potwierdzona katalogiem producenta | TAK/NIE | 5/0
11 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, stacji roboczej wraz dedykowanym oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stent graftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania (w szczególności zapewnienie: koniecznych napraw/ wymian podzespołów stacji oraz reinstalacji/ modyfikacji/ aktualizacji oprogramowania) na wyłączny koszt Wykonawcy. Przyjęcie/zwrot stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania do wymiarowania stent graftów przed jego pierwszym użyciem | TAK | –
13 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon do czasowej okluzji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | platynowe markery obrazujące końce balonu | TAK | –
3 | konstrukcja balonu zapewniająca krótki czas deflacji | TAK | –
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,0038 ["] | TAK | –
5 | dostępne średnice balonu, min. od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | średnica cewnika 7 F w dostępnych długościach: 65 [cm] i 100 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do walwuloplastyki zastawki mitralnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne rozmiary balonu, min. 26 [mm], 28 [mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
3 | długość nierozszerzonego balonu 250 [mm] (dla wszystkich rozmiarów) | TAK | –
4 | w zestawie z balonem, min.: 1) rozszerzacz 14F, 70 [cm] długości, 2) prowadnik 0,025", 175 [cm], 3) rurka napinająca 80 [cm], 4) miarka plastikowa 0-100 [mm], 5) sztylet stalowy 0,038", 80 [cm], 6) strzykawka | TAK, podać | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytków typu okludera/zapinki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | samocentralizacja okludera w ubytku | TAK | –
3 | mechanizm zamkniecia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | TAK | –
4 | wymagane dostępne średnice części środkowej okludera od 4 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do walwuloplastyki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość użytkowa shaft'u 100 [cm] +/- 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
5 | cewnik balonowy służący do poszerzania zwężonych zastawek wewnątrzsercowych w tym ze wskazaniem wg. instrukcji obsługi do poszerzania zastawki aortalnej | TAK | –
6 | dostępne średnice, min: od 16,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min: 30,0 [mm], 40 [mm], 50,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | balon wykonany z poliamidu 12 ( PA12) | TAK | –
9 | RBP: 6,0 [atm]-1,5 [ atm] | TAK | –
10 | balon wyposażony w dwa złote markery | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik neuroradiologiczny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | prowadnik o średnicy 0,012["] ± 0,002 ["] | TAK, podać | -
3 | dostępne długości, min. od 200 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard oraz support | TAK | -
5 | dystalna część cieniująca na długości 45 [cm] ± 10 [cm] | TAK, podać | -
6 | rdzeń prowadnika wykonany ze stali a w części dystalnej pokryty tubą z mikrofabrykacją | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 38
Lekowy cewnik balonowy do PCI
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
3 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | cewnik balonowy RX oparty na systemie min. 0,016 ["] uwalniający lek Paclitaxel | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
5 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 12 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości co 5 [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] co najmniej 6 rozmiarów | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
9 | RBP- min. 14 [atm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS HD
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS | TAK | –
3 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
4 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
5 | budowa umożliwiająca badanie naczynia na długości min. 150 [mm] bez zmiany pierwotnego położenia cewnika | TAK | –
6 | cewnik ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | TAK/NIE | 1/0
7 | jednorazowa sterylna osłona do wyciągarki | TAK | –
8 | cewnik z głowicą mechaniczną o częstotliwości pracy pracy min. 60 [MHz] | TAK | –
Wielorazowe sanki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wielorazowe sanki kompatybilne z sondami IVUS HD zaoperowanymi w pierwszej pozycji | TAK | –
Aparat do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej- systemu z funcją IVUS -dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | urządzenie do ultrasonografi wewnątrznaczyniowej, rok produkcji, min. 2023 | TAK | –
3 | urzadzenie służące do automatycznej oceny zmian w naczyniach | TAK | –
4 | urządzenie w pełni kompatybilne i przystosowane fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie sondami | TAK | –
5 | urządzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciągowymi | TAK | –
6 | konsola posiada tablet i monitor | TAK | –
7 | wysokiej jakości obraz uzyskany przy siedmiu prędkosciach pullback od 0,5 do 8,0 mm/sec | TAK | –
Warunki serwisu
8 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować urządzenie do ultrasonografi wewnątrznaczyniowej w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania urządzenia i jego wyposażenia technicznego, tj. przewodów, kabli połączeniowych, adapterów, etc. (w tym koszty związane z wymaganymi zgodnie z zaleceniami Producenta przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
9 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
11 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 3 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
12 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
13 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
14 | szkolenie dla personelu lekarskiego i technicznego z obsługi urządzenia, potwierdzone podpisami osób przeszkolonych, co najmniej 2 dni x 2 godziny (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia bezpośrednio przed szkoleniem) | TAK | –
15 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kaniula neurologiczna naczyniowa długa, zbrojona
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica wewnętrzna 0,88 ["] | TAK | –
3 | dostępne długość koszulki min. 80 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępna końcówka prosta lub zagięta | TAK | –
5 | powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku oraz wzmocnione podparcie proksymalne | TAK | –
6 | koszulka zbrojona na całej długości spiralą ze stali nierdzewnej | TAK | –
Zestaw aspiracyjny: zbrojone przewody wysokociśnieniowe i cewnik aspiracyjny proksymalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przewody wysokociśnieniowe, zbrojone, kompatybilne z oferowaną w Pakiecie pompą próżniową | TAK | –
3 | przewody włącznikiem ssania (on/off) | TAK/NIE | 1/0
4 | cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy 6F | TAK | –
5 | dostępne dystalne średnice wewnętrzne cewnika min.: 0,054 ["], 0,068 ["], 0,072 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | [1,2]
6 | dostępne długości cewnika 135 [cm] ± 3 [cm] | TAK | –
Cewnik aspiracyjny dystalny do naczyń mózgowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica proksymalna zewnętrzna cewnika 4,7 [F] | TAK | –
3 | średnica dystalna wewnętrzna cewnika 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostepna długość cewnika min. 150 [cm] ± 10 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Zbiornik aspiracyjny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbiornik przeźroczysty, kalibrowany, kompatybilny z oferowaną w Pakiecie pompą | TAK | –
3 | objętość zbiornika, min. 1000 [ml] | TAK, podać [ml] | –
4 | zbornik wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | TAK | –
5 | Wykonawca zobowiązuje się bez zadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dosatwy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia bezolejowej pompy próżniowej, kompatybilnej z wyżej oferowanymi wyrobami medycznymi. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych: przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pompą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej pompy przed jej pierwszym użyciemi oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. W przypadku awarii pompy, skutkującej naprawą przekraczającą 3 dni - Wykonawca udostępni na własny koszt i we własnym zakresie pompę zastępczą o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowana na czas naprawy | TAK, podać typ/model, producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy stalowy o najwyższej sztywności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica prowadnika 0,035 ["] | TAK | –
3 | prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego lub ultrasztywnego | TAK | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” lub „prostym” z możliwością formowania przez operatora | TAK | –
5 | dostępna długość końcówki taperowanej 3 [cm] i 7 [cm] | TAK | –
6 | prowadnik o długości, min. 145 [cm], 180 [cm], 260 [cm], 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Prowadnik naczyniowy o najwyższj sztywności do stentgraftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o najwyższej sztywności pokrywany TFE o średnicy 0.035” | TAK | –
3 | dostępne długości, min. 90 [cm], 145 [cm], 180 [cm], 260 [cm], 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | prowadnik o giętkiej końcówce na długości 4 [cm] lub 7 [cm] | TAK | –
5 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: prostym, zagiętym typu J, o promieniu 3 [mm] lub 7.5 [mm] lub z podwójnie zakrzywioną końcówką o promieniu zakrzywienia 75/15 [mm] lub 55/15 [mm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PCI standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PCI 6F 100 [cm] | TAK | –
3 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071 ["] dla 6F | TAK, podać w [''] | –
4 | dostępne średnice, min: 5F; 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | minimalnie wymagane typy krzywizn: judkins, extra back-up, amplatz, bypass grafts, multipurpose, 3DRight, oraz wersje z otworami bocznymi "SH" | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6F/100 cm, podać liczbę | [1,3]
6 | dostępne specjalne krzywizny do zabiegów z dostępu przez tętnicę promieniową | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm], 110 [cm] i 118 [cm] dla cewników 6F i 7F | TAK | –
Cewnik przedłużający cewnik prowadzący
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik przedłużający do naczyń wieńcowych umożliwiający stentowanie trudnych zmian umożliwiający przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
3 | dostępne średnice, min: 6 [F]; 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | miękki i atraumatyczny koniec cewnika | TAK | –
5 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014 ["] i długości 180 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | sonda do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR) | TAK | _
3 | możliwość pomiaru IMR | TAK/NIE | 1/0
4 | możliwość pomiaru CFR | TAK/NIE | 1/0
5 | cewnik bezprzewodowy łaczący prowadnik z urządzeniem bezprzewodowym drogą radiową | TAK | _
6 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie do udostępnienia trzech aparatów (w tym: 2 mobilne oraz 1 zintegrowany) do pomiaru rezerwy wieńcowej FFR oraz pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany, opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny. Każdy z dostarczonych aparatów będzie dostarczony z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności. Wszelkie koszty utrzymania wszystkich dostarczonych aparatów w pełnej sprawności technicznej, w szczególności koszty przeglądów technicznych oraz napraw w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonych aparatów przed ich pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: modele, producentów | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent pokryty lekiem sirolimusem standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | –
3 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058 ["] (5F) | TAK | –
4 | Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | Tak, podać w [atm] | –
5 | dostępne średnice, min: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | budowa stentu umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych | Tak, opisać budowę stentu oraz systemu dostarczania | –
7 | dostępne długości dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min: od 8,0 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
9 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | –
10 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC po min. 2 latach obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAk, dołączyć do oferty | –
11 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją – potwierdzone min. jedną publikację | TAk, dołączyć do oferty | -
Stent pokryty lekiem sirolimusem dedykowany zmianom w naczyniach o szerokiej średnicy i do pnia LTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | –
3 | oferowane stenty współpracujące z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058 ["] (5F) | TAK | –
4 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 18 [atm] | Tak, podać w [atm] | –
5 | dostępne średnice, min: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępna średnica nominalna ≥ 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | budowa stentu DES umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych, dedykowana dla również do szerokich naczyń w tym LM | Tak, opisać budowę stentu oraz system dostarczania | –
8 | dostępne długości dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min: od 9,0 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
10 | rodzaj polimeru z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | –
11 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC po min. 2 latach obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAk, dołączyć do oferty | –
12 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją - potwierdzona min. jedną publikacją | TAk, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do angiografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 6F | TAK | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK, opisać | 1,2,3
5 | średnica wewnętrzna, min. 0,056 ["] | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kręgowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: pigtail (PIG), multipurpose, judkins, amplatz, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | –
7 | dostępny rozmiar cewnika 5F | TAK | –
8 | dla cewnika 6F o długości 125 [cm] ± 5 [cm] wymagane kształty krzywizn: pigtail, judkins | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości ok.: 190 [cm] ±5 [cm] oraz 300 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | dostępne średnice prowadnika: 0,014 ["] oraz 0,035 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” oraz taperowane | TAK | –
5 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,3]
6 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK | –
7 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK, podać w [cm] | –
8 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
9 | polimerowe pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/NIE | 1/0
Stent nitinolowy z zamkniętymi celami do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego z zamkniętymi celami do tętnicy szyjnej o wymiarach 7,0/30 [mm] | TAK | –
3 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK | –
4 | stent wykonany z nitinolu o konstrukcji zamkniętych cel | TAK | –
5 | stent mający zastosowanie w zabiegach na tętnicach szyjnych | TAK | -
6 | niski profil | Tak, podać w [F] | -
7 | dostępne długości, min: od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice, min: od 7,0 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
Prowadnik naczyniowy do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości ok.: 145 [cm]±5 [cm] ;190 [cm] ±5 [cm] oraz 300 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
3 | dostępne średnice prowadnika: 0,014 ["]; 0,018 ["]; 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” oraz taperowane | TAK | –
5 | dostępne minimum dwa rodzaje sztywności końcówki prowadnika 0,014 ["] w zakresie od 2,8[g] do 13[g] | TAK, podać w [g] | [1,2]
6 | dostępne minimum dwa rodzaje sztywności końcówki prowadnika 0,018 ["] w zakresie: od 4 [g] do 30 [g] | TAK, podać w [g] | [1,2]
7 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK | –
8 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 [cm] | TAK | –
9 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
10 | sztywny prowadnik 0,035 ["] z miękkim taperowanym do średnicy 0,025 ["] końcem nadającym się do tętnic szyjnych | TAK | _
System do dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | -
3 | filtr osadzony niezależnie na prowadniku wchodzącym w skład systemu | TAK | -
4 | filtr współpracujący z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | -
5 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o różnych średnicach, min. od 2,5 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | niski profil systemu | TAK, podać w [F] | [2,1]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 47
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | minimalna wymagana długość: 11 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | w zestawie igła do nakłucia 21G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
5 | w zestawie igła do nakłucia 20 G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,025 ["] | TAK | –
6 | dilatator zapewniający łagodne wprowadzanie introducera do tętnicy promieniowej | TAK | –
Cewnik diagnostyczny radiologiczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
3 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] i 0,038 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości, min: od 40 [cm] do 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępny cewnik z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
6 | dostępny cewnik o średnicy 5 F | TAK | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 4 F | TAK | –
8 | duży wybór kształtów krzywizn, min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), Bentson, internalmammary (IM), Cobra | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
9 | dla cewnika 5 F o długości 100 [cm] wymagane kształty krzywizn: COBRA | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 48
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft obwodowy samorozprężalny PTFE o długości 5 cm
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 13 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
3 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["], 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępna długość stengraftu 5 [cm] | TAK | –
5 | możliwość łączenia teleskopowego stentgraftów | TAK | –
6 | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | TAK | –
7 | system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK | –
8 | wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK | –
9 | średnica zestawu wprowadzającego, min. od 6 [F] do 10 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
Stentgraft obwodowy samorozprężalny PTFE o długości 7,5 cm
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
3 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["], 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępna długość stengraftu 7,5 [cm] | TAK | –
5 | możliwość łączenia teleskopowego stentgraftów | TAK | –
6 | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | TAK | –
7 | system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK | –
8 | wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK | –
9 | średnica zestawu wprowadzającego, min. od 6 [F] do 8[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
Stentgraft obwodowy samorozprężalny PTFE o długości 10 cm
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK | –
3 | dostępna długość stengraftu 10 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 13 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["], 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
6 | możliwość łączenia teleskopowego stentgraftów | TAK | –
7 | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | TAK | –
8 | system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK | –
9 | średnica zestawu wprowadzającego, min. od 6 [F] do 10[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
Stentgraft obwodowy samorozprężalny PTFE o długości 15 cm
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK | –
3 | dostępna długość stengraftu 15 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["], 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
6 | możliwość łączenia teleskopowego stentgraftów | TAK | –
7 | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | TAK | –
8 | system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK | –
9 | średnica zestawu wprowadzającego, min. od 6 [F] do 8 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
Stentgraft obwodowy samorozprężalny PTFE o długości 25 cm
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK | –
3 | dostępna długość stengraftu 25 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["], 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
6 | możliwość łączenia teleskopowego stentgraftów | TAK | –
7 | bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym-spoiny laminowane | TAK | –
8 | system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK | –
9 | średnica zestawu wprowadzającego, min. od 6 [F] do 8[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
Stentgraft obwodowy montowany na balonie
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wykonany ze stali pokryty wewnętrznie PTFE | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długość stengraftu, min. od 15 [mm] do 79 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | wewnętrzna powierzchnia pokryta powłoką heparynową | TAK | –
6 | kompatybilny z koszulkami 7 F i 8 F | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 49
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI do wysokoprofilowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
5 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
7 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 8 [mm] do 27 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm]; 5,0 [mm]; 6,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 50
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do rotablacji orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system skałdający się z: cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej | TAK | –
3 | średnica korony 1,25 [mm] | TAK | –
4 | długość cewnika 135 [cm] ± 8 [cm] | TAK | –
5 | zaoferowany wyrób kompatybilny posiadaną przez Zamawiającego pompą i napędem do systemu aterektomii orbitalnej OAS Pump | TAK | –
Prowadnik do aterektomii orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik nitilonowy | TAK | –
3 | średnica proksymalna 0,012["] | TAK | –
4 | średnica dystalna 0,014["] | TAK | –
5 | długośc prowadnika min. 325 [mm] | TAK, podać w [mm] | [1,2]
6 | elastyczna końcówka | TAK | –
7 | zaoferowany wyrób kompatybilny posiadaną przez Zamawiającego pompą i napędem do systemu aterektomii orbitalnej OAS Pump | TAK | –
Lubrykant do aterektomii orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | lubrykant stosowany do zabiegów z użyciem wyrobów wyżej wymienionych wyrobów | TAK | –
3 | zaoferowany wyrób kompatybilny posiadaną przez Zamawiającego pompą i napędem do systemu aterektomii orbitalnej OAS Pump | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 51
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do aorty brzusznej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym | TAK | –
3 | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] | TAK | _
4 | możliwość zaopatrywania szyji tętniaka o dużej średnicy tj. ok. 31 [mm]-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75⁰ | TAK | _
5 | w standardzie dostępne introducery o średnicach, min. 14 [F]; 16 [F]; 18 [F]; 20[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | do każdego zestawu stent graftów dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy z możliwością doprężania do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
7 | moduły stent graftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poliestru o wysokiej gęstości | TAK | –
8 | oferowany model stent graftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stent graft) | TAK | –
9 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację w odcinku aorty brzusznej | TAK | –
10 | dostępne średnice aortalne, min. od 23 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
11 | dostępne średnice biodrowe, min. od 10 [mm] do 28 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
12 | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] | TAK | –
13 | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u wykonawcy, max. 24 [h] | TAK | –
14 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
15 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, stacji roboczej wraz dedykowanym oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stent graftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania (w szczególności zapewnienie: koniecznych napraw/ wymian podzespołów stacji oraz reinstalacji/ modyfikacji/ aktualizacji oprogramowania) na wyłączny koszt Wykonawcy. Przyjęcie/zwrot stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania do wymiarowania stent graftów przed jego pierwszym użyciem | TAK, podać: model i producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 52
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik nitinolowy, hydrofilny 400 [cm] i 450 [cm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne dwie średnice: 0,032 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
3 | wykonany z jednego kawałka, odporny na odkształcania złamania,trwała powłoka hydrofilna na całej długości | TAK | –
4 | dostępne dwie długości prowadników: 400 [cm] i 450 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [cm] | [1,2]
5 | dostępna wersja o standardowej sztywności i sztywnej | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 53
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sten wieńcowy z lekiem syrolimusem dedykowany dla pacjentów z cukrzycą
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent uwalniający lek syrolimus w dawce min. 0,7μg/mm² | TAK, podać w µg/mm² | –
3 | dostępne średnice stentu min.: 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępna średnica 2,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
5 | dostępna średnica 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne min. 7 długości stenów | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępna długość stentu 46 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | obecny marker na każdym końcu stentu | TAK/NIE | 1/0
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014["] | TAK | –
10 | długość robocza cewnika balonowego 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
11 | cewnik balony z systemem RX, kompatybilny w cewnikiem prowadzącym 5 [F] | TAK | –
12 | bezpieczeństwo stosowania u pacjentów z cukrzyca udokumentowane min. jednym badaniem klinicznym-publikacje | TAk, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 54
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | mikrocewsnik pracujący na prowadniku 0.014 ["] | TAK | –
3 | długość mikrocewnika min. 343 [cm] | TAK, podać [cm] | [1,2]
4 | długośc robocza mikrocewnika 150 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | 2 znaczniki w części dystalnej mikrocewnika | TAK/NIE | 1/0
6 | czujnik umieszczony w odległości od końcówki min. 2,5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | dystalna średnica zewnętrzna min. 0,021 ["] | TAK, podać ["] | –
8 | dystlan średnica wewnętrzna min. 0,02 ["] | TAK, podać ["] | –
9 | zakres pomiarów ciśnienia od 30[ mmHg] do 300 [mmHg] | TAK, podać [mmHg] | –
Inne postanowienia
11 | Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dostawy, do bezpłatnego użyczenia konsoli w pełni kompatybilnej i przystosowanej fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie mikrocewnikami do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR). W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. W przypadku awarii konsoli, skutkującej naprawa przekraczającą 3 dni - Wykonawca udostępni na własny koszt i we własnym zakresie konsole zastępczą o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowana na czas naprawy | TAK, podać typ/model, producenta | _ | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 55
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
3 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | cewnik balonowy RX oparty na systemie 0,016" uwalniający lek sirolimus | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
5 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
6 | dostępne długości, min. od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
9 | RBP- 16 [atm] | TAK | –
10 | średnica shaftu proksymalnego 1,7 F | TAK | –
11 | średnica shaftu dystalnego 2,7 F | TAK | –
12 | min. 1000 pacjentów udokumentowanych w ramach publikacji-potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, dołaczyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 56
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości ok.: 185 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
4 | wymagane minimum 4 rodzaje sztywności prowadnika wieńcowego do CTO | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
5 | hydrofilne lub hydrofobowe pokrycie prowadnika na dystalnych min. 40 [cm] | TAK | –
6 | dostępna taperowana końcówka prowadnika o średnicy 0,009 ["] - 0,010 ["] | TAK | –
7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
8 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
9 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
10 | prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń | TAK | –
Prowadnik wieńcowy standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości ok.: 180 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
4 | wymagane minimum 2 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
5 | średnica prowadnika 0,014 ["] | TAK | –
6 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
7 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
8 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
Prowadnik sterowalny do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości :190 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
3 | prowadnik sterowalny do udrożnień CTO o średnicy 0,014 ["] | TAK | –
4 | prowadnik do eksternalizacji o średnicy 0,010 ["] | TAK | –
5 | wymagane minimum 3 rodzaje sztywności końcówki roboczej prowadnika | Tak, wyszczególnić | [1,2]
6 | hydrofilne pokrycie prowadnika na dystalnej części prowadnika | TAK | –
7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu ( bez łączeń) | TAK | –
8 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 15 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
9 | prowadniki nadające się do rekanalizacji CTO z dostępu "retrograde" | TAK | –
Mikrokateter wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | mikrokareter o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, taperowany | TAK | –
3 | cewnik od wewnątrz pokryty poliuretanem | TAK/NIE | 1/0
4 | proksymalna średnica zewnętrzna 2,6 F | TAK | –
5 | dystalna średnica zewnętrzna 1,9 F | TAK | –
6 | końcówka z ultramałym profilem 0,016 ["] | TAK/NIE | 1/0
7 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | TAK | –
8 | dostępne długości: 135 [cm ± 5 [cm] i 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 57
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft do aorty brzusznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka, albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym | TAK | –
3 | do zestawu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
4 | system wprowadzający element główny 18 [F]- 22 [F] dla segmentów stalowych, 16 [F]-17 [F] dla segmentów nitinolowych | TAK | –
5 | konstrukcja na bazie koron stalowych oraz zamiennie nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową | TAK | –
6 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczyniowe, oraz prowadnik do wprowadzania stentgraftu w zestawie | TAK | –
7 | stentgraft posiadający system fiksacji nadnerkowej z wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejsowienie stentgraftu w szyji tętniaka | TAK/NIE | 5/0
8 | dostępne średnice aortalne, min. od 22 [mm] do 36 [mm] | TAK, podać | –
9 | dostępne średnice biodrowe, min. od 9 [mm] do 24 [mm] | TAK, podać | –
10 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
11 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia stentgraftów w każdym zaoferowanym rozmiarze po podpisaniu umowy komisowej | TAK | –
Stentgraft do aorty piersiowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku piersiowym (od tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego) | TAK | –
3 | do zestawu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
4 | konstrukcja na bazie koron stalowych oraz zamiennie nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową | TAK
5 | w wersji stalowej dostępna modyfikacja ze stentem bez pokrycia o średnicy 36 [mm] i 46 [mm] i długości do 185 [mm] jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień | TAK | -
6 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczynowe, oraz prowadnik do wprowadzania stentgraftu w zestawie | TAK | –
7 | element proksymalny posiada koniec z kolcami fiksującymi, część dystalna posiada koniec z kolcami fiksującymi | TAK/NIE | 5/0
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 22,0 [mm] do 42,0 [mm] dla stentgraftów stalowych, oraz 24,0 [mm] do 46,0 [mm] dla stentgraftów nitinolowych | TAK | –
9 | dostępne długości do 218 [mm] dla wersji stalowej, 233 [mm] dla części nitinolowej | TAK | –
10 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
11 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia stentgraftów w każdym zaoferowanym rozmiarze po podpisaniu umowy komisowej | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 58
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Protekcja dystalna neurologiczna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | filtr wykonany z nitynolu | TAK | –
3 | dwa markery określające początek i koniec filtra | TAK | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 8,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne średnice, min: od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostepne długości systemu 190 [cm] oraz 320 [cm] | TAK | –
Mikrocewnik jednoświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wykonany z PTFE i stali chirurgicznej | TAK | –
3 | mikrocewnik dla platformy 0,014 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości shaftu: 135 [cm],160 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna max. 0,021[”] | TAK | –
6 | powłoka hydrofilna na dystalnych odcinkach min. 70 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 59
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do aterektomii mechanicznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | trzy-kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów | TAK | –
3 | średnica cewnika: 7 [F] | TAK | –
4 | cewnik: średnica 7[F] , długość systemu wprowadzania 120 [cm] z rozkładanymi ostrzami 2,4 [mm] i 3,4 [mm] | TAK | –
5 | cewnik: średnica 7[F], długość systemu wprowadzania 135 [cm] z rozkładanymi ostrzami 2,1 [mm] i 3,0 [mm] | TAK | –
6 | cewnik: średnica 7[F], długość systemu wprowadzania 145 [cm] bez rozkładanych ostrzy 1,6 [mm] | TAK | –
7 | cewnik : średnica 7[F], długość systemu wprowadzania 145 [cm] bez rozkładanych ostrzy 1,85 [mm] | TAK | –
8 | dla cewnika o długości 145 cm maksymalny profil 2,33 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych: przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: model i producenta
10 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
11 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 60
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,014
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik OTW pracujący na prowadniku 0,014 ["] | TAK | –
3 | kompatybilny z introducerami 4 [F] | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 120 [cm] ± 5 [cm], 150 [cm] ± 5 [cm], oraz 170 ± 5 [cm] | TAK | –
5 | przedział średnic, min. od 1,5 [mm] do 4 [mm] | TAK, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
6 | przedział długości, min. od 20 [mm] do 210 [mm] | TAK, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
7 | dla długości cewnika 210 [mm] dostępna wersja z balonem taperowanym | TAK | –
Cewnik balonowy OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,018
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] ± 5 [cm], 130 [cm] ± 5 [cm], oraz 180 ± 5 [cm] | TAK | -
3 | kompatybilne z introducerami 4 [F] oraz 5 [F] | TAK | –
4 | wymagany przedział długości, min. od 20 [mm] do 300 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane długości w [mm] | [1,2]
5 | wymagany przedział średnic, min. od 2 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm], oraz 130 [cm] ± 5 [cm] | TAK | -
3 | kompatybilne z introducerami od 5 [F] oraz 7 [F] | TAK | –
4 | wymagany przedział długości, min. od 20 [mm] do 300 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane długości w [mm] | [1,2]
5 | wymagany przedział średnic, min. od 2 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 61
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka aortalna implantowana przezskórnie z dostępu przez tętnicę udową
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka z osierdzia świńskiego posiadająca nitinolowy stent mocujący samorozprężalny | TAK | –
3 | zastawka posiadająca trzy stabilizujące łuki stworzone by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samodopasowania się proteczy biologicznej | TAK | –
4 | wymagane rozmiary zastawek, min. 23 [mm], 25 [mm], 27 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
5 | w zestawie z kazda oferowana zastawką min. system wprowadzający do wszystkich rozmiarów protez, prowadnik , introducer 14F , balon do valvuloplastyki | TAK | –
6 | zastawka zabezpieczona fizyko - chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją | TAK | –
7 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 62
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka aortalna samorozprężalna śródpierścieniowa nitinolowa wszczepiana przez tętnicę udową
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | stent zastawki wykonany z nitinolu, stopu niklowo-tytanowego, posiadający właściwości samorozprężalne i widoczny w promieniach RTG | TAK | –
5 | system impantacji zastawki aortalnej przezudowy, lub przez obojczykowy składający się z: zastawki, systemu dostarczającego ze zintegrowaną koszulką | TAK | –
6 | zestaw wprowadzający o profilu zewnętrznym max. 19 [F] ze zintegrowaną koszulką i pokryciem hydrofilnym | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [2,1]
7 | płatki zastawki wykonane z osierdzia wołowego, w trójpłatkowej konfiguracji na ramie stentu | TAK | _
8 | mankiet zastawki i system antyprzeciekowy wykonany z polietylenu przyszyty do ramy stentu | TAK | –
9 | tkanka osierdziowa płatków zakonserwowane i usieciowane aldehydem glutarowym | TAK | –
10 | zastawka nadająca się do wszczepienia w pozycji aortalnej śródpierścieniowej | TAK | –
11 | pierścieniowy koniec stentu w formie cylindrycznej (nierozszerzonej) | TAK | –
12 | stent zastawki z trzema wypustkami zaczepu | TAK | –
13 | wymagane rozmiary zastawek, min. 23 [mm], 25 [mm],27 [mm], 29 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
14 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 63
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Rampa trójdrożna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | rampa trójdrożna wysokociśnieniowa, min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | –
3 | adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock | TAK | –
Introducer naczyniowy nietypowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice, min.: 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10F; 11F; 12F; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | minimalne wymagane długości introducera: 11 [cm]; 23 [cm]; 35 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 64
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
3 | stent wykonany z nitinolu o budowie segmentowej i konstrukcji otwartych komórek (cel) | TAK | –
4 | stent mający zastosowanie w zabiegach na tętnicach szyjnych | TAK | –
5 | długość części roboczej zestawu, min. 80 [cm], 135 [cm], 165 [cm] | TAK/NIE | 5/0
6 | kompatybilny z systemem wprowadzajacym 5F | TAK | –
7 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 60 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
8 | wymagane średnice stentu prostego, min: od 4 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
9 | wymagane średnice stentu stożkowego: od 5 [mm] do 8 [mm] | TAK/NIE | 2/0
10 | stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 65
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do colaterali
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywność końcówki roboczej 0.3 [g ] | TAK | –
3 | spiralny na długości 19 [cm] | TAK | –
4 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | TAK | –
5 | dostępne długości szaftu, min. 190 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części min. 52 [cm] | TAK, podać [cm] | –
Mikrocewnik dwuświatłowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
3 | średnica wewnętrzna końcówki szaftu 0,017 [''] | TAK | –
4 | dwa kanały wewnętrzne ( RX i OTW) | TAK | –
5 | taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 [F] | TAK | –
6 | odległość pomiędzy portem OTW a końcówką 6,5 [mm] | TAK | –
7 | końcówka widoczna w skopi | TAK | –
8 | wymagana długość, min. 145 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 66
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość użytkowa shaft'u 80 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
4 | wymagane markery pomiarowe wewnątrz balonu | TAK | –
5 | dostępne nominalne średnice, min: 25,0 [mm], 30,0 [mm], 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min: 30,0 [mm] i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 67
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy RX semi compliant do CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX | TAK | –
3 | ciśnienie nominalne min. 10 [atm] | TAK | –
4 | ciśnienie RBP min. 20 [atm] | TAK | –
5 | wymagane średnice balonu, min.: 0,75 [mm], 1,0 [mm], 1,25 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | wymagane długości balonu, min.: 5 [mm], 8 [mm], 10 [mm], 12[mm], 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępna długość balonu 30 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | profil wejścia 0,0156 ["] | TAK | –
9 | hydrofilna powłoka dla kanału prowadnika | TAK/NIE | 1/0
10 | dostępna długość użytkowa 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 68
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 60 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. od 12 [mm] do 26 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne cewniki o ciśnieniu, min. od 12 RBP | TAK, wyszczególnić dostępne ciśnienia [RBP] | [1,2]
6 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] oraz 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
Stent samorozprężalny do żył obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości stentu, min. od 40 [mm] do 160 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
3 | dostępne średnice stentu, min. do 10 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
Stengraft obwodowy kryty na balonie
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stengraft pokryty PTFE | TAK | –
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 12 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. od 16 [mm] do 58 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent graft do naczyń obwodowych samorozprężalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent graft obwodowy samorozprężalny pokrywany PTFE | TAK | –
3 | materiał stosowany w przypadku perforacji naczyń, rozwarstwieniu ściany naczynia, tętniaka tętnic obwodowych | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego 115 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | wymagane średnice, min. od 5 [mm] do 12 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 69
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon niskoprofilowy do zabiegów CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | balon kompatybilny z cewnikiem 5 [F] | TAK | –
3 | pokrycie hydrofilne od końcówki dystalnej do wyjścia dla prowadnika | TAK | –
4 | długość użytkowa min. 140 [cm] | TAK, podać | –
5 | dostępne długości, min: 5 [mm], 8 [mm], 10 [mm], 12 [mm], 15 [mm], 20 [mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice, min: 1,0 [mm], 1,25 [mm], 1,5 [mm], 1,75 [mm], 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,25 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | profil dla balonu 1,0 [mm] - 0,0216 ["] | TAK | _
8 | RBP dla średnic 1.0 [mm], 1.25 [mm], 1.5 [mm]- 16 [atm] | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 70
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Filtr nitinolowo-tytanowy do wprowadzania do żyły głównej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | filtr nitinolowo-tytanowy do wprowadzania do żyły głównej, dostępny w zestawie do wprowadzania przez żyłę szyjną/ podobojczykową oraz przez żyłę udową | TAK | –
3 | filtr stały lub usunięty przeskórnie | TAK | -
4 | jednoelementowa część główna filtra wykonana z ciętego laserowo nitinolu | TAK | -
5 | min. dwanaście drutów z pamięcią kształtu | TAK/NIE | 1/0
6 | filtr posiada ograniczniki penetracji, chroniace przed nadmierną penetracją haków | TAK | -
7 | wytrzymała końcówka pętli bezszwowo spojona z częścią główną filtra | TAK | -
8 | dwa poziomy filtracji | TAK | -
9 | rozszerzacz przyjmuje prowadnik o średnicy 0.035" | TAK | -
10 | opaski na końcu rozszerzacza ułatwiają pomiar maks średnicy żyły głównej dolnej. Średnica do 28 mm. | TAK | -
Pętla chwytająca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja pętli nitinolowej odporna na skręcanie | TAK | -
3 | opaski ze znacznikiem radiologicznym w celu umożliwienia bardziej dokładnego pozycjonowania | TAK | -
4 | Zestaw: cewnik pętli 6F, pętla z oczkiem 20mm, znacznik diocieniujący, rozszerzacz 8,6F, osłonka dostępowa 11F z zastawką hemostatyczną, osłonka do wyjmowania 9F | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 71
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Torquer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępne różne kolory torquerów, min. dwa kolory | TAK/NIE | 2/0
5 | system mocowania torquera na prowadniku | opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 72
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawki aortalne wszczepiana za pomocą cewnika balonowego
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK | –
3 | wymagane rozmiary zastawek, min. 23 [mm], 26 [mm], 29 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
4 | zastawka zamocowana do stentu na bazie stopu CoCr rozprężana balonem | TAK | –
5 | niski profil systemu dostarczania zastawki max. 16 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | –
6 | w komplecie z każdą oferowaną zastawką przezkoniuszkową zestaw akcesorii składający się z min.: introducera, prowadnika z balonem do wprowadzenia zastawki, przyrządu do mocowania zastawki na prowadniku, przyrządu do wypełniania balonu, cewnik balonowy do walwuloplastyki | TAK | –
7 | zastawka wyposażona w system zmniejszający ryzyko powstania przecieków okołozastawkowych w formie zewnętrznego kołnierza dookoła stentu - spełniającego funkcję redukcji przecieków okołozastawkowych | TAK | –
8 | dostępna zastawka wszczepiana drogą przezkoniuszkową | TAK | –
9 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 73
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik Swan-Ganz bez pomiaru termodylucji
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 6F; 7F | TAK, podać | –
3 | w zestawie z cewnikiem Swan-Ganz introducer wraz z sterylną osłonką na cewnik | TAK | –
4 | długości cewnika 110 [cm] ± 5 [cm] | TAK
5 | w zestawie strzykawka do wypełnienia balonika | TAK | -
6 | materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału | Tak, opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 74
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka aortalna samorozprężalna wszczepiana przez tętnicę udową
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK | –
3 | zestaw wprowadzający o profilu max. 16 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [2,1]
4 | zastawka zamocowana na nitinolowym stencie samorozprężalnym | TAK | –
5 | zastawka nadająca się do wszczepienia transaortalnie | TAK | –
6 | zastawka nadająca się do wszczepienia przez tętnicę udową, oraz podobojczykową | TAK | –
7 | wymagane rozmiary zastawek, min.23 [mm], 26 [mm], 29 [mm], 34[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
8 | w komplecie z każdą oferowaną zastawką przezskórną zestaw akcesorii służący do wszczepienia przez tętnicę udową, podobojczykową lub transaortalnie (kompletny zestaw wprowadzający, system do ładowania zastawki, prowadnik do implantacji zastawek, balon do walwuloplastyki, elektroda endokawitarna) | TAK | –
9 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
10 | w komplecie stymulator zewnętrzny z zestawem 10 sztuk kabli pozwalających na stymulację poprzez elektrodę endokawitarną, oraz sztywny drut | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 75
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Elektroda do ablacji dwupłaszczyznowa asymetryczna
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | –
5 | elektrody kompatybilne z generatorem Smart Ablate | TAK | –
6 | elektroda ablacyjna 4 polowa, rozmiar 7F - 8F, końcówka 4 [mm] lub 8 [mm], odległość między pierścieniami 2,5 [mm] | TAK | -
7 | elektroda dwupłaszczyznowa asymetryczna lub symetryczna do wyboru, długość cewnika min.110 [cm] | TAK | -
8 | elektrody z płynną regulacją sztywności końcówki elektrody | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępna elektroda z anatomiczną końcówką (wgłębienie poprawiające przyleganie) do mapowania cieśni | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 76
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator pistoletowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | w zestawie kranik wysokociśnieniowy z drenem | TAK | –
4 | podziałka skali ciśnienia w atmosferach [atm] | TAK | –
5 | solidna budowa inflatora umożliwiająca kilkukrotne inflacje w czasie zabiegu | TAK | –
6 | fluorescencyjna tarcza | TAK, opisać | 1,2,3
7 | przeźroczysty korpus do obsewacji cieczy | TAK, opisać | 1,2,3
8 | ciśnienie inflacji, min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 77
Koszulka naczyniowa z powłoką hydrofilną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 12F, 14F, 16F,18F, 20F, 22F, 24F, 26F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | Koszulka polietylenowa z zastawką | TAK | –
4 | robocza długośc koszulki min. 33 [cm] ± 2 [cm] | TAK | –
5 | W zestawie rozszerzadło kompatybilne z prowadnikiem o średnicy 0,035 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 78
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do przeznaczyniowej naprawy zastawki trójdzielnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | system jednorazowego użytku dedykowany do przeznaczyniowej naprawy zastawki trójdzielnej zawierający w standardzie adekwatną ilość niezbędnych elementów, pozwalających na leczenie jednego pacjenta (koszulka, system dostarczający, zapinki) | TAK, wyszczególnić elementy systemu | –
3 | sterowalny system naprawczy wprowadzany przez żyłę udową max. 25 [F] | TAK, podać [F] | [2,1]
4 | system oparty na spinaniu płatków zastawki za pomocą specjalnych "klipów" | TAK | –
5 | dostępne trzy rozmiary zapinek | TAK/NIE | 3/0
6 | szkolenie zespołu z użycia systemu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 79
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewniki laserowe do aterektomii w naczyniach wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewniki laserowe o długości 130 [cm] | TAK | –
3 | cewniki o średnicach, min. 0,9 [mm], 1,4 [mm], 1,7 [mm], 2,0 [mm], | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | szkolenie personelu medycznego | TAK | –
Cewniki laserowe do aterektomii w naczyniach obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik o długości 150 [cm], 120[cm], 125[cm] | TAK | –
3 | cewniki o średnicach, min. 0,9 [mm], 1,4 [mm], 1,7 [mm], 2,0 [mm], 2,3[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | szkolenie personelu medycznego | TAK | –
5 | Cewniki umożliwiające przejście przez problematyczne niedrożności i ich przygotowanie bez użycia prowadnika dzięki działaniu bezpośrednio na końcówce cewnika | TAK | –
System laserowy do aterektomii tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik o zdalnej rotacji automatycznej z jednostką napędową silnika i wskaźnikiem zasilania, długość cewników: 150 [cm] i 120 [cm] | TAK | –
3 | cewniki o średnicach minimum: 2,00mm, max.: 2,30mm | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | Cewniki do zabiegów restenozy w stencie
5 | szkolenie presonelu medycznego | TAK | –
System laserowy do aterektomii tętnic obwodowych, wieńcowych i usuwania elektrod - dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system laserowy do aterektomii tętnic obwodowych, wieńcowych i usuwania odprowadzeń, rok produkcji, min. 2021 | TAK | –
3 | system laserowy w pełni kompatybilny i przystosowany fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie cewnikami | TAK | –
4 | system laserowy w technologii ekscymerowej, o długość fali 308 nm (±5%) do aterektomii tętnic obwodowych, wieńcowych i usuwania elektrod. Typ lasera: gaz ksenonowo - chlorowy | TAK | –
5 | oferowanu laser na mobilnej podstawie - nie wystającej poza obrys aparatu. Wymiary, max. (dł x szer x wys): 140 cm x 50 cm x 110 cm. Waga urządzenia max. 220 kg | TAK | –
6 | zasilanie jednofazowe: 240 V, 16 A | TAK | –
7 | moc wiązki laserowej na cewniku w zakresie min.: 30 - 80 mJ/mm2 | TAK, podać | –
8 | zakres częstotliwosci powtarzania w zakresie min.: 25 - 80 Hz | TAK, podać | –
9 | szerokosc impulsu, min. w zakresie: 125 - 200 ns | TAK, podać | –
10 | automatyczna kalibracja | TAK | –
11 | automatyczne zarządzanie energią | TAK | –
12 | mozliwiość regulacji energii i powtórzeń impulsów - bez konieczności usuwania cewnika z pacjenta | TAK | –
13 | funkcja automatycznego rozpoznawania cewnika podłączonego do lasera | TAK | –
Warunki serwisu
14 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować lase w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania lasera i jego wyposażenia technicznego, tj. przewodów, kabli połączeniowych, adapterów, etc. (w tym koszty związane z wymaganymi zgodnie z zaleceniami Producenta przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
15 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
17 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 3 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
18 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
20 | szkolenie dla personelu lekarskiego i technicznego z obsługi lasera, potwierdzone podpisami osób przeszkolonych, co najmniej 2 dni x 2 godziny (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia bezpośrednio przed szkoleniem) | TAK | –
21 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy

## prrrrrrrrrrrrr (hidden)
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon do restenozy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | konstrukcja oparta o balon z przytwierdzonymi od powierzchni ostrzami | TAK | –
4 | cewnik nadający się do naczyń wieńcowych jak i obwodowych | TAK | –
5 | dostępne średnice ??????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości ??????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "over the wire" | TAK | –
4 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035” | TAK | –
6 | cewniki w minimalnym wymaganym przedziale średnic współpracujące z introducerem, max. 6F (dla balonu o średnicy 12,0 [mm] max. 6F) | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice nominalne balonu > 12,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne długości balonu > 200,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 20 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | [1,2]
11 | minimalny wymagany przedział długości : od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,018 [”] | TAK | –
5 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5F | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] ze średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik balonowy typu "over the wire" | TAK | –
4 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014” | TAK | –
6 | cewniki do ø4 [mm] współpracujące z introducerem, max. 4F | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do tętnicy podkolanowej uwalniającego lek o średnicy 4.0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | cewnik balonowy OTW uwalniający lek cytostatyczny paclitaxel współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
5 | minimalna dawka leku: 2,0 [µg/mm2] powierzchni balonu | TAK, podać w [µg/mm2] | –
6 | długość shaftu, min. 130 ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | minimalny wymagany przedział długości: od 40,0 [mm] do 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 3,0 [mm] do 6,0 [mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku : cytostatyczny paclitaxel | TAK | –
4 | dostępne długości systemu doprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] oraz 130 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 40 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice: 6,0 [mm] i 7,0 [mm] | TAK | –
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 [F] | TAK | –
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek o długości powyżej 120 mm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018” | TAK | –
3 | minimalny wymagany przedział średnic balonu: od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | minimalne długości balonu w zakresie od 120,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | balon pokryty lekiem paklitaksel | TAK | –
6 | posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku | TAK | –
,
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
8 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 8 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | –
11 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna średnica: 6,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy RX i OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI niskoprofilowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy typu "rapid exchange" (RX) i "over the wire" (OTW) | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych, typu "rapid exchange" i "OTW" (w całym wymaganym przedziale średnic) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału, podać profil poprzeczny balonu ["] | 1,2,3
7 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 10 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne minimum dwie sztywności shaftu cewnika balonowego | TAK/NIE | 2/0
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm] | TAK | –
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik przedłużający cewnik prowadzący do PCI umożliwiający wprowadzenie stentu do tętnic wieńcowych w przypadku ciasnych zwężeń i krętych naczyń | TAK, opisać | –
4 | cewnik przedłużający kompatybilny z cewnikami prowadzącymi do PCI o średnicach 6F i 7F | TAK | –
5 | długość cewnika, min. 120 [cm] | TAK | –
6 | cewnik pokryty substancją hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie do naczynia wieńcowego posiadający atraumatyczną końcówkę | TAK | –
7 | minimalnie wymagana średnica wewnętrzna cewnika: ≥ 0,057" | TAK, podać ["] | [1,2]
Cewnik balonowy do PCI standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | cewnik balonowy typu "rapid exchange" | TAK | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 9 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | dostępna średnica: 5,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | dostępna średnica: 6,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
8 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 8 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | [1,2]
11 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna średnica: 6,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | cewnik balonowy typu "rapid exchange" | TAK | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 2,5 [mm], min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
8 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 9 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
10 | dostępna średnica: 1,2 [mm] | TAK/NIE | 1/0
11 | dostępna średnica: 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | długość użytkowa shaft'u 80 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035” | TAK | –
5 | cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego przed zabiegiem założenia okludera | TAK, opisać | 1,2,3
6 | wymagane markery pomiarowe wewnątrz balonu | TAK | –
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 25,0; 30,0 i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalne wymagane długości: 30,0 [mm] i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do angiografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 6F | TAK | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK, opisać | 1,2,3
5 | średnica wewnętrzna, min. 0,056’’ | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kregowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: pigtail (PIG), multipurpose, judkins, amplatz, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
7 | dostępny rozmiar cewnika 5F | TAK | –
8 | dla cewnika 6F o długości 125 [cm] ± 5 [cm] wymagane kształty krzywizn: pigtail, judkins | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do koronarografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do koronarografii o średnicy 6F | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik zbrojony podwójnym oplotem, zapewniający dobre manewrowanie i obrót, atraumatyczna końcówka | TAK, opisać | 1,2,3
4 | średnica wewnętrzna, min. 0,056’’ | TAK | –
5 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. dostępne krzywizny: judkins, amplatz, multipurpose, bypass, pigtail, 3DRC lub analogiczna | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
6 | dostępna uniwersalna krzywizna do obydwu (prawej i lewej) tętnic wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową (typu TIGER) | TAK | –
7 | dostępny rozmiar 5F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik przedłużający do naczyń wieńcowych umożliwiający stentowanie trudnych zmian umożliwiający przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
4 | minimalne dostępne średnice cewnika: 5,5 [F]; 6 [F]; 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | miękki i atraumatyczny koniec cewnika | TAK | –
6 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014 ["] i długości 180 [cm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PCI standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PCI 6F 100 [cm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071” dla 6F | TAK, podać w [''] | –
5 | minimalnie wymagane średnice: 5F; 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | –
6 | minimalnie wymagane typy krzywizn: judkins, extra back-up, amplatz, bypass grafts, multipurpose, 3DRight, oraz wersje z otworami bocznymi "SH" | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6F/100 cm, podać liczbę | [1,3]
7 | dostępne specjalne krzywizny do zabiegów z dostępu przez tętnicę promieniową | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PTA o średnicy 8F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 6F, 7F i 8F | TAK | –
5 | wymagane co najmniej dwie długości 50 [cm] ± 5 [cm] oraz 90 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
6 | dostępne różne rodzaje krzywizn do tętnic dogłowowych i nerkowych | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 5F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
5 | cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kręgowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), sidewinder (SIM), BERN, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
7 | dostępny cewnik o średnicy 5F | TAK | –
8 | dostępny cewnik o średnicy 4F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik Swan-Ganz bez pomiaru termodylucji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
2 | dostępne średnice, min. 6F; 7F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
3 | w zestawie z cewnikiem Swan-Ganz introducer wraz z sterylną osłonką na cewnik | TAK | –
4 | długości cewnika 110 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | w zestawie strzykawka do wypełnienia balonika | TAK | –
6 | materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału | opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 16
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator (strzykawka ciśnieniowa z manometrem)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | w zestawie kranik wysokociśnieniowy w którym dłuższe ramię obrotowej zastawki wskazuje pozycję "OFF"" | TAK | –
5 | podziałka skali ciśnienia w atmosferach [atm] | TAK | –
6 | solidna budowa inflatora umożliwiająca kilkukrotne inflacje w czasie zabiegu | TAK | –
7 | fluorescencyjna tarcza lub fluorescencyjna skala manometru, korpus strzykawki nieobudowany | TAK, opisać | 1,2,3
8 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
9 | ciśnienie inflacji, min. 30 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
10 | informacja o ciśnieniu ujemnym (na tarczy manametru) | TAK | –
Łącznik z zastawką hemostatyczną do obsługi jednoręcznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9.0 F | TAK, podać w [F] | –
5 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami | TAK, opisać | 1,2,3
6 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/NIE | 2/0
7 | w zestawie drenik, kranik trójdrożny oraz tępa igła do wprowadzania prowadnika | TAK | –
8 | kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora, jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora, | TAK | –
9 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | –
Adapter do metody kissing baloon
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | adapter łączący cewniki balonowe do PCI ze strzykawką wysokociśnieniową ( inflator) | TAK | –
4 | Możliwość wykonania jednoczasowo inflacji obu cewników balonowych jednym inflatorem | TAK | –
5 | adapter wysokociśnieniowy, min. 70 [bar] | TAK, podać w [atm] | [1,2]
6 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer krótki zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagana długość: 11 [cm] ± 0,5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne długości ????????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
Introducer długi zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępna długość: 45 [cm] ± 1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępna długość: 35 [cm] ± 1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 5F, 6F | TAK | –
5 | dostępna średnica: 4F | TAK | –
6 | minimalnie wymagane dwie dostępne długości: ok. 7 [cm] ±1 [cm] i 10 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21 G oraz miniprowadnikiem 0,018" oraz igłą do nakłucia 20 G i miniprowadnikiem 0,025" | TAK | –
8 | dostępne pokrycie hydrofilne lub równoważne na całej długości kaniuli i dilatatora | TAK/NIE | 1/0
9 | gładkie przejście pomiędzy dilatatorem a koszulką zapobiegające urazom ściany naczynia, dilatator zakończony atraumatycznie (zaokrąglony koniec dilatatora) | TAK | 1,2,3
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | końcówka prowadnika: „j”, zagięta pod kątem 45°, prosta, typu Bolia | TAK | –
4 | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | prowadnik o średnicy 0,032”-0,038" i wymaganym przedziale długości 150 [cm] i 260 [cm] | TAK | –
6 | dostępne min. 3 rodzaje sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | –
7 | pokrycie hydrofilne lub hydrofobowe na całej długości prowadnika | TAK, opisać | 1,2,3
8 | wykonany z 1 kawałka nitinolowy rdzeń prowadnika | Tak, opisać | 1,2,3
Mikrocewnik wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | system składający się z mikrokatetera służącego do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych | TAK, opisać | 1,2,3
4 | niski profil dystalny mikrokatetera, max. 1,8 F | TAK, podać w [F] | –
5 | dostępne długości zestawu: 130 [cm] ± 5 [cm] i 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
7 | środkowy odcinek mikrokatetera zbrojony oplotem | TAK | –
Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy pokryty lekiem Syrolimus
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku : syrolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wew. Max. 0,058" [5 F] | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | Tak, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
6 | stentowania bifurkacji, duże oko stentu, równomierne na całej długości stentu, dla stentu 3,5 [mm] powierzchnia oczka 4,57 [mm2] po otwarciu na bocznicę 14,5 [mm2] , | Tak, podać wielkości | –
7 | możliwość przeprężenia stentu bez jego uszkodzenia dla średnicy 3,5 [mm] do co najmniej 5,7 [mm] | TAK | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla wszystkich dostępnych średnic | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | możliwość odstawienia DAPT po miesiącu od wszczepienia | TAK | –
10 | stent na bazie stopu kobaltu | TAK | –
Cewnik balonowy do CTO RX i OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do CTO o wymiarze 1.25 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | ciśnienie RBP, min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | cewnik balonowy RX i OTW kwalifikujący się do udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | 1,2,3
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępny typ OTW cewnika balonowego - dla średnic: 1,25 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,5 [mm] | TAK | –
9 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 30 [cm] dystalnych części cewnika typu RX | TAK | –
10 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 90 [cm] dystalnych części cewnika typu OTW | TAK | –
11 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic cewnika balonowego typu RX): od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
12 | dostępny balon z jednym markerem | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kopułka do pomiaru ciśnienia
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | kopułka do pomiaru ciśnienia krwawego typu SensoNor 844 lub równoważne | TAK | –
4 | kopułka sterylna | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kranik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy | TAK | –
3 | ciśnienie, min. 500 psi (35 [bar]) - potwierdzone na opakowaniu jednostkowym | TAK, podać w [psi] | [1,2]
Przedłużacz wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przedłużacz wysokociśnieniowy o długości, min. 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
3 | ciśnienie, min. 1200 psi | TAK, podać w [psi] | [1,2]
4 | w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz wysokociśnieniowy obrotowy adaptor | TAK | –
Rampa trójdrożna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | rampa trójdrożna wysokociśnieniowa, min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | [1,2]
3 | adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrokateter
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | mikokateter zbrojony metalowym oplotem | Tak, opisać | 1,2,3
4 | dostępna długość 150 ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | średnica wewnętrzna końcówki max. 0,016" | TAK, podać ["] | –
6 | mikrokateter współpracujący z prowadnikami 0,014" | TAK | –
7 | miękka, atraumatyczna zwężająca się końcówka mikrokatetera | TAK,opisać | 1,2,3
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik umożliwiający dostęp do dystalnych naczyń wieńcowych lub obwodowych, ułatwiający wprowadzenie narzędzi interwencyjnych | opisać | [1,2,3]
4 | przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice 6F i 7F | TAK | –
6 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014["] i długości 180 [cm] | TAK | –
Cewnik aspirujący
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik aspiracyjny kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F oraz prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
4 | powierzchnia ekstrakcji dla 6F: proksymalna- 0,99 [mm2], dystalna - 0,89 [mm2] | TAK | –
5 | przepustowość aspiracyjna dla 6F- 1,70 [cc/s], dla 7F - 2,34 [cc/s] | TAK | –
6 | długość cewnika, min. 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | profil wejścia dla 6F- 0,021 ["], dla 7F- 0,025 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | profil przejścia dla 6F- 0,049 ["], dla 7 F- 0,054 ["] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
4 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
5 | cewnik balonowy RX oparty na systemie 0,016" uwalniający lek sirolimus | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
6 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
7 | minimalny wymagany przedział długości: od 10 [mm] do 40 [mm], co 5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] co najmniej 8 rozmiarów | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
10 | RBP- 16 [atm] | TAK | –
11 | średnica shaftu proksymalnego 1,7 F | TAK | –
12 | średnica shaftu dystalnego 2,7 F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018" z końcówką hydrofilną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | TAK | –
3 | dostępne średnice 0,014" i 0,018” | TAK | –
4 | długość 300 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości hydrofilnej końcówki: 8 [cm] i 12 [cm] | TAK | –
6 | możliwość kształtowania krzywizny końcówki przez operatora | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik do PTA 0,035" hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | prowadnik o średnicy 0,035” i wymaganych długościach: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK | –
4 | pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika | TAK | –
5 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Amplatz lub Stiff | TAK | –
6 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik diagnostyczny CPV: 33111710
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem | TAK | –
4 | prowadnik stalowy pokryty PTFE | TAK | –
5 | minimalne dostepne średnice prowadników : 0,018["] i 0,035["] | TAK | [1,2]
6 | dostępne długości prowadników: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent pokryty lekiem sirolimusem standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | – | "
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058 " [5F] | TAK | –
5 | Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | Tak, podać w [atm] | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | budowa stentu umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych | Tak, opisać budowę stentu oraz systemu dostarczania | 1,2,3
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] , dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
10 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1,2,3
11 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC po min. 2 latach obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAK, podać odsetek zakrzepicy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | [2,1]
12 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją – potwierdzone min. jedną publikację | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
Stent pokryty lekiem sirolimusem dedykowany zmianom w naczyniach o szerokiej średnicy i do pnia LTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracujące z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058" (5F) | TAK | –
5 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 18 [atm] | Tak, podać w [atm] | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępna średnica nominalna ≥ 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | budowa stentu DES umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych, dedykowana dla również do szerokich naczyń w tym LM | Tak, opisać budowę stentu oraz system dostarczania | 1,2,3
9 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
10 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
11 | rodzaj polimeru z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1,2,3
12 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC po min. 2 latach obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAK, podać odsetek zakrzepicy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | [2,1]
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją - potwierdzona min. jedną publikacją | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 185 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
5 | wymagane minimum 9 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego do CTO | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
6 | hydrofilne lub hydrofobowe pokrycie prowadnika na całej długości | TAK | –
7 | dostępna taperowana końcówka prowadnika o średnicy 0,009["] - 0,010["] | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
9 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
11 | prowadniki nadające się do rekanalizacji CTO z dostępu "retrograde" | TAK | –
Prowadnik wieńcowy standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 180 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
5 | wymagane minimum 2 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
6 | hydrofilne lub hydrofobowo-hydrofilne pokrycie na dystalnym odcinku prowadnika | TAK | –
7 | średnica prowadnika 0,014" | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
9 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
Prowadnik Sterowalny do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości :190 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | prowadnik sterowalny do udrożnień CTO o średnicy 0,014["] | TAK | –
5 | prowadnik do eksternalizacji o średnicy 0,010 ["] | TAK | –
6 | wymagane minimum 3 rodzaje sztywności końcówki roboczej prowadnika | Tak, wyszczególnić | [1,2]
7 | hydrofilne pokrycie prowadnika na dystalnej części prowadnika | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu ( bez łączeń) | TAK | –
9 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 15 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
10 | prowadniki nadające się do rekanalizacji CTO z dostępu "retrograde" | TAK | –
Mikrokateter wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | mikrokareter o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, taperowany | TAK | –
4 | cewnik od wewnątrz pokryty poliuretanem | TAK/NIE | 1/0
5 | proksymalna średnica zewnętrzna 2,6 F | TAK | –
6 | dystalna średnica zewnętrzna 1,9 F | TAK | –
7 | końcówka z ultramałym profilem 0,016 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | TAK | –
9 | dostępne długości 135 [cm ± 5 [cm] i 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
10 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
Mikrokateter do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | mikrokateter do CTO zbrojony metalowym oplotem | TAK | –
4 | dostępna długość zestawu wprowadzającego 150 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
5 | końcówka z ultramałym profilem 0,015 ["] | TAK/NIE | 1/0
6 | mikrokateter współpracujący z prowadnikami 0,014" | TAK | –
7 | miękka, atraumatyczna zwężająca się końcówka mikrokatetera | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy stalowy typu Amplatz Ultra Stiff lub równoważnej sztywności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica prowadnika 0,035" | TAK | –
3 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” lub „prostym” z możliwością formowania przez operatora | TAK | –
4 | dostępna długość końcówki taperowanej 7 [cm] | TAK/NIE | 1/0
5 | prowadnik Amplatz Ultra Stiff 0,035”, 260 [cm], nr kat. THSCF-35-260-3-AUS1 (flexible tip lenght 3 cm) wg COOK Medical lub równoważne (w przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi katalog producenta oraz próbkę zaoferowanego wyrobu medycznego w ilości 1 sztuki w trybie opisanym w pkt 7 I siwz ) | TAK | –
Prowadnik naczyniowy typu Lunderquist lub równoważnej sztywności do stent graftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | średnica prowadnika 0,035" | TAK | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” | TAK | –
5 | prowadnik o dostępnej długości w przedziale: 260 [cm] - 300 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
6 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Lunderquist lub równoważna używana do implantacji stentgraftów aortalnych | TAK, opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy standardowy pokryty Sirolismusem lub pochodną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | -
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058" (5F) | TAK | -
5 | średnie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | Tak, podać w [atm] | -
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2.5 [mm] do 4,0 [mm] | Tak, wyszczególnić w [mm] | -
7 | dostępna średnica stentu 2,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość stentu powyżej 45 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | -
11 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1,2,3
12 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC min. 2 lata obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAK, podać odsetek zakrzepicy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | [2,1]
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
Prowadnik naczyniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 190 [cm] ±5 [cm] oraz 300 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne średnice prowadnika 0,014''; 0,018"; 0,035" | TAK | –
5 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” oraz taperowane | TAK | –
6 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,3]
7 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK | –
8 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR/IFR
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | sonda do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | TAK | –
4 | sonda z końcówką prostą lub „J” | TAK | –
5 | długość prowadnika roboczego, min. 180 [cm] | Tak, podać w [cm] | [1,2]
6 | średnica prowadnika 0,014" | TAK | –
Sonda IVUS
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | podać | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej przeznaczona do systemu elektronicznego Volcano Terapeutics | TAK | –
5 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
6 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK | –
7 | długość prowadnika roboczego, min. 150 [cm] | Tak, podać w [cm] | [1,2]
8 | sondy elektroniczne nie wymagające wstępnego przygotowania przed użyciem | TAK/NIE | 1/0
9 | częstotliwość sondy ≥ 20 MH, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a do przetwarzania obrazu wykorzystująca nieruchome kryształy umieszczone dookoła sondy | TAK | –
10 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy do udostępnienia trzech aparatów ( w tym 1 mobilny, 2 systemy zintegrowane) z aktualnymi przeglądami technicznymi w okresie udostępnienia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej- system z funcją IVUS w wersji do użycia z sondą elektroniczną oraz opcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do naczyń wieńcowych na balonie-
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | stent stalowy lub ze stopów kobalt-chrom na balonie pokryty materiałem wypełniającym komórki | TAK | –
4 | minimalny wymagany przedział długości stentów od 15 [mm] do 26 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | minimalne wymagane dostępne średnice stentu: 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | niski profil stent graftu | TAK, podać w ["] dla średnicy 3,0 [mm] | [2,1]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sten wieńcowy DES CoCr dedykowany zmianom dystalnym bez powłoki polimerowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | rodzaj uwalnianego leku: syrolimus lub pochodny | TAK | –
4 | dawka substancji czynnej: 1,2 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
5 | bezpolimerowe pokrycie stentu | TAK | –
6 | minimalny wymagany zakres średnic: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany zakres długości stentu: od 9 [mm] do 38 [mm]- ( min. 8 długości) | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | shafty: proxymalny -1,9 F, dystalny- 2,5 F | Tak, podać w [F] | –
9 | długość systemu doprowadzającego, min. 145 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
10 | ciśnienie RBP 18 [atm] dla średnic od 2,0 [mm] do 3,5 [mm], NP. 10 [atm] dla wszystkich rozmiarów | Tak, podać w [atm] | –
Cewnik balonowy do PCI do trudno dostępnych zmian
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik balonowy typu semi-compliant | TAK | –
4 | powłoka balonu hydrofilna | TAK | –
5 | wymagana długość systemu doprowadzającego, min. 145 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
6 | minimalny wymagany zakres średnic: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm]- min. 7 średnic | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany zakres długości : od 10 [mm] do 30 [mm], min. 5 długości | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice 1,25 [mm] i 1,5 [mm] dla długości 10 [mm], 15[mm] i 20 [mm] | TAK | –
9 | profil wejścia 0,025 ["] dla średnicy 3,0 [mm] | TAK | –
10 | ciśnienie nominalne 10 [atm] dla średnic 1,25 [mm] i 1,5 [mm] | TAK | –
11 | RBP 14 [atm] w zakresie średnic od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] oraz 18 [atm] dla średnic 1,25 [mm] i 1,5 [mm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do PCI hybrydowy uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem lub analogicznym systemem bez polimeru o stałych parametrach
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | TAK, podać | –
4 | stent na bazie stopu kobaltu pokryty pasywnie węglikiem krzemu | TAK, podać | -
5 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać w [atm] | -
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
8 | wymagany crossing profilu dla stentu 3,0 [mm] max 0,039" | TAK/NIE | 1/0
9 | pokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skuteczności | TAK | -
10 | dodatkowe pokrycie pasywne stentu węglikiem krzemu | TAK - podać rodzaj pokrycia stentu | -
11 | możliwość doprężenia do średnicy 4,65 [mm] dla średnic nominalnych 3,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK | -
12 | potwierdzona możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej | TAK/NIE | 1/0
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention) wynikami randomizowanych badań klinicznych lub doniesieniem naukowym na konferencji naukowej euroPCR lub TCT, z min. 12-sto miesięczną obserwcją – potwierdzona przynajmniej jedną publikację lub abstraktem z euroPCR lub TCT | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
Stent do PCI uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem lub analogicznym systemem bez polimeru o stałych parametrach
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
3 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
4 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
5 | wymagany crossing profilu dla stentu 3,0 [mm] max 0,039" | TAK/NIE | 1/0
6 | pokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skuteczności | TAK | -
7 | możliwość doprężenia do średnicy 3,5 [mm] dla średnic nominalnych 2,25 [mm] do 3,0 [mm] | TAK | -
8 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać w [atm] | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo-chromowy stosowany do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo-chromowego do tętnicy obwodowej o wymiarach 8,0/18-28 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) 0,035" | TAK | –
5 | stent kobaltowo-chromowy zamontowany na cewniku balonowym kompatybilny z introducerem 6F w całym wymaganym zakresie średnic | TAK | –
6 | stent kobaltowo-chromowy zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
7 | długość zestawu wprowadzającego: 135 [cm] ±15 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 16 [mm] do 50 [mm] dla każdej wymaganej średnicy | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 5 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
10 | dostępna średnica 10,0 [mm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo - chromowy stosowany do tętnic nerkowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo - chromowego do tętnicy nerkowej o wymiarach 6,0/12-18 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
5 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
6 | specjalna budowa stentu do tętnic nerkowych | TAK | –
7 | stent zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
8 | długość zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] i 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | cewnik prowadzący do wprowadzenia stentu, max. 6F dla wszystkich średnic stentu | TAK, podać w [F] | –
10 | minimalny wymagany przedział długości stentu od 12 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
11 | minimalny wymagany przedział średnic stentu od 4,0 [mm] do 7,0[mm] z dostępnymi średnicami co 0,5 [mm] | TAK, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 33
3 | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy do tętnic podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do tętnic podkolanowych o wymiarach 6,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | zastosowana technologia produkcji stentu umożliwiająca wielokrotne zginanie | TAK | –
5 | system wprowadzający współpracujący z prowadnikiem 0,018 " | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego: 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów od 40 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 5 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
9 | stent wykonany z plecionego nitinolowego drutu w technologii cel zamkniętych, lub analogiczną konstrukcją odporną na złamania posiadającą wskazania wg. instrukcji użycia do implantacji w odcinku tętnic podkolanowych | TAK, opisać budowę, podać wskazania wg. instrukcji użycia | –
Stent nitinolowy do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do naczyń obwodowych o wymiarach 7,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | skracalność po rozprężeniu, max. 2% | TAK | –
5 | długość zestawu wprowadzającego 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | minimalny wymagany przedział długości od 20 [mm] do 100 [mm] - dla średnicy stentów od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
8 | dostępna średnica stentu 5 [mm] | TAK | –
9 | widoczność w skopii - dostępne markery na stencie | TAK | –
10 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu uwalnianiu stentu i jego "skakaniu" | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy z zamkniętymi celami do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego z zamkniętymi celami do tętnicy szyjnej o wymiarach 7,0/30 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | stent wykonany z nitinolu o konstrukcji zamkniętych cel | TAK | –
6 | stent mający zastosowanie w zabiegach na tętnicach szyjnych | TAK | -
7 | niski profil stentu | Tak, podać w [F] | [2,1]
8 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 7,0 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic udowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | stent nitinolowy typu "over the wire" odporny na załamania | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ±10 [cm] i 125 [cm]±10 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035” | TAK | –
6 | stenty współpracujące z introducerem, max. 6F dla całego minimalnego wymaganego przedziału średnic | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 5,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
8 | budowa stentu hybrydowa | TAK | –
9 | skuteczność w rejonie SFA potwierdzona badaniami klinicznymi | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
10 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | skracalność po rozprężeniu max. 10% | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego 75 [cm] ± 5 [cm] i 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035” i kompatybilny z koszulką 6F | TAK | –
6 | możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 6,0 [mm] do 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 80,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent stalowy samorozprężalny do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu stalowego do tętnicy szyjnej o wymiarach 7,0/30 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | stent o specjalnej budowie przeznaczonej do stentowania tętnicy szyjnej | TAK | –
6 | stenty przeznaczone do naczyń o średnicy, min. od 5,0 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
System dystalnej protekcji do naczyń o średnicy do 5,5 [mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej protekcji do naczyń o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | filtr zintegrowany z prowadnikiem | TAK | –
6 | nieosiowe osadzenie prowadnika w filtrze | TAK/NIE | 1/0
7 | jeden rozmiar systemu dla wszystkich naczyń do średnicy 5,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | niski profil urządzenia | Tak, podać w [F] | [2,1]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do usuwania ciał obcych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | system działający na zasadzie jednej lub kilku sprzężonych ze sobą pętli służący do usuwania ciał obcych | TAK, opisać | 1,2,3
4 | zestaw zawierający pętlę umożliwiającą wyciągnięcie ciała obcego z wnętrza naczynia krwionośnego drogą przezskórną | TAK | –
5 | dostępne średnice pętli ?????????????? | podać możliwe wymiary średnic pętli w [mm] | –
6 | różne ukształtowania pętli chwytające ciało obce | TAK,podać | [1,2]
7 | długość zestawu i rozmiar powinny umożliwiać dostęp do tętnic wieńcowych | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 7,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | minimalny dostępny przedział średnic filtra: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
System zabezpieczenia proksymalnego krążenia mózgowego z zatrzymaniem przepływu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | dostępne, min. dwie średnice 8 F i 9F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | system powinien działać na zasadzie proksymalnego zatrzymania przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia | Tak, opisać | –
4 | kompatybilny z koszulkami 6 F i 7 F | TAK | –
5 | zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK | –
7 | wycięta blaszka miażdżycowa gromadzona w specjalnym zbiorniku. | TAK | –
Cewnik balonowy pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik pokryty hydrofilną powłoką | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,018" i 0,035" | TAK | –
5 | minimalne dostępne średnice balonu od 4 [mm] do 12 [mm] | Tak, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
6 | minimalne dostępne długości balonu od 40 [mm] do 150 [mm] | Tak, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
7 | dawka Paclitaxelu 3,5ug/mm2 | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Torquer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014'' i 0,035'' | TAK | –
4 | dostępne różne kolory torquerów, min. dwa kolory | TAK, wyszczególnić kolory | [1,2]
5 | system mocowania torquera na prowadniku | opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Y – konektor z przedłużaczem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9F | TAK, podać w [F] | –
4 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK, opisać | 1,2,3
5 | wraz z Y - konektorem powinien być zaoferowany przedłużacz Luer Lock o długości 30 [cm] ± 10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,035
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u 135 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035'' | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 11,0 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] w całym wymaganym przedziale średnic (dla każdej zaoferowanej średnicy) | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "rapid exchange" lub "over the wire" długość użytkowa shaft'u 150 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku maks. 0,018" | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 2,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 40,0 [mm] do 150,0 [mm] w całym wymaganym przedziale średnic (dla każdej zaoferowanej średnicy) | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW 0,014
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "over the wire" długość użytkowa shaft'u : 100 [cm] ±5 [cm] i 148 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku maks. 0,014" | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] w całym wymaganym przedziale średnic (dla każdej zaoferowanej średnicy) | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
7 | cewnik współpracujący z introducerem 4 F | TAK | –
Koszulka naczyniowa do angioplastyki obwodowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 6F, 7F, 8F | TAK | –
2 | zbrojenie ścian koszulki metalowym oplotem | TAK | –
2 | minimalny wymagany dostępny przedział długości od 45 [cm] do 65 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
2 | dostępne kształty koszulki: proste oraz zagięte typu multipurpose | TAK | –
2 | proksymalna część koszulki zakończona zastawką hemostatyczną tętniczą | TAK | –
2 | dostępne koszulki z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp ekstra sztywny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | prowadnik o średnicach 0,014”, 0,018” i 0,035” | TAK | –
4 | prowadnik o dostępnej długości w przedziale, min. 180 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK | –
6 | proksymalna część prowadnika ekstra sztywna | TAK | –
Cewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych zbrojonego oplotem stalowym, współpracujący z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
3 | długości cewnika od: 65 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika, min. 40 [cm] | TAK | –
5 | widoczne markery w RTG | TAK | –
6 | końcówka cewnika taperowana | TAK | –
7 | dostępne krzywizny cewnika, min. prosty i odgięty (angled) pod kątem 30 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
Cewnik diagnostyczny, hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038" | TAK | –
3 | cewnik o średnicach 4 F, 5 F | TAK | –
4 | dostępne długości cewnika od 65 [cm] do 120 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dystalna część pokryta warstwą hydrofilną | TAK | –
6 | dostępne różne krzywizny cewnika | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
7 | dostępna krzywizna z otworami bocznymi | TAK/NIE | 1/0
8 | kontrola trakcji obrotu 1 : 1 | TAK | –
Introducer zbrojony do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 6F, 7F | TAK | –
4 | zbrojenie ściany introducera metalowym oplotem | TAK | –
5 | wymagana dostępna długość: 90 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | proksymalna część introducera zakończona Y - konektorem | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne pokrycie hydrofilne | TAK/NIE | 1/0
Stent szyjny z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu szyjnego z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji o średnicy 8,0 [mm] | TAK | –
4 | stent szyjny nitinolowy samorozprężalny RX pokryty metalową siatką zapobiegającą mikroembolizacji | TAK | –
5 | wymagany przedział średnic stentów: od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | wymagany nominalne długości stentu: 20 [mm], 25 [mm], 30 [mm], 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerm naczyniowym 5 [F] | TAK | –
Cewnik aspiracyjny do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | długość zestawu wprowadzającego cewnika 140 [cm] | TAK | –
4 | system pracujący z prowadnikiem 0,014'' | TAK/NIE | 1/0
5 | powłoka hydrofilna o długości 40 [cm] w części dystalnej cewnika | TAK | –
6 | kompatybilność z cewnikami prowadzącymi: 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr | TAK | –
Przyrząd do zamykania tętnic
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach: 6F i 8F | TAK | –
4 | przyrząd działający na bazie rozpuszczalnych komponentów biozgodnych | TAK | –
5 | przyrząd składający się z części bioabsorbowalnych i mechanicznych | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do biopsji serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | koszulka do biopsji, max. 7F prosta i multipurpose | TAK | –
5 | kleszczyki do biopsji w zestawie | TAK | –
6 | objętość tkanki jaką można jednorazowo pobrać za pomocą kleszczyków biopsyjnych 7F: min. 4,90 mm3 | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne kleszczyki o shafcie 5,5F | TAK/NIE | 1/0
8 | wymagane dwie długości zestawu: 50 [cm] ± 5 [cm] i 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | łatwość i precyzyjność pobrania próbek tkanek z mięśnia sercowego | opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | bezpieczeństwo stosowania zestawu ( okludera ASD) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z literatury naukowej dot. Okludera ASD | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | niski profil okludera umożliwiający zastosowanie koszulki naczyniowej o najniższym profilu | TAK, podać rozmiar [F] koszulki dla okludera 38 [mm] | [2,1]
5 | wymagany przedział średnic, min. od 6 do 38 [mm] z rozmiarami zmieniającymi się co min. 2 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
6 | zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do użycia ( oprócz balonu pomiarowego ) tj. system wprowadzajacy (koszulka), sztywny prowadnik typu Amplatz Super/Ultra Stiff, system uwalniający, okluder - urządzenie implantowe w ciele pacjenta | TAK, wymienić elementy zestawu | –
7 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu PFO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zestaw zawiera okluder/-y, system/-y wprowadzające potrzebne do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | bezpieczeństwo stoswania zestawu (okludera PFO) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | okluder w kształcie podwójnego parasola, konstrukcja ramy wykonana ze stopu nitinolu i tytanu, na której rozprężana jest powłoka z PVA (lub równoważna) | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 20 [mm]; 25[mm]; 30[mm]; 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do stentowania aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) | TAK | –
3 | stent platynowo/irydowy pokrywany materiałem typu ePTFE lub równoważnym zamontowany na cewniku balonowym typu balon w balonie służący do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | długość zestawu około 110 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | w zestawie dodatkowy cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężenia stentu w aorcie | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 16 [mm] do 45 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 12 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 47
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sterownik (Advancer)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przyrząd przytrzymujący prowadnik umożliwiający manewrowanie wiertłem do rotablacji współpracujacy z konsolą do rotablacji | TAK, opisać | 1.2
Wiertło do rotablacji (Burr)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | eliptyczne wiertło z pyłem diamentowym osadzone na cewniku o dł. ok. 135 [cm] | TAK | –
3 | minimalne wymagane dostepne średnice wierteł: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 1,75 [mm]; 2,0 [mm]; 2,15 [mm]; 2,25 [mm]; 2,38 [mm]; 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
Prowadnik do rotablacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o średnicy 0,009" i długości ok. 325 [cm] współpracujący z wiertłem do rotablacji | TAK | –
3 | dostępne minimum dwie sztywności końcówki prowadnika | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 48
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku cytostatycznego: paclitaxel | TAK | –
4 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 125 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 40 [mm] do 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępna średnica : 5,0 [mm] | TAK | –
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 [F] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 49
| Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer wprowadzający długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalne wymagane średnice : od 4 F do 8 F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | minimalne wymagane długości od 80 [cm] do 110 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | kompatybilne z prowadnikiem 0,018"; 0,035"; 0,038" | TAK | –
Zbrojona koszulka naczyniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalne wymagane średnice od 7 F do 12 F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | znaczniki Rtg na końcówce | TAK | –
5 | minimalne wymagane długości od 30 [cm] do 90 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
Koszulka z poszerzadłem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalne wymagane średnice od 4 F do 12 F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | minimalne wymagane długości od 30 [cm] do 90 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępne dwie konfiguracje końcówki koszulki (prosta i multipurpose) | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 50
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik z mikroprowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | powłoka hydrofilna | TAK | –
4 | trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, zewnętrznie poliester elastomer | TAK | –
5 | trójwarstwowa budowa ściany ze środkowym zbrojeniem wolframowym oplotem | TAK | –
6 | atraumatyczna miękka końcówka | TAK | –
7 | szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi | TAK | –
8 | dostępne co najmniej dwa rozmiary z mikroprowadnikami | TAK | –
9 | minimalny przedział długości od 110 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
10 | bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach max. od 750 [psi] do 900 [psi] | TAK, wyszczególnić [psi] | [2,1]
Perły do chemoembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi | TAK | –
4 | ściśliwe, hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | TAK | –
5 | precyzyjnie kalibrowane trzy wielkości mikrosfer: 100 [µm] ± 25 [µm]; 200 [µm] ± 50 [µm]; 400 [µm] ± 50 [µm] | TAK, podać [µm] | –
6 | pakowane w strzykawki 20 [ml] kodowane kolorem | TAK/NIE | 1/0
Perły do embolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego | TAK | –
4 | ściśliwe hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | TAK | –
5 | precyzyjnie kalibrowane w min. sześciu rozmiarach w przedziale od 75 [µm] - 1100 [µm] | TAK, podać [µm] | [1,2]
6 | pakowane w strzykawki 20 [ml] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 51
L.P. |  | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw wkrętaków do uszczelniania przecieków stentgraftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | w skład każdego oferowanego zestawu min. 10 helikalnych wkrętów wraz z dedykowaną wkrętarką i cewnikiem o zmiennym kącie zagięcia końcówki. Wkręty dedykowane do ufiksowania stentgraftu do ściany aorty | TAK | –
4 | w każdym oferowanym zestawie wkrętarka zasilana bateryjnie, umożliwiająca kontrolowanie min. dwustopniowe umieszczanie wkrętów w aorcie, z możliwością repozycjonowania po pierwszym etapie | TAK | –
5 | cewnik oferowany w każdym zestawie o zmiennej regulowanej geometrii końcówki | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
7 | możliwość stosowania (odpowiednie parametry użytkowe wkrętarki i cewników) w aorcie piersiowej i brzusznej | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Introducer naczyniowy o zmiennej geometrii końcówki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | introducer ułatwiający przeprowadzenie zabiegów wewnątrznaczyniowych w przypadku trudnej anatomii pacjenta ( np. kręty przebieg naczyń krwionośnych, zaopatrywanie rejonów o utrudnionym dostępie standardowych introducerów) | TAK | –
4 | w standardzie dostępne introducery o średnicach wewnętrznych, min. 6.5 [F]; 7,0 [F]; 8.5 [F] | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
5 | płynna regulacja kąta zagięcia końcówki w zakresie min. 0-180 [°] | TAK, opisać | –
6 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 45 [cm] ± 5 [cm] oraz 55 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | możliwość wyboru zasięgu końcówki części roboczej w min. dwóch zakresach dla każdej oferowanej średnicy wewnętrznej | TAK/NIE | 3/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 52
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zamykacz naczyniowy szwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach od 5F do 21F | TAK | –
4 | przyrząd działający na zasadzie szwu naczyniowego bez elementów wchłanialnych | TAK | –
5 | możliwość natychmiastowego ponownego nakłucia tętnicy w miejscu gdzie zastosowano zamykacz | TAK | –
6 | możliwość założenia szwów na początku procedury, a na koniec tylko ich dociągnięcie | TAK | –
7 | zastosowanie zamykacza w tętnicach i żyłach | TAK | –
8 | hydrofilna powłoka ułatwiająca wprowadzanie | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 53
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem o średnicy 5,0 [mm] | TAK | -
3 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | -
4 | filtr osadzony niezależnie na prowadniku wchodzącym w skład systemu | TAK | -
5 | filtr współpracujący z prowadnikiem 0,014" | TAK | -
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o różnych średnicach | podać zakres w [mm] | -
7 | niski profil systemu | TAK,podać w [F] | [2,1]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 54
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
3 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014” | TAK | –
4 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5F | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] z średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 55
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD dla pacjentów uczulonych na nikiel
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do użycia ( oprócz balonu pomiarowego ) tj. system wprowadzający (koszulka), sztywny prowadnik typu Amplatz Super/Ultra Stiff, system uwalniający, okluder - urządzenie implantowe w ciele pacjenta | TAK, wymienić i opisać elementy zestawu | –
3 | okluder wykonany z dwóch dysków z nitynolu pokryty platyną izolującą całkowicie powierzchnię okludera zapobiegającą uczuleniu, całkowicie izoluje nitinol i zapobiega uwalnianiu jonów niklu | TAK | –
4 | możliwość zastosowania koszulek 12 F dla okluderów o średnicy od 30 do 40 [mm] | TAK/NIE | 2/0
5 | wymagany przedział średnic okludera od 8 do 36 [mm] z rozmiarami zmieniającymi się co min. 2 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
6 | dyski okludera połączone cylindryczną talią odpowiadającą wielkości ubytku samocentralizujące okluder w ubytku | TAK | –
7 | W przypadku nieprawidłowego otwarcia dysków mechanizm pozwalający ponowne załadowanie implantu do koszulki bez konieczności usuwania systemu z serca | TAK/NIE | 1/0
8 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 56
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania przecieków okołozastawkowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | okluder wykonany z nitinolowej siateczki charakteryzującej się "pamięcią kształtu" | TAK/NIE | 3/0
4 | dostępny w wersji dwutarczowej, kwadratowej oraz prostokątnej | TAK | –
5 | dostępny w dwóch różnych rozmiarach taliowania dla obu wersji posiadający wewnętrzny materiał umożliwiający natychmiastowe zamknięcie przecieku | TAK | –
6 | wprowadzane przez koszulki do 10 [F] na prowadniku 0,035 ["] i długości do 300 cm | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 57
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | siateczkowy stent szyjny oparty na nitinolowym otwartokomórkowym rusztowaniu - stent o konstrukcji dwuwarstwowej | TAK | –
3 | zewnętrzna porowata powłoka typu MicroNet lub równoważne | TAK | –
4 | średnica porów - max. 180 [µm] | TAK | –
5 | instrukcja używania w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | samorozprężalny stent do tętnic szyjnych zapobiegający mikroembolizacji w okresie około zabiegowym i po zabiegowym | TAK | –
7 | długość shaftu 135 [cm] | TAK | –
8 | stent współpracujący ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami neuroprotekcji | TAK | –
9 | dostępna wersja Rx stentu o średnicy 6 F kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK/NIE | 1/0
10 | wymagany zakres nominalnych średnic od: 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
11 | wymagany nominalnych długości stentu: od 20 [mm] do 60 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
12 | bezpieczeństwo stosowania stentu (definiowane jako poniżej lub równe 1 % neurologicznych powikłań 30-dniowych) potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 58
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder naczyniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | okluder naczyniowy o nitinolowej konstrukcji | TAK | –
4 | przeznaczony do zamykania naczyń o średnicach od 1,5 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | minimalny wymagany przedział średnic okluderów od 3 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okluderów [mm] | [1,2]
6 | możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 59
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik wspierający, do udrażniania CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | kompatybilny z prowadnikami 0,014”; 0,018”; 0,035” | TAK
4 | dostępne minimalne długości cewników: 90 [cm] do 135 [cm] | TAK, podać [cm] | [1,2]
5 | konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana | TAK | -
6 | cewniki kompatybilne z koszulką 5F | TAK | -
Stent samorozprężalny kompatybilny z introducerem 5F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych | TAK | -
4 | długości zestawu wprowadzającego mini. 80 [cm] do 120 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | kompatybilny z introducerem 5F | TAK | -
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | TAK | -
7 | system dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu | TAK | -
8 | stent o dużej sile radialnej | TAK | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 60
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | system jednorazowego użytku dedykowany do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej zawierający w standardzie adekwatną ilość niezbędnych elementów, pozwalających na leczenie jednego pacjenta | TAK, wyszczególnić elementy systemu | –
4 | sterowalny system naprawczy wprowadzany przez żyłę udową max. 24 [F] | TAK, podać [F] | [2,1]
5 | system oparty na spinaniu płatków zastawki za pomocą specjalnych "klipów" | TAK/ NIE | 3/0
6 | w ramach umowy dostarczony instrument do zdejmowania "klipów" w trakcie klasycznej operacji na otwartym sercu | TAK | –
7 | szkolenie zespołu z użycia systemu | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 61
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer naczyniowy nietypowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice, min.: 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10F; 11F; 12F; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagane długości introducera: 11 [cm] ± 0,5 [cm] oraz 35 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 62
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik diagnostyczny standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane średnice prowadnika: 0,018"; 0,032"; 0,035”; 0,038’’ | TAK | –
4 | wymagane długości: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
6 | końcówka "J" prowadnika w łatwy sposób prostowalna palcami przez operatora | TAK | -
7 | dostępne prowadniki z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | TAK/NIE | 2/0
8 | zapewniający precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania | TAK | _
9 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej powleczonej PTFE, posiadający różne typy zakończeń | TAK | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 63
L.P | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 145 [cm]±5 [cm] , 190 [cm] ±5 [cm] oraz 300 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | dostępne średnice prowadnika 0,014''; 0,018"; 0,035" | TAK | –
5 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” oraz taperowane | TAK | –
6 | dostepne minimum dwa rodzaje sztywności końcówki prowadnika 0,014" w zakresie od 2,8[g] do 13[g] | TAK, podać [g] | [1,2]
7 | dostępne minimum dwa rodzaje sztywności końcówki prowadnika 0,018" w zakresie od 4[g] do 30 [g] | TAK, podać [g] | [1,2]
8 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK | –
9 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK | –
10 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 [cm] | TAK | –
11 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK | –
12 | sztywny prowadnik 0,035" z miękkim taperowanym do średnicy 0,025" końcem nadającym się do tętnic szyjnych | TAK | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 64
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | sonda do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR) | TAK | _
4 | możliwość pomiaru IMR | TAK/NIE | 1/0
5 | możliwość pomiaru CFR | TAK/NIE | 1/0
6 | sonda do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR) współpracująca z urządzeniem Wave Map Pressure Guide Volcano Teraputics lub Radianalyzer St. Jude Medical | TAK | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 65
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirale embolizacyjne
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
2 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | –
3 | wymagane dostępne średnice, min. od 4 [mm] do 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | wymagane dostępne długości,min. od 2 [cm] do 18 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | szkolenie zespołu z użycia coila naczyniowego | TAK | –
Spirale obwodowe embolizacyjne platynowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | _
4 | wymagane dostępne średnice min. od 4 [mm] do 13 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | wymagane dostępne długości min. od 2 [cm] do 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne | TAK | _
7 | szkolenie zespołu z użycia coila naczyniowego | TAK | –
Igła trokarowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do bezpośredniego dostępu lub techniki jednego wkłucia | TAK | –
3 | dostępne średnice ,min. od 18 [G] do 21 [G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. od 5 [cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
Igła biopsyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do biopsji aspiracyjnej | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. od 18 [G] do 23 [G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. od 10 [cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
..............................., dnia …...........................
………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 66
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący neuroradiologiczny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wskazania w instrukcji użycia do uzyskania dostępu w zakresie układu nerwowo-naczyniowego (naczyń dogłowowych i mózgowych) | TAK | –
4 | wymagane średnice, min. 7 F i 8 F | TAK | –
5 | wymagana długość 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.073 [”] dla 7 F | TAK, podać w [''] | –
7 | wymagany cewnik prosty z miękką, atraumatyczną końcówką | TAK | –
8 | dostępne krzywizny ??????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
..............................., dnia …...........................
………………………………………………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 67
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS do obrazowania wysokiej rozdzielczości
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sterylna sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (cewnik obrazujący) o średnicy 3,2 Fr i długości użytkowej w zakresie 140-145 [cm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | sonda posiadająca powłokę hydrofilną na długości min. 20 [cm] od dystalnego końca | TAK | –
5 | sonda posiadająca przesuniętą końcówkę, zapobiegającą tarciu w miejscu wejścia prowadnika do sondy (przesunięte światło końcówki sondy względem pozostałej jej części) | TAK/NIE | 1/0
6 | sonda posiadająca zmienne sztywności w oknie obrazowania (elastyczny dystalny koniec, sztywniejsza część proksymalna) | TAK/NIE | 1/0
7 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK | –
8 | sonda pracująca z częstotliwością powyżej 55 [MHz] - potwierdzone w instrukcji użycia lub ulotką producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
9 | sonda umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości wzdłużnej (osiowej) min. 35 [µm] - potwierdzone w instrukcji użycia lub ulotką producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
10 | sonda umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości poprzecznej min. 85 [µm] - potwierdzone w instrukcji użycia lub ulotką producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
11 | opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowo min: strzykawkę 3 [ml], strzykawkę 10 [ml], zestaw rozszerzający | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów, niezwłocznie po zawarciu umowy do bezpłatnego użyczenia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego jednej konsoli do obrazowania ultrasonograficznego wewnątrznaczyniowego z wykorzystaniem opisanych powyżej sond, w pełnym zakresie ich funkcjonalności. Dostarczona konsola będzie posiadała udokumentowany przegląd techniczny (potwierdzony przez osobę kompetentną w tym zakresie), uprawniający do zastosowania konsoli w min. całym okresie użytkowania u Zamawiającego. Wszystkie koszty i obowiązki utrzymania w pełnej sprawności technicznej konsoli w okresie użyczenia, w szczególności koszty wymaganych przeglądów technicznych zalecanych przez Producenta ponosi Wykonawca. | Tak, podać typ/model użyczanej konsoli
..............................., dnia …...........................
………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 68
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirala wolumetryczna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | spirala kompatybilna z mikrocewnikiem 0,020 ["] i 0,027["] | TAK | _
4 | dostępne długości, min. od 1 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępne kształty 3D, helikalne, "J" | TAK | _
6 | dostępne 3 klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka | TAK | _
Spirala embolizacyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | spirala kompatybilna z mikrocewnikiem 0,020 ["] i 0,027["] | TAK | _
4 | dostępne długości w wersji standard, min. od 5 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępne długości w wersji miękkiej, min. od 1 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | możliwość otwarcia spirali w wersji standardowej w zakresie średnic, min. od 3 [mm] do 32 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm | [1,2]
7 | możiwość otwarcia spirali w wersji miękkiej w zakresie średnic, min. od 2 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm | [1,2]
8 | dostępne 2 klasy sztywności: standard, miękka | TAK | _
Urządzenie do odczepiania spiral
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | urządzenie do odczepialnia spirali embilizacyjnych zaoferowanych powyżej | TAK | -
3 | urządzenie kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020" lub 0,010" | TAK | -
4 | dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 69
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do aorty brzusznej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym | TAK | –
3 | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] | TAK | _
4 | możliwość zaopatrywania szyji tętniaka o dużej średnicy tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75⁰ | TAK | _
5 | w standardzie dostępne introducery o średnicach, min. 14, 16, 18, 20 [F] | TAK | _
6 | do każdego zestawu stent graftów dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy z możliwością doprężania do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
7 | moduły stent graftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poliestru o wysokiej gęstości | TAK | –
8 | oferowany model stent graftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stent graft) | TAK | –
9 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację w odcinku aorty brzusznej | TAK | –
10 | dostępny przedział średnic aortalnych, min. od 23 [mm] do 35[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
11 | dostępny przedział średnic biodrowych, min. od 10 [mm] do 28 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
12 | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] | TAK | –
13 | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u wykonawcy, max. 24 [h] | TAK | –
14 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
15 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy stacji roboczej wraz oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stent graftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania na wyłączny koszt Wykonawcy - odbiór stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron | TAK | –
...................................... |  | ..............................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 70
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent graft do aorty piersiowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku piersiowym (od tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego) | TAK | –
3 | do każdego oferowanego zestawu stent graftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich oferowanych średnic stent graftów) | TAK | –
4 | system wprowadzający dla wszystkich oferowanych i wymaganych średnic, max. 25 [F] | TAK | –
5 | konstrukcja na bazie koron nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową, brak metalowych połączeń pomiędzy koronami (tzw."rozpórek wspierających") | TAK | –
6 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczynowe do wprowadzania stentgraftu o średnicach w przedziale,min.: 22 [F]- 26 [F] w zestawie | TAK | –
7 | Stent graft posiadający system fiksacji proksymalnej uwalniany po ostatecznym pozycjonowaniu stent graft'u | TAK | –
8 | dostępne proksymalne i dystalne zwężające się elementy stent graftów | TAK | –
9 | minimalny wymagany przedział średnic , min. od 22 [mm] do 44 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
10 | dostępna średnica 46 [mm] potwierdzona katalogiem producenta | TAK/NIE | 5/0
11 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy stacji roboczej wraz oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stent graftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania na wyłączny koszt Wykonawcy - odbiór stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron | TAK | –
13 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 71
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do bifurkacji naczyń wieńcowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | stent do bifurkacji naczyń wieńcowych uwalniający lek - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK | –
4 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub równoważne | opisać | [1,2,3]
5 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
6 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
7 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
8 | długość zestawu wprowadzającego: 140 [cm] ±10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | grubość ściany stentu max 0,07mm | TAK/NIE | 1/0
10 | średnica systemu w części proksymalnej 2F (0,65 mm) i średnica sytemu w części dystalnej 2,7F (0,90 mm) | TAK/NIE | 1/0
11 | stent współpracujący z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 5 [F] w całym wymaganym zakresie średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK | –
12 | ciśnienie nominalne stentu 10 [atm] dla wszystkich oferowanych średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
13 | maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP stentu 16 [atm] dla wszystkich oferowanych średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
14 | minimalny wymagany przedział średnic dystalnych/proksymalnych od 2,5/3,00 [mm] do 3,75/4,50 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
15 | minimalny wymagany przedział długości od 16 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
16 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,056" [5F] | TAK | –
17 | możliwość stentowania krętych odcinków naczyń wieńcowych oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych | opisać | 1,2,3
Stent kobaltowo-chromowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent kobaltowo-chromowy do naczyń wieńcowych zamontowany na cewniku balonowym uwalniający lek | TAK | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub równoważne | TAK | –
4 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
7 | długość zestawu wprowadzającego: 140 [cm] ±10 [cm] | TAK | –
8 | stent współpracujący z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. [6F] w całym wymaganym zakresie średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK | –
9 | ciśnienie nominalne stentu 8 atm dla wszystkich oferowanych średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
10 | maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP stentu 16 atm dla stentów o średnicach od 2 [mm] do 4,5 [mm] - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
11 | minimalny wymagany przedział średnic od 2,0 [mm] do 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
12 | minimalny wymagany przedział długości od 10 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
13 | możliwość stentowanie krętych odcinków naczyń wieńcowych oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych | TAK | –
Cewnik do bifurkacji naczyń wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sterylny cewnik balonowy do bifurkacji naczyń wieńcowych | TAK | –
3 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
4 | średnica systemu w części proksymalnej 2F (0,65 mm) i średnica sytemu w części dystalnej 2,7F (0,90 mm) | TAK/NIE | 1/0
5 | cewnik posiadający min. 3 markery pozwalające na precyzyjne umiejscowienie balonu w naczyniu | TAK | –
6 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
7 | materiał balonu | podać, opisać | 1,2,3
8 | ciśnienie nominalne balonu 10 [atm] - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
9 | RBP maksymalne dopuszczalne ciśnienie balonu 16 [atm] - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
10 | średnica cewnika 5F (0,056") | TAK | –
11 | długość cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
12 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem max. 0,14" | TAK | –
13 | hydrofilne pokrycie cewnika | TAK | –
14 | minimalny wymagany przedział średnic dystalnych/proksymalnych od 2,5/2,75 [mm] do 3,75/4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
15 | minimum 3 długości balonu w przedziale: od 10 [mm] do 23 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
..............................., dnia …...........................
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 72
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do walwuloplastyki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | długość użytkowa shaft'u 100 [cm] +/- 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035" | TAK | –
5 | cewnik balonowy służący do poszerzania zwężonych zastawek wewnątrzsercowych w tym ze wskazaniem wg. Instrukcji obsługi do poszerzania zastawki aortalnej | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic od 16,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości od 30,0 [mm] do 50,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
..............................., dnia …...........................
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 73
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący bezkoszulkowy
1 | producent | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | cewnik prowadzący bezkoszulkowy o długości 100 [cm] +/- 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | minimum wymagane średnice cewnika prowadzącego: 6,5F; 7,5F; 8,5F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | światło wewnętrzne cewnika w zakresie 1,75 – 1,80 [mm] dla średnicy 6,5 F – potwierdzone w instrukcji użycia lub w ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
7 | światło wewnętrzne cewnika w zakresie 2,00 - 2,10 [mm] dla średnicy 7,5 F – potwierdzone w instrukcji użycia lub w ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
8 | światło wewnętrzne cewnika w zakresie 2,25 – 2,30 [mm] dla średnicy 8,5 F – potwierdzone w instrukcji użycia lub w ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
9 | cewnik z powłoką hydrofilną | TAK | –
10 | cewnik z oplotem ze stali nierdzewnej | TAK | –
11 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035” | TAK | –
12 | introduktor dołączony do każdego cewnika prowadzącego | TAK | –
13 | minimalnie wymagane typy krzywizn: judkins, extra back-up, amplatz, multipurpose, hockey stick | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6,5F/100 cm, podać liczbę | [1,3]
15 | cewnik prowadzący umożliwiający wykonanie zabiegu z dostępu promieniowego bez użycia introducera naczyniowego | TAK | –
Koszulka do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane średnice, min. od 4 [F] do 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | minimalna wymagana długość: 11 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | w zestawie igła do nakłucia 21G oraz stalowy miniprowadnik 0,018'' | TAK | –
6 | dilatator zapewniający łagodne wprowadzanie introducera do tętnicy promieniowej | TAK | –
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 74
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer naczyniowy standardowy
1 | producent | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
4 | sterylny zestaw introducera naczyniowego składający się z minimum: - koszulki z zastawką hemostatyczną (introducer), - rozszerzadła, - prowadnika z końcówką typu „J”, | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | wymagane średnice introducera, min. od 5 [F] do 10 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
7 | dostępny introducer o średnicy 12F | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępny introducer o średnicy 14F | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne długości introducera: 11[cm] ± 2 [cm] i 25 [cm] ± 2 [cm] | TAK, podać [cm] | –
10 | wymagane pokrycie hydrofilne na całej długości | TAK | –
11 | standaryzacja kolorystyczna w odniesieniu do rozmiaru [F] | TAK | –
12 | przezroczysty kranik dla wszystkich średnic | TAK | –
13 | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | –
14 | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | –
15 | łatwość wprowadzenia, materiał prowadnika, materiał koszulki i rozszerzacza, szczelność połączenie rozszerzacza z koszulką | opisać | 1,2,3
..............................., dnia …...........................
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 75
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Strzykawka wysokociśnieniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
| UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
3 | wytrzymałość ciśnieniowa do 26 [atm] | TAK | –
4 | strzykawka z mechanizmem blokującym i umożliwiającym swobodny przepływ tłoka | TAK/NIE | 1/0
5 | wyposażona w dren zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | TAK | –
6 | pojemność strzykawki co najmniej 20 cm | TAK | –
7 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 76
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do czasowej okluzji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | platynowe markery obrazujące końce balonu | TAK | –
4 | konstrukcja balonu zapewniająca krótki czas deflacji | TAK | –
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,0038" | TAK | –
6 | dostępne średnice balonu, min. od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | średnica cewnika 7 [F] w dostępnych długościach 65 [cm] i 100 [cm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 77
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 30[mm] do 80[mm] CPV
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | średnice stentu, min. od 5 [mm] do 7[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 30 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 [F] dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 100[mm] do 150[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | średnice stentu, min. od 5 [mm] do 7[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 100 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | system umozliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK/NIE | 1/0
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 [F] dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 170[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | średnice stentu, min. od 5 [mm] do 7[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości,min. od 170 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | system umozliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
10 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 78
stent samorozprężalny długi kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice stentu, min. od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny przedział długości, min. od 30 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK | _
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
stent samorozprężalny krótki kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego : 70[cm] ± 5 [cm], 120 [cm] ± 5 [cm] oraz 135 ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | dostępne średnice stentu, min. od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny przedział długości, min.od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK | _
8 | kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich średnic | TAK | _
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | markery na systemie wprowadzającym oznaczjące pozycję balonu | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice cewnika, min. od 2 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny przedział długości, min. od 20 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK | _
Prowadnik do PTA 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości: 195 [cm] oraz 300 [cm] | TAK | –
4 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii | TAK | –
5 | pokrycie prowadnika proksymalnie PTFE, dystalne substancją hydrofilną | TAK | –
6 | konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu | TAK | –
7 | dostępne minimum dwie sztywności | TAK/NIE | 2/0
Introducer zbrojony do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości: 45 [cm] i 100 [cm] | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna introducera 4F | TAK/NIE | 2/0
6 | dostępne średnice introducera, min.od 4 [F] do 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | posiada zastawkę hemostatyczną i i trójdrożny kranik | TAK | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 79
Stentgraft do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | system wprowadzający 18 [F] | TAK | _
4 | brak przeciwwskazań do wykonania badani MRI | TAK/NIE | 1/0
5 | znaczniki widoczne w promieniach RTG | TAK | _
6 | w zestawie sztywny prowadnik | TAK | _
7 | średnice proksymalne stentgraftu, min. od 14 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | średnice dystalne, min. od 10 [mm] do 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
Stentgraft do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długość systemu wprowadzającego 75 [cm] i 120 [cm] | TAK | _
4 | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, na balonie pokryty PTFE | TAK | _
5 | system kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
6 | dostępne długości, min. 18, 22, 28, 38, 58 [mm] dla średnic 5 i 6 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 27, 37, 57 [mm] dla średnic 7, 8, 9 i 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnic stengraftu 5 i 6 [mm] 7F dla średnic stentgraftu 7, 8, 9, 10 [mm] | TAK | _
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 80
Cewnik aspiracyjny do tętnic płucnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości cewnika, min. 85 [cm] i 115 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępny w wariancie prostym i dwóch wygiętych zakończeniach | TAK | _
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
6 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F | TAK | _
Cewnik aspiracyjny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagana długość cewnika 135 [cm] | TAK | _
4 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 6 [F] | TAK
5 | dostępne końcówki cewnika o profilu: „prostym” | TAK
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK/NIE | 1/0
Cewnik aspiracyjny do tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości cewnika 150 [cm] | TAK | _
4 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków, min. od 3 [F] do 4 [F] | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK/NIE | 1/0
6 | odcinek dystalny pokryty warstwą hydrofilną | TAK | _
zestaw aspiracyjny do przetok dializacyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długość zestawu 50 [cm] | TAK | _
4 | średnica dystalna zewnętrzna zestawu 8 F | TAK | _
5 | dostępne końcówki cewnika o profilu: „prostym” | TAK | _
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK/NIE | 1/0
7 | w zestawie przewody wysokociśnieniowe | TAK | _
Separator do trombektomii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | separator do trombektomii, wspomagający trombektomię, kompatybilny z oferowanymi w Pakiecie cewnikami aspiracyjnymi do tętnic płucnych, cewnikami aspiracyjnymi do tętnic obwodowych oraz cewnikami aspiracyjnymi do tętnic poniżej kolana | TAK | _
Zbiornik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | zbiornik przeźroczysty, kalibrowany, kompatybilny z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _
4 | objętość zbiornika, min. 1000 [ml] | TAK, podać [ml] | [1,2]
5 | zbornik wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | TAK | _
Przewody wysokociśnieniowe
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | przewody wysokociśnieniowe, zbrojone, kompatybilne z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _
4 | przewody włącznikiem ssania (on/off) | TAK/NIE | 1/0
5 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy do udostępnienia pompy aspiracyjnej, bezolejowej, próżniowej. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru serwisowego (przeglądy techniczne, naprawy, części zamienne) i w przypadku awarii udostępni aparat zastępczy na czas naprawy. Załączyć instrukcję obsługi. Wykonawca zapewni przeszkolenie Użytkowników w zakresie obsługi. | TAK, podać: producent, model
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 81
Stent żylny nitinolowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | kompatybilny z introducerem 10 [F] | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
5 | dostępne średnice, min. od 12 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. od 60 [mm] do 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | możliwość rozprężania stentu od dystalnego lub proksymalnego końca | TAK | _
stent żylny stalowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długości cewnika wprowadzającego: : 75 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | _
4 | stent z możliwością ponownego złożenia - repozycjonowalny | TAK | _
5 | dostępne średnice, min. od 2 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min.od 20 [mm] do 139 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 82
Mikrocewnik dwuświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej | TAK | _
4 | polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym odcinku | TAK/NIE | 1/0
5 | taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2,5/3,3 F | TAK | _
6 | wymagalna długość 145 [cm] | TAK | _
7 | dwa kanały wewnętrzne (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie | TAK | _
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | _
9 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | TAK | _
10 | średnica wewnętrzna końcówki 0,016 ["] | TAK | _
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 83
Balon wysokociśnieniowy z inflatorem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | cewnik balonowy typu RX non compliant | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | _
5 | długośc użytkowa szaftu 140 [cm] | TAK | _
6 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 30 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | [1,2]
7 | Crossing profile dla średnicy 2,0 [mm] równy 0,028 ["] | TAK | _
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | wymagalne długości 10 [mm], 15 [mm] oraz 20 [mm] | TAK | _
10 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | _
11 | ciśnienie inflacji, min. 35 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 84
Cewnik diagnostyczny radiologiczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
4 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] i 0,038 ["] | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział długości cewników : od 40 [cm] do 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | dostępny cewnik z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 5F | TAK | –
8 | dostępny cewnik o średnicy 4F | TAK | –
9 | duży wybór kształtów krzywizn, min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), Bentson, internalmammary (IM), Cobra | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
10 | dla cewnika 5 F o długości 100 [cm] wymagane kształty krzywizn: COBRA | TAK | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 85
Prowadnik obwodowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | dostępne długości prowadnika: 180 [cm], 190 [cm], 200 [cm], 235 [cm], 300 [cm] z tolerancją ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | wymagalne średnice prowadnika , min. 0,014” i 0,018” | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
5 | dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta jest płaszczem polimerowym na długości 22 [cm] | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne prowadniki z końcówkami cieniującymi: 3 [cm], 4 [cm], 5 [cm], 11 [cm], 15 [cm], 16 [cm], 17 [cm] | TAK | –
7 | pokrycie hydrofilne na oplocie | TAK | –
8 | pokrycie PTFE na shafcie | TAK | –
9 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | TAK | –
Prowadnik do trombektomii mechanicznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości :180 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | dostępna średnica 0,014” | TAK | –
5 | dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta silikonem | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępny prowadnik z końcówkami cieniującymi 4 [cm] | TAK | –
7 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu, pokryty PTFE | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy