## Arkusz1
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa wyrobu | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector | szt. | 1300
2 | Retraktor jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonananego z polypropylenu oraz z silikonowego stopera. | opak. | 10
3 | Pierścień napinający stosowany przy operacjach zaćmy, jednoczęściowy wykonany z PMMA, bezbarwny. Rozmiar normalny średnica 12,00 mm po sprężeniu średnica 10,00 mm | opak. | 20
4 | Barwnik stosowany do barwienia tkanki torebki soczewki w celu zmniejszenia ryzyka podczas wykonywania kapsuloreksji, stężenie 0,06%, 1 ml x 10 amp. | opak. | 100
5 | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna wraz z injectorem jednorazowym. Soczewka tylnokomorowa, asferyczna z akrylu hydrofilnego, jednoczęściowa, . Soczewka posiada 4 punkty fiksacji, ostra krawędź C-Edge+, średnica całkowita 11mm, średnica części optycznej 6,0 mm. Zakres sferyczny od +5,0D do 32,00D w zakresie 10,00D do 30,00D co 0,5D pozostałe co 1,0D, zakres cylindryczny od 1,0D do 6,0D CO 0,75D, angulacja 0%, stała A 118,85. Implantacja przez cięcie 1,8 mm? | szt. | 10
6 | Preparat wiskoelastyczny zawierający 3% Hialuronian sodu. Osmolarność 270-400 mOsm/kg, masa cząsteczkowa 1,0-1,8mill Daltonów, lepkość 400000mPas,Ph 6,8-7,4. Objętość 1ml ,ampułkostrzykawka. | szt. | 300
7 | Materiał wiskoelastyczny dyspersyjny: Stężenie 2% hialuronianu sodu i 2% chondroityny siarczanu Masa cząsteczkowa 3 mln Da (mln Daltonów) Lepkość 40 000 +15 000mPa-s Osmolarność 340-400 mOs/kg Temperatura przechowywania 2°-25°C Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml Wstrzykiwany do komory przedniej przy zabiegu fakoemulsyfikacji | 20 | 15
8 | Stężenie 10 mg/ml (1.0%) hialuronianu sodu, kohezyjny Pochodzenie biofermentacja bakteryjna Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da (mln Daltonów) Lepkość 300 000mPa-s Osmolarność 270-400 mOs/kg pH 6.8 do 7.6 Temperatura przechowywania 2°-25°C Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml, kaniula 27G Wstrzykiwany do komory przedniej przy zabiegu fakoemulsyfikacji | szt. | 1200
9 | Zestaw Obłożeń | szt. | 400
1x Obłożenie dwu warstwowe na stolik 140x140cm
1x Obłożenie na pacjenta z workiem i folią do nacinania 140x140
1x Strzykawka 5ml LL
1x Strzykawka 3ml LL
2x Kaniula hydrodistector 27G
1x Kaniula visco 23G
1x Opatrunek na oko bez kleju
1x Osłonka na oko
1x Fartuch L
1x Fartuch XL
2x Ręcznik pap ierowy 40x40
2x Podłokietniki długie
1x Podkład pod głowę 100x100cm
1x Strzałki 5
10 | Barwnik do ciała szklistego. Sterylna, gotowa do użycia fiolka 2ml z zawiesiną acetonidu triamcynolonu w roztworze soli o pH 7,2 Bez konserwantów | szt. | 20
11 | Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) Błękit Trypanu (0,15%), PEG & Błękit Brylantowy G (0,025%) Strzykawka 0,5ml i kaniula 27G | szt. | 20
12 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa wykonana z akrylu hydrofobowego, naturalnie żółta. Zapakowana fabrycznie do injectora. Soczewka posiadająca filtr UV i filtr światła niebieskiego. Długość całkowita13 mm, średnica części optycznej 6,0 mm, angulacja 0 stopni. Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Stała A – 118,5. Zakres mocy: od +5,00D do +30,00D krok co 0,5D. | szt. | 100
[5 empty] | Razem: | 0
Wykonawca na czas obowiązywania umowy utworzy odpowiedni depozyt soczewek u Zamawiającego.
Wykonawca na czas obowiązywania umowy udostepni optykę do mikroskopu do wykonywania witrektomii tylnej
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa wyrobu | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1. | Materiał wiskoelastyczny z Hialuronianem Sodu o stężeniu 1% | szt. | 2000
Właściwości wiskoelastyku: kohezyjny
Postać biopolimeru: materiał wiskoelastyczny uzyskiwany poprzez fermentację mokrobiologiczną
Objętość materiału w ampułkostrzykawce: 0,85 ml
Masa cząsteczkowa: 3,2 miliona Daltons
Lepkość spoczynkowa: 150 Pas
Wymagane opakowanie fabryczne: ampułkostrzykawka
2. | Materiał wiskoelastyczny dyspersyjny o stężeniu 3% NaHA | szt. | 500
Rodzaj wiskoelastyku: dyspersyjny
Stężenie Hialuronianu Sodu: max. 3,0%
Objętość wiskoelastyku w ampułkostrzykawce: 0,85 ml (+/- 0,05 ml)
Masa cząsteczkowa: 500 000 - 800 000 Daltonów
Lepkość: 50 000 mPas
Termin ważności: min. 12 miesięcy
Wymagane opakowanie fabryczne: ampułkostrzykawka
3. | Soczewka jednoczęściowa z przednią powierzchnią asferyczną z jednorazowym aplikatorem | szt. | 50
Rodzaj soczewki: asferyczna
Materiał części optycznej: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki: poniżej 1%
Średnica optyki: 6 mm (± 0,5mm)
Średnica całkowita: 13 mm (± 0,5mm)
Ineks refrakcji: 1,47 (± 0,01)
Wartośc aberracji powierzchni przedniej soczewki: - 0,27μm (± 0,01μm)
Kształt optyki: przednia powierzchnia asferyczna niwelująca dodatnie aberracje rogówki, ostro ścięte krawędzie
Zabezpieczenie przed PCO: Ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
Ilośc punktów podparcia soczewki w torbie: 3 punkty podparcia
Zakres mocy szoczewki: od +5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D
Sposób implantacji: aplikator jednorazowego użytku
4. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą Facoemulsyfikacji: | szt. | 2000
Kaniula do hydrodysekcji 27G
Anterior Chamber Cannula 25 G
Serweta do obłożenia stolika instrumentariuszki 150x200cm
Serweta do obłożenia pacjenta 120x160cm z otworem 10x10cm zintegrowanym z folią chirurgiczną, z jedną kieszenią do zbiórki płynów. Serweta wyposażona w sztywnik umożliwiający modulacje obłożenia. Kieszeń wyposażona w sztywnik
Podkład pod głowę 50x50cm
Podłokietniki 30x75cm z taśmami lepnymi
Osłonka plastikowa na oko
Owalny opatrunek na oko
Rękawiczki brązowe antyalergiczne roz. 8
Rękawiczki brązowe antyalergiczne roz. 7,5
Rękawiczki brązowe antyalergiczne roz. 6,5
Fartuch chirurgiczny, roz.L
Fartuch chirurgiczny, roz.XL
Strzałki
Strzykawka luer lock 2,5 ml
Strzykawka luer lock 5 ml
Nóż typu Slit 2,65 mm lub 2,40 mm zagięty
Nóż do paracentezy 1,2 mm zagięty
Plaster do osłonki na oko
5. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa akrylowa z injektorem i kartridżem. Soczewka jednoczęściowa akrylowa hydrofobowa sferyczna wykonana z akrylu hydrofobowego z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV,stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki: poniżej1 %,średnica części optycznej: 6,0 mm,długość całkowita: 13,0 mm,współczynnik refrakcji:1,47,stała Abbe: 55, angulacja: 0º, kształt krawędzi części optycznej: ostro ścięte krawędzie, zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki, zakres mocy: +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D. Implantacja za pomocą jednorazowego injectora dołączonego do soczewki. | szt. | 10
[5 empty] | Razem: | 0
Wykonawca na czas obowiązywania umowy utworzy odpowiedni depozyt soczewek u Zamawiającego
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa wyrobu | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
Akcesoria do fakoemulsyfikatora WHITESTAR Signature
1 | Kaseta z drenami OPO71 | szt. | 300
2 | Igły do fakoemulsyfikacji wielorazowa (do 20 sterylizacji) | szt. | 100
3 | Sleeve + komora testowa wielorazowa (do 20 sterylizacji) | szt. | 100
4 | Witrektom jednorazowy 20G | szt. | 20
5 | Koncówka I/A wielorazowego użytku wykonana z tworzywa sztycznego (do 10 sterylizacji) 21 G . Opakowanie 20 sztuk | opak. | 100
[5 empty] | Razem | 0
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa wyrobu | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded sferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem, końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 - stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania soczewek o mocach dodatnich - zakres mocy od 0,0 D do +34,0 D - tłok injektora wciskany, nie wymagający wkręcania | szt. | 2000
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna do korekcji astygmatyzmu, Preloaded, akrylowa, asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - zakres mocy od +8,0 D do +30,0 D skok co 0,5 D - cylinder od +1,0 D do +6,0 D skok co 0,5 D - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 - stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) | szt. | 10
3 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzęskowego w oku pseudofakijnym. Średnica optyczna: 6,5 mm. Średnica całkowita: 14,0 mm. Angulacja:100. Moc: od -5,0 D do +5,0 D skok co 0,5 D. Injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany w jednym pudełku z soczewką. | szt. | 4
4 | Nóż jednorazowy, do paracentezy, sterylny, (1,1 mm), odgięty, z uchwytem z tworzywa sztucznego. Ostrze wykonane ze stali nie podlegającej korozji. | szt. | 10
5 | Nóż Slit 2, 4 mm jednorazowego użytku posiadający 6 części tnących: 2 części tnące boczne double bevel, 2 części tnące na górnej płaszczyźnie ostrza, 2 części tnące na dolnej płaszczyźnie ostrza. Nóż nacinający tkankę oka w sześciu punktach. Grubość ostrza 0,13 mm. | szt. | 10
0
Wykonawca na czas obowiązywania umowy utworzy odpowiedni depozyt soczewek u Zamawiającego
Pakiet nr 5 - matertiały eksploatacyjne wraz z użyczeniem urządzenia zgodnie z opisem z załącznika
L.p. | Nazwa wyrobu | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Kaseta jednorazowa PHACO PACK 1.8mm, komora testowa, kluczyk, osłonka, tip 1,8 mm | szt. | 400
2 | Kaseta jednorazowa PHACO PACK komora testowa, kluczyk, osłonka | szt. | 250
3 | Jednorazowy tip prosty 1,8 mm | szt. | 250
4 | Osłonka na tip na1,8 mm | szt. | 250
5 | Adapter do witrektomii przedniej | szt. | 6
6 | Jednorazowa kaseta do zabiegów witrektomii 23G | szt. | 100
7 | Jednorazowa kaseta do zabiegów witrektomii 25G | szt. | 20
8 | Jedorazowy oswietlacz zyrandolowy w zestawie z tokarem 25G | szt. | 20
9 | Jednorazowy Oświetlacz panoramiczny | szt. | 10
10 | Jedorazowy witrektom 23G | szt. | 10
11 | Jedorazowy witrektom 25G | szt. | 5
12 | Endodiatermia jednorazowa 23G | szt. | 10
13 | Endodiatermia jednorazowa 25G | szt. | 5
14 | Pojedynczy jednorazowy Trokar z zastawkami 23G, | szt. | 12
15 | Pojedynczy jednorazowy Trokar z zastawkami 25G, | szt. | 6
16 | Jedorazowy zagięta sonda do lasera 23G | szt. | 10
17 | Jedorazowy zagięta sonda do lasera 25G | szt. | 5
18 | Jednorazowy zestaw do podawania i usuwania oleju | szt. | 20
19 | Mikropęseta do ILM 23G | szt. | 100
20 | Mikropęseta do ILM 25G | szt. | 20
21 | Kaniula 23 G zakonczona silikonem | szt. | 200
22 | Kaniula 25 G zakonczona silikonem | szt. | 40
23 | Olej silikonowy 1000 w szklanej strzykawce o pojemnosci 10 ml | szt. | 10
24 | Olej silikonowy 5000 w szklanej strzykawce o pojemnosci 10 ml | szt. | 10
25 | DK-Lina w fiolce o pojemności 5 ml | szt. | 10
26 | Nóż do ciecia bocznego 1,1 mm | szt. | 800
27 | Nóz trapezoidalny do ciecia 2,0-2,2 | szt. | 800
28 | Jednorazowe nozyczki horyzontalne zagiete 23G | szt. | 5
29 | Jednorazowe wertyklane nozyczki 23G | szt. | 5
30 | Roztwór BSS w plastikowej butelce o pojemnosci 500 ml | szt. | 100
Razem
Załącznik do pakietu nr 5
Nazwa urządzenia: Stellaris Elite Combo
Typ urządzenia: Fakoemulsyfikator z witrektomią tylną
Kraj pochodzenia: USA
L.p | Opis parametrów i funkcji | Parametry wymagalne
OPCJA WITREKTOMII
1 | Pneumatyczny napęd noża | Tak
2 | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | Tak
3 | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min) | Min. 30 – 7.500
4 | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min. 0 – 600
5 | Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga | Tak
POMPA
6 | Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat | Venturi
7 | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy | Tak
OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY
8 | Ksenonowe źródło światła | Tak
9 | Min. 2 porty | Tak
10 | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | Tak
11 | Trzy niezależne filtry do światła ksenonowego zielony, żółty, bursztynowy | Tak
MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI
12 | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | Poniżej 29.0
13 | Głowica z 6 kryształami piezoelektrycznymi | Tak
14 | Maksymalna moc dla wszystkich trybów modulacji fali ultradźwiękowej | 35 Wat
15 | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył) | Tak
16 | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym powyżej 200 pulsów / sek. | Tak
17 | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.8mm, 2.2mm, 1.8 mm oraz bimanualnym 1,5mm | Tak
18 | Możliwość regulacji podciśnienia | Tak
19 | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | Tak
20 | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH2O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową mmHg | Tak
FAKOFRAGMENTACJA
21 | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | Tak
22 | Możliwość pracy z tipami do fakofragmentacji 20 G i 23 G | Tak
LASER
23 | Wbudowany w aparat moduł lasera 532 nm z możliwością sterowania z panelu konsoli aparatu do witrektomii | Tak
24 | Zakres mocy lasera min. 50 – 2.000 mW | Tak
25 | Możliwość podłączenia LIO | Tak
26 | Zakres mocy LIO min. 50 – 1.000 mW | Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE
27 | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | Tak
28 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | Tak
29 | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | Tak
30 | Zakres dostępnej infuzji / irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) mmHg | 0 – 150
31 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | Tak
32 | Refluks | Tak
33 | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19 cali | Tak
34 | Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | Tak
35 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 20 operatorów | Tak
36 | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | Tak
37 | Sterowanie bezprzewodowe pilotem | Tak
38 | Bezprzewodowy sterownik nożny zintegrowany ze sterownikiem nożnym lasera | Tak
39 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | Tak
40 | Rok produkcji całego aparatu wraz z podstawą jezdną i z laserem | 2021
Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagalne” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
L.p. | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji | Ilość
1. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 szt.
2. | Sterownik nożny (bezprzewodowy) | 1 szt.
3. | Instrukcja obsługi | 1 szt.
4. | Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy) | 1 szt.
5. | Pokrowiec na aparat | 1 szt.
6. | Czytelny dotykowy ekran sterujący i wyświetlający parametry pracy aparatu | 1 szt.
8. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 6 szt.
9. | Metalowy kluczyk do odkręcania tipów | 1 szt.
10. | Filtr do lasera do mikroskopu | 1 szt.
11. | Google ochronne do pracy z laserem | 2 szt.
12. | Zestaw bimanualny do I/A | 6 szt.
13. | Przewód do diatermii | 3 szt.
14. | Pęseta do diatermii | 2 szt.
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa wyrobu | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Soczewka asferyczna, dwuwypukła; materiał: akryl hydrofobowy; stopień uwodnienia <0,3%; filtr UV; Soczewka jednoczęściowa; 2 pełne haptyki C-loop; średnica całkowita 13 mm; średnica części optycznej 6,0 mm; Zabezpieczenie przed PCO: ostra krawędź na części optycznej oraz zjawisko adhezji na tylnej powierzchni optyki zapobiegające migracji komórek epitelilalnych ; Index refrakcji 1,522; angulacja 5°; zakres sferyczny: od +6do +30,0D (co 0,5D); stała A nominalna 119,2; soczewka fabrycznie zapakowana do cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,62 mm, multifunkcyjny injector wkręcano- tłokowy; cięcie od 1,8 mm | szt. | 100
2 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 1,4% z kaniulą 27G; pH: 6,8-7,4; osmolarność: 280 – 400 mOsm / kg; masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D; lepkość: 60 000-100 000 mPas; temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C; objętość: 1 ml | szt. | 100
3 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 3% z kaniulą 27G lub 25G; pH: 6,8-7,4; osmolarność: 280 – 400 mOsm / kg; masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D; lepkość: 400 000 - 900 000 mPas; temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C; objętość: 1 ml | szt. | 100
Razem