**Dostawa zgrzewarki rotacyjnej na potrzeby Centralnej Sterylizacji**

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza konkurs na dostawę zgrzewarki rotacyjnej z klawiaturą membranową, przeznaczonej do zgrzewania rękawów foliowo-papierowych, do pracy ciągłej w Centralnej Sterylizacji.

Dane techniczne:

* prędkość zgrzewania min. 10 m/min. Menu zgrzewarki w języku polskim
* automatyczny start / stop napędu
* podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki
* automatyczna kontrola włączania i wyłączania temperatury zgrzewania
* wyświetlanie temperatury zgrzewania, automatyczna kontrola odchyłu temperatury +/- 5o C
* wbudowana drukarka igłowa jednowierszowa, nadruk na pakiecie
* licznik ilości wykonanych zgrzewów, czasu pracy, funkcja zegara i kalendarza
* wyświetlacz ciekłokrystaliczny
* termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem
* wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu
* rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów.
* możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze.
* drukowanie daty produkcji i daty ważności oraz automatyczna ich aktualizacja, numeru wsadu lub numeru kolejnego pakietu, numer osoby odpowiedzialnej za sterylizację, znaków zgodnych z EN 980
* możliwość obrócenia wydruku o 180 stopni
* różne wielkości czcionek
* dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi
* możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów (zgodnie z normą ISO EN 11607-2 lub norma równoważna)
* szerokość zgrzewu: 12 mm
* temperatura zgrzewania: 80-220o C
* moc maks.: 400 W, 230V / 50Hz
* obudowa ze stali kwasoodpornej