Załącznik nr 3a do SWZ
INiZP.272.10.2022

FORMULARZ RZECZOWY - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA OFEROWANEGO SPRZĘTU
CZĘŚĆ 1 – PAKIET NR 1

POZ. 1 - SZAFA ENDOSKOPOWA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	SZAFA DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Urządzenie fabrycznie nowe	Tak
	Szafa do przechowywania min. 7 endoskopów	Tak
	Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej	Tak
	Uchwyty na dwóch poziomach	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych	Tak
	Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin	Tak
	Pojemność komory suszenia min. 0,5 m3 – max. 0,6 m3	Tak
	Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji	Tak
	Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej	Tak
	Możliwość suszenia przez min. 120 minut	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania	Tak
	Filtr HEPA	Tak
	Panel kontrolny min. 4” - kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD	Tak
	Szafa dwudrzwiowa	Tak
	Drzwi przeszklone	Tak
	Oświetlenie wewnętrzne komory – min. 2 lampy LED (ustawienia: automat/manual)	Tak
	Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi	Tak
	Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych	Tak
	Temperatura sterowana ok. 40OC	Tak
	Koszyk na akcesoria	Tak
	Funkcje bezpieczeństwa: / - klucz bezpieczeństwa / - blokada drzwi / - kontrola blokady przycisków panela	Tak
	Proces walidacji z drukarką	Tak
	Min. 5 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm	Tak
	Min. 2 zewnętrze filtry powietrza	Tak
	Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min	Tak
	Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi	Tak
	Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm	Tak
	Waga max. 200 kg	Tak
	Zasilanie 220-230V/50-60Hz	Tak
	Podłączenie do sieci jednofazowej	Tak
	Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów	Tak
	Urządzenie nie wymagające dodatkowych przyłączy zasilania powietrza	Tak

POZ. 2 - PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	PROCESOR OBRAZU ZE ZINTEGROWANYM ŹRÓDŁEM ŚWITAŁA LED PARAMETRY OGÓLNE	x	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV	Tak
	Rozdzielczość min. 1920x1080 p	Tak
	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D	Tak
	Wyjście wideo standard min.: / S-Video, Composite, RGB	Tak
	Wyjścia komunikacyjne: / Ethernet/ DICOM	Tak
	Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu	Tak
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick	Tak
	Pamięć wewnętrzna procesora min 4 GB	Tak
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów	Tak
	Trzy tryby przysłony min.: / auto, maksymalny, średni	Tak
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi	Tak
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek	Tak
	Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe	Tak
	Barwienie modyfikowanym światłem LED	Tak
	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED	Tak
	Barwienie modyfikowanym światłem LED	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN	Tak
	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1	Tak
	Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM	Tak
	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny	Tak
	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych	Tak
	Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135	Tak
	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym	Tak
	Źródło światła typu LED	Tak
	Wbudowane min. 3 diody LED	Tak
	Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz.	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa	Tak
	Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie	Tak
	Kompatybilny oferowanymi aparatami	Tak

POZ. 3 MONITOR LED

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	MONITOR LED PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Matryca typu LED (LCD)	Tak, podać
	Przekątna min. 27 cali	Tak
	Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli	Tak
	Proporcje 16:9	Tak
	Jasność min 800 cd/m2	Tak, podać
	Współczynnik kontrastu 1000:1	Tak
	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o	Tak
	Sygnał wejścia: / 2xDVI / 1xVGA / 1xSDI(3G) / 1xComposite	Tak
	Sygnał wyjścia: / 1xDVI, / 1xSDI(3G)	Tak
	Czas reakcji max. 14 ms	Tak, podać

POZ. 4 - VIDEOGASTROSKOP

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	VIDEOGASTROSKOP PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Kąt obserwacji 1400	Tak
	Głębia ostrości min 2-100 mm	Tak
	Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm	Tak
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 9,5 mm	TAK / mniej i równo 9,2mm - 10 pkt. / Więcej niż 9,2 / – 0 pkt.
	Średnica kanału roboczego 2,8 mm	Tak
	Długość robocza min. 1100 mm	Tak
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: / -w górę 2100 / -w dół 900 / -w lewo 1000 / -w prawo 1000	Tak
	Cztery programowalne przyciski endoskopowe	Tak
	Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED	Tak
	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS	Tak
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających	Tak
	Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI	NIE / Tak --10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	Tak
	Typ konektora - jednogniazdowy	Tak
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet)	Tak
	Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem	Tak

POZ. 5 - VIDEOKOLONOSKOP

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	VIDEOKOLONOSKOP PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Kąt obserwacji 1700	Tak
	Głębia ostrości min 2-100 mm	Tak
	Średnica zewnętrzna wziernika max. 13,0 mm	TAK / Mniej niż 12,9 mm / -10 pkt. / 12,9mm -0 pkt.
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max 13,0 mm	TAK / Mniej niż 12,9 mm / -10 pkt. / 12,9mm - 0 pkt.
	Średnica kanału roboczego min 3,8 mm	TAK / 3,8 mm -10 pkt. / mniej niż 3,8 mm / - 0 pkt.
	Długość robocza min. 1500 mm	Tak
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: / -w górę 1800 / -w dół 1800 / -w lewo 1600 / -w prawo 1600	Tak
	Cztery programowalne przyciski endoskopowe	Tak
	Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED	Tak
	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS	Tak
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających	Tak
	Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	Tak
	Typ konektora - jednogniazdowy	Tak
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet)	Tak
	Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem	Tak

POZ. 6 - TESTER SZCZELNOŚCI

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	TESTER SZCZELNOŚCI PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Manualny tester szczelności endoskopu ze wskaźnikiem ciśnienia	Tak

POZ. 7 - WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY PARAMETRY OGÓLNE	X
	Urządzenie fabrycznie nowe	Tak
	Podstawa jezdna z blokadą kół	Tak
	4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym min. 2 z hamulcami	Tak
	Uziemiona listwa z min. 5 gniazdami uwieszona na kolumnie wózka	Tak
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu	Tak
	Półki: / - wyjeżdżająca na klawiaturę / - półka z rączką / - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg / - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy	Tak
	Możliwość regulacji wysokości półek	Tak
	Mocowanie butli do CO2	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.

POZ. 8 -PROGRAM DO ARCHIWIZACJI DANYCH z MODUŁEM HL7

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	SYSTEM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	OPROGRAMOWANIE – licencja – 1szt.	Tak
	Wykonawca dostarczy, skonfiguruje pakiet oprogramowania komputerowego przeznaczony do: / - wspomagania pracy pracowni endoskopowej, / - wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań, / - tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. / oraz przeszkoli niezbędny personel i administratorów.	Tak
	Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę.	Tak
	Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań.	Tak
	Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:	X
	Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych.	Tak
	Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów.	Tak
	Dostęp do historii choroby, diagnoz, rozpoznań (kody ICD 10 i ICD 9)	Tak
	Profesjonalne formularze badań specjalistycznych ułatwiające proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji. Formularze muszą mieć możliwość definiowania gotowych opisów, które znacznie przyspieszą ich wypełnianie i zminimalizują prawdopodobieństwo popełnienia błędów językowych. W szczególności powinno zawierać dedykowany formularz do przeprowadzania badań endoskopowych.	Tak
	Wydruk zaleceń, skierowań, recept, historii choroby.	Tak
	Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę.	Tak
	Rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu.	Tak
	Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiające jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów.	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty.	Tak
	Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive.	Tak
	Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami.	Tak
	Aktualna baza kodów ICD-9 oraz ICD-10.	Tak
	Automatycznie aktualizowana baza leków.	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Możliwość generowania zestawień wykonanych badań.	Tak
	Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików.	Tak
	Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta.	Tak
	Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych.	Tak
	Praca w architekturze klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych.	Tak
	Możliwość obsługi formatu DICOM (możliwość importu i eksportu).	Tak
	Możliwość obsługi modułu SMS/e-mail umożliwiającego zarówno automatyczne przypominanie o terminach wizyt jak również bezpośredni kontakt z wybranym pacjentem.	Tak
	Obsługa w języku polskim	Tak
	Praca w środowisku MS Windows	Tak
	Budowa modułowa – dająca możliwość konfiguracji i rozbudowy w terminie późniejszym.	Tak
	Możliwość identyfikacji głowicy endoskopu przy pomocy kodów kreskowych w formularzu endoskopia.	Tak
	Kartoteka pacjenta i lista wizyt musi zawierać:	X	X
	Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych.	Tak
	Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach.	Tak
	Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie.	Tak
	Opis wizyty musi zawierać:	X	X
	Badania – szczegółowe formularze badań, diagnozy, historia choroby, kody ICD 10 i ICD 9.	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Zalecenia, skierowania – edycja i wydruk.	Tak
	Recepty – wystawianie, wydruk, baza leków.	Tak
	Moduł rejestracji i analizy obrazów i wideo musi zawierać:	X	X
	Zapis i odczyt obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF).	Tak
	Rejestracja obrazów z sygnałów analogowych i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI).	Tak
	Podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.).	Tak
	Filtrowanie obrazu (filtr czerwony, zielony, niebieski).	NIE / Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
	Zaawansowane przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu.	Tak
	Zapis filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki).	Tak
	Współpraca z urządzeniami obrazującymi.	Tak
	Możliwość zapisywania i wysyłania zdjęć w formacie DICOM 3.	Tak
	Możliwość przechwytywania i przeglądania zdjęć w formacie DICOM 3.	Tak
	Obsługa skanera zdjęć (skanowanie i zapis zdjęć w programie).	Tak
	Gwarancja, serwis i nadzór autorski w zakresie oprogramowania podpisania protokołu końcowego odbioru obejmujący:	X	X
	Wsparcie użytkowników i administratorów w użytkowaniu systemu i dostosowywaniu konfiguracji do bieżących potrzeb (może być za pomocą połączenia zdalnego);	Tak
	Aktualizację i dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów, regulacji prawnych.	Tak
	Przyjmowanie zgłoszeń przez telefon, email lub stronę WWW i usuwanie błędów aplikacji: / a) błąd krytyczny (uniemożliwiający pracę w systemie) – w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia. / b) błąd zwykły (powtarzalne działanie aplikacji prowadzące do wyników lub jej działania w sposób niezgodny z przekazaną dokumentacją systemu) – w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia.	Tak
	Wykonawca dostarczy dokumentację oferowanego systemu, w tym instrukcję użytkownika i administratora.	Tak
	Moduł HL7	Tak

POZ. 9 - INSUFLATOR CO2

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	INSUFLATOR CO2 PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Możliwość wyboru przepływu CO2 wysoki/niski (High/Low)	Tak
	Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala	Tak
	Wskaźnik na panelu frontowym o ciśnieniu zasilania CO2	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Zasilanie elektryczne 230V/50Hz	Tak
	Butelka do insuflacji CO2 oraz wody do oferowanych endoskopów	Tak
	Dren łączący butelkę z insuflatorem	Tak,
	Zawór do insuflacji gazu CO2, do oferowanych aparatów	Tak

POZ. 10 - POMPA IRYGACYJNA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	POMPA IRYGACYJNA PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry	Tak
	Element pompujący rolkowy	Tak
	Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego	Tak
	Kompatybilne z oferowanymi endoskopami	Tak
	Trzy przepływy: / 209 ml/ min, / 220 ml/min, / 840 ml/min	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu	Tak
	Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy	Tak
	Zasilanie 230V 50Hz 0,15 A	Tak

POZ. 11 - SSAK MEDYCZNY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	SSAK MEDYCZNY / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Ssak napółkowy z możliwością mocowania do wózka endoskopowego	Tak
	Pobór mocy max. 50W	Tak
	Maksymalne podciśnienie: nie mniejsze niż 90 kPa	Tak, podać
	Wydajność min. 30 l/min	Tak, podać
	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg	Tak, podać
	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego	Tak, podać
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę	Tak
	Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji	Tak
	Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED	Tak
	Cicha praca urządzenia max 40 dB	TAK / < 38 dB – 10 pkt / 38-40 dB – 0 pkt
	Zbiornik min. 2 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę	Tak
	Filtry antybakteryjne	Tak
	Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m	Tak
	Klasa IIa, typ CF	Tak

POZ. 12 - APARAT DO ZNIECZULENIA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	APARAT DO ZNIECZULENIA / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Aparat na podstawie jezdnej z czterema kółkami z materiału nie rysującego podłogi – w tym hamulec centralny na min. 2 koła.	Tak
	Stały blat roboczy do pisania -z oświetleniem typu LED o płynnej regulacji natężenia światła	Tak
	Szuflady (min. dwie) na akcesoria, w tym jedna zamykana na kluczyk	Tak
	Zasilanie gazowe (O2, N2O, powietrze) z sieci centralnej z systemem złączy typu AGA – dreny zasilające o długości / min.5 m	Tak
	Wyposażony w awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli O2 i 10 l butli N2O ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN, reduktorami, przyłączami do aparatu. Ciśnienia zasilania centralnego i butli elektorniczne wyświetlane na ekranie aparatu	Tak
	Ssak injektorowy z regulacją siły ssania	Tak
	Mocowanie dla aktualnie użytkowanych pojemników ssaka na 1,0 l wkłady jednorazowe firmy SERRES	Tak
	Pojemniki ssaków po lewej stronie patrząc od przodu na aparat.	Tak
	Co najmniej dwa aktywne złącza robocze na parowniki, umożliwiające korzystanie z wybranego parownika bez konieczności przewieszania parowników	Tak
	Złącza na parowniki wyposażone w system szybkiego mocowania umożliwiający stosowanie standardowych parowników różnych firm ze złączem typu Selectatec lub Draeger Plug-in z zabezpieczeniem przed jednoczesnym włączeniem dwóch parowników	Tak
	Aparat z funkcją kompensacji przepływu świeżego gazu.	Tak
	Test aparatu w trakcie uruchamiania aparatu i autotest szczelności. / Dziennik testów dostępny do wyświetlenia na ekranie aparatu.	Tak
	Aparat wyposażony we wbudowane gniazda elektryczne 230V 50 Hz – min.3 gniazda.	Tak
	Wbudowane w aparat zasilanie awaryjne respiratora, umożliwiające pracę w warunkach standardowych przez co najmniej 60 minut po wyłączeniu prądu. / Ładowanie akumulatora po podłączeniu do zasilania – bez konieczności włączania aparatu w tryb stand-by	Tak
	Zasilanie awaryjne monitora funkcji życiowych, umożliwiające pracę przez co najmniej 60 minut po wyłączeniu prądu. / Ładowanie akumulatora po podłączeniu do zasilania – bez konieczności włączania aparatu w tryb stand-by	Tak
	Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej	Tak
	SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW	X	X
	Przepływomierze elektroniczne osobne dla O2, N2O, powietrza, skalowane do min. 10 l/min. Przystosowane do znieczulenia z minimalnymi przepływami (poniżej 300 ml/min). / -Wyświetlanie przepływu gazów w postaci wirtualnych przepływomierzy na ekranie respiratora. / Mechaniczny przepływomierz świeżych gazów. / Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu.	Tak
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie nie mniejszym niż 24%.	Tak
	Wyjście świeżych gazów (M22/F15) umożliwiające podłączenie zestawów bezzastawkowych, do wentylacji w układzie półotwartym: Kuhna, Baina, Jacksona Reesa – bez rozłączania układu okrężnego.	Tak
	Zintegrowany z aparatem dodatkowy przepływomierz tlenu do podłączenia maseczki tlenowej.	Tak
	UKŁAD ODDECHOWY	X	X
	Układ oddechowy okrężny, o niskiej podatności, umożliwiający wentylację w układzie półzamkniętym i półotwartym dla dorosłych, końcówki do podłączenia rur pacjenta zgodne ze standardem ISO. / Układ oddechowy po lewej stronie patrząc od przodu na aparat.	Tak
	Układ oddechowy pozbawiony lateksu, łatwy do wymiany i sterylizacji. / Wszystkie elementy układu oddechowego autoklawowalne, łącznie z czujnikami przepływu	Tak
	Awaryjne dostarczenie tlenu do układu wentylacji (by-pass) o wydajności min. 25 l/min.	Tak
	Zastawka APL regulowana w zakresie min. 5-60 cm H2O	Tak
	Pochłaniacz dwutlenku węgla o przeziernej obudowie, wielorazowy	Tak
	Możliwość stosowania wielorazowych i jednorazowych zbiorników pochłaniacza i ich wymiany bez narzędzi, w czasie znieczulenia bez rozszczelniania układu	Tak
	RESPIRATOR ANESTETYCZNY	X	X
	Wentylacja ręczna	Tak
	Wybór wentylacji ręcznej lub automatycznej dokonywane za pomocą jednej dźwigni dwustronnej bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności	Tak
	Wentylacja kontrolowana objętością	Tak
	Wentylacja wspomagana ciśnieniem PSV z automatycznym przełączeniem w tryb wentylacji zapasowej w razie wystąpienia bezdechu	Tak
	Wentylacja SIMV w trybie z kontrolowaną objętością i kontrolowanym ciśnieniem (czułość wyzwalania min. od 0,3 l/min. do 10 l/min)	Tak
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PC z regulacją ciśnienia wdechu min: od 5-60 cm H2O	Tak
	Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością	Tak
	Pauza przepływu gazów do jednej minuty podczas wentylacji mechanicznej z możliwością natychmiastowego jej wyłączenia.	Tak
	Tryb CPAP+PSV	Tak
	Zautomatyzowany manewr procesu wielostopniowej cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – podczas wentylacji mechanicznej, ze zamianą programowanych parametrów przez użytkownika.	Tak
	Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP) w zakresie min. od 4 do 20 cm H2O z możliwością wyłączenia funkcji PEEP	Tak
	Regulacja objętości oddechowej min. od 100 do 1400 ml w trybie z kontrolowaną objętością lub kontrolowanym ciśnieniem.	Tak
	Regulacja częstości oddechu min. od 4 do 60 odd./min. w trybie z kontrolowaną objętością lub kontrolowanym ciśnieniem.	Tak
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie / min. od 2:1 do 1:4	Tak
	Parametry i pomiary wentylacji wyświetlane na kolorowym ekranie monitora respiratora. / Ekran monitora – aktywna matryca o przekątnej min. 15”. Rozdzielczość minimum 1024 x 768 pikseli. / Ustawienia parametrów wentylacji wykonywane przez ekran dotykowy, przyciski funkcyjne i pokrętło. / Sterowanie poprzez pokrętło i przyciski w pełni zastępujące sterowanie ekranem dotykowym.	Tak
	Funkcja indywidualnego konfigurowania i zapamiętywania min. czterech stron ekranu respiratora	Tak
	Ekran główny respiratora z możliwością regulacji położenia, / niewbudowany w korpus aparatu	Tak
	Alarmy	X	X
	Alarmy wizualne i akustyczne	Tak
	Rejestracja zdarzeń alarmowych	Tak
	Możliwość czasowego zawieszania alarmu dźwiękowego	Tak
	Alarmy za małej i za dużej objętości minutowej MV lub za małej i za dużej objętości pojedynczego oddechu TV	Tak
	Alarmy minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	Tak
	Alarm małej częstości oddechów	Tak
	Alarm bezdechu	Tak
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	Tak
	Alarm braku zasilania w gazy	Tak
	Alarmy stężenia tlenu	Tak
	POMIARY I ICH OBRAZOWANIE	X	X
	Pomiary dotyczące wentylacji	X	X
	Pomiar i wyświetlanie wartości objętości wdechowej TV	Tak
	Pomiar i wyświetlanie wartości pojemności minutowej MV	Tak
	Pomiar i wyświetlanie wartości częstości oddychania	Tak
	Pomiar i wyświetlanie wartości ciśnień w układzie oddechowym (co najmniej ciśnienie szczytowe i PEEP)	Tak
	Obrazowanie w postaci krzywej ciśnień i przepływów w układzie pacjenta	Tak
	Pomiary i obrazowanie spirometrii w tym pętli min.: / ciśnienie-objętość / przepływ-objętość / Funkcja zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 5 wyświetlanych pętli spirometrycznych. / Pomiar z wyświetleniem wartości podatności dróg oddechowych. / Pomiar i wyświetlanie wartości I:E	Tak
	Pomiar, wyświetlanie wartości i prezentacja krzywej kapnograficznej	Tak
	Pomiar i wyświetlanie wartości stężenia tlenu w gazach wdechowych i wydechowych metodą paramagnetyczną	Tak
	Pomiar i wyświetlanie wartości stężenia anestetyków w gazach wdechowych i wydechowych (min. – N2O, isofluran, sevofluran, desfluran) oraz MACage wyświetlanie na monitorze aparatu do znieczulania	Tak
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego	Tak
	Kapnografia – Pomiar i wyświetlanie wartości prężności CO2 w gazach wdechowych i wydechowych w mmHg / (pomiar w strumieniu bocznym) / • Zwrot próbki pobieranej do analizy gazów do układu wentylacji. / • Linia próbkująca o dł. min. 3 m z portem męskim luer-lock / • Respiracja – pomiar z gazów oddechowych	Tak
	Trendy min 24 godz.	Tak
	Monitor Pacjenta	X	X
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,5" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".	Tak
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika	Tak
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów	Tak
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków	Tak
	Pamięć 168 godzin trendów wysokiej rozdzielczości	Tak
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych	Tak
	Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.	Tak
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów	Tak
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych	Tak
	MONITOROWANE PARAMETRY	X	X
	EKG Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG	Tak
	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie	Tak
	Saturacja (SpO2) Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET	Tak
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego. W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.	Tak
	Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego	Tak
	Temperatura Pomiar temperatury w 2 kanałach	Tak
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg	Tak
	Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) Pomiar zwiotczenia mięśni realizowany za pomocą modułu pomiarowego z wartościami wyświtlanymi na ekranie monitora i realizowany przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D. Jeden moduł (1 sztuka) moduł na instalację. W komplecie: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.	Tak
	Alarmy	X	X
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm	Tak
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku	Tak
	POZOSTAŁE	X	X
	Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz	Tak
	Zasilanie gazowe w granicach min. 280-550 kPa	Tak
	Ze względów serwisowych, ekonomicznych jak i możliwości przyszłej rozbudowy – monitor funkcji życiowych oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta	Tak
	Komunikacja i opisy na aparacie i monitorze w języku polskim	Tak
	Przystosowany do podłączenia do szpitalnej sieci zbierania danych	Tak
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem – 2 szt.).	Tak
	Dostęp na ekranie monitora pacjenta do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.	Tak
	Wykaz części zamiennych wraz z podaniem numerów katalogowych w języku polskim	Tak
	Instalacja, uruchomienie w miejscu użytkowania, szkolenia realizowane przez Wykonawcę	Tak
	Sprzęt kompletny, ze standartowym wyposażeniem, gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji	Tak
	• Analizator gazowy akcesoria – / - pułapki wodne, jeśli są – dodatkowo min. 10 szt. / - jednorazowe linie próbkujące o dł. min. 3 m z portem męskim luer-lock - dodatkowo min. 25 szt.	Tak
	Aparat i kardiomonitor wyposażone w moduły pomiarowe i akcesoria kompatybilne z systemem Carescape /S5 (będących w posiadaniu Zamawiającego)	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Wbudowane gniazda elektryczne aparatu z transformatorem separacyjnym i automatycznymi bezpiecznikami dla każdego gniazda	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Ekran główny monitora funkcji życiowych umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia w poziomie i pod kątem	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Elektryczny napęd respiratora	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Monitor pacjenta wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń.	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Manometr ciśnień w układzie aparatu wyświetlany na ekranie aparatu/respiratora	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Monitor zapewnia automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
	Pomiar PEEP minimum w zakresie 0-20 cmH20	NIE / Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.

POZ. 13 - DIATERMIA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	DIATERMIA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH / PARAMETRY OGÓLNE	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych.	Tak
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.	Tak
	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10%	Tak
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji.	Tak
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF.	Tak
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów.	Tak
	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.	Tak
	Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu.	Tak
	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.	Tak
	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy min. 7’	Tak
	Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna	Tak
	Komunikacja w języku polskim	Tak
	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej.	Tak
	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie.	Tak
	Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem bądź nie podłączonych instrumentów: / dla narzędzi argonowych / dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.	TAK / Gniazda z rozpoznawaniem narzędzi - 10 pkt Gniazda bez rozpoznawania / - 0 pkt
	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia).	Tak
	Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu.	Tak
	Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy.	Tak
	Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego.	Tak
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia.	Tak
	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria.	Tak
	Instrukcja w języku polskim.	Tak
	PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA:	X	X
	Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody.	Tak
	Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia	NIE / Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W.	Tak
	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej.	Tak
	Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii.	Tak
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W.	Tak
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W.	Tak
	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych	Tak
	Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej	Tak
	Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W	Tak
	Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna	Tak
	Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W.	Tak
	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu.	Tak
	Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania.	Tak
	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej.	Tak
	Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min.	Tak
	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej.	Tak
	Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem	Tak
	WYPOSAŻENIE:	X	X
	Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej – 1 szt. / bezprzewodowy lub z kablem	TAK / Bezprzewodowy - 10 pkt. / Z kablem – 0 pkt.
	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 1 szt.	Tak
	Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt.	Tak
	Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt.	Tak
	Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2,2 m, średnica 2,3 mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 1 szt.	Tak
	Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia – 1 szt.	Tak
	Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt.	Tak
	Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką, z zamykaną szafką na butlę argonową / 5-litrową lub 10-litrową. Wyposażony w koszyk na akcesoria	Tak

POZ. 14 - MYJNIA ENDOSKOPOWA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	MYJNIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW / PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Urządzenie fabrycznie nowe	Tak
	Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV	Tak
	Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.	Tak
	Komora myjąca wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w dysze natryskowe znajdujące się w czterech rogach komory.	Tak
	W komorze wydzielona specjalna przestrzeń do umieszczenia akcesoriów endoskopu.	Tak
	Otwieranie komory bez używania rąk, za pomocą przycisku nożnego	NIE / Tak – 10 pkt / Nie - 0 pkt
	Wbudowany mieszacz wody .	Tak
	Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu.	Tak
	Wewnątrz komory tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą.	Tak
	Załadunek endoskopu od góry.	Tak
	Komora zawiera minimum 8 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno, wraz z separatorem kanałów. / Dodatkowe przyłącze umożliwiające podłączenie testera szczelności	Tak, opisać
	Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji.	Tak
	Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu.	Tak
	Mycie i dezynfekcja wszystkich rodzajów i modeli endoskopów elastycznych, pochodzących od różnych producentów.	Tak
	Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.	Tak
	Myjnia sygnalizuje potrzebę wymiany środków chemicznych, filtra bakteryjnego / oraz przeprowadzenia przeglądu okresowego.	Tak
	Mycie i płukanie oraz płukanie końcowe wodą zmiękczoną po trójstopniowej filtracji.	Tak
	Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego.	Tak
	Możliwość zaprogramowania autodezynfekcji termicznej i chemicznej	Tak
	Autodezynfekcja termiczna myjni nie dłuższa niż 90 min., autodezynfekcja chemiczna myjni nie dłuższa niż 30 min.	Tak, opisać
	Program autodezynfekcji chemicznej dostosowany tylko do środka dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego. Nie dopuszcza się urządzeń umożliwiających przeprowadzenie autodezynfekcji chemicznej z użyciem preparatu na bazie aldehydów.	Tak, opisać
	Możliwość opóźnionego startu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu oraz autodezynfekcji urządzenia.	Tak
	Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach, nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia, wielokrotnego stosowania.	Tak
	Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni.	Tak
	Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm znajdujący się w pokrywie myjni. Przefiltrowana woda stosowana w każdym etapie procesu.	Tak
	Wbudowane dwa filtry węglowe – osobny na ciepłą i zimną wodę.	Tak
	Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym	Tak
	Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego.	Tak
	Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych.	Tak, opisać
	Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwia identyfikację co najmniej 100 użytkowników, 200 endoskopów oraz 50 specjalistów	Tak, opisać
	Wprowadzenie do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników	Tak
	Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. Na wydruku muszą znajdować się takie informacje jak: / - parametry procesu; / - nr urządzenia; / - nr procesu; / - wybrany program; / - wybrana komora (lewa czy prawa); / - data procesu; / - data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu; / - czas trwania procesu; / - używane kanały.	Tak
	Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji.	Tak, opisać
	Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego maksymalnie 18 min.	Tak, opisać
	Możliwość pobrania próbki wody z ostatniego płukania bez konieczności otwierania pokrywy.	Tak, opisać
	Wyświetlacz kolorowych komunikatów tekstowych w języku polskim o przekątnej nie mniejszej niż 7’’	Tak
	Wyświetlanie komunikatów graficznych.	Tak
	Zasilanie elektryczne 220-240V, 50Hz	Tak, opisać
	Maksymalny pobór mocy <2,5 kVA	Tak, opisać
	Wymiary myjni: / - szerokość (od frontu) maks. 530 mm / - wysokość maks. 770 mm / - głębokość maks. 1270 mm	Tak, opisać
	Waga maks. 130 kg	Tak, opisać
	Adaptery do endoskopów oferowanych endoskopów (minimum jeden adapter do jednego typu oferowanych endoskopów)	Tak
	Zewnętrzna stacja zmiękczania i uzdatniania wody z systemem trójstopniowej filtracji (jedna do obu myjni)	Tak
	Zewnętrzny bojler z regulacją mocy do 6kW. (jeden do obu myjni)	Tak
	Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej. Opakowanie – min. 4l. do każdej myjni	Tak
	Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Opakowanie – min. 4 l. do każdej myjni	Tak
	Wymienny filtr bakteryjny wielokrotnego użycia do zastosowania w myjniach-dezynfektorach do endoskopów elastycznych o przepuszczalności nie większej niż 0,2 μm (min. 5 szt. do każdej myjni)	Tak

POZ. 15 - KARDIOMONITOR Z ZESTAWEM AKCESORIÓW

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	KARDIOMONITOR Z ZESTAWEM AKCESORIÓW PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	Tak
	Konstrukcja i konfiguracja	X
	Monitor o konstrukcji kompaktowej o wymiarach max. 300 x 250 x 200 (mm) (szer. x wys. x gł.) z akumulatorem i uchwytem	Tak
	Waga monitora < 4 kg wraz z uchwytem i akumulatorem	Tak
	Stopień ochrony obudowy przed cieczami min. IPX2	Tak
	Możliwość podłączenia wyświetlacza zewnętrznego - powielanie ekranu monitora poprzez złącze HDMI na monitor zewnętrzny	NIE / Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
	Monitor wyposażony w 2 gniazda USB, gniazdo HDMI, gniazdo RJ11, oraz gniazdo LAN z możliwością rozbudowy o interfejs sieci bezprzewodowej	Tak
	Ekran	X	X
	Ekran kolorowy, dotykowy, kolorowy, LCD. Przekątna ekranu min. 10", rozdzielczość min. 800x600 pikseli	Tak
	Wybór z pośród min. 6 ekranów wyświetlania	Tak
	„Duże Liczby” prezentowanych parametrów	Tak
	Ikona szybkiego dostępu do wybranych funkcji/trybu wyświetlania okien monitora na ekranie głównym.	Tak
	Obsługa/ Elementy sterownicze	X	X
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	Tak
	Fizyczny przycisk Włączenia/Wyłączenia kardiomonitora, sterowanie pozostałymi funkcjami urządzenia wyłączeni poprzez ekran dotykowy	Tak
	Zasilanie	X	X
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%.	Tak
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego na min. 60 minut pracy.	Tak
	Praca w sieci	X	X
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN	Tak
	Możliwość przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7	Tak
	Możliwość współpracy z Centralnym Systemem Monitorowania	Tak
	Alarmy	X	X
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii min. dorosły, dziecko	Tak
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne min. 2 kolorami oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów ustawionych domyślnie oraz z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.	Tak
	Poziom dźwięków alarmów regulowany w zakresie min. 45-80 dB	Tak
	Domyślne ustawienie alarmów oraz określane przez użytkownika	Tak
	Drukarka i zapis	X	X
	Pamięć: / zapis min. 10 000 pozycji danych / zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń / zapis stanów alarmowych / zapis danych częstości akcji serca i tętna (częstość akcji serca, tętno z SpO2 oraz NIBP)	Tak
	Druk na wbudowanej drukarce o szer. min 50mm	Tak
	Szybkość wydruku: 25 i 50 mm/s	Tak
	Liczba kanałów na wydruku min. 3	Tak
	Rozdzielczość min. 8 punktów/mm	Tak
	Pomiar EKG	X	X
	Odprowadzenia: kabel 3 lub 5 żyłowy	Tak
	Kabel z min. 3 odprowadzeniami: Odprowadzenie I, II lub III	Tak
	Zakres pomiaru: Pacjent dorosły/pediatryczny min. 12 – 300 bpm Noworodek min. 30 – 300 bpm / Rozdzielczość: 1 bpm	Tak
	Wykrywanie pulsu	Tak
	Zabezpieczenie przez impulsem defibracyjnym	Tak
	Wielkość wykresu EKG: Automatyczna; x1,25; x1,7; x2,5; x5,0; x7,5; x10,0; x15,0; x20,0 mm/mV	Tak
	Wykrywanie przerwy odprowadzenia	Tak
	Analiza odcinka ST	X	X
	Zakres pomiaru odcinka ST : -2.00mV do 2.00mV	Tak
	Dokładność: ±15% lub ±0,05 mV	Tak
	Rozdzielczość: 0,01 mV	Tak
	Oddech	X	X
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.	Tak
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.	Tak
	Pomiar bezdechu: 20, 30 lub 40 sekund.	Tak
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi	X	X
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.	Tak
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości.	Tak
	Zakres pomiarowy NIBP: pacjent dorosły/pediatryczny: skurczowe: min. 40 – 270 mmHg rozkurczowe: min. 20 – 200 mmHg	Tak
	Rozdzielczość pomiaru ciśnienia: skurczowe i rozkurczowe: 1 mmHg	Tak
	Zakres pomiaru pulsu: dorośli/pediatryczny min. 30-240 ud./min.,	Tak
	Odstęp czasu pomiaru w trybie automatycznym NIBP do wyboru co najmniej: wył., ciągły, 1; 2; 2,5; 5; 10; 15; 30; 60 lub 120 minut, oraz odstępy zaprogramowane	Tak
	Pomiar saturacji	X	X
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.	Tak
	Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% / Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.	Tak
	Dokładność: Pacjent dorosły / pediatryczny / noworodek ±2 cyfry (w zakresie 70 - 100 %) / Pacjent dorosły / pediatryczny / noworodek przy słabej saturacji ±3 cyfry (w zakresie 60 - 80 %) / Słaba perfuzja ±2 cyfry (w zakresie 70 - 100 %) Pacjent dorosły / pediatryczny / noworodek poruszający się ±3 cyfry (w zakresie 70 - 100 %)	Tak
	Pomiar saturacji przy użyciu czujnika typu klips na palec	Tak
	Pomiar temperatury	X	X
	Zakres pomiaru Min 20 - 45°C	Tak
	Rozdzielczość: 0,1°C Dokładność wskazań: ±0,1°C Dokładność sondy: ±0,1°C	Tak
	Wymagane wyposażenie	X	X
	Monitor wyposażony w: / - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. / - wężyk łączący mankiet z monitorem o dł. min. 3m x 1 szt. / - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych, rozmiar standardowy – 1 szt. / - wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji x 1 szt. / - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. / - wózek mobilny do monitora	Tak