Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-43/2023

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Zestaw infuzyjny  – 6 zest.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Zestaw infuzyjny - 6 zest. urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Zestaw infuzyjny składający się 3 pomp strzykawkowych z uchwytem do przenoszenia i mocowania, zasilaczem i statywem do mocowania pomp. |
| 2 | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego |
| 3 | Dokładność mechaniczna <<±1% |
| 4 | Strzykawka mocowana od przodu |
| 5 | Automatyczny napęd strzykawki |
| 6 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej |
| 7 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |
| 8 | Masa zestawu bez zasilaczy maks. 5 kg |
| 9 | Wymiary maks. Zestawu 250 x 250 x 200 mm (szer. x wys. x gł.) |
| 10 | Klawiatura do wprowadzania parametrów i obsługi pompy |
| 11 | Odłączalny uchwyt zestawu do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych |
| 12 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na minimum 5 poziomach |
| 13 | Regulacja głośności na minimum 5 poziomach |
| 14 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na minimum 5 poziomach |
| 15 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 5 ml/h. ; 6h przy przepływie 25ml/h dla każdej strzykawki. |
| 16 | Możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika bez użycia narzędzi |
| 17 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu |
| 18 | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 900 ml/h; Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 90 ml/h programowana co 0,01ml/godz. |
| 19 | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h |
| 20 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1000 leków z możliwością podzielenia na grupy |
| 21 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. |
| 22 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji |
| 23 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składająca się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. |
| 24 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. |
| 25 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. |
| 26 | Możliwość rozdzielenia elementów zestawu i możliwość włożenia pomp do stacji dokujących będących na wyposażeniu Szpitala |
| 27 | Tryb przejęcia infuzji zapewniający automatyczne kontynuowanie infuzji przez drugą pompę, natychmiast po zakończeniu podawania przez pierwszą |
| 28 | Pompy z trybem oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) wybór algorytmów TCI (Propofol: Schinder Marsh; Remifentanyl: Minto; Sufentanyl: Gepts), a także profili użytkownika (stężenie w osoczu/docelowym miejscu działania). |
| 29 | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. |
| 30 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego |
| 31 | Zakres ciśnienia okluzji nie mniej niż od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na co najmniej 5 poziomach. |
| 32 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg |
| 33 | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) |
| 34 | Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach |
| 35 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |
| 36 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1 do nie mniej niż 9000 ml |
| 37 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |
| 38 | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. |
| 39 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii |
| 40 | Menu w języku polskim |
| 41 | Historia pracy obejmująca minimum 1000 wpisów. |
| 42 | Stojak wykonany z: podstawy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo; kolumna i głowica ze stali kwasoodpornej, przystosowana do mocowania osprzętu dodatkowego; średnica podstawy: 600 mm (+/-10%); regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 1600-2000 mm; przystosowany do mocowania pomp infuzyjnych wraz z dodatkowym osprzętem; nośność min. 15 kg; podstawa na kołach o średnicy min. 75 mm, w tym co najmniej jedno z blokadą. głowica na 4 haczyki; listwa zasilająca. |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Respirator  – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Respirator - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do wentylacji dzieci oraz dorosłych |
| 2 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, blokada co najmniej dwóch kół |
| 3 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu |
| 4 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu |
| 5 | Zasilanie 230V |
| 6 | Awaryjne zasilanie z akumulatora zapewniające pracę przez min. 30 minut |
| 7 | Możliwość wymiany akumulatora przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym |
|  | Tryby wentylacji |
| 8 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV |
| 9 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV |
| 10 | Wentylacja spontaniczna |
| 11 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |
| 12 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV |
| 13 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) |
| 14 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV |
| 15 | Wdech manualny |
| 16 | Oddech kontrolowany objętością VCV |
| 17 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |
| 18 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ |
| 19 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB |
| 20 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC |
| 21 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS+VPS lub PAV Plus lub Intellivent ASV |
| 22 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV |
|  | Parametry wentylacji |
| 23 | Częstość oddechów w zakresie min. od 5 - 100 na minutę |
| 24 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 30 - 2000 ml |
| 25 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie min. 6 l/min |
| 26 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie min. 1: 9 - 4:1 |
| 27 | Czas wdechu Ti od 0.2 - 5.0s |
| 28 | Czas plateau w zakresie min. 0,0 - 2,0 s. |
| 29 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie min. 5 do 80 cmH2O |
| 30 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie min. 0 - 60 cmH2O |
| 31 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie min. 0 - 30 cmH2O |
| 32 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB |
| 33 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie min.5 - 50% |
| 34 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie min. 0,5 - 15 l/min |
| 35 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie min.0,5 - 15 cmH2O |
| 36 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. |
|  | Pomiary |
| 37 | Integralny pomiar stężenia tlenu |
| 38 | Pomiar całkowitej częstości oddychania |
| 39 | Kapnografia i pomiar etCO2 |
| 40 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu |
| 41 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej |
| 42 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej |
| 43 | Pomiar ciśnienia szczytowego |
| 44 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym |
| 45 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E |
| 46 | Pomiar ciśnienia plateau |
| 47 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP |
| 48 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP |
| 49 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta |
| 50 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta |
| 51 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |
| 52 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. |
| 53 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) |
| 54 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |
| 55 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |
| 56 | Integralny pomiar stężenia tlenu |
|  | Alarmy |
| 57 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |
| 58 | Alarm zaniku zasilania sieciowego |
| 59 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego |
| 60 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu |
| 61 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza |
| 62 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |
| 63 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej |
| 64 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej |
| 65 | Alarm wysokiego ciśnienia |
| 66 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego |
| 67 | Alarm wysokiej częstości oddechów |
| 68 | Alarm wysokiej objętości oddechowej |
| 69 | Alarm niskiej objętości oddechowej |
| 70 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu |
| 71 | Alarm rozłączenia układu pacjenta |
| 72 | Pamięć alarmów |
|  | Ekran respiratora |
| 73 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej min. 14” |
| 74 | Dodatkowy wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora oraz alarmy |
| 75 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |
| 76 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu ; co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |
| 77 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. |
| 78 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej |
|  | Funkcjonalność |
| 79 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |
| 80 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV |
| 81 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji |
| 82 | System identyfikujący oznaki wysiłku pacjenta i relaksację (zakończenie wdechu) na podstawie analizy krzywych spirometrycznych |
| 83 | Funkcja Stand-by |
| 84 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |
| 85 | Obsługa respiratora przy użyciu ekranu dotykowego oraz pokrętła funkcjonalnego |
| 86 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu |
| 87 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta |
| 88 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |
| 89 | Oprogramowanie w języku polskim |
| 90 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. |
|  | Wyposażenie respiratora |
| 91 | Wydechowy filtr jednopacjentowy przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny. 12 szt. dla każdego respiratora |
| 92 | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny 25 szt. dla każdego respiratora |
| 93 | Nebulizator wielorazowy niewymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie |
| 94 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. |
| 95 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora |
| 96 | Urządzenie zewnętrzne do obrazowania strun głosowych generujące obraz video |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Urządzenie do monitorowania hemodynamicznego  – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania hemodynamicznego z oksymetrią tkankową i akcesoriami - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Ocena stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi, metodą termodylucji oraz satuarcji tkankowej. |
| 2 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego. |
| 3 | Ciągły pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę zaciśniętej objętości. Algorytm wykorzystujący metody przetwarzania w celu zrekonstruowania krzywej ciśnienia w tętnicy w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego w tętnicy promieniowej. Mankiety na palec wyposażone w czujnik pletyzmograficzny, który stanowi połączenie źródła i odbiornika światła, w celu ciągłego monitorowania zmian objętości krwi tętniczej w palcu. |
| 4 | Ciągły pomiar saturacji tkankowej w celu emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni przy wykorzystaniu analizy tkankowej |
| 5 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane,co najmniej: - rzut serca (CO); - rzut serca indeksowany (CI) - objętość wyrzutowa (SV); - indeks objętości wyrzutowej (SVI) - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - centralne ciśnienie żylne (OCŻ) - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) - Częstość tętna (PR) - Saturacja tkankowa (StO2) - zmienność ciśnienia tętna (PPV) - wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI - dynamiczna elastancja tętnic - wskaźnik obwodowy kurczliwości lewej komory (dP/dt) - względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej — ΔctHb |
| 6 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit wyświetlany jako ekran parametrów wskazujący granicznie zakresy i wartości alarmowe - ekran stanu fzjologicznego obrazujący wzajemne interakcje między sercem, krwią a ukł. krwionośnym - ekran zogniskowany umożliwiający obserwację wartości ciśnienia tętniczego krwi wraz z monitorowanymi danymi z parametrami kluczowymi - ekran graficzny/ tabelaryczny umożliwiający równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie grafcznej oraz tabelarycznej. - dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotennsji), wyświetlający informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia |
| 7 | Ekran dotykowy o przekątnej min 11 cali i rozdzielczości min 1024x768; menu w języku polskim |
| 8 | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB, RJ-45, HDMI, EKG; możliwość transferu danych przez port USB |
| 9 | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe z możliwością wymiany bez interwencji serwisu |
| 10 | Waga aparatu bez statywu nie więcej niż 5 kg; Statyw do zamontowania monitora. |
| 11 | Zestaw startowy czujników do pomiaru oksymetrii tkankowej do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną; Komplet kabli kompatybilnych z posiadanymi kardiomonitorami |

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Bronchoskop – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Bronchoskop - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Zewnętrzna średnica ruchomej końcówki dystalnej 5,1 mm (+/-5%) |
| 2 | Średnica/Szerokość odcinka sztywnego na końcu dystalnym 5,1 mm (+/-5%) |
| 3 | Średnica/Szerokość wewnętrzna kanału roboczego min 2,55 mm |
| 4 | Średnica/Szerokość wziernika 5,2 mm (+/-5%) |
| 5 | Długość robocza 600mm (+/-5%) |
| 6 | Długość całkowita 880 mm (+/-5%) |
| 7 | Kąt widzenia 95º (+/-5⁰) |
| 8 | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii |
| 9 | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze |
| 10 | Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego |
| 11 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 3-50 mm |
| 12 | Dioptrie w zakresie nie mniejszym niż +2 ~ –8 dptr. |
| 13 | Zamontowane przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji |
| 14 | Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 160/130 stopni (+/-5⁰) |
| 15 | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń |
| 16 | Tuba wziernikowa o wzmocnionej konstrukcji nadająca się do wprowadzenia do rurki intubacyjnej |
| 17 | Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności |
| 18 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER |
| 19 | Wielorazowy, gumowy zawór ssący – 3 szt. |
| 20 | Bateryjne , odłączane źródło światła typu LED w zestawie |
| 21 | Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody |
| 22 | Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła halogenowego za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora |
| 23 | Pełna współpraca z przenośnym źródłem światła |
| 24 | Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu LED z funkcja rotacji konektora |
| 25 | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów |
| 26 | Fibroskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO |