## Arkusz1
Załącznik nr 3e do SWZ
Opis parametrów i warunków wymaganych
Pakiet 5 – zakup i dostawa dermatomu wraz z oprzyrządowaniem
L.p. | Nazwa produktu | Opis techniczny | Ilość | Zakres wymagań | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać/opisać
1 | Dermatom zasilany akumulatorowo | dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner ( lub równoważną) | 1 | TAK
|  | tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  | TAK
|  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220W |  | TAK
|  | oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  | TAK
|  | szerokośc cięcia regulowana od 8 mm do 78mm |  | TAK
|  | grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm |  | TAK
|  | ostrza mocowane beznarzędziowo |  | TAK
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  | TAK
|  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  | TAK
|  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  | TAK
|  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  | TAK
|  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  | TAK
|  | skok ostrza 3,1 mm |  | TAK
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  | TAK
2 | Bateria | dodatkowy akumulator | 2 | TAK
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą |  | TAK
|  | napięcie 9,6V |  | TAK
|  | pojemnośść 1,05Ah |  | TAK
|  | możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  | TAK
3 | Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów | zestaw składa się z: | 1 | TAK
|  | lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora |  | TAK
|  | pokrywa komory akumulatora |  | TAK
|  | pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora |  | TAK
4 | Kosz stalowy do dermatomu | kosz stalowy, perforowany | 1 | TAK
|  | wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm |  | TAK
|  | uchwyt napędu/piły 1 szt. |  | TAK
|  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. |  | TAK
|  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. |  | TAK
5 | Wanna kontenera | wanna kontenera 3/4 | 1 | TAK
|  | wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm |  | TAK
|  | rączki blokowane pod kątem 90° |  | TAK
6 | Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera 3/4 | 1 | TAK
|  | wykonana z peek |  | TAK
|  | niebieska |  | TAK
|  | filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. |  | TAK
7 | Olej | olej do smarowania systemu | 1 | TAK
|  | olej w aerozolu |  | TAK
|  | objętość 300 ml |  | TAK
8 | Ostrza | ostrza do dermatomu | 1 | TAK
|  | ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner (lub równoważną), pakowane sterylnie, jednorazowe w opakowaniu zbiorczym 10 szt. |  | TAK