## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Mieszadło laboratoryjne Do mieszania próbek zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Ddo współpracy w cieplarkach i pomieszczeniach chłodnych z szerokim asortymentem probówek. Kompaktowy układ napędowy. W zestawie platforma na 36 probówek 1,5/2,0ml oraz z dwa kołki ograniczające ruch. Ruch obrotowy - platforma zainstalowana w pozycji pionowej, intensywne mieszanie w ruchu obrotowym - platforma zainstalowana w pozycji poziomej. Mieszanie w płaszczyźnie skośnej - platforma zainstalowana w pozycji poziomej. Ruch wahadłowy 20, 45 lub 60 stopni - platforma zainstalowana w pozycji poziomej, DANE TECHNICZNE obroty stałe [1/min] 20 max obciążenie [kG] 0.8 zakres temperatury pracy [C] +4 do +65 szerokość x głębokość x wysokość [mm] min. 102x213x126 masa [kg] min. 1.8 zasilanie [V]/[Hz] 230/50 MINI LABROLLER H5500-230V-EU, nr kat. Equimed 1.112.230.000 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 28 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | LABORATORYJNA RĘCZNA PRASA HYDRAULICZNA Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 115 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Światłowód do spektrofotometru kabel światłowodowy (światłowód) zakończony wtyczką/ gniazdem (z obu stron) typu SMA 905 - SMA 905 wykonany Polietylenu- izolacja. Rdzeń światłowodu z żywica z poli(metakrylanu metylu) o długości minimum 8,0 mb. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 28 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Podłoża Typ: Elektrody międzypalcowe (IDE) na bazie cienkowarstwowej technologii, osadzone na podłożu szklanym. • Wymiary: 10 x 6 x 0.75 mm. • Materiał elektrody: Złoto. Warstwa ochronna: Żywica SU8/PI. Komórka elektrochemiczna: Średnica 3.5 mm. Objętość próbki: 2 – 10 µL. Zastosowania: Pomiar impedancji, pojemności, przewodności, ogniwa paliwowe, elektroanaliza, nanotechnologia, biosensory. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Podłoża: Typ: Elektrody międzypalcowe (IDE) na bazie cienkowarstwowej technologii, osadzone na podłożu szklanym. • Wymiary: 10 x 6 x 0.75 mm. • Materiał elektrody: Złoto. Warstwa ochronna: Żywica SU8/PI. Komórka elektrochemiczna: Średnica 3.5 mm. Objętość próbki: 2 – 10 µL. Zastosowania: Pomiar impedancji, pojemności, przewodności, ogniwa paliwowe, elektroanaliza, nanotechnologia, biosensory. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal,
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Kriogeniczny pojemnik na ciekły azot LN2 Tank dewar (lub równowazny) z paskami - aluminium lotnicze - pojemność 9,5-10l - posiada certyfikat ISO 13485 oraz APRAGAZ MDD - izolacja termiczna, konstrukcja wewnętrzna zmniejszająca parowanie ciekłego azotu - między wewnętrzną powloką a wewnętrznym pojemnikiem przestrzeń próżniowa - zbiornik wyposazony w adsorbent gazowy do pochłaniania innych gazów i utrzymywania środowiska o wysokiej próżni - zatyczki próżniowe wysokiej jakości poprawiające szczelność - zestaw akcesoriów: 6 pojemników do umieszczenia w zbiorniku w celu przechowywania próbek - przenosny do transportu | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Pompa przepływowa do cieczy przeznaczona do pompowania cieczy zanieczyszczonych oraz mediów zawierających ciała stałe o średnicy nieprzekraczającej 18 mm asynchroniczny silnik klatkowy o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją zewnętrzną. • Wał: Stal nierdzewna typu AISI 304 • Obudowa: Stal nierdzewna typu AISI 304 • Wirnik: Stal nierdzewna typu AISI 304 • Międzyściana: Stal nierdzewna typu AISI 304 • Dławica mechaniczna: grafit/węglik krzemu/NBR Moc silnika: min.2200 W,/Zasilanie: 230V,/Max. podnoszenie: min.17 m,/ciśnienie: 1,5-1,7 bar, wydajność: 750-770 l/min,/Temperatura cieczy: 5-104oC,/Max temperatura otoczenia: 50oC, Max ciśnienie w instalacji: 10 bar,/Pobór prądu: max 14 A,/Klasa izolacji: 155 (F), Bezpieczeństwo: IP55,/Tryb pracy: ciągły,/Króciec 2½" x 2", Wymiary (Dł/Wys/Szer): 40,0-41,3 / 23,5-24,2 / 18,5-19,3 cm, Waga: 18-22 kg PMC 2200 INOX (nr kat. PMC2200INOX230) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 48 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | Czujnik siły Tensometryczny czujnik siły typu CL 014 ● Pomiar sił rozciągających i ściskających ● Do pomiarów w ciężkich warunkach eksploatacyjnych ● Współpracowa ze wzmacniaczami CL10D, CL100P lub z miernikami mikroprocesorowymi z typoszeregu CL300 Zakres pomiarowy kN: 1, 2, 5, 10, 20, 50 / Nieliniowość % ≤ 0,5 / Czułość mV / V 1 lub 2 Nominalne napięcie zasilania Vdc 10 / Rezystancja wejściowa Ω 350±5 / Rezystancja wyjściowa Ω 350±5 Sygnał niezrównoważenia mostka % ±0,2 / Zmiana sygnału niezrównoważenia po zdjęciu obciążenia nominalnego % ≤0,03 Błąd pełzania przy obciążeniu nominalnym % / 30 min ≤0,03 Zakres temperatur pracy K 253 - 373 / Zakres kompensacji temperaturowej K 293 – 363 Temperaturowy współczynnik czułości % / 10 K ≤ 0, 05 / Temperaturowy współczynnik sygnału niezrównoważenia % / 10K ≤0,05 Maksymalne odkształcenie w kierunku działania siły mm 0,5 / Materiał elementu sprężystego Stal lub stop aluminium Długość przewodu m 3,0 lub / Wyprowadzenie / stopień ochrony kabel z odciążką / IP64 Dopuszczalne przeciążenie % 50 / Rezystancja izolacji G Ω ≥ 4 0 Podane dokładne wymagane parametry wiążą się z kontynuacją praca badawczych z lat poprzednich i koniecznością pracy na czujnikach o identycznych parametrach | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 36 m-cy
termin dostawy: 48 dni kal,