Część 6 Załącznik nr 2.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametr/Warunek/Wyposażenie** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | **Pulsoksymetr napalcowy -1000 sztuk** |  |  |
| 1. | **Producent/kraj** | **Tak/podać** |  |
| 2. | **Model / typ** | **Tak/podać** |  |
| 3. | **rok produkcji 2020 lub 2021** | **Tak/podać** |  |
| 4. | Zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza procesowego | **Tak** |  |
| 5. | Ekran LED, LCD lub OLED | **Tak** |  |
| 6. | Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna | **Tak** |  |
| 7. | Wykres słupkowy | **Tak** |  |
| 8. | Smyczka w komplecie | **Tak** |  |
| 9. | Wskaźnik niskiego napięcia lub wskaźnik poziomu naładowania baterii | **Tak** |  |
| 10. | Automatyczne wyłączenie w ciągu max. 10 sekund od wyjęcia palca | **Tak** |  |
| 11. | Zakres pomiaru SpO2 min. 35-99% (rozdzielczość 1%) | **Tak/podać** |  |
| 12. | Dokładność pomiaru w zakresie min. 80-99% +/-2%,a 70-79% +/-3% | **Tak/podać** |  |
| 13. | Zakres pomiaru PR min. 30-240 uderzeń na minutę (rozdzielczość 1) | **Tak/podać** |  |
| 14. | Brak parametru | - | **-** |
| 15. | Zasilanie baterie alkaliczne 2x1,5V rozmiar AAA dostarczone z pulsoksymetrem | **Tak** |  |
| 16. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | **Tak** |  |
| 17. | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | **Tak** |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | **Tak/podać** |  |
| 19. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu) | **Tak** |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie jest kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

***UWAGA:***

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania podmiotu*