## części do spektrometru mas
Załącznik nr 1 do SWZ nr postępowania WCh.261.11.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia/Formularz cenowy do podstępowania na dostawę części i akcesoriów do do spektrometru mas Agilent 8900 ICP-QQQ
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 5 x 6) | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] (kol. 7 x 8) | Cena brutto [PLN] (kol. 7 + 9) | Oferowany produkt - numer katalogowy i nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wężyk do pompy perystaltycznej | Wężyk do pompy perystaltycznej wykonany z PVC, 3-stopniowy, średnica wewnętrzna 0,19 mm, rozszerzany 2,0 mm, rozstaw mostka 72 mm (pomarańczowy/czerwony/pomarańczowy). Opakowanie musi zawierać 12 sztuk. | 12 szt. | 1
2 | Złącze do pompy perystaltycznej z gwintem żeńskim | Złącze do pompy perystaltycznej z fluoropolimeru, z karbowanymi końcówkami, z małym gwintem żeńskim, używane w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 4
3 | Złącze do pompy perystaltycznej z gwintem męskim | Złącze do pompy perystaltycznej z fluoropolimeru, z końcówkami karbowanymi, z małym gwintem męskim, używane w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 4
4 | Sonda microFAST do ręcznego pobierania próbek pojedynczych komórek | Sonda microFAST do ręcznego pobierania próbek pojedynczych komórek z 100 mm wspornikiem z włókna węglowego, wewnętrzna średnica 0,15 mm (czerwony znacznik), długość kapilary 60 cm, złączka 1/4 x 28 ze złączem do pompy perystaltycznej oraz zwężoną końcówką. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
5 | Butelka i nakrętka z PFA - 20 mL | Butelka i nakrętka PFA, 20 mL, wymiary 60 mm x 28 mm. Opakowanie musi zawierać 5 sztuk. | 5 szt. | 2
6 | Nebulizer | Nebulizer, odpowiedni do zestawu interfejsu kapilarnego LC używanego z Agilent ICP-MS. Stosowany razem z jednoprzepływową komorą rozpylającą G3280-80603. Odpowiedni do wodnych roztworów i organicznych rozpuszczalników. Tolerancja rozmiaru cząstek próbki wynosi 20 µm. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
7 | Stożek próbkujący do ICP-MS | Stożek próbkujący do ICP-MS, z końcówką z platyny (12 mm) i podstawą z miedzi. Odpowiedni dla modeli 77/78/7900 oraz 88/8900. Standardowy stożek używany z soczewką S do zastosowań półprzewodnikowych, opcjonalnie w innych konfiguracjach. Zalecany do analizy próbek o niższych limitach wykrywalności (LOD) oraz o wyższej matrycy. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
8 | Stożek zbierający/skimmera 7900/8900, Pt/Ni, soczewka x-lens | Stożek zbierający/skimmera 7900/8900 z soczewką x-lens do ICP-MS, z końcówką z platyny i podstawą z niklu. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
9 | Zestaw soczewek ekstrakcyjnych Omega do soczewek x-lens | Zestaw soczewek Extraction-Omega do x-lens aparartu Agilent 8900 ICP-MS. Zawiera Extract 1, Extract 2, Omega Lens, Omega Bias, montowane za pomocą śrub i dystansów na podstawie skimmerowej ze stali nierdzewnej. Opakowanie musi zawierać 1 zestaw. | 1 zestaw | 1
10 | Osłona palnika ShieldTorch, kwarcowa 7/8x00 ICP-MS | Osłona palnika ShieldTorch, kwarcowa, do użycia z jednoczęściowym i półdemontowalnym kwarcowym palnikiem Agilent ICP-MS. Pasująca do modeli Agilent 7500, 7700, 7800, 7850, 7900, 8800, 8900 ICP-MS ze wszystkimi rodzajami palników, w tym standardowym palnikiem kwarcowym, palnikami do rozpuszczalników organicznych oraz palnikami do gazów obojętnych (jako część zestawu do wprowadzania próbek z PFA). Używać z osłoną o długiej żywotności (G1833-65419). Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
11 | Zaślepka portu rozcieńczania, PTFE, do modelu 8900 | Zaślepka portu rozcieńczania, PTFE, do 8900 QQQ ICP-MS. Blokuje wlot argonu, jeśli nie jest używane rozcieńczanie aerozolu UHMI. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
12 | Złącze do portu gazu rozcieńczającego | Złącze do podłączenia linii gazu argonowego do rozcieńczania aerozolu HMI do portu rozcieńczającego. Odpowiednie dla modeli 7700 i 8800 ICP-MS. Podłączenie do portu gazowego na rurce transferowej z komory natryskowej do palnika. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
13 | Dysza rozcieńczająca, UHMI, do modelu 7900 ICP-MS | Dysza do wprowadzania aerozolu z ultra wysoką matrycą (UHMI) z gazu argonowego do rozcieńczania. Odpowiednia do Agilent 7900 i 8900 ICP-MS, gdzie gaz rozcieńczający jest podłączony do wylotu komory natryskowej. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
14 | Złącze do portu gazu rozcieńczającego, do modelu 7900 | Złącze do podłączenia linii gazu argonowego do portu rozcieńczającego UHMI. Odpowiednie dla modeli Agilent 7900 i 8900 ICP-MS. Podłączenie do portu gazowego na wylocie komory natryskowej UHMI. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
15 | Łącznik do linii gazu | Łącznik do linii gazu argonowego do wyrównania na nakładce końcowej komory natryskowej. Odpowiedni dla wszystkich spektrometrów masowych Agilent ICP-MS używanych z dwuprzepływową komorą natryskową Scotta i nakładką końcową. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
16 | Nakrętka końcowa do połączenia z nebulizerem | Nakrętka do połączenia nebulizera z nakładką końcową komory natryskowej Scotta do spektrometrów masowych Agilent ICP-MS. Pozwala na zablokowanie wszystkich standardowych nebulizerów z trzonkiem o średnicy zewnętrznej 6 mm. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 1
17 | Złącza do plazmy i dodatkowego gazu pomocniczego | Złącza do linii plazmy i dodatkowego gazu pomocniczego, do podłączenia linii gazowej do palnika, 1 sztuka każdego rodzaju. Zawiera łączniki gazowe 90-stopniowe o średnicy 6 mm i 4 mm, z korpusami z PTFE i nakrętkami z ECTFE. Odpowiednie dla wszystkich spektrometrów masowych Agilent ICP-MS. Opakowanie musi zawierać 1 zestaw. | 1 zestaw | 1
18 | Łącznik linii próbki PFA CytoNeb | Łącznik linii próbki PFA CytoNeb (specjalistycznego nebulizera przeznaczonego do wykonywania cytometrii pojedynczych komórek za pomocą ICP MS) z wężykiem. Opakowanie musi zawierać 1 sztukę. | 1 szt. | 3
| Suma (Σ poz. 1 ÷ 18) | [5 empty] | X | X |  | X