Załącznik nr 3c do SWZ
INiZP.272.10.2022

FORMULARZ RZECZOWY - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA OFEROWANEGO SPRZĘTU
CZĘŚĆ 3 – PAKIET NR 3

POZ. 1 - APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich o maksymalnej wadze 86 kg	TAK
	Konstrukcja i konfiguracja	X	X
	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000	TAK / 4700000 – 4500000 kanałów - 0 pkt. / > 4700000 kanałów - 10 pkt.
	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min 20”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli,	TAK / 20-21” - 0 pkt. / > 21” - 10 pkt.
	4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych	TAK
	1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej”	TAK
	Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min. 20 cm, obrót w lewo/prawo	TAK
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG	TAK
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund	TAK
	Dynamika aparatu min. 300 dB	TAK / 300 – 310 dB - 0 pkt. / > 310 dB - 10 pkt.
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 20 MHz	TAK
	Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG	TAK
	Videoprinter czarno-biały małego formatu	TAK
	Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet	TAK
	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych	TAK
	Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na 2/3 objętości ekranu	TAK
	Oprogramowanie do badań kardiologicznych i naczyniowych	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu	X	X
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 30 cm	TAK
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD	TAK
	Anatomiczny M-Mode	TAK
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4	TAK
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek.	TAK
	Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach	TAK
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)	TAK
	Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 19 m/s	TAK
	Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej	TAK
	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu	TAK
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm	TAK
	Funkcje użytkowe	X	X
	Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	TAK
	Min. 16-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	TAK
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	TAK
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	TAK
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.	TAK
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy	TAK
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów	TAK
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów	TAK
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji	TAK
	Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	TAK
	Głowice ultradźwiękowe	X	X
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych w technologii PureWave, Single Crystal, Hanafy Lens lub podobnej	TAK / (dostawa z aparatem)
	Zakres częstotliwości min. od 1.0 do 5.0 MHz	TAK
	Liczba elementów akustycznych głowicy min. 80	TAK
	Kąt pola widzenia głowicy min. 90°	TAK
	Głowica liniowa do badań naczyniowych	TAK / (dostawa z aparatem)
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 12,0 MHz (+/-1 MHz)	TAK
	Szerokość czoła głowicy min. 38 mm	TAK
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Liczba elementów akustycznych min. 256	TAK
	Głowica convex do badań jamy brzusznej	Tak (możliwość rozbudowy)
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 5,0 MHz (+/-1 MHz)	TAK
	Szerokość czoła głowicy min. 45 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym	TAK
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Liczba elementów akustycznych min. 320	TAK
	Głowica endowaginalna do badań ginekologicznych	Tak (możliwość rozbudowy)
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 9,0 MHz (+/-1 MHz)	TAK
	Kąt pola widzenia min. 140°	TAK
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	TAK
	Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych	Tak (możliwość rozbudowy)
	Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 7,0 MHz (+/-1 MHz)	TAK
	Liczba elementów akustycznych, min. 2500	TAK
	Kąt pola widzenia głowicy min. 90°	TAK
	Głowica mikroconvex do badań jamy brzusznej	Tak (możliwość rozbudowy)
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 8,0 MHz (+/-1 MHz)	TAK
	Kąt pola widzenia głowicy min. 122°	TAK
	Liczba elementów akustycznych min. 250	TAK
	Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych	Tak (możliwość rozbudowy)
	Zakres częstotliwości min. od 5,0 do 13,0 MHz (±1 MHz)	TAK
	Liczba elementów akustycznych głowicy min. 500	TAK
	Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm	TAK
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	TAK
	Głowica mikrosektorowa	Tak (możliwość rozbudowy)
	Zakres częstotliwości min. od 4,0 do 12,0 MHz (±1 MHz)	TAK
	Kąt pola widzenia głowicy min. 90°	TAK
	Liczba elementów głowicy akustycznych min. 80	TAK
	VI Inne	X	X
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów	TAK
	Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne	TAK
	Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego logo w nagłówku szpitala	TAK
	Dostępne bezpłatne narzędzie do tworzenia własnego wzoru raportu na zewętrznym komputerze PC	TAK
	Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby	TAK
	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG	TAK
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach	TAK
	Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego zapewniającą podgląd sklejanego obrazu w czasie rzeczywistym, dostępną na głowicach convex i liniowych	TAK
	POZOSTAŁE	X	X
	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne.	NIE / TAK - 10 pkt. / NIE - 0 pkt.

POZ. 2 - APARAT USG

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	APARAT USG PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Konstrukcja i konfiguracja	X	X
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy	TAK
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 4 000 000	TAK
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4	TAK
	Dynamika systemu min. 290 dB	TAK
	Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pix bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 20 cali	TAK / 20-21” - 0 pkt. / > 21” - 10 pkt.
	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	TAK
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali	TAK
	Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 18 MHz.	TAK
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 50 000 obrazów	TAK / 50 000 - 60 000 / – 0 pkt. / >60 000 – 10 pkt.
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	TAK
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 700 s	TAK
	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 40 cm	TAK
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70	TAK
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu	X	X
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	TAK
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 4000 obrazów/s	TAK
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów/s	TAK
	Obrazowanie harmoniczne min. 12 pasm częstotliwości	TAK / 12 pasm częstotliwości / – 0 pkt. / >12 pasm częstotliwości / – 10 pkt.
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s	TAK
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,0 m/s	TAK
	Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm	TAK
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni	TAK
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni	TAK
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni	TAK
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI	TAK
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 9	TAK / 9 wiązek – 0 pkt. / >9 wiązek – 10 pkt.
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map	TAK
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Archiwizacja obrazów	X	X
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o pojemności min. 500 GB	TAK
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	TAK
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
	Videoprinter czarno-biały	TAK
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK
	Funkcje użytkowe	TAK
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x20	TAK
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20	TAK
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10	TAK
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	TAK
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Ginekologiczno-położniczych / Urologicznych / Rektalnych / Małych narządów / Naczyniowych	TAK
	Głowice ultrasonograficzne na wyposażeniu podstawowym aparatu	X	X
	Głowica typu convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ	TAK
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz.	TAK
	Liczba elementów min. 900	TAK
	Kąt skanowania min. 70 st.	TAK
	Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości	TAK
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)	X	X
	Możliwość rozbudowy systemu elastografię fali poprzecznej	TAK
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki. Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa)	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360 st., min. 5,0 - 10,0 MHz, min. 256 elementów	TAK
	POZOSTAŁE	X	X
	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne.	NIE / TAK - 10 pkt. / NIE - 0 pkt.

POZ. 3 - GŁOWICA TRANSREKTALNA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	GŁOWICA TRANSREKTALNA PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Głowica kompatybilna z oferowanym aparatem USG	TAK
	Głowica dwupłaszczyznowa convex-convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy Min. 4,0 - 8,0 MHz	TAK
	Liczna elementów min. 190	TAK
	Kąt skanowania Min. 100 st./120 st.	TAK
	Promień max. 10 mm	TAK

POZ. 4 - GŁOWICA LINIOWA

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	GŁOWICA LINIOWA PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Głowica kompatybilna z oferowanym aparatem USG	TAK
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy	TAK
	Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 12,0 MHz	TAK
	Liczba elementów min. 900	TAK / 900 elementów / – 0 pkt. / >900 elementów / – 10 pkt.
	Szerokość pola skanowania max. 40 mm	TAK
	Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości	TAK

POZ. 5 - MAMMOGRAF

Nazwa:
Model:
Producent:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.):

L.p.	PARAMETR TECHNICZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany opisać
	MAMOGRAF PARAMETRY OGÓLNE	X	X
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa	TAK
	Konstrukcja mammografu musi umożliwiać wykonywanie badań min 15 pacjentów/godzinę (optymalnie dobrane właściwości cieplne lampy RTG i detektora)	TAK
	Mammograf wysokiej klasy – min. detektor lub lampa RTG produkowane przez producenta oferowanego mammografu	TAK
	GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA	X	X
	Generator wysokoczęstotliwościowy	TAK
	Moc wyjściowa generatora min. 5 kW	TAK / (podać)
	Zakres wysokiego napięcia min. 25 - 35 kV	TAK
	Dokładność regulacji napięcia, / skok max. co 1 kV	TAK
	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs min. 500 mAs	TAK
	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, filtr	TAK
	Tryb automatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji	TAK
	LAMPA RTG	X	X
	Anoda dwukątowa	TAK
	Pojemność cieplna anody min. 160 kHU	TAK / ≥ 281 kHU / - 10 pkt / ≥ 160 kHU do < 281 kHU / – 0 pkt
	Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336 max. 0,15 mm	TAK / ≤ 0,1 mm - 10 pkt / > 0,1 mm do ≤ 0,15 mm / – 0 pkt
	Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC60336 max. 0,3 mm	TAK
	AUTOMATYKA	X	X
	Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora	TAK, opisać
	Automatyczna kontrola kompresji	TAK
	Ręczna kontrola kompresji	TAK
	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	TAK
	Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego	TAK, opisać
	STATYW MAMMOGRAFICZNY	X	X
	Statyw wolnostojący	TAK
	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) min. 71 – 131 cm (wysokość stolika od podłogi)	TAK, podać
	Zmotoryzowany obrót głowicy	TAK
	Zakres obrotu głowicy min. 360°	TAK
	Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole)	TAK
	Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm	TAK
	Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynnikach powiększenia min. 1,5x	TAK
	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła	TAK
	Osłona twarzy pacjentki	TAK
	Automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy ramienia z detektorem) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy ramienia z detektorem) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku (ruch nieizocentryczny)	NIE / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): / min. 18x23 cm / min. 23x29 cm / docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych	TAK
	Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (-+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora	TAK
	Płytka kompresyjana o powierzchni docisku 10x24(-+-/-1) cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłużej krawędzi detektora przeznaczona do obrazowania małych piersi oraz piersi z implantami.	TAK
	DETEKTOR CYFROWY	X	X
	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm,	TAK
	Detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI), zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu,	TAK
	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 10 s	TAK
	Rozmiar piksela max. 100 µm	TAK
	Zakres dynamiki min. 14 bit	TAK
	Współczynnik DQE dla 0,5 lp/mm min 50%	TAK / ≥ 70% - 10 pkt / ≥ 50% do < 70% – 0 pkt
	Kratka przeciwrozproszeniowa - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego	TAK
	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 15 s	TAK, podać
	Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów max 65 [mm]	TAK
	KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA	X	X
	Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika)	TAK
	Szyba ochronna dla operatora - ekwiwalent min. 0,5 mm Pb	TAK
	Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” / (1920x1080 piksele)	TAK
	Pamięć operacyjna RAM min. 4 GB	TAK
	Dysk twardy do archiwizacji obrazów min. 1 TB	TAK
	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD	TAK
	Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia	TAK
	Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : / - DICOM Store / - DICOM Storage Commitment / - DICOM Modality Worklist / - DICOM Basic Print, / - Modality Performed Procedure	TAK / TAK / TAK / TAK / TAK
	Funkcje: / - powiększenie / - pomiary długości / - dodawanie tekstu do obrazu / - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI / - nanoszenie znaczników mammograficznych w / postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej	TAK / TAK / TAK / TAK / TAK
	Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym	TAK
	Możliwość tworzenia spersonalizowanych protokołów badania przez techników (układanie kolejności następujących po sobie projekcji)	TAK
	STANOWISKO OPISOWO - OBRAZOWE DLA RADIOLOGA 1 SZT	X	X
	Stanowisko obrazowo – opisowe	TAK
	System operacyjny (podać typ i środowisko)	TAK
	Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB	TAK
	Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1 TB	TAK
	Komputer, mysz, klawiatura komputerowa	TAK
	Prezentacja obrazów z mammografii,, rezonansu magnetycznego USG	TAK
	Monitory diagnostyczne wysokiej klasy 2szt, sparowane : / - przekątna monitora min. ≥ 21”, / - kalibracja w standardzie DICOM / - prezentacja obrazu w pionie, / - rozdzielczość monitora min. 5 MP / - jasność każdego monitora ≥ 600 cd/m2	TAK
	Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19”	TAK
	Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorach obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów / - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości	TAK
	Oprogramowanie obsługowe – postprocessingowe	TAK, opisać
	Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania	TAK
	Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań / mammograficznych	TAK, opisać
	Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: / - DICOM Send/Recive, / - DICOM Store / - DICOM Modality Worklist / - DICOM Basic Print, / - DICOM Query/Retrieve,	TAK
	Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu.	TAK
	Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości.	TAK
	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
	POZOSTAŁE	X
	Deklaracja zgodności lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	TAK
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami / w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK
	Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych w mammografii cyfrowej zgodny z polskim prawem	TAK
	Wykonanie projektu osłon stałych	TAK
	Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z Polskim ustawodawstwem oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ określającym wymagania QA w Polskim skryningu mammograficznym (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening …4th edition).	TAK
	Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze	TAK
	W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta	TAK
	Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni	TAK