

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 15.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’80 sztuk?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 8**Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 14**Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę bez pilniczka?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 23**Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności min. 1500 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 23**Czy Zamawiający dopuści worek ze skalowaniem co 200 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 23**Czy Zamawiający dopuści jeden otwór boczny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z PCV?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z silikonowanego PCV?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści 5 otworów drenujących?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści 7 otworów drenujących?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści długość 40 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści dren pakowany pojedynczo?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści rozmiary od CH18 do CH32 co 2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 1 poz. 28**Czy Zamawiający dopuści rozmiary od CH12 do CH40 co 2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 29**Czy Zamawiający dopuści gąbkę do przedoperacyjnego mycia ciała, która jest stosowana bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, wymagająca spłukania, wykonana z poliuretanu, rozmiar 10 cm x 10 cm x 2,5 cm, nasączona 20ml roztworem 4% chlorheksydyny, która działa szybko i skutecznie wykazując szerokie spektrum biobójcze, jednorazowego użytku, antybakteryjna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 29**Czy Zamawiający dopuści niezarejestrowany jako wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 29**Czy zamawiający dopuści równoważne prostokątne myjki do przedoperacyjnego mycia ciała, nie wymagające użycia wody oraz spłukiwania, wykonane z miękkiej włókniny, rozmiar 22 cm x 22 cm, nasączone 2% chlorheksydyną, która działa szybko i skutecznie, wykazując szerokie spektrum biobójcze, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, antybakteryjne, pakowane po 4 sztuki w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania, z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 33**Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’20 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 4 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o kształcie widocznym na poniższym zdjęciu:

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pakiet nr 11 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40 ml, nawilżeniu 32 mg H2O przy VT=500 oraz wadze 30 g?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści filtr z portem kapno?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści rurkę ze śladową zawartością DEHP?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 7 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z dwoma membranami gąbkowego wymiennika, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1 (<5kg); 1 ½ (5-10kg); 2 (10-20kg); 2 ½ (20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (>70kg). Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankietu: 1 – 4ml; 1,5 – 7ml; 2 – 10ml; 2,5 – 14ml; 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z trzema kanałami, dostępna w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Kanał gastryczny, który przez port cewnika ssącego w mankiecie maski, pozwala na skuteczne usuwanie płynów i treści żołądkowej. Port jest dostosowany do standardowych rozmiarów cewników. Kanał do intubacji, który wraz z rurką intubacyjną umożliwia zaintubowanie pacjenta rurką intubacyjną przez maskę krtaniową. Maska posiada unikalny system prowadzenia rurki – poprzez struny głosowe. Kanał drenu do napełniania mankietu maski, zakończony jest kontrolnym pilotem barwnym (1 – biały; 1,5 – niebieski; 2 – czerwony; 2,5 – zielony; 3- pomarańczowy; 4 – czerwony; 5 – żółty). Na korpusie maski oznaczony rozmiar pasującej rurki intubacyjnej oraz rozmiar pasującego cewnika do odsysania, rozmiar maski krtaniowej, waga pacjenta, objętość mankietu, a także nazwa producenta i nazwa handlowa maski, znak CE i znak jednorazowego użytku (przekreślona cyfra 2). Maski są sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i latexu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową żelową I-GEL. Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Urządzenie wyposażono w kanał gastryczny, który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta, posiada zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Żelowa maska krtaniowa I-gel jest wykorzystywana do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii. Wykonana z żelowego tworzywa, dzięki czemu nie ma potrzeby nawilżać mankietu maski lubrykantem. Łatwy sposób zakładania maski oraz mniejsze ryzyko powikłań pozwala stosować maskę krtaniową jako alternatywę dla intubacji. Wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta, delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, Rozmiar maski w zależności od wagi od pacjenta: nr 1 - noworodek 2-5 kg - kolor różowy, nr 1,5 - dzieci 5-12 kg - kolor niebieski, nr 2 - dzieci 10-25 kg - kolor szary, nr 2,5 - dzieci 25-35 kg - kolor biały, nr 3 - dorośli Small 30-60 kg - kolor żółty, nr 4 - dorośli Medium 50-90 kg - kolor zielony, nr 5 - dorośli Large 90+ kg - kolor pomarańczowy?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1 (<5kg); 1 ½ (5-10kg); 2 (10-20kg); 2 ½ (20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (>70kg). Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankietu: 1 – 4ml; 1,5 – 7ml; 2 – 10ml; 2,5 – 14ml; 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 9**Czy Zamawiający dopuści jednorazowy sterylny laryngoskop LED składający się z łyżki wykonanej z ABS oraz plastikowego uchwytu, pakowany łącznie w jednym opakowaniu. Nie wymagający dodatkowych baterii, opakowanie folia/papier. Łyżki w rozmiarach 2, 3, 4, rozmiar kodowany cyfrowo. Typ Macintosh?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem,wykonaną z medycznego PVC, przezroczysta, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą, łącznikiem 15 mm oraz tasiemkami mocującymi, kąt wygięcia 110 stopni bez lateksu, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w blister zachowujący kształt rurki, bez otworu na prowadnicę Seldingera, rozmiary 7, 8, 9?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 11**Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem,wykonaną z medycznego PVC, przezroczysta, stały kołnierz, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą, łącznikiem 15 mm oraz tasiemkami mocującymi, kąt wygięcia 110 stopni bez lateksu, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w blister zachowujący kształt rurki, bez otworu na prowadnicę Seldingera, rozmiary 7, 8, 9?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 12**Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z odsysaniem znad mankietu wykonaną z medycznego PVC, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem oraz zatyczką, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą, łącznikiem 15 mm oraz tasiemkami mocującymi, kąt wygięcia 110 stopni bez lateksu, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w blister zachowujący kształt rurki, rozmiary 6,0-9,05 co 0,5 mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 11 poz. 13**Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z rury o budowie podwójnego DD, dwuświatłowy z pionową membraną, o długości 180 cm, wraz z dodatkową rurą o długości 120 cm oraz workiem 2L?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści potrójny trzystopniowy znacznik głębokości w postaci półksiężyców o standardowej grubości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1 (<5kg); 1 ½ (5-10kg); 2 (10-20kg); 2 ½ (20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (>70kg). Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankietu: 1 – 4ml; 1,5 – 7ml; 2 – 10ml; 2,5 – 14ml; 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści prowadnice dla rozmiarów 4.0-6.0 i 5.5-10.0?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści rurkę zawierającą śladowe ilości DEHP?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości intubacji w postaci dwóch półpierścieni o standardowej grubości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 12**Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości intubacji w postaci grubego półpierścienia?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 12**Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości intubacji w postaci dwóch półpierścieni o standardowej grubości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 12**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciamy po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę”?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 12**Czy Zamawiający dopuści rurkę o standardowym kształcie rurki intubacyjnej?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 14**Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości intubacji w postaci dwóch półpierścieni o standardowej grubości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 16, 17**Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową lewstronną lub prawostronną o nastpęującej specyfikacji:

* Wykonana z medycznego PVC,
* Otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach
* Dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe
* Gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania
* Gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką
* Odpowiednio wyprofilowany kształt
* Linia rtg na całej długości rurki
* Dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obu mankietów
* Prowadnica wykonana z aluminium
* Skalowana co 2cm
* Baloniki kontrolne znakowane typem mankietu
* Bez lateksu
* W zestawie złącza do rurki dooskrzelowej
* 2 cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki
* Jałowa, jednorazowego użytku
* Opakowanie papier/folia
* Rozmiary 35, 37, 39, 41 CH?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 19**Czy Zamawiający dopuści brak otworu na prowadnicę Seldingera?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 19**Czy Zamawiający dopuści kąt wygięcia ok. 110 stopni?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 20**Czy Zamawiający dopuści kaniule wewnętrzne bez kodowania kolorem?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 20**Czy Zamawiający dopuści bez żelu na bazie wody?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 15 poz. 20**Czy Zamawiający dopuści rozmiar od 5,0 do 10,0 co 1,0 mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 17 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści wymiary 106,5 x 23?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED o natężeniu 80 000 LUX zamiast strumienia świetlnego 10,1 lm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 1**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene)”? Rękojeść jest radełkowana na całej powierzchni chwytnej, co minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się z dłoni.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści zasilanie bateryjne 2xC?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści baterie wyjmowane niezależnie od źródła światła?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED o natężeniu 80 000 LUX zamiast strumienia świetlnego 10,1 lm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 2**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene)”? Rękojeść jest radełkowana na całej powierzchni chwytnej, co minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się z dłoni.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści zasilanie bateryjne 2xAA?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści baterie wyjmowane niezależnie od źródła światła?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 4**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym”?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu, poliwęglanu, polichlorku winylu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści maskę nr 5?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści worek tlenowy 2000 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie za wyjątkiem worka tlenowego oraz drenu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu, poliwęglanu, polichlorku winylu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści worek tlenowy 2000 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie za wyjątkiem worka tlenowego oraz drenu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu, poliwęglanu, polichlorku winylu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 600 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści maskę nr 2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści worek tlenowy 1600 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 7**Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie za wyjątkiem worka tlenowego oraz drenu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 9**Czy Zamawiający dopuści gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki w rozmiarze 9,5 x 6,5 cm. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. 1 opakowanie= 1 sztuka produktu. Produkt na zdjęciu obok:

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną prowadnicę Bougie tylko z zagiętym końcem?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 2.0; 3.3; 5.0?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 11**Czy Zamawiający dopuści łącznik T bez mechanizmu samodomykania?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 11, 12, 13, 14**Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-2.2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 11**Czy Zamawiający dopuści nebulizator o średnicy 10 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 35 poz. 11**Czy Zamawiający dopuści dren o długości 180 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1 (<5kg); 1 ½ (5-10kg); 2 (10-20kg); 2 ½ (20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (>70kg). Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankietu: 1 – 4ml; 1,5 – 7ml; 2 – 10ml; 2,5 – 14ml; 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 7 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z dwoma membranami gąbkowego wymiennika, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 2000 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści resuscytator zawierający wyłącznie maskę w rozmiarze 5?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści resuscytator zawierający maskę w rozmiarze 5, natomiast maskę w rozmiarze 4 dołączoną osobno?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści kolory 4 – czerwony, 5 – niebieski?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 1600 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści resuscytator zawierający wyłącznie maskę w rozmiarze 2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści resuscytator zawierający maskę w rozmiarze 2, natomiast maskę w rozmiarze 3 dołączoną osobno?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści kolory 2 – żółty, 3 – zielony?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 9**Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Macintosh. Rozmiary 00 (68mm), 0 (76mm), 1 (95mm) ,2 (105mm), 3 (135mm), 4 (155mm), 5 (175mm) - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego (cała podstawa plastikowa), ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźnie oznakowany rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) nad stopką od strony wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności z min. 3 letnim okresem przydatności, numer seryjny?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 10, 11, 12**Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:

* Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
* Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
* Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
* Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
* Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
* Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
* Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
* Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
* System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
* Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
* Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
* Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
* W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
* System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
* Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
* Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
* Rozmiary: 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia)
* Pakowana folia/papier?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**


**Pakiet nr 43 poz. 10, 11, 12**Czy Zamawiający dopuści fiolki do przepłukiwania o pojemności 10 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 10, 11, 12**Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bez fiolek do przepłukiwania?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 13**Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania? Zdjęcie poglądowe poniżej:



**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 43 poz. 13**Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania? Zdjęcie poglądowe poniżej:



**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 56 poz. 1, 2**Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:

* Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
* Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
* Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
* Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
* Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
* Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
* Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
* Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
* System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
* Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
* Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
* Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
* W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
* System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
* Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
* Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
* Rozmiary: 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia)
* Pakowana folia/papier?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 56 poz. 1, 2**Czy Zamawiający dopuści fiolki do przepłukiwania o pojemności 10 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 56 poz. 1, 2**Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bez fiolek do przepłukiwania?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 56 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści przewody ssące - zestaw 2 drenów do odsysania stosowany z zamkniętymi systemami ssącymi i zestawami do toalety jamy ustnej. Zestaw drenów wyposażony w łącznik Y, zaciski na drenach, jedna końcówka zakończona łącznikiem prostym, druga – schodkowym łącznikiem Kapkon z zatyczką umożliwiającą regulację siły ssania, długość: 2 metry, CH25, sterylny, wykonany z materiałów o medycznej jakości? Zdjęcie poglądowe obok:

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**