Górowo Iławeckie dn.18.05.2023 r.

GMINA GÓROWO IŁAWECKIE

RIZ.271.1.5.2023

Odpowiedzi na zapytania wykonawców (2).

Dotyczy postępowania: „Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego
w Nowej Wsi Iławeckiej”

Pyt. Nr 1 Proszę o przesłanie rzutu pomieszczenia SPA wraz z wymiarami urządzeń.

Odp. Rzut pomieszczeń SPA wraz z wymiarami zawarte są w Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do SWZ - OPZ.

Pyt. Nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do kriostymulacji miejscowej w systemie ciekłego azotu, przystosowany do umieszczenia 50 litrowego zbiornika z ciekłym azotem?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zbiornik o większej pojemności niż w opisie wymagań.

Uwaga! Opis wymagań należy traktować jako parametry minimalne. Urządzenia o parametrach lepszych będą uznawane za spełniające wymagania.

Pyt. Nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wannę do kąpieli leczniczych i wannę do hydromasażu z półautomatycznym spustem wody?

Odp. Nie. Urządzenia winny spełniać warunki określone w wymaganiach.

Pyt. Nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wannę do hydromasażu o maksymalnej wadze urządzenia 195 kg z pełnym wyposażeniem?

Odp. Tak waga urządzenia z pełnym wyposażeniem może być większa niż 180 kg.

Pyt. Nr 5. System kąpieli perełkowej, który wymaga nawiercenia niecki, aby umożliwić wyprowadzenie dysz do kąpieli perełkowej, uniemożliwia wykonywanie kąpieli z dodatkiem płynnej borowiny, wód termalnych oraz solanki. W związku z tym czy Zamawiający dopuści do postępowania wannę, która posiada system dysz perełkowych, która nie ma możliwości wykonywania zabiegów z zakresu balenoterapii?

Odp. Nie. Wanna winna być dostosowana do zabiegów z zakresu balneoterapii.

Pyt. Nr 6. Zamawiający w SWZ oczekuje udzielenia 36 miesięcy gwarancji, zaś w udostępnionym załączniku oczekiwana jest minimum 24 miesięczna gwarancja. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej.

Odp. Należy przyjąć minimalny okres gwarancji określony w SWZ czyli 36 miesięcy. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej tego załącznika.

Pyt. Nr 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do terapii ultradźwiękowej o częstotliwości impulsów 10-150 Hz?

Odp. Opis wymagań należy traktować jako parametry minimalne. Urządzenia o parametrach lepszych będą uznawane za spełniające wymagania.

Wymóg wyjściowy jest 1-150 Hz. Zamawiający uzna przedstawione parametry jako niespełniające wymagań.

Pyt. Nr 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do elektroterapii o częstotliwości interferencyjnej 1-200 Hz?

Odp. Tak.

Uwaga! Opis wymagań należy traktować jako parametry minimalne. Urządzenia o parametrach lepszych będą uznawane za spełniające wymagania.

Pyt. Nr 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do elektroterapii z natężeniem prądu diadynamicznego:

- prąd średni dla DF 0-40 mA

- prąd średni dla MF 0-20 mA?

Odp. Tak.

Uwaga! Opis wymagań należy traktować jako parametry minimalne. Urządzenia o parametrach lepszych będą uznawane za spełniające wymagania.

Pyt nr 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do elektroterapii o czasie impulsu TENS, HV: 50 – 300 µs?

Odp. Tak

Uwaga! Opis wymagań należy traktować jako parametry minimalne. Urządzenia o parametrach lepszych będą uznawane za spełniające wymagania.

Pyt. Nr 11. Leżak podgrzewany SPA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżak SPA o poniższych parametrach:

- Leżak z funkcją podgrzewania

- 5 trybów masażu oraz 8 punktów masażu

- Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania

- Leżanka obita materiałem łatwozmywalnym typu skaj.

- Leżak w kolorze białym.

- Wymiary całkowite: 51 x 155 x 73 cm (szer. x gł. x wys.)

Uwaga! Opis wymagań należy traktować jako parametry minimalne. Urządzenia o parametrach lepszych będą uznawane za spełniające wymagania.

Wójt  Gminy

Bożena Olszewska - Świtaj