WSzSL.FZ.381./32/24/ 277  / 2024r.                                                                                                  Legnica 16.05.2024  r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ RÓŻNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ODZDIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

znak  sprawy: WSzSL/FZ-32/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Ad1.Kozetka lekarska o poniższych parametrach:

- Całkowita długość 1900 ± 15 mm ?

- Całkowita szerokość 550 ± 15 mm ?

- Całkowita wysokość 550 ± 15 mm ?

- Kątowa regulacja segmentu zagłówka, + 45° do – 30° (± 5°) ?

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie, 180 kg ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 2

Ad.1 Kozetka lekarska o poniższych parametrach:

- Całkowita szerokość, 550 mm

- Całkowita długość, 1880 mm

- Całkowita wysokość, 510 mm

- Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40°

- Masa stołu, 27 kg

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy części 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada stojak na kroplówki z możliwością montażu z prawej lub lewej strony fotela bez konieczności użycia narzędzi, zamiast bardzo łatwego i szybkiego przemieszczenia z jednej strony fotela na drugą?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4

Dotyczy części 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada koszyk na podręczne rzeczy pacjenta zlokalizowany w segmencie oparcia pleców zamiast na podstawie?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5

Dotyczy części 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada elektrycznie regulowaną wysokość w zakresie od 530 do 970 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż jest to parametr punktowany.

Pytanie 6

Dotyczy części 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada elektrycznie regulowany segment nożny w zakresie -15° do 30°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 7

Dotyczy części 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, który posiada dopuszczalne obciążenie 180 kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 8

Dotyczy części nr 9 
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulowanmą elektrycznie wysokścią od 600-850mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9

Dotyczy części nr 9
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulowanmą elektrycznie wysokścią od 570-770mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10

dotyczy części  5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 3 Czasem trwania przerw pomiędzy kompresjami ustalonym automatycznie, dla mankietów na podudzie/łydkę i łydkę-udo wynosi: 48 sekund w cyklu minutowym. W cyklu minutowym obie kończyny są uciśnięte po jednym razie. Dla mankietów na stopę czas trwania przerw pomiędzy kompresjami ustalony jest automatycznie i wynosi 27 sekund

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 11

dotyczy części  5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 4 Czasem trwania przerw pomiędzy kompresjami ustalonym automatycznie, dla mankietów na podudzie/łydkę i łydkę-udo wynosi: 48 sekund

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 12

dotyczy części  5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 6 Czasem trwania cyklu kompresji na stopę – 3 sekundy

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 13

dotyczy części  5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego z:

Ad. 7 Czasem trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy wynosi 27 sekund

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 14

dotyczy części  5

Ad. 8 Zamawiający określając „Urządzenie z akcesoriami niezbędnymi do pracy” nie podał ilości mankietów jakie mają być dostarczone z urządzeniem Zwracamy się z prośbą o określenie ilości wymaganych mankietów na stopę, łydkę i udo z podudziem.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga po jednej parze mankietów.

Dotyczy części 2 – Tabela A

Pytanie 15

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:

- płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego)),

- leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),

- krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 16

Poz.2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 17

Poz.6-7 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 18

Poz.11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 19

Poz.13 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

• nazwy leku,

• stężenia(koncentracja)

• szybkość infuzji

• informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,

• dawki,

• prędkości przepływu infuzji,

• nazwy oddziału,

• aktualnego ciśnienia w formie graficznej

• stan naładowania akumulatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 20

Poz.14 - Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompę bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podania

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 21

Poz.17 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną  z możliwością automatycznego  wstrzymania podaży bolusa  i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? Pompa posiada automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 22

Poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania ciśnienia okluzji w zakresie 50–750 mmHg. (co 25 mmHg w zakresie 50–250 mmHg / co 50 mmHg w zakresie 250–750 mmHg)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie	 23

Poz.22 - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zmawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia 19 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 24

Poz.24 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę o wysokości 13,5 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie	 25

Poz.25 - Czy Zamawiający dopuści możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:

▪ zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania,

▪ alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,

▪ pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,

▪ automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,

▪ automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,

▪ świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm,

▪ informacja o zatrzymaniu infuzji jako napis STOP na wyświetlaczu i zatrzymanie migających diod informujących m.in. o trwającej infuzji.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 26

Poz.30 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie	 27

Poz.33-34 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z czasem pracy z akumulatora pow. 8 h przy 25 ml/h, z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6h?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 28

Poz.36 - Czy Zamawiający dopuści onkologiczny zestaw do infuzji leków wrażliwych na światło do pomp infuzyjnych o następujących parametrach:

-Przybliżona długość zestawu: 265 cm

-Przybliżona objętość napełniania: 24 ml

-Główne materiały: Poliuretan, Polipropoylen, Silikon.

-Posiadające 2 dodatkowe porty boczne bezigłowe przed komorą kroplową plus bliższy port do pacjenta dolny.

-Bez PCV.

Poszczególne elementy zestawu widoczne na poniższej grafice:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 29

Poz.37 - Czy Zamawiający dopuści stojak bez listwy zasilającej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Dotyczy części 3 -Tabela A

Pytanie 30

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35  i 50/60 ml?  Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 31

Poz.4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną ułatwiającą programowanie infuzji?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 32

Poz.5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową o wysokości 13,5 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 33

Poz.6 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania: 0,1–1200 ml/h ? W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 34

Poz.7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z progrmowaniem parametrów infuzji w jednostkach : Programowanie infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

W odpowiedzi na pytanie: : Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie	 35

Poz.9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z dostępnymi trybami infuzji: infuzja ciągła według objętości/czasu lub dawki/czasu -infuzji z limitem objętości -infuzji bolusowej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 36

Poz.10 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z  dokładnością dozowania  +/- 3% i dokładnością mechanizmu +/- 1%?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie	 37

Poz.12 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną  z możliwością automatycznego  wstrzymania podaży bolusa  i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? Pompa posiada automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 38

Poz.13 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

• nazwy leku,

• stężenia(koncentracja)

• szybkość infuzji

• informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,

• dawki,

• prędkości przepływu infuzji,

• nazwy oddziału,

• aktualnego ciśnienia w formie graficznej

• stan naładowania akumulatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 39

Poz.14 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 40

Poz.16 - Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompę bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podani

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 41

Poz.20 - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zmawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia 19 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu. W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie	 42

Poz. 23 Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości pompę strzykawkową:

• z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej

• mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania

• sygnał dźwiękowy  prawidłowego zamocowania

• pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą

• automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej

• automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej

• świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm?"

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie	 43

Poz.28 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową  z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 44

Poz.31 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową  z czasem pracy z akumulatora pow.11 hprzy 5ml/h?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 45

Poz.32 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową  z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6h?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 46

Poz.34 - Czy Zamawiający dopuści stojak jezdny bez listwy zasilającej? Pozostałe wymagania zgodne z swz.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 47

Dotyczy projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 pkt. 1 w następujący sposób:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

- w wysokości 5% wartości brutto wadliwego produktu, o którym mowa w §4 ust. 1 w przypadku wystąpienia wadliwości przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji, przy czym za wadliwość uważa się brak możliwości używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, która nie została usunięta przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wadliwości lub jeśli Wykonawca nie dostarczył urządzenia zastępczego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dokona modyfikacji w powyższym zakresie czy zawieraniu umowy.

- w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego produktu, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3, (…)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,