## Sheet1
Załącznik nr 2
Jednorazówka sterylna 2022– zapotrzebowanie NA 12 MIESIĘCY
*nazwa produktu, która będzie znajdowała się na fakturze oraz nazwa producenta, nr katalogowy
Pakiet 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr do przewodów do jet ventilation | szt | 1000
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
| Pakiet 2 |  |  |  | do reprezentowania Wykonawcy)
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Podwieszki- odciągi w trzech rozmiarach i czterech kolorach.Przeznaczone do retrakcji, okluzji i identyfikacji tętnic, żył, nerwów i moczowodów.Sterylne,wykonane z silikonu medycznego, nie zawierają lateksu, atraumatyczne dla tkanek, możliwość cofania i zamykania tętnic, żył, moczowodów, zachowują ustawione napięcie, widocznę w promieniach RTG. Op. 20 saszetek. Długość pojedynczej podwieszki – 42cm. Rozmiary: mini; midi i maxi i kolory do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 35
2 | Jednorazowe buldogi naczyniowe. Szczęki proste, wykonane z plastiku, wielokolorowy system oznaczeń, w zależności od rozmiaru i siły ścisku. Gąbeczka ma za zadanie wysoce atraumatycznego zapięcia delikatnych naczyń przez dłuższy czas bez powodowania martwicy tkanki i/lub rozwarstwienia, powstawania zakrzepów. Specjalna konstrukcja szczęk- poprzeczne rowkowanie zmniejsza traumatyzację tkanki oraz zapewnia jednakową siłę ścisku na całej długości. Możliwość aplikacji ręcznej, bądź za pomocą specjalnych aplikatorów, nie zawierają lateksu, są znakowane radiologicznie. Rozmiary: mini- proste z siłą ścisku 10-15gramów, midi- proste z siłą ścisku 25-30 gramów, midi- proste, delikatne, siła ścisku 75-80 gramów. Do wyboru przez zamawiającego. Opak. 5 saszetek po 2 szt.buldogów | szt | 15
Razem
................................................................................
| Pakiet 3 |  |  |  |  | (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jałowy talk w aerozolu przystosowany do użytku medycznego i chirurgicznego. Stosowany do leczenia przewlekłego zap. opłucnej, złośliwego wysięku opłucnej, samoistnej odmy płucnej, nadaje się do wszystkich wskazań pleurodezy. Jest nierozpuszczalny i wywołuje trwałą pleurodezę. Dawka 3 g. W opak. łącznik i atomizer z porcją talku. Produkt nie zawiera azbestu. Pakowany po 2 szt. | op. | 40
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
| Pakiet 4 |  |  |  | do reprezentowania Wykonawcy)
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Podstawowy, bez PCV | szt. | 1400
2 | Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Ochrona przed światłem do 520nm, bursztynowy, bez PCV | szt. | 500
3 | Filtr infuzyjny 1,2um | szt. | 300
[6 empty] | Razem |  | 0
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Klips uszny kompatybilny z kapnografem Sentec op. 24 sztuki | Op. | 5
2. | Żel kontaktowy | Szt. | 2
3. | Zmieniacz membran kompatybilny z kapnografem Sentec op. 9 szt. | Op. | 1
Razem
….........................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
| Pakiet 6 | [5 empty] | do reprezentowania Wykonawcy)
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, PP, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <3 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 1,5 m, 1op=5 szt | Op. | 50
2. | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <13 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 3,0 m | szt. | 20
3. | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, jednorazowego użytku, dla dorosłych, przestrzeń martwa poniżej 7 ml, bezbarwna, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Kompatybilna z respiratorem Drager Oxylog 3000+ będącym na wyposażeniu szpitala. | Op. | 5
4. | Jednorazowe elektrody EDGE System ze złączem QUICK-COMBO i REDI-PAK służące do stymulacji defibrylacji i odczytu EKG. Przeznaczone są do defibrylatora LIFEPAK 20/20e | Szt. | 50
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
| Pakiet 7 podzielny | [5 empty] | do reprezentowania Wykonawcy)
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Przyrząd (lukeny ) do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego w formie walca o pojemności ok 30ml - 100 ml .Posiadający dwa dreny: końcówka żeńska długości 40 - 50 cm., średnicy CH 14, - końcówka męska długość < 40 cm. Dodatkowe szczelne zabezpieczenie pojemnika po pobraniu materiału do badań | Szt. | 2000
2 | Przyrząd - bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej zawiera : igłę z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, która chroni niżej położone tkanki przed nieumyślnym nakłuciem wsuwa się do kanału igły podczas penetracji tkanek i samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia ona do pustej przestrzeni , liczne boczne otwory umożliwiają drenaż lub aspirację; kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu, igły : kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły, kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły; jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu. Bezpieczny cewnik z: zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu.Przyrząd - bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej zawiera : igłę z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, która chroni niżej położone tkanki przed nieumyślnym nakłuciem wsuwa się do kanału igły podczas penetracji tkanek i samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia ona do pustej przestrzeni , liczne boczne otwory umożliwiają drenaż lub aspirację; kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu, igły : kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły, kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły; jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu. Bezpieczny cewnik z: zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu.8F CH 2,7mm | szt | 200
3 | Cewnik balonowy do tamowania krwawienia z drzewa oskrzelowego 11 mm , 13 mm | szt | 2
4 | Siatka do usuwania ciał obcych z drzewa oskrzelowego jednorazowa | szt | 2
5 | Igła ABRAMS do punkcji opłucnej 0,4 mm 12FG 130 mm |  | 20
6 | Wkłady do strzykawki automatycznej typu „ single use” wraz z łącznikiem typu T-conector. Jednorazowy zestaw wkładów do systemu Medrad Stellant CTD : dwa wkłady jednorazowe o poj. 200 ml , łącznik typu T , łączeniskiego ciśnienia , dwa razy złącze/kolec szybkiego napełniania typu spike. Wszystkie elementy pakowane jako jeden kompletny zestaw. | szt | 200
7 | Wkład do strzykawki automatycznej typu 12 h z łącznikiem SDS MPI a. Dwunastogodzinny zestaw wkładów typu multipatient do wstrzykiwacza Medrad Stellant składający się z dwóch wkładów o pojemności 200 ml, dwóch zestawów transferowych do napełniania środkiem kontrastowym zakończonych ostrzami typu spike wielorazowego użytku , trójnika zakończonego złączem typu multiguard b. Jednorazowy spiralny sterylny dren pacjencki kompatybilny z zestawem typu multipatient. Długość drenu przy pełnym rozciągnięciu 250 cm. Wsystkie elementy pakowane jako jeden komplet. | szt | 300
8 | Dren jednorazowego użytku kompatybilny z 12 h wkładem do wstrzykiwacza Stelland SPD 250 | Szt | 400
9 | Zestaw do upustu krwi składający się z dwóch kaniul, połączonych za pomocą przezroczystego przewodu z tworzywa sztucznegoZestaw do upustu krwi składający się z dwóch kaniul, połączonych za pomocą przezroczystego przewodu z tworzywa sztucznego | Szt. | 100
10 | Butelki próżniowe do upustu krwi z rurką odpowietrzającą, sterylne 250 ml | Op. | 7
11 | Butelki próżniowe do upustu krwi z rurką odpowietrzającą, sterylne 500 ml | Op. | 3
12 | Filtr antybakteryjny do ssaka Maxi Aspeed Hydrofobowy 99% | Op. | 1
13 | Zestaw do blokady wewnątrz oskrzelowej z użyciem prowadnika w prawym lub lewym płuc w przypadku zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca. W części dystalnej prowadnika jest regulowana pętla prowadząca bronchoskop oraz niskociśnieniowy, wysoko objętościowy balon. Na prowadniku znaczniki odległości co 5cm. W części proksymalnej prowadnika adapter ssący. Średnica blokera 7Fr, 9Fr, dł.kolejno 65cm i 78cm. | szt | 2
14 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem BEZ WORKA rezerwuarowego/wysokie stezenie o dł. Min. 200 cm czysta mikrobiologucznie | szt. | 100
15 | Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymaz z podłozem) dł. 150 mm w pobówce | szt. | 7000
16 | Jednorazowy nakłuwacz przeznaczony do pozyskiwania próbek krwi stosowanych w testach diagnostycznych, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie, szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej. sterylizowany promieniami Gamma • głębokość nakłucia -1.8mm – 2 mm Pakowane po 200 sztuk | Op. | 250
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. | szt | 1000
2 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. Dołączony dren 10 cm. | szt | 500
3 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. Dołączony dren 25cm. | szt | 500
4 | System trójdrożny oparty na zaworze kranowym do zastosowań w leczeniu dożylnym oraz kontrolnym, wykonany z mikrokrystalicznego poliamidu odpornego na działanie leków, uszkodzenia mechaniczne spowodowane roztworami, lekami oraz środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu. Skuteczny, bezpieczny system połączeniowy umożliwiający obrócenie kranika. Obrót co 45° sygnalizowany za pomocą wyraźnego kliknięcia. Przeznaczony do odżywiania parenteralnego lipidami, leczenia przeciwprątkowego za pomocą środków cytostatycznych, znieczulania dożylnymi lekami znieczulającymi, np. Propofol. Dołączony dren 100 cm. | szt | 200
5 | koreczek kombi | szt | 10000
6 | Przyrząd do pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,45mikronów, z zastawką zabezpieczającą lek przed wycieknięciem po rozłączeniu strzykawki, z samodomykającym się korkiem | szt | 630
7 | cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych w rozm.10-18 | szt. | 5000
8 | Igła do pobierania leków bez filtra, tępa. W rozm. 1,2 x 40 w opakowaniu 100 szt | szt | 24
9 | KRANIK TRÓJDROŻNY ODPORNY NA LIPIDY 12G | szt | 500
10 | PRZEDLUZACZ DO POMPY INF. 200CM BEZFTALANOWY | szt | 1500
11 | PRZEDLUZACZ DO POMPY INF. 200CM BURSZTYNOWY BEZFTALANOWY |  | 1000
12 | Igła przelewowa do butelek (zawierających roztw. NaCl) używanych na sali operacyjnej, sterylna | szt | 800
Razem
................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 9
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Wysokopróżniowy system do drenażu ran (butelka połączona z drenem): wskaźnik poziomu próżni; trwała wyraźna skala; ska-lowanie co 10/50ml; zacisk do próżni i wydzieliny; element mocujący (taśma, pasek); dren łączący z zaci-skiem do drenów Ch 6-18, sterylny. Pojemn.250ml lub 600ml do wyboru przez zamawiającego | Szt | 50
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 10
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Jałowy zarękawek chirurgiczny ze ściągaczem ( długości ok 8 cm) pakowany po 2 szt., całkowita długość od 45 do 54 cm. | szt. | 1000
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 11
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami firmy Drager, GE: - długość linii płuczącej 150 cm; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne);- linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu wbudowany w konstrukcję przetwornika. Opakowanie - 10 sztuk | op | 20
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny kompatybilny z kardiomonitorami Drager, GE: - długość linii płuczącej 2 x 150 cm, linia żylna i tętnicza oznaczona kolorem na całej długości; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; -odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, 4 kraniki trójdrożne; -system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu wbudowany w konstrukcję przetwornika. Opakowanie - 10 sztuk | op | 30
3. | Płytka / uchwyt do zamontowania przetworników. Możliwość zamontowania jednocześnie na płytce co najmniej 7 czujników. Opakowanie - 5 sztuk | op | 2
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 12
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, nieodkształcająca się łyżka wykonana Z lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na łyżce. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). typu Macintosh. Rozmiar 00,0, 1, 2, 3, 4, 5 | sz | 300
2 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia, rozmiar średni. | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 13
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Jednopacjentowa, samoprzylepna, sterylna elektroda do pomiaru głębokości snu w czasie znieczulenia dla dorosłych w technologii BIS, pakowana po 25sztuk. | szt | 300
2 | Do pozcji 1 wykonawca wydzierżawi 1 sztukę monitora do pomiaru głębokości znieczulenia w technologii bispektralnej wraz z niezbędnym okablowaniem oraz pzreglądami technicznymi. Wolnostojący system monitorowania umożliwia wyświetlanie następujących danych: wartość BIS, wskaźnik jakości sygnału SQI, wskaźnik elektromiogramu EMG, wyświetlacz fali EEG w czasie rzeczywistym, współczynnik strumienia SR. | szt | 1
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 14
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Cewnik Swana Ganza 7 Fr. Długość 110 cm . Czteroświatłowy . Możliwośc pomiaru PAP , CVP , PCWP. Wyraźne oznaczenie głębokości. Kanał balonika zakończony zaworem i gwintowanym łacznikiem strzykawki . Cewnik wykonany z materiałów apirogennych i atrombogennych . Strzykawka do balonika z łącznikiem gwintowanym i podziałką w zestawie . Zamknięcie balonika poprzez zawór przesuwny obsługiwany jedną reką wraz z zaznaczeniem kierunku podawania bolusa (czerwona strzałka). Cewnik przystosowany do załozenia przez żyłę górną . Zestaw pakowany jałowo, umożliwiający przełozenie na pole zabiegowe zgodnie z zasadami aseptyki. Port do podłączenia czujnika teperatury płynu w lini pomiarów termodylucji do zamontowania na cewniku (pakowany osobno, nie jest elementem zestawu). 10 sztuk w opakowaniu | op | 1
2 | Czujnik (obudowa injektatu) temperatury kompatybilny z cewnikiem Swana Ganza. 8 sztuk w opakowaniu. | op | 2
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 15
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Pojemnik wielorazowego użytku ( kanister) w kolorze przezroczystym i niebieskim - poj. 1000ml; 2000 ml; - posiadający certyfikowaną funkcję pomiarową - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia - poj. 1000 ml. o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym - poj. 2000 ml kształt okrągły - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu – podłączony do źródła ssania na stałe. - króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp do 121 st C - nie zawierający PVC | szt | 25
2 | Pojemnik na płyn do przepłukiwania drenów - pojemność 1000ml - kształt płaski - nieprzezroczysty - wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyny Modura - przystosowany do mycia mechanicznego | szt | 30
3 | Wieszak do zawieszenia pojemników - automatyczny sprężynowy montowany na szynie Modura | szt | 30
4 | Uniwersalny wieszak do zawieszenia drenu z cewnikiem - plastikowy montowany na szynie Modura | szt | 30
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 16
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Rurka tracheostomijna dooskrzelowa o podwójnym świetle lewostronna w rozmiarze 7,5 8,5 9,5 , w zestawie rurka tracheostomijna , dwa cewniki do odsysania , 2 łączniki kątowe podwójnie obrotowe z przedłużeniem i zamykanymi otworami do bronchoskopii, łącznik typu Y , opaska szyjna | szt
2 | rurka tracheostomijna dla otyłych , nr kat 120244 (rozm7,5-10,5) w zestawie rurka, opaska szyjna, narzędzie do wprowadzania - | szt
3 | Rurka tracheostomijna dooskrzelowa o podwójnym świetle prawostronna w rozmiarze 7,5 8,5 9,5 , w zestawie rurka tracheostomijna , dwa cewniki do odsysania , 2 łączniki kątowe podwójnie obrotowe z przedłużeniem i zamykanymi otworami do bronchoskopii, łącznik typu Y , opaska szyjna | szt
4 | żel | szt
5 | Rurka tracheostomijna z mankietem z odsysaniem znad mankietu, z kątem 980, z atraumatycznym otworem umieszczonym z boku rurki tuż nad mankietem oraz z mankietem wstecznie wklejonym, co ułatwia skuteczne odessanie gromadzącej się wydzieliny, z obrotowym łącznikiem 15mm niwelującym siły skrętne, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankietu, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm. 6,5-10,0 co 0,5mm | szt
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 17
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Rurka tracheostomijna PortexTM Blue Line Ultra Suctionaid, z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal® z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu. Rozmiar od 6,0 - 10,0. 10 sztuk w opakowaniu, Rozmiar wg potrzeb do wyboru Zamawiającego | op | 10
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 18
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw monitorujący PICCO - ciśnienie IBP oraz CVP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury | szt | 200
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 19
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
Staplery endo
1 | Jednorazowe ładunki do staplera endoskopowego umożliwiającego wykonanie zespoleń na długości 30 mm. Ładunek do tkanki naczyniowej o długości 30 mm z nożem w magazynku i ze stałą wysokością zszywek w jednym ładunku wysokość otwarta zszywek 2,0 mm;2,0mm posiadające artykulację 45° w dwie strony. Ładunki z zakrzywioną końcówką. Ładunki muszę być kompatybilne z jedną rękojeścią używaną w trakcie zabiegu. Wyposażony w chip. Może być stosowany z dowolną rękojeścią obsługiwaną ręcznie i automatycznie.Po sparowaniu z rekojęścią obsługiwaną automatycznie posiada możliwość korzystania z funkcji: 1) Wzrokowa i dżwiękowa informacja zwrotna przed każdą aktywacją i w jej trakcie; 2) Możliwość dostosowania szybkości aktywacji w celu optymalizacji formowania zszywek w zróżnicowanych tkankach. | szt. | 6
2 | Jednorazowe ładunki do staplera endoskopowego umożliwiającego wykonanie zespoleń. Ładunek do tkanki standardowej oraz grubej o długości 30 mm, 45 mm oraz 60 mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku wysokość otwarta zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm,ładunki do tkanki średniej oraz naczyń o dł.30 mm, 45 lub 60mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku, wysokość otwarta zszywek 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm , posiadające artykulację 45° w dwie strony,z możliwością grasperowania i wyginania się. Ładunki muszę być kompatybilne z jedną rękojeścią używaną w trakcie zabiegu. Zamawiający określa długość ładunku przy zamówieniu. | szt. | 150
3 | Jednorazowe ładunki do staplera endoskopowego umożliwiającego wykonanie zespoleń na długości 60 mm. Ładunek do tkanki grubej o długości 60 mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku wysokość otwarta zszywek 4,0 mm;4,5mm; 5,0mm posiadające artykulację 45° w dwie strony,z możliwością grasperowania i wyginania się. Posiadające łatę uszczelniającą. Ładunki muszę być kompatybilne z jedną rękojeścią używaną w trakcie zabiegu | par | 6
4 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii | szt. | 100
5 | Jednorazowa nakładka kompatybilna z automatycznym wielorazowym stapler chroniąca przed kontaminacją. - 1 szt. | szt | 6
Zestaw do VATS
6 | 1.Jednorazowa nakładka kompatybilna z automatycznym wielorazowym stapler chroniąca przed kontaminacją. - 1 szt. | szt | 65
2.Ładunek do tkanki standardowej oraz grubej o długości 60 mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku wysokość otwarta zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, , posiadające artykulację 45° w dwie strony,z możliwością grasperowania. Ładunki muszę być kompatybilne z jedną rękojeścią używaną w trakcie zabiegu. - 3 szt.
3.Ładunek do tkanki standardowej oraz grubej o długości 45 mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku wysokość otwarta zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, , posiadające artykulację 45° w dwie strony,z możliwością grasperowania. Ładunki muszę być kompatybilne z jedną rękojeścią używaną w trakcie zabiegu. - 1 szt.
4.Ładunek liniowy ze zintegrowanym nożem o dł.45mm do uniwersalnego staplera endoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach , z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek naczyniowy lub do tkanki średniej grubości 2mm , 2,5 mm, 3 mm. Ładunek posiada zagiętą branszę w celu łatwiejszego manewrowania. - 1 szt.
5.Ładunek naczyniowy dł.45 mm, z ruchomą głowicą, zginany pod kątem do 45° w dwóch kierunkach, jednorazowego użytku, do uniwersalnej rękojeści staplera endoskopowego. Ładunek wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Wysokość zszywki zamkniętej 1,0 mm, otwartej 2,5 mm. - 1 szt
6.Elastyczny retraktor, składający się z rękawa ochronnego naranę wykonanego z poliuretanu,niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szaregopierścienia dystalnego,rozmiar s
7.Elektroda laparoskopowa, haczykowa, długość 36 cm pokryta Politetrafluoroetylenem (PTFE), minimalizująca w znacznym stopniu przyklejanie się tkanki do elektrody – 1 szt.
| 8.Zestaw : Dzierżawa (12 miesiecy) - Zaawansowany stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania opytamalnej linii szwu.•Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45mm , 60mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED • Adapter - przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składa się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści dzięki czemu urządzenie jest funkcjonalne i zapewnia komunikację pomiędzy kompatybilnymi ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeścią Zestaw zawiera : stapler 1 szt, adapter 6 szt, | szt | 2
Elektrochirurgia
7. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta, z zaciskiem, wielokrotnego uzytku zgodny z generatorami RECQM. • Przewód 4,6 m, | szt. | 5
8. | Kabel monopolarny do zabiegów endoskopowych, o dł. 2,5 - 3m, kompatybilny z generatorem ERBE, Medtronica | szt | 5
9. | Jednorazowa elektroda dyspersyjna do elektrochirurgii. Niniejsza zwrotna elektroda pacjenta przeznaczona jest do stosowania w połączeniu z odpowiednim przewodem(poz nr.1): • Z generatorami elektrochirurgicznymi (zezwolenie zgodne ze standardem IEC 60601-1) wyposażonymi w system monitorowania jakości kontaktu | szt. | 300
10. | Elektroda laparoskopowa, haczykowa, długość 36 cm pokryta politetrafluoroetylenem (PTFE), minimalizującym w znacznym stopniu przyklejanie się tkanki do elektrody | szt. | 30
11. | Elektroda ostrzowa wielokrotnego uzytku, ze stali nierdzewnej • Mocowanie sześciokątne • Długość całkowita 7 cm • Długość aktywna 2,8 cm | szt. | 5
12. | Przedłuzacz elektrody prosty zgodne z elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm • Długość całkowita 13 cm • Przedłużenie 10,2 cm | szt. | 5
13. | Koncówka z przełacznikiem kołyskowym, wielokrotnego uzytku Współpracuje ze wszystkimi elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm • Elektroda ostrzowa ze stali nierdzewnej, wielokrotnego uzytku • Niejałowa • Przewód silikonowy 4,6 m • Żywotność: 50 cykli wyjaławiania • Wyjaławianie parą lub tlenkiem etylenu, złącze trójbolcowe | szt. | 20
14. | Jednorazowe narzędzie do zabiegów torakochirurgicznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie,potwierdzone zamykanie naczyń płucnych (żyły i tętnice) do 7 mm włącznie, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 30 cm, trzon obracany, szczęki zakrzywione w typie Maryland, powłoka antyadhezyjna w nanotechnologii na powierzchni elektrod, aktywacja ręczna lub nożna, szczęki z wbudowanym nożem, niezależna aktywacja noża, narzędzie z wbudowanym przewodem, sterylne . Opakowanie zbiorcze 6 szt. | op | 6
15. | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie | szt. | 36
16. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęcherzyków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5mm, długość 18cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym i nożnym, szczęki z wpudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem. Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technologii | szt. | 6
17. | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, | szt | 100
18. | Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 26cm lub 39cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca, dla końcówki laporoskopowej. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykający naczynia do 5mm. Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 26cm lub 39cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca, dla końcówki laporoskopowej. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykający naczynia do 5mm. Na czas umowy zestaw składający się z przetwornika i baterii do sterylizacji parowej w ilości 2 szt. | Szt. | 24
staplery open
| Stapler 60mm lub 80mm do wyboru przez zamawiającego, jednorazowy, wykonujący 3+3 rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki tytanowe, ładowalny( 7 zmian ładunku, łącznie 8 wystrzałów). Wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4mm do tkanki średniej lub 4mm, 4,5mm, 5mm do tkanki grubej. Bransza staplera stopniowana umożliwiająca swobodny odpływ płynu z tkanki. Do wyboru przez zamawiającego. | szt | 30
19. | Ładunek 60 mm lub 80 mm do wyboru Zamawiającego, jednorazowy, wykonujący 3 + 3 rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki tytanowe, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów); wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4mm do tkanki średniej lub 4 mm, 4,5 mm, 5 mm do tkanki grubej lub bardzo grubej, bransza staplera stopniowana do wyboru Zamawiającego. Stampler z możliwościa obsugi jedną dłonią. | op. | 30
20. | Stapler liniowy dł. 30 mm, naczyniowy (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1 mm, otwartej 2,5 mm. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Stampler posiadający zszywkę binateralnie spłaszczoną na całej długości, minimalizującą możliwość deformacji na grubej tkance. | op. | 50
21. | Ładunek jednorazowego użytku dł. 30 mm do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1 mm, otwartej 2,5 mm. | op. | 30
22. | Stapler liniowy dł. 30 mm, 45 mm , 60 mm ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy do wyboru Zamawiajacego. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. | szt. | 90
23. | Ładunek jednorazowego użytku dł. 30 mm, 45 mm, 60 mm do wyboru Zamawiajacego do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 | szt. | 90
Szwy
24. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), 1/2 koła , igla 30mm okrągła, |  | 288
25. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), 1/2 koła, igła 37mm okrągła, 1 dł.szwu 75cm |  | 360
26. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), 0 o dł. 250cm |  | 360
27. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), rozm. 1 o dł.250cm |  | 240
28. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), rozm. 2 o dł.250cm |  | 240
29. | Poliglikolanowe, jednowłóknowe wchłanialne nici chirurgiczne zbudowane z z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, kształt igły 2x 1/2 koła, o wielkości 2x26mm okrągła, rozm. 3/0 o dł.90cm. czas podtrzymywania 75% po 14 dniach, 50% po 28 dniach , 25 % po 42 dnach, czas wchłaniania 180 dni |  | 108
30 | Worek laparoskopowy poliuretanowy (tuba + prowadnica) średnica trzonu 15 mm, długość trzonu 29,5 cm, pojemność worka 1500 ml, wymiary worka rozmiar 13/23 cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, zza pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewką i bezpiecznie ewakuować z brzucha | szt | 300
31. | Łata hemostatyczna zbu-dowana z utlenionej celulo-zy, impregnowanej buforowa-nymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polie-tylenowym. Czas aplikacji około 30 sekund, uzyska-nie hemostazy po około 1 minucie. W 100% wolna o substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, wchłanialna po około 28 dnia | szt. | 6
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 20
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Pakiet do wkłucia centralnego (metalowy pean) Skład zestawu: 1 Szt. -Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z przylepcem o długości 88cm 1 szt. Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2 warstwowa, z przylepcem o długości 118 cm 1 szt. Serweta chirurgiczna 150cm x 180cm 2 warstwowa, z przylepcem o długości 80 cm 1 szt. Ostrze chirurgiczne z trzonkiem 11 1 szt. Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 14 cm 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer 1 szt. Igła iniekcyjna (1,2 x 40) 1 szt. Igła iniekcyjna (0,8 x 40) 5 szt. Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm 5 szt. Kompres włókninowy 30G 4W 10cm x 10cm Serwety chirurgiczne wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min.60 g/m2 (włóknina polipropylenowa min.30g/m2 oraz folia polietylenowa min.30g/m2; koloru niebieskiego; nieprzemakalne chłonne na całej powierzchni- chłonność 600%, nie zawierające lateksu, niepalne, niepylące. Tolerancja wymiarów serwet ±2 cm . Serwety spełniające wymagania wysokie normy ISO 13795 m.in. odporność na przenikanie cieczy 120 cmH2O; wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110kPa/100kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 56N/50N, odporność na przenikanie drobno ustrojów na sucho CFU<1. Przylepce o szerokości 5 cm (±0,5cm), zlokalizowane na dłuższym boku serwet, zabezpieczone papierem zabezpieczającym z marginesem nieprzemakalnym ułatwiającym aplikację. | szt | 200
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 21
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Jałowa osłona do aparatu do laparoskopii 13 – 15 cm długość 230 - 250cm. Opakowanie 200szt. | szt. | 800
2 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta. Wykonany z mocnej przezroczystej folii z PE, ściągnięty elastyczną gumką, umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Szerokość osłony 95cm, głębokość osłony 130cm po rozciągnięciu. Opakowanie a.50szt. | szt. | 100
3 | Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej. Z kołnierzem z tworzywa sztucznego. Średnica kołnierza 120 mm. Głębokość osłony 140 mm. Otwór o średnicy 15 mm – zapobiegający spadaniu. Opakowanie a. 200szt. | szt. | 1000
4 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 4L, potwierdzona przez producenta podkładu. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu min. 200kg. Opakowanie a. 24szt. | szt. | 3000
5 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów min. 1,3l/m2, z możliwością przytwierdzania do podłóg, o wymiarze 81 cm x 152cm. Opakowanie a. 25szt. | szt. | 500
6 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. Opakowanie a.20szt. | szt. | 100
7 | Pokrowiec sterylny na klawiaturę w rozmiarze 66cm x 91cm. Opakowanie a. 40szt. | szt. | 80
8 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości min.70cm szerokości min. 30cm. Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. Opakowanie a. 150szt. | szt. | 900
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 22
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Igła bezpieczna, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, niesilikonowana: przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu. Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Oznaczenie wielkości igły, uniemożliwiającym weryfikację pod założonym opatrunkiem. Karbowanie igły uniemożliwiające jej wysunięcie z membrany podczas iniekcji pod wysokim ciśnieniem. Poteiwrdzenie uruchomienia mechanizmu przeciwzakłuciowego zielona kropką oraz słyszalnym dźwiękiem. Dostepne rozmiary: G19: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. G 20: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. G 22: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. Rozmiar wg potrzeb do wyboru Zamawiającego | szt | 300
2 | Igła z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym niesilikonowanan, prosta, podstawa igły bez lateksu i DEHP. Igła do wstrzykiwania bolusa lub płukania portu. Dostępne rozmiary: G 20: 12 mm, 40 mm, 70 mm, 90 mm. G22: 30 mm. G 24: 25 mm. Rozmiar wg potrzeb do wyboru Zamawiającego | szt | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 23
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Sevoflurane płyn do sporządzania inhalacji parowej 250 ml, butelki z aluminium. Zamawiający wymaga serwisowania zainstalowanych parowników przez podmiot upoważniony przez wytwórcę parowników lub autoryzowanego przedstawiciela wytwórcy parowników zgodnie z zapisem Ustawy o Wyrobach Medycznych, rozdział 11; Art 90; Pkt.4 | szt | 60
2 | Suprane płyn do sporządzania inhalacji parowej 240 ml, butelki z aluminium. Zamawiający wymaga serwisowania zainstalowanych parowników przez podmiot upoważniony przez wytwórcę parowników lub autoryzowanego przedstawiciela wytwórcy parowników zgodnie z zapisem Ustawy o Wyrobach Medycznych, rozdział 11; Art 90; Pkt.4 | szt | 48
Na czas trwania umowy Wykonawca udostępni parowniki do preparatów z pozycji 1 i 2.
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 24
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń pięcioświatłowy: 16cm/9,5Fr/16,14,18,18,18Ga Cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcem prostym i J , igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką , rozszerzadło. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów. Przepływy w poszczególnych kanałach - dystalny 16Ga-4 200ml/godz, środkowy 14Ga-6465 ml/godz,środkowy-18Ga-1535ml/godz, środkowy 18Ga-1 490 ml/godz, proksymalny 18Ga-1 590ml/godz | szt | 20
2 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń pięcioświatłowy: 20cm/9,5Fr/16,14,18,18,18Ga Cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcem prostym i J , igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką , rozszerzadło. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów. Przepływy w poszczególnych kanałach - dystalny 16Ga-3 605ml/godz, środkowy 14Ga-5390ml/godz,środkowy-18Ga-1250ml/godz, środkowy 18Ga-1160 ml/godz, proksymalny 18Ga-1 455ml/godz | szt | 20
3 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera 2-światłowy 16cm/7FR/18,14Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Przepływy w poszczególnych kanałach : dystalny /14Ga- 5 300 ml/godz , proksymalny/18Ga - 2 100ml/godz. Na opakowaniu podane szybkosci przeplywów oraz pojemność kanałów. | zestaw | 20
4 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera 2-światłowy 20cm/7FR/18,14Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Przepływy w poszczególnych kanałach : Dystalny (14 Ga.)-5000ml/godz, proksymalne (18 Ga.) 1500 ml/godz Na opakowaniu podane szybkosci przeplywów oraz pojemność kanałów. | zestaw | 20
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 25
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Struktura włókienkowa, nietkana , rozmiar 5x7,5cm, pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24% (oświadczenie producenta). Materiał złożony z 84 bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw ( oświadczenie producenta). Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych- w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejania do karty pacjenta).Czas hemostazy: 3-4 min ( oświadczenie producenta). Czas wchłaniania: 7-14 dni . Wewnętrze opak. pojedyńczej saszetki -folia. Op.zbiorcze 10szt. | op | 2
2 | Wosk kostny sterylny, mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%). Waga 2,95g łatwy do stosowania dzięki podwójnej przezroczystej saszetce Peel-Pack, opakowanie zbiorcze 24 sztuki | op | 1
3 | Brzeszczot piły wzdłużny do sternotomu posiadanego przez zamawiającego 34/7,5/0,7/1,3MM | szt | 10
3 | Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, z artykulacją prawo lewo w zakresie 80 stopni, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwaratująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego | szt | 48
4 | Dzierżawa generatora korzystającego z zaawansowanej technologii bipolarnej. Zintegrowane urządzenie generator dwurdzeniowy o mocy 2x 150W każdy, ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia, automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia, możliwość aktywowania mocy na 2 sposoby (dedykowany sterownik nożny lub przycisk aktywacji zintegrowany z każdym narzędziem), komunikat dźwiękowy rozpoczęcia procesu zespalania, komunikat dźwiękowy zakończenia procesu zespalania, automatyczny system pomiaru impedancji tkanki, system automatycznego doboru mocy potrzebnej do przeprowadzenia procesu zespolenia, możliwość zespalania naczyń do 7 mm, urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego bez konieczności przytrzymywania go do momentu zakończenia procesu przez urządzenie, dwa tryby pracy- standard oraz mocny dedykowany do zabiegów laparoskopowych. Kompatybilne z narzędziem opisanym w poz.3 | miesiąc | 12
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 26
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaznikiem pokazujacym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty - zabezpieczenie przed wysunieciem się tkanki poza obszar zespolenia, odpalony) o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60, 90 mm do wyboru Zamawiającego, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej, wysokość zszywki 3,5 mm pozwalający na zespolenie tkanki do 1.5 mm. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | szt | 10
2 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego 60, 90 mm do wyboru Zamawiającego, ładunek zaopatrzony w dwa rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, wysokość zszywki 3,5 mm pozwalający na zespolenie tkanki do 1.5 mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | szt | 24
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 27
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, zakres objętości oddechowej VT 150-1200ml, wydajność nawilżania dla VT500ml 33mgH2O/l, waga max. 28g, przestrzeń martwa max.51 ml, opór przepływu 2,7 cm H2O przy 60 l/min., skuteczność filtracji min.99,99%. 25 sztuk w opakowaniu | op | 20
2 | Sterylny mechaniczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci i plisowaną wkładką mechaniczną, z portem do kapnografii, zakres objętości oddechowej VT 300-1500ml, wydajność nawilżania dla VT500ml 34mgH2O/l, waga 49g, przestrzeń martwa 96 ml, opór przepływu 2,5 cm H2O przy 60 l/min., skuteczność filtracji min.99,99%. 25 sztuk w opakowaniu | op | 40
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 28
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, podwójnie uszczelnionym, dł. 15 cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odssysnia o średnicy 4 mm, uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogramy z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny | szt | 800
2 | Łącznik rurka prosta, gładki w środku, dł. 15cm, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA. Opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat. Na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. | szt | 800
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 29
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt | 3
2. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP DAVER TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | szt | 3
3. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt | 3
4. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM Z UTWARDZONONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE OSTRO TEPE | szt | 3
5. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | szt | 6
6. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 300 MM | szt | 3
7. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75MM | szt | 3
8. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP RUMEL FIGURA 4 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 3
9. | KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM | szt | 2
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt | 4
11. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 240 MM ODGIĘTY | szt | 3
12. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 300 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt | 1
13. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI GŁADKIE | szt | 3
14. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | szt | 3
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt | 12
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 6
17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 260 MM | szt | 3
18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt | 3
19. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 260 MM | szt | 3
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM | szt | 6
21. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | szt | 1
22. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | szt | 3
23. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO-SEELEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 205 MM | szt | 3
24. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X76MM | szt | 3
25. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 300 MM | szt | 3
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 30
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w2- 6 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długości 50 ,100,150 lub 200 cm (pakowane razem).Rampa do mocowania za pomocą uchwytu (mocowanie na ramie łóżka lub stojaku). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie - rampa 3 | szt. | 200
2. | Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w2- 6 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długości 50 ,100,150 lub 200 cm (pakowane razem).Rampa do mocowania za pomocą uchwytu (mocowanie na ramie łóżka lub stojaku). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie - rampa 5 | szt. | 400
3. | Uchwyt do rampy | szt. | 20
4. | Połączenie typu męski Luer - Lock z męskim Luer – Lock -łącznik o długości 50 mm - wyjścia zabezpieczone kapturkami z poliwęglanu | szt. | 30
5. | Pasywne urządzenie jednorazowego użytku na bazie roztworu 70% alkoholu izopropylowego, który dezynfekuje w jedną minutę i utrzymuje port w czystości przez siedem dni. Korki pakowane pojedynczo lub na blistrach - korki pakowane pojedynczo | szt. | 270
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 31
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z regionalną antykoagulacją cytrynianową zawierający hemofiltr o powierzchni 1,5 m2 z błoną polisulfonową albo poliakrylonitrylową z biokompatybilną powłoką | szt. | 24
2. | Zestaw do zabiegów ciągłych, z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do absorbcji endotoksyn, cytokin, anafiloksyn o powierzchni filtra 1,5 m2 | szt. | 4
3. | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z filtrem o powierzchni 0,35 m2 | szt. | 4
4. | Płyn o stężeniu cytrynianu sodu 18mmol/l , NA +140 mmol/l, CL 86 mmol/l teoretyczna osmolarność 244m0sm/l, w workach po 5000 ml wyposarzonych w port luer oraz port do nakłuwania oznakowany kolorowym kapslem | szt. | 480
5. | Płyn substytucyjny lub dializacyjny do terapii nerkozastępczej z antykoagulacją cytrynianową w dwukomorowych workach o pojemności 5000 ml o składzie: HCO-3 32 mmol/l, NA+ 140 mmol/l, K+ 2 mmol/l, Ca 2+1,75 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, | szt. | 240
6. | Płyn substytucyjny lub dializacyjny do terapii nerkozastępczej z antykoagulacją cytrynianową w dwukomorowych workach o pojemności 5000 ml o składzie : NA+ 140 mmol/l, K+0- 4 mmol/l, Ca2+0 mmol/l, Mg 2+ 0,5-0,75 mmol/l, HPO2-/4 0mmol/l do wyboru zamawiającego | szt. | 480
7. | Worki z zaworem spustowym na filtrat o pojemności 9 l | szt. | 24
8. | Linia do podaży wapnia , jeśli nie stanowi integralnej części zestawu z antykoagulacją cytrynianową | szt. | 24
9. | Filtr ECCOR do wykonywania pozaustrojowych zabiegów usuwania CO2(ECCO2R) w ramach samodzielnej terapii lub w połączeniu ze wspomaganiem leczenia sepsy i/lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT). | szt. | 1
10. | Wkład do podgrzewacza krwi systemu Prismax | szt. | 25
11. | Cewnik do czasowych hemodiafiltracji i hemodializ wysokoprzepływowy dwuświatłowy :zagięte i proste końcówki o przekrojach 11,5 F i 13 F dostępne o długościach 150,200,250 mm z powłoką bizmutową oraz zakończeniem cewnika kaskadowym aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową do wyboru zamawiającego | szt. | 25
Razem
| Zamawiający zastrzega, że może wybrać do 30% wartości zamówienia z pakietu 31 |  |  |  | ................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 32
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednorazowy przyrząd laparoskopowy służący do płukania i odsysania podczas zabiegów lapa-raskopowych . Posia-da atraumatyczną koń-cówkę z włókna szkla-nego. Pozwalający na użycie jednocześnie z przyrządami do koagu-lacji, ponieważ nie przewodzi prądu elek-trycznego. Zakończenie Yankauer z sześcioma otworami bocznymi. Kaniula wykonana z włókna szklanego nie posiadająca przewężeń na drodze przepływu. Dren 3m o średnicy zew. 9,5mm, wewnętrz-na 6,4mm- kaniula w rozmiarze 5mm/35cm wykonana z materiału nieprzewodzącego prą-du. | szt | 2
2. | Ostrza Swon Morton – wykonane ze stali węglowej wszystkie rozmiary. Pakowane po 100szt. | szt | 1600
3. | Uchwyt na skalpele • Utrzymuje ostrą kra-wędź skierowaną w dół, aby zapobiec zranieniom • Służy do zabezpiecze-nia standardowych skal-peli, gdy nie są używane • Przylepny spód do mocowania | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 33
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw nebulizatora z łącznikiem T do układu oddechowego i drenem tlenowym. Zestaw składa się z: Nebulizatora o pojemnosci 10ml, skalowanego co 2ml, w którym przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. Nebulizator posiada stożkową podstawę minimalizującą stratę leku. Konstrukcja nebulizatora umożliwia pracę w pozycji poonowej oraz poziomej. Kopuła nebulizatora wyposażona w złącze 22F. Łącznika typu T do wpięcia w układ oddechowy ze złączami 22mm. Dren tlenowy o gwiazdkowej konstrukcji zapobiegającej załamywaniu, o długości 1.8m. Zestaw pakowany w folię (wszystkie elementy w jednym opakowaniu), mikrobiologicznie czyste. | szt. | 400
2 | Zestaw nebulizatora z samouszczelniającym łącznikiem T do układu oddechowego (umożlwia odpięcie nebulizatora bez rozszczelnienia układu oddechowego) i drenem tlenowym. Zestaw składa się z: Nebulizatora o pojemnosci 10ml, skalowanego co 2ml, w którym przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. Nebulizator posiada stożkową podstawę minimalizującą stratę leku. Konstrukcja nebulizatora umożliwia pracę w pozycji poonowej oraz poziomej. Kopuła nebulizatora wyposażona w złącze 22F. Samouszczelniającego łącznika typu T do wpięcia w układ oddechowy ze złączami 22M-22F. Złącze nebulizatora zabezpieczone zatyczką przymocowaną do łącznika T. Dren tlenowy o gwiazdkowej konstrukcji zapobiegającej załamywaniu, o długości 1.8m. Zestaw pakowany w folię (wszystkie elementy w jednym opakowaniu), mikrobiologicznie czyste. . | szt | 350
Razem
Pakiet 34
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się do wysokoprzepływowej terapii tlenowej kompatybilny z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 200
2. | Kaniula w zależności od rozmiaru:Kaniula w zależności od rozmiaru: Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar: M kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH , (przepływ 10-60 l/min) S kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH , (przepływ 10-50 l/min) L kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH , (przepływ 10-80 l/min) | Szt. | 300
3. | Adapter do tracheostomii kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 10
4. | Filtr do aparatu kompatybilny z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 48
Ogółem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 35
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral serii Airvo2 (10 sztuk w opakowaniu) | op | 5
2 | Kaniula donosowa Optiflow+ S (20 sztuk w opakowaniu) | op | 1
3 | Kaniula donosowa Optiflow+ M (20 sztuk w opakowaniu) | op | 1
4 | Kaniula donosowa Optiflow+ L (20 sztuk w opakowaniu) | op | 1
5 | Filtr powietrza do Airvo(2 sztuki w opakowaniu) | op | 5
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)