# Zmodyf. Załącznik nr 3A do SWZ

Zadanie I: Odczynniki,  kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne, elektrody, do wykonania deklarowanej liczby badań (Na, K, Ca zjonizowanego)  wraz z dzierżawą  analizatora w okresie 24 miesięcy

# PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA DO ANALIZ JONÓW Na/K/Ca zjonizowanego.

# Model aparatu: ……………………..  Producent/kraj: ………………………………  Rok produkcji: …………….……..

| Lp. | Parametry graniczne | TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2015 r. dostarczony z elektrodami i z zestawem odczynników startowych, po pełnym przeglądzie technicznym, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. Wykonawca przedstawi dokument o przeprowadzonym przeglądzie technicznym wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac i wymienionych podzespołach/elementach zużywalnych. | TAK PODAĆ ROK PRODUKCJI I PRODUCENTA |  |
| 2 | Analizator wyposażony w zewnętrzny, ręczny czytnik kodów kreskowych. Czytnik nowy, nie używany dostarczony wraz z podstawką oraz oprogramowaniem umożliwiającym odczyt kodów kreskowych używanych w laboratorium Zamawiającego do identyfikacji prób badanych. | TAK/PODAĆ MODEL |  |
| 3 | Całodobowa gotowość do pracy. | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Parametry mierzone: sód, potas, wapń zjonizowany. | TAK |  |
| 7 | Podawanie próbki bezpośrednio z probówki lub ze strzykawki. | TAK |  |
| 8 | Badania wykonywane w surowicy, krwi pełnej, osoczu, moczu i innych płynach ustrojowych. | TAK |  |
| 9 | Maksymalny czas pomiaru: 60 sekund. | TAK |  |
| 10 | Zakresy pomiarowe: krew pełna, surowica, osocze: Na+ dokładność 0,1 mmol/l zakres 40 – 200 mmol/l K+ dokładność 0,01 mmol/l zakres 1.7 – 15 mmol/l Zamawiający dopuszcza analizator z zakresem dla K+ 0,2 – 40 mmol/l Ca2+ dokładność 0,001 mmol/l zakres 0.2– 5.0 mmol/l; Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy dla Ca2+ wynoszący 0.3– 5.0 mmol/l. | Tak/ podać |  |
| 11 | Wszystkie elektrody bezobsługowe. | TAK |  |
| 12 | Okres eksploatacji elektrod na pokładzie analizatora minimum 7 miesięcy. | TAK, PODAĆ OKRES EKSPLOATACJI DLA WSZYSTKICH ELEKTROD |  |
| 13 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa. | TAK |  |
| 14 | Odczynniki, kalibratory oraz pojemnik na ścieki w jednym opakowaniu zbiorczym. | TAK |  |
| 15 | Materiał kontrolny płynny, gotowy do natychmiastowego oznaczania, trzypoziomowy (patologiczny niski, patologiczny wysoki i prawidłowy) oznaczany naprzemiennie na jednym poziomie codziennie, Wykonawca poda trwałość materiału kontrolnego po otwarciu opakowania (fiolka/ampułka/butelka - w zależności od zaoferowanego sposobu konfekcjonowania) | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Monitorowanie poziomu odczynników i odpadów. | TAK |  |
| 17 | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników lub udostępnienia na stronie internetowej do samodzielnego pobrania) - wykazu substancji niebezpiecznych, metodyk w języku polskim, kart charakterystyk, W przypadku odczynników, które nie należą do grupy substancji niebezpiecznych, należy złożyć oświadczenie o barku przynależności do w/w grupy. | TAK |  |
| 18 | Analizator, elektrody, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne od jednego producenta/wykonawcy. | TAK |  |
| 19 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca). UPS nowy, nieużywany, rok produkcji 2022. | TAK, PODAĆ MODEL URZĄDZENIA |  |
| 20 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | TAK |  |
| 21 | Minimum dwa szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. Certyfikaty dostarczone do laboratorium maksymalnie 7 dni od zakończenia szkolenia | TAK |  |
| 22 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. Wykonawca, w momencie podpisywania umowy, poda pełne dane teleadresowe autoryzowanego serwisu analizatora | TAK |  |
| 23 | Całodobowe zgłaszanie awarii analizatora (telefonicznie, pocztą e-mail). | TAK |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu (w godzinach pracy serwisu): - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym: do 1 godziny od momentu zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w godzinach pracy serwisu;, natychmiastowy po rozpoczęciu pracy serwisu, jeżeli zgłoszenie nastąpiło poza godzinami pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, w godzinach pracy serwisu, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9 w najbliższy poniedziałek. | TAK |  |
| 25 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonywanych przez autoryzowany serwis (przyjazd, robocizna, części niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatora). Wykonawca wykona na koszt własny, w czasie dzierżawy analizatora, minimum dwa bezpłatne przeglądy serwisowe. | TAK |  |
| 26 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | TAK |  |
| 27 | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (PROMETEUSZ) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Preferowany sposób podłączenia do LSI przez LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Zamawiający dopuszcza alternatywnie podłączenie analizatora do LSI za pomocą portu RS232 | TAK |  |
| 28 | Wykonawca przedstawi Deklarację zgodności CE dla aparatu i odczynników . | TAK |  |
| 29 | Ulotki dołączone do opakowań odczynników/elektrod/ materiałów kontrolnych/materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych muszą być w języku polskim. | TAK |  |

Parametry graniczne w/w analizatora zostały opracowane z kierownikiem MLD SPZOZ Wolsztyn.

Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

……………………………………………………………………….